## INSTRUCCIONES
Instrucciones para rellenar el Cuadro de Responsables Técnicos de Ensayos y Equipos (CRTE y Equipos)

Esta documentación forma parte de la que se solicitará por la Administración, con posterioridad a la presentación
de la Declaración Responsable (DR).

En la parte inferior aparecen "hojas" con las diversas Áreas de ensayos de EDIFICACIÓN y de INGENIERÍA CIVIL,
una hoja de "FIRMAS" y otra de "CALIBRACIÓN"

Se rellenarán solamente aquellas "hojas" de las Áreas en las que se marque algún ensayo, eliminando las demás.

En cada área, aparecen unos campos en amarillo claro, que son los rellenables por el usuario:
El Laboratorio:

Situado en:

En fecha:
Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:
Si/No
X

X
…

En aquellos casos en ausencia de normas u otros ensayos, indicar el procedimiento interno y su fecha en el
campo marcado en amarillo:
Realización de ensayos estáticos de puesta en carga sobre estructuras de piso.				Procedimiento interno: XXX / fecha: …

En los ensayos que se realicen, se marcarán con un "X" en las columnas de Técnicos Responsables de Ensayos
quien realiza y se responsabiliza de dicho ensayo, p.ej.
TÉCNICOS RESPONSABLES DE
ENSAYOS
T1	T2	T3	T4
X		X

Se incluirán los Códigos de los equipos en la columna Código, p.ej.
EQUIPO / REACTIVO / MAT. AUXILIAR			CÓDIGO
Balanza 20 Kg ± 1 g			BA-01

La hoja "FIRMAS" se debe aportar escaneada con las firmas originales en la que figurarán los nombres, titulaciones y firmas del Representante Legal y los Técnicos Responsables de Ensayos, en formato pdf, correlacionándose con el presente archivo.

La hoja "CALIBRACIÓN" se rellenará con los equipos de los ensayos declarados que necesiten calibración,
eliminándose por tanto los que no procedan.
(Se han incluido los equipos imprescindibles a calibrar en función de áreas y ensayos de acuerdo al modelo
del Ministerio de Fomento).

Consultas
Para cualquier consulta pueden ponerse en contacto con el Servicio de Fomento y Control de Calidad
Teléfonos:		955 926 658
Dirección electrónica:		controldecalidad.cfv@juntadeandalucia.es
Consejería de Fomento y Vivienda - SGT - Sv. Fomento y Control de Calidad
C/ Pablo Picasso s/n. Planta 4º A. 41071-Sevilla.

## FIRMAS
	CUADRO DE RESPONSABLE TÉCNICOS DE ENSAYOS Y EQUIPOS

La persona titular / representante legal del laboratorio:
(incluir nombre del laboratorio)
Situado en (dirección, distrito, población, provincia):

Declara que los técnicos abajo firmantes son los que realizan y se responsabilizan de los ensayos y pruebas de servicio, declarados en el archivo "CRTE y Equipos", y aceptan que
los datos personales van a ser incorporados a un fichero automatizado, responsabilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con la finalidad de la tramitación de la solicitud y la inscripción en el Registro de Laboratorios de Ensayos y Entidades de Control de Calidad de la Construcción y Obra Pública de Andalucía.

TÉCNICO	NOMBRE	TITULACIÓN	FIRMA
Director
T1
T2
T3
T4

	En…………………….. a ………de …...…………………..… de…..………

	LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO

	Fdo.: ………………………………………………………………….

## CALIBRACIÓN
PLAN E HISTÓRICO DE CALIBRACIÓN					FECHA REALIZACIÓN:
CAMPO DE ENSAYOS	EQUIPO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MAGNITUD	ENSAYOS	NORMA	FRECUENCIA	CÓDIGO DEL EQUIPO	CALIBRACIÓN EXTERNA / INTERNA	REALIZADO POR / EMPRESA	PROCEDI-MIENTO	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	2014	2015	2016	2017	…
GT	Llave dinamométrica	Permite la medida en N·m del par necesario para girar / el varillaje / 200 N·m ± 10 N·m	Fuerza	Prueba de penetración. / dinámica superpesada (DPSH)	UNE 103801:1994 (Apdo 6 se comprobará periódicamente)	Anual
GT, VS, EA	Balanza 1	Resolución ≤ 1g	Masa	GT: / Granulometría de suelos por tamizados / Presión de hinchamiento de un suelo en el edómetro / Corte directo / etc / VS: / Humedad de un suelo mediante secado en estufa / Próctor normal / Próctor modificado / Índice CBR en el laboratorio / Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas, aparato Marshall / etc / EA: / Determinación cuantitativa del fósforo	GT: / UNE 103101:1995 / UNE 103602:1996 / UNE 103401:1998 / etc / VS: / UNE 103300:1993 / UNE 103500:1994 / UNE 103501:1994 / UNE 103502:1995 / NLT-159:2000 / etc / EA: / UNE 7029:1951	Anual
GT, VS, EH	Balanza 2	Resolución ≤ 0,1g	Masa	GT: / Densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática / Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo / Ensayo de hinchamiento libre en edómetro / etc / VS: / Equivalente de arena / Resistencia al desgaste de los áridos por medio de la máquina de Los Ángeles / Determinación del número de caras de fractura en el machaqueo / etc / EH: / Sección equivalente de acero para armaduras pasivas (rango >2kg) / etc	GT: / UNE 103301:1994 / UNE 103400:1993 / UNE 103601:1998 / etc / VS: / UNE-EN 933-8:2000 / UNE-EN 1097-2:1999, ERR:2007 / UNE-EN 933-5:1999, ERR:2005 / etc / EH: / Apartado 32.1 EHE08 / etc	Anual
GT, VS	Balanza 3	Resolución ≤ 0,01g	Masa	GT: / Humedad de un suelo mediante secado en estufa / Límite Líquido con el método de la cuchara de Casagrande / Límite plástico / Consolidación unidimensional de un suelo en edómetro / etc. / VS: / Límite líquido con el método de la cuchara de Casagrande / Límite plástico / etc	GT: / UNE 103300:1993 / UNE 103103:1994 / UNE 103104:1993 / UNE 103405:1994 / etc / VS: / UNE 103103:1994 / UNE 103104:1993 / etc	Anual
EA	Balanza 4	Resolución ≤ 0,001g	Masa	EA: / Determinación cuantitativa del sicilio / Determinación cuantitativa del carbono	EA: / UNE 7028:1975 / UNE 7014:1950
GT, VS, EH	Balanza analítica	Resolución ≤ 0.0001g	Masa	GT: / Contenido en materia orgánica. Método del permanganato potásico / Densidad relativa de las partículas de un suelo / etc / VS: / Contenido en materia orgánica. Método del permanganato potásico / Contenido de sulfatos solubles en suelos / etc / EH: / Determinación de cloruros en agua / etc	GT: / UNE 103204:1993, ERR:1993 / UNE 103302:1994 / etc / VS: / UNE 103204:1993, ERR:1993 / UNE 103201:1996, ERR:2003 / etc / EH: / UNE 7178:1960 / etc	Anual
GT, VS	Máquina de ensayos a compresión	Velocidad controlada, Clase 1, medidor deformaciones en 0,1 mm, incertidumbre < 0,05 mm	Fuerza / Dimensional	Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo	UNE 103400:1993	Anual
GT	Equipo edométrico	Medidor de deformaciones verticales (Rango > 10 mm, resolución 0,01 mm)	Dimensional	Presión de hinchamiento de un suelo en el edómetro / Consolidación unidimensional de una muestra de terreno / Ensayo de hinchamiento libre en edómetro	UNE 103602:1996 / UNE 103405:1994 / UNE 103601:1996	Bienal
GT	Aparato de corte directo	Medidor de fuerza (anillo dinamométrico o transductor de fuerzas)	Fuerza	Ensayo de corte directo de suelos	UNE 103401:1998	Bienal
VS	Máquina de ensayos a compresión	Velocidad controlada, capacidad mínima 50 kN (5T), precisión 50 N	Fuerza	Índice CBR en el laboratorio / Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas, aparato Marshall	UNE 103502:1995 / NLT-159:2000	Anual
VS	Célula de carga mecánica o elctrónica	Utilizada como dispositivo para medición de las cargas y dispositivo para la medición de asientos, precisión 0,01 mm, 3 puntos	Fuerza / Dimensional	Ensayo de placa de carga	NLT-357:1998	Bienal
VS, OL-A	Equipo para medir densidad y humedad in situ	Densímetro nuclear	Densidad / Humedad	Densidad y humedad "in situ" mediante isótopos radiactivos	ASTM D-6938-08 / ASTM D-3017-05 ASTM D-2922-05	Calibración anual del equipo por el CSN. / Verificación de la Hermeticidad del equipo. Anual / Estado de la varilla y soldadura a la fuente radiactiva de ésta. Hasta 5 años. / Inspección del CSN, anual.
PS	Manómetro	(Rango de 0,00 a 1,50-2,50 Mpa) (0 a 15 - 25 bar, resolución mínima 0,1 bar) Nota: 0,01 Mpa = 0,1 bar	Presión	Pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua de edificios	DRC 07/08 (Valencia)	Bienal
PS	Calibrador acústico	-	Acústica	Medida de aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales / Medida de aislamiento acústico al ruido aéreo de fachadas / Medida de aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos / Medida de los niveles de ruido ambiental en actividades	UNE-EN ISO 140-4:1999 / UNE-EN ISO 140-5:1999 / UNE-EN ISO 140-7:1999 / Anexo IV RD 1367/2007	Anual
PS	Sonómetro integrador	-	Acústica	Medida de aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales / Medida de aislamiento acústico al ruido aéreo de fachadas / Medida de aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos / Medida de los niveles de ruido ambiental en actividades	UNE-EN ISO 140-4:1999 / UNE-EN ISO 140-5:1999 / UNE-EN ISO 140-7:1999 / Anexo IV RD 1367/2007	Anual
PS	Máquina de impactos (verificación)	-	Acústica	Medida del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos	UNE-EN ISO 140-7:1999	Trienal
EH	Máquina de ensayos a compresión	(Clase 1: Precisión >1% / entre 10 y 90 % de escala – / Clase 2: precisión > 2%)	Fuerza	Resistencia a compresión	EH:UNE EN 12390-3:2003 y / Apartado 86.3.2 de la EHE08	Anual o s/condiciones del apartado t.2 de la norma UNE-EN 12390-4:2001
EH, EA	Máquina de ensayos a tracción	Clase 1	Fuerza	EH: / Ensayo de tracción para determinar el límite elástico, / la carga unitaria de rotura, el alargamiento de rotura y el / alargamiento total bajo carga máxima / EA: / Ensayos de tracción determinando resistencia, / límite elástico y alargamiento a la rotura / Tracción transversal de uniones soldadas / Tracción longitudinal de probetas de soldadura	EH: / UNE EN ISO 15630-1:2003 / EA: / UNE-EN 10002-1:2002 / UNE-EN 895:1996 / UNE-EN 876:1996	Anual
EH	Extensómetro	Transductor desplazamiento lineal. Clase 1	Dimensional	EH: / Ensayo de tracción para determinar el límite elástico, / la carga unitaria de rotura, el alargamiento de rotura y el / alargamiento total bajo carga máxima / EA: / Ensayos de tracción determinando resistencia, / límite elástico y alargamiento a la rotura / Tracción transversal de uniones soldadas / Tracción longitudinal de probetas de soldadura	EH: / UNE EN ISO 15630-1:2003 / EA: / UNE-EN 10002-1:2002 / UNE-EN 895:1996 / UNE-EN 876:1996	Anual
EH	Equipo de medición de Tª y H de la cámara húmeda	-	Temperatura	Fabricación y conservación de probetas	UNE-EN 12390-2:2001 y / Apartado 86.3.2 de la EHE08	Bienal
EH, EA	Calibre / pie de rey	EH: Para verificación de moldes de hormigón y otras determinación dimensionales / EA: Precisión 0,1 mm	Dimensional	EH: / Fabricación y conservación de probetas / EA: / Ensayos de tracción determinando resistencia, límite elástico y alargamiento a la rotura / Medidas geométricas y tolerancias dimensionales	EH: / UNE-EN 12390-2:2001 y / Apartado 86.3.2 de la EHE08 / EA: / UNE-EN 10002-1:2002	Bienal
EA	Goniómetro		Dimensional	Productos de acero, perfiles huecos para estructuras de edificación	UNE-EN 10219-1:2007	Anual
EA	Durómetro	Fuerza entre 9,807 N y 29,42 kN (ISO 6506-2)	Dureza	EA: / Materiales metálicos. Ensayo de dureza Brinnel / Materiales metálicos: Ensayo de dureza Vickers	EA: / UNE-EN ISO 6506-1:2006	Anual
EA	Péndulo	Verificación directa: / Caraterísticas físicas y geométricas de diferentes partes de la máquina (Apdo. 5 UNE 7475-2:1993) / Verificación indirecta: / Energía absorbida en la rotura de probetas de referencia Charpy con entalla V certificadas (Apdo. UNE 7475-2:1993) / (Se aplicará el método que proceda según Apdo. 1 UNE 7475-2:1993)		EA: / Materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy	EA: / UNE 7475-1:1992	Anual
EFA	Rellenar con los que la norma requiera calibración

## EDIF-AREA GT
RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA
El laboratorio:

Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

En fecha:
Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

A.- ENSAYOS DE GEOTECNIA (GT)					TÉCNICOS RESPONSABLES DE ENSAYOS				EQUIPOS
A.1.- IDENTIFICACIÓN Y ESTADO DE SUELOS
Si/No	Código	nº	Ensayo	Norma	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar-tado Norma	EQUIPO_REACTIVO_MAT AUXILIAR	CÓDIGO	C_V_M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES
	GT01	a	Identificación y clasificación de suelos. Identificación y descripción de suelos	UNE-EN ISO 14688-1:2003 / UNE-EN ISO 14688-1:2004 Erratum / UNE-EN ISO 14688-1:2003/A1:2014					ISO 11259	-	Cuarteadores			NO	SI	NO
	GT01					ISO 14688-2		Bastidor de muestreo
	GT01					ISO 14689		Caja de muestreo
	GT01					Tubo de muestreo
	GT01					Lona impermeable
	GT01					Material auxiliar
	GT02	b	Identificación y clasificación de suelos. Principios de clasificación	UNE-EN ISO 14688-2:2006 / UNE-EN ISO 14688-2:2006/A1:2014					ISO 3310-1	-	Cuarteadores			NO	SI	NO
	GT02					ISO 3310-2		Bastidor de muestreo
	GT02					ISO 14688-1		Caja de muestreo
	GT02					ISO 14689-1		Tubo de muestreo
	GT02					Lona impermeable
	GT02					Material auxiliar
	GT03	c	Preparación de muestras para los ensayos de suelos	UNE 103100:1995					-	3	Cámara húmeda		V/M	NO	SI	SI	20 ± 3ºC - 95 ± 5%, 6 m2 como mínimo
	GT03					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	GT03					3	Secadores, con Tª regulable hasta 60ºC		V				Puede usarse estufa
	GT03					3	Tamices, serie de malla cuadrada y alambre					Según UNE 7050-2, con certificado de fábrica
	GT03					3	Balanza 20 Kg, precisión 1 g		V
	GT03					3	Cuarteadores 50 mm; 20mm ; 5 mm
	GT03					3	Mortero con mazo de goma
	GT03					3	Recinto almacenamiento muestras
	GT03					3	Lona impermeable y barras de acero
	GT03					3	Material auxiliar
	GT04	d	Análisis granulométrico de suelos por tamizado	UNE 103101:1995 (CTE)					UNE 7050-2	3	Tamices 100;80;63;50;40;25;20;12,5;10;6,3;5;2;1,25;0,4;0,160;0,080mm			NO	SI	NO	Según UNE 7050-2, con certificado de fábrica
	GT04					UNE 103100	3	Balanza 10 Kg, precisión 1g		V
	GT04					UNE 103102	3	Balanza 200 g, precisión 0,01 g		V
	GT04					UNE 103300	3	Agitador mecánico					V > 10.000 rpm o recipiente de cristal con tapón de goma de 1 litro
	GT04					3	Secadores, con Tª regulable hasta 60ºC					Puede usarse estufa con circulación de aire
	GT04					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	GT04					3	Mortero con mazo
	GT04					3	Vaso de precipitados 600ml
	GT04					3	Cepillo, brocha, recipientes con tapadera					Material general
	GT04					3	Agua destilada					Verificar antes de usar
	GT04					3	Solución de hexametafosfato sódico al 4%					Suelos difícil dispersión. Caduca al mes
	GT04					3	Cuarteadores
	GT04					3	Tamizadora mecánica (opcional)
	GT04					3	Recinto almacenamiento muestras
	GT04					3	Lona impermeable y barras de acero
	GT05	e	Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande	UNE 103103:1994 (CTE)					UNE 7050-2	3	Aparato de Casagrande			NO	NO	NO	V al realizar ensayo. Huella,altura y giro excentrico.
	GT05					UNE 37103-2	3	Acanalador normalizado					V al realizar ensayo
	GT05					UNE 53549	3	Espátula de hoja flexible
	GT05					UNE 103100	3	Pesasustancias con tapa
	GT05					UNE 103300	3	Balanza 100 g, precisión 0,01 g		V
	GT05					3	Tamiz 400 mm, norma UNE 7050					Con certificado de fábrica
	GT05					3	Superficie lisa 300x300 espesor 10 mm					De vidrio
	GT05					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	GT05					3	Mortero con mazo
	GT05					3	Cámara húmeda		V/M				20 ± 3ºC - 95 ± 5%, 6 m2 como mínimo
	GT05					3	Calibre					Con certificado de fábrica
	GT05					3	Agua destilada					Verificar antes de usar. Se puede usar agua normal si se valida
	GT06	f	Determinación del límite plástico de un suelo	UNE 103104:1993 (CTE)					UNE 7050	3	Espátula y superficie lisa			NO	NO	NO
	GT06					UNE 103103	3	Pesasustancias con tapa
	GT06					UNE 103300	3	Balanza 100 g, precisión 0,01		V
	GT06					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	GT06					3	Tamiz 0,40 mm, según norma UNE 7050					Con certificado de fábrica
	GT06					3	Frasco lavador y agua destilada					Verificar antes de usar. Se puede usar agua normal si se valida
	GT06					3	Superficie lisa 300x300 espesor 10 mm					De vidrio
	GT06					3	Varilla de 3 mm
	GT07	g	Límite de retracción de un suelo	UNE 103-108:1996					UNE 7050	3	Cápsula de retracción			NO	NO	NO	Cilíndrica Øint: 44mm y h: 12mm, espesor 2 a 3 mm
	GT07					UNE 103100	3	Recipiente de vidrio Øint: 57mm y h: 32mm
	GT07					UNE 103103	3	Lámina plana					De vidrio o plástico transparente con 3 puntas acero inoxidable
	GT07					UNE 103300	3	Aparato especial (figura 3)
	GT07					3	2 cápsulas de porcelana de base plana
	GT07					3	Espátula de acero inoxidable 150 mm x 20 mm
	GT07					3	Regla acero inox. Rígida
	GT07					3	Balanza, precisión 0,1 g		V
	GT07					3	Balanza, precisión 0,01 g		V
	GT07					3	Depósito con Mercurio					Medidas de precaución durante la manipulación
	GT07					3	Aparatos y utensilios para determinación humedad					Según norma: UNE 103300
	GT07					3	Utensilios preparación de la muestra					Según norma: UNE 103100
	GT07					3	Grasa
	GT07					3	Brocha
	GT07					3	Agua destilada					Verificar antes de usar
	GT07					3	Guantes de goma					Para manipular el mercurio
	GT08	h	Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa	UNE 103300:1993 (CTE)					-	3	Balanza, precisión 0,01 g		V	NO	NO	NO
	GT08					3	Balanza, precisión 0,1 g		V				100 g > masa< 1000 g
	GT08					3	Balanza, precisión 1 g		V				> 1000 gramos
	GT08					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	GT08					3	Recipientes con tapadera, pinzas					Resistentes a la corrosión
	GT08					3	Pesasustancias con tapa
	GT08					3	Cuarteadores
	GT08					3	Tamices según norma UNE 7050-2					Con certificado de fábrica
	GT08					3	Pinzas
	GT09	i	Determinación de la densidad de un suelo. Método balanza hidrostática.	UNE 103301:1994 (CTE)					-	4	Baño de agua			NO	NO	NO
	GT09					4	Cestillos metálicos
	GT09					4	Parafina
	GT09					4	Material auxiliar
	GT09					4	Calibre					Precisión ± 0,1 mm. Solicitar certificado del fabricante
	GT09					4	Cronómetro
	GT09					4	Termómetro					Pueda medir 25 ºC
	GT09					4	Balanza 3 Kg, precisión 0,01 g		V
	GT09					4	Estufa con circulación de aire		V				110 ± 25 ºC
	GT10	k	Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo	UNE 103302:1994 (CTE)					-	3	Tamiz 5 mm según norma UNE 7050			NO	NO	NO	Con certificado de fábrica
	GT10					3	Cuarteadores, tamaño máximo 5 mm
	GT10					3	Mortero con mazo, embudo plástico
	GT10					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	GT10					3	3 Picnómetros de capacidad entre 50 y 100 cm3					Cuello capilar y enrase
	GT10					3	Balanza, precisión 0,0001 g		V
	GT10					3	Baño termostático entre 20 y 25 ºC
	GT10					3	Jeringuilla hipodérmica con aguja larga
	GT10					3	Bomba de presión o dispositivo para hervir los picnómetros
	GT10					3	Desecador con tapa con valvula de presión
	GT10					3	Paño de material que no deje pelo, papel filtro
	GT10					4	Cloruro cálcico

A.2.- RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE SUELOS
	GT11	a	Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo	UNE 103400:1993 (CTE)					UNE 7474/2	3	Prensa velocidad controlada		C	SI	SI	SI	Clase 1. Con medidor de deformaciones en décimas de mm
	GT11					3	Extractor motorizado para muestras de 33 a 150mm					V: 120 a 1200 mm/min
	GT11					3	Sierra talladora con disco de diamante.
	GT11					3	Moldes y mazas
	GT11					3	Cronómetro, si el control de velocidad es manual
	GT11					3	Calibre precisión: 0,1 mm					Solicitar certificado del fabricante.
	GT11					3	Balanza 100 g, precisión 0,01 g		V
	GT11					3	Balanza 3000 g, precisión 0,1 g		V
	GT11					3	Estufa regulable hasta 115ºC
	GT11					3	Pesasustancias con tapa para deteminar la humedad
	GT11					3	Cámara húmeda		V/M				Superficie mínima: 6 m2, Altura: 2'20 m., Temp.: 20 ± 3ºC, H.R.: 95 ± 5%
	GT12	b	Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo	UNE 103401:1998 (CTE)					UNE 103300	4,1	Aparato corte directo		C	SI	SI	NO	C,fuerza/desplazamiento- V fuerza vertical
	GT12					UNE 103500	4.2 103300 pt 3	Balanza, precisión 0,01 g		V
	GT12					4,3	Talladores
	GT12					4,4	Material para realizar la compactación
	GT12					4,5	Material para determinar la humedad
	GT12					4,7	Cámara húmeda		V/M				20 ± 3ºC - 95 ± 5%, 6 m2 como mínimo
	GT12					4,8	Bandejas
	GT12					4,8	Grasa de silicona
	GT12					4,8	Cronómetro de precisión 1 s
	GT12					4,8	Calibre, precisión 0,1 mm		V
	GT13	c	Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro	UNE 103405:1994 (CTE)					UNE 103300	4,1	Equipo edométrico		V	SI	SI	Sala con Tª controlada ± 4 Cº	Protegido del sol, de calor y corrientes de aire. V carga en puente
	GT13					UNE 103302	4,2	Balanza, precisión 0,01 g		V
	GT13					UNE 103400	4,2	Disco metálico
	GT13					4,2	Elemento para determinar la humedad
	GT13					4,2	Calibre, precisión 0,1 mm					Con certificado de fábrica
	GT13					4,2	Cronómetro,cuchillos,espátulas y cepillos
	GT13					4,2	Extractor de muestras motorizado
	GT13					4,2	Elementos necesarios para compactar
	GT14	d	Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe	UNE 103600:1996 (CTE)					UNE 7050-2	3,1	Equipo ensayo Lambe		V	NO	SI	NO
	GT14					UNE 103500	3,2	Maza de compactación
	GT14					3,2	Enrasador metálico
	GT14					3,2	Cuchara
	GT14					3,2	Brocha
	GT14					3,2	Tamiz 2 mm
	GT14					3,2	Mazo de goma
	GT14					3,2	Secadores					Circulación aire frio-caliente, regulable 60 ºC
	GT15	e	Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro	UNE 103601:1996 (CTE)					UNE 103300	4,1	Equipo edométrico		V	SI	SI	Sala con Tª controlada ± 4 Cº	Protegido del sol, calor y corrientes de aire. V carga en puente
	GT15					UNE 103405	4,2	Balanza de precisión 0,01 g		V
	GT15					4,2	Disco metálico
	GT15					4,2	Elemento para determinar la humedad
	GT15					4,2	Calibre, precisión 0,1 mm					Con certificado de fábrica
	GT15					4,2	Cronómetro,cuchillos,espátulas y cepillos
	GT15					4,2	Extractor de muestras motorizado					Tallado muestra en ambiente con Hr > 50%. Para suelos sensibles a la pérdida de humedad, tallar probeta en cámara húmeda
	GT15					4,2	Elementos necesarios para compactar
	GT16	f	Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro	UNE 103602:1996 (CTE)					UNE 103300	4,1	Equipo edométrico		V	SI	SI	Sala con Tª controlada ± 4 Cº	Protegido del sol, calor y corrientes de aire. V carga en puente
	GT16					UNE 103405	4,2	Balanza, precisión 0,01 g		V
	GT16					4,2	Disco metálico
	GT16					4,2	Elemento para determinar la humedad
	GT16					4,2	Calibre, precisión 0,1 mm					Con certificado de fábrica
	GT16					4,2	Cronómetro,cuchillos,espátulas y cepillos
	GT16					4,2	Extractor de muestras motorizado					Tallado muestra en ambiente con Hr > 50%. Para suelos sensibles a la pérdida de humedad, tallar probeta en cámara húmeda
	GT16					4,2	Elementos necesarios para compactar
	GT17	g	Ensayo de colapso en suelos	NLT 254:1999 (CTE) / UNE 103406:2006					UNE 103300	4,1	Equipo edométrico		V	SI	SI	Sala con Tª controlada ± 4 Cº	Protegido del sol, calor y corrientes de aire. V carga en puente
	GT17					UNE 103405	4,2	Balanza, precisión 0,01 g		V
	GT17					4,2	Disco metálico
	GT17					4,2	Elemento para determinar la humedad
	GT17					4,2	Calibre de precisión 0,1 mm					Con certificado de fábrica
	GT17					4,2	Cronómetro,cuchillos,espátulas y cepillos
	GT17					4,2	Extractor de muestras motorizado					Tallado muestra en ambiente con Hr > 50%. Para suelos sensibles a la pérdida de humedad, tallar probeta en cámara húmeda
	GT17					4,2	Elementos necesarios para compactar

A.3.- AGRESIVIDAD DE LOS SUELOS
	GT18	a	Determinación del contenido de carbonatos en los suelos	UNE 103200:1993 (CTE)					UNE 7050	3	Calcímetro Bernard			NO	NO	NO
	GT18					UNE 103100	3	Material de vidrio					Pipeta, matraz Erlemeyer 200cc, tubo de vidrio normalizado
	GT18					3	Mortero con pistilo
	GT18					3	Rodel de corcho
	GT18					3	Balanza, precisión 0,001 g		V
	GT18					3	Estufa Tª 110 ºC		V
	GT18					3	Papel satinado negro 30mm x 60mm en ángulo
	GT18					3	Pipeta o cuentagotas
	GT18					3	Pincel fino
	GT18					3	Disolución Cloruro sódico
	GT18					3	Carbonato cálcico muy puro
	GT18					3	Ácido Clorhídrico diluido (2 agua y 1 HCl concentrado)
	GT18					3	Tamiz 250 micras
	GT19	b	Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo	UNE 103202:1995 (CTE)					NLT 119:1972	2	Vaso 250 ml			NO	NO	NO
	GT19					2	Tubo de ensayo
	GT19					2	Embudo de vidrio
	GT19					2	Ácido clorhídrico concentrado
	GT19					2	Solución de Cloruro Bárico al 10%
	GT19					2	Agua destilada
	GT19					2	Material auxilar					Papel filtro, varilla vidrio, papel tornasol
	GT20	c	Contenido de materia orgánica oxidable de un suelo. Método del permanganato potásico	UNE 103204:1993 (CTE) / UNE 103204:1993 Erratum					UNE 7050	3	Balanza 160 g, precisión 0,0001 g		V	NO	NO	NO
	GT20					UNE 103100	3	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC
	GT20					3	Termómetro graduado 0-100 ºC, ± 0,5 ºC
	GT20					3	Mortero y maza metálicas
	GT20					3	Mazo de goma.
	GT20					3	Tamices: 0,16 y 2mm					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante
	GT20					3	Placa de calefacción
	GT20					3	Vidrios de reloj
	GT20					3	Material auxiliar					Pinzas de madera
	GT20					3	Lana de vidrio para filtrar
	GT20					3	Embudo de vidrio boca Ø=20cm
	GT20					3	Desecador
	GT20					3	Matraz Erlenmeyer 500 cm3
	GT20					3	Matraz Erlenmeyer 2000 cm3
	GT20					3	Matraz aforado 1000 cm3
	GT20					3	2 vasos de precipitados 150 cm3
	GT20					3	2 pipetas graduada 10 cm3
	GT20					3	Probeta graduada 100 cm3
	GT20					3	Probeta graduada 250 cm3
	GT20					3	Frasco transparente 2 litros cierre hermético
	GT20					3	Frasco opaco 2 litros cierre hermético
	GT20					3	2 buretas 50 cm3
	GT20					3	Cronómetro
	GT20					3	Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) (P.A.)
	GT20					3	Ácido nítrico concentrado (HNO3) (P.A.)
	GT20					3	Ácido oxálico (P.A.)
	GT20					3	Oxalato sódico (P.A.)
	GT20					3	Permanganato potásico (P.A.)
	GT20					3	Agua destilada					Verificar antes de usar
	GT21	e	Grado de Acidez Baumann-Gully (ml/ Kg)	UNE 83962:2008 (EHE-08)					-	5,1	Material corriente de laboratorio analítico			NO	NO	NO
	GT21					5,2	Granatario hasta 1000g, exactitud 0,5g
	GT21					5,3	Bureta 25 ml, graduación 0,1ml
	GT21					5,4	Erlenmeyer o vaso de 500 ml
	GT21					5,5	Estufa de tiro forzado o natural con acceso aire					Regulable a 105 ± 5 ºC
	GT21					5,6	Tamices: 0,125 y 2 mm
	GT21					5,2	Balanza
	GT21					6,1	Agua destilada					Verificar antes de usar
	GT21					6,2	Acetato de sodio anhidro (CH3-COONa)
	GT21					6,3	Hidróxido de sodio (NaOH), en lentejas
	GT21					6,4	Fenolftaleína
	GT21					6,5	Etanol del 96% de pureza
	GT21					7,1	Disolución de acetato de sodio 1N
	GT21					7,2	Disolución de Hidróxido de sodio 0,1N
	GT21					7,3	Indicador de Fenolftaleina
	GT22	f	Determinación del contenido de Ión sulfato (mg. SO4 2- /Kg de suelo seco)	UNE 83963:2008 (EHE-08) / UNE 83963:2008 Erratum:2011					4,1	Agua destilada			NO	SI	NO
	GT22					-	4,2	Acido clorhídrico 0,05 N
	GT22					4,3	Acido clorhídrico diluido 1+1
	GT22					4,4	Disolución de cloruro de bario al 10%
	GT22					4,5	Disolución de hidróxido de sodio al 20%
	GT22					4,6	Disoluición de indicadora de anaranjado de metilo al 0,1%
	GT22					4,7	Disolución 0,1M de Nitrato de Plata
	GT22					4,8	Etanol absoluto
	GT22					5,1	Balanza analítica, precisión 0,0005 g		V
	GT22					5,2	Tamices: 2 y 0,40 mm
	GT22					5,3	Mortero con pistilo
	GT22					5,4	Equipo para filtrar bajo vacio
	GT22					5,5	Placa filtrante de vidrio sinterizado (30ml, porosidad 4)
	GT22					5,6	Crisoles de porcelana de 15 ml a 25ml
	GT22					5,7	Papeles de filtro de textura media
	GT22					5,8	Papeles de filtro de textura fina
	GT22					5,9	Desecador					Mg(Cl)4)2, Alúmina activada, Pentóxido de P, Gel de Sílice
	GT22					5,10	Estufa de desecación		V				Tª regulable entre 50 y 110 ºC
	GT22					5,11	Horno eléctrico, con ventilación natural		V				Tª regulable a 950 ± 25 ºC
	GT22					5,12	Material usual de laboratorio analítico

A.4.- SUELOS
	GT23	a	Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de suelo en el equipo triaxial	UNE 103402:1998 (CTE)					UNE 103300	4,1	Célula triaxial		C	NO	SI	SI
	GT23					UNE 103400	4,2	Membrana
	GT23					UNE 103405	4,3	Placas porosas
	GT23					4,4	Bandas de papel de filtro
	GT23					4,5	Sistema para aplicación de presiones		C
	GT23					4,6	Prensa
	GT23					4,7	Dispositivo de medida (Fuerza, Presión, Deform., Volumen)		C
	GT23					4,8	Cámara húmeda
	GT23					4,8	Recinto climatizado tallaje de probetas
	GT23					4,8	Extractor de muestras motorizado
	GT23					4,8	Calibre o pie de rey 0.1 mm
	GT23					4,8	Balanzas		V
	GT23					4,8	Talladores
	GT23					4,8	Moldes y mazas
	GT23					4,8	Equipo y material para determinar la humedad					Por la norma UNE 103300
	GT23					4,8	Aceite de ricino para el pistón lapeado
	GT23					4,8	Agua destilada y agua desaireada
	GT23					4,8	Succionador para introducir probeta en al membrana
	GT23					4,8	Papel de filtro
	GT23					4,8	Dispositivo para verificar verticalidad probeta / pedestal
	GT24	b	Granulometría de suelos por sedimentación	UNE 103102:1995 (CTE)					UNE 7050-2	3	Densímetros		V	NO	NO	Realizar ensayo entre 15 y 25ºC
	GT24					UNE 103101	3	Probetas graduadas					Vidrio sin boquilla, L>380mm C:1000ml, graduada cada 100ml
	GT24					UNE 103300	3	Termómetro					0 a 50 ºC precisión 0,5 ºC
	GT24					UNE 103302	3	Agitador mecánico					v > 10.000 rpm
	GT24					3	Tamiz: 0,080mm					Norma UNE 7050-2
	GT24					3	Balanza, precisión 0,01 g		V
	GT24					3	Opcionalmente Centrifugadora o equipo filtrado por vacio
	GT24					3	Estufa de desecación					Regulable hasta 115 ºC
	GT24					3	Cronómetro					Precisión: 1 s
	GT24					3	Desecador					Gel de sílice o cloruro cálcico y placa separadora
	GT24					3	Dispositvo para control de temperatura
	GT24					3	Vasos de precipitados y erlenmeyer
	GT24					3	Frasco lavador
	GT24					3	Hexametafosfato sódico en solución de 40g/l
	GT24					3	Agua oxigenada 20 volúmenes
	GT24					3	Acido clorhídrico (0,2 N)
	GT24					3	Material general de laboratorio
	GT25	c	Ensayo de compactación, Proctor normal	UNE 103500:1994(CTE)					UNE 7050-2	5	Conjunto compactación Próctor Normal (molde cilíndrico y collar)			NO	SI	NO	Molde cilíndrico de 102 ± 0,4 mm. Øint. y h = 122,4 ± 0,1 mm, Hcollar: 60 mm. Verificar estanqueidad
	GT25					UNE 103300	5	Maza de compactación 2,5 Kg					Pesos y medidas según Norma
	GT25					UNE 103501	5	Balanza 20 Kg, precisión 1 g		V
	GT25					UNE 103502	5	Balanza 1.000 g, precisión 0,1 g		V
	GT25					5	Recipiente determinación humedad
	GT25					5	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC.
	GT25					5	Amasadora mecánica o instrumentos de amasado
	GT25					5	Tamices: 50, 20, 5mm					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	GT25					5	Enrasador metálico
	GT25					5	Cuarteadores
	GT25					5	Mazo de goma
	GT25					5	Probeta graduada
	GT26	d	Ensayo de compactación, Proctor modificado	UNE 103501:1994 (CTE)					UNE 7050-2	5	Conjunto compactación Próctor Modificado (molde cilíndrico y collar)			NO	SI	NO	Molde cilíndrico de 152,5 ± 0,7 mm Øint. y h: 127 ± 0,1 mm; Hcollar: 60 mm. También se puede usar el molde Próctor Normal (Nota 7). Verificar estanqueidad
	GT26					UNE 103300	5	Maza de compactación 4,535 Kg					Pesos y medidas según Norma
	GT26					UNE 103501	5	Balanza 20 Kg, precisión 1 g		V
	GT26					UNE 103502	5	Balanza 1.000 g, precisión 0,1 g		V
	GT26					5	Recipiente determinación humedad
	GT26					5	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC
	GT26					5	Amasadora mecánica o instrumentos de amasado
	GT26					5	Tamices Norma (en mm): 5, 20, 50.					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	GT26					5	Enrasador metálico
	GT26					5	Cuarteadores
	GT26					5	Mazo de goma
	GT26					5	Probeta graduada
	GT26					5	Extractor de muestras					Para extraer el material compactado del molde
	GT27	e	Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de un suelo	UNE 103502:1995					UNE 7050-2	3	Prensa		C	NO	SI	NO	V=1,2 ± 0,1 mm/min, Capacidad mín.: 50 kN, Precisión mín.: 50 N. Clase 1
	GT27					UNE 7371	3	Pistón de penetración C.B.R.					Ø=49,6 mm, L>100 mm
	GT27					UNE 103300	3	Conjunto de compactación C.B.R. (3 moldes cilíndricos y collar).					Øint=152,5 ± 0,3mm, H=177,8 ± 0,1mm, base perforada Ø=1,6mm. Y Collar supletorio H=60mm
	GT27					UNE 103400	3	3 discos espaciadores de metal					Ø=151 ± 0,3 mm, e= 50,8 ± 0,1 mm
	GT27					UNE 103500	3	Maza de compactación 2,5 Kg					Pesos y medidas según Norma
	GT27					UNE 103501	3	Maza de compactación 4,535 Kg					Pesos y medidas según Norma
	GT27					3	3 placas metálicas perforadas con vástago central					Ø=149 mm, Øperforaciones < 1,6 mm
	GT27					3	Trípode con medidor de deformaciones					Recorrido 25 mm y precisión 0,01 mm
	GT27					3	3 sobrecargas anulares metálicas y 15 ranuradas de 2,25 ± 0,1 kg					Øext=149mm Øorificio central= 54mm
	GT27					3	Medidor de penetración					Recorrido mínimo 12,50 mm, precisión 0,01 mm
	GT27					3	Tanque de agua
	GT27					3	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC
	GT27					3	Balanza 20 Kg, precisión 1 g		V
	GT27					3	Balanza 1.000 g, precisión 0,1 g		V
	GT27					3	Tamices: 50, 20, 5mm					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	GT27					3	Material auxiliar
	GT27					Cuarteadores
	GT27					3	Cápsulas
	GT27					3	Probeta graduada
	GT27					3	Enrasador metálico
	GT27					3	Mazo de goma
	GT27					3	Papel de filtro
	GT27					4,2	Parafina					Para muestras inalteradas

A.5.- RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE ROCAS
	GT28	a	Identificación y clasificación de rocas. Parte 1: Identificación y descripción	UNE-EN ISO 14689-1:2005					ISO 710-1		Cuarteadores			NO	NO	NO
	GT28					ISO 710-2		Bastidor de muestreo
	GT28					ISO 710-3		Caja de muestreo
	GT28					ISO 710-4		Tubo de muestreo
	GT28					ISO 710-5		Lona impermeable
	GT28					ISO 710-6		Material auxiliar
	GT28					ISO 710-7
	GT29	b	Resistencia a la compresión uniaxial	UNE 22950-1:1990					UNE 7281	6.1.1	Prensa para rotura		C	NO	NO	NO	V=0,5 a 1,0 MPa/s
	GT29					UNE 7333	6.1.2	Elementos de contacto					2 placas de acero, forma de disco
	GT29					6.1.3	Asiento esférico
	GT29					6.2.2	Tratamiento y acabado probetas					Perforación, corte torneado y pulido
	GT30	c	Resistencia a la tracción. Determinación indirecta (Ensayo Brasileño)	UNE 22950-2:1990 / UNE 22950-2:2003 Erratum					UNE 7333	4.2.1	Mandíbulas de acero			NO	NO	NO	Según norma figura 1
	GT30					4.2.2	Máquina de resistencia a compresión		C				V=200N/s
	GT30					4.2.3	Asiento esférico
	GT31	d	Determinación del módulo de elasticidad (Young) y del coeficiente de Poisson	UNE 22950-3:1990					UNE 7281	6.1.1	Dispositivo de carga según UNE 7281		C	NO	SI	Mantener condiciones de humedad	V= 0,5 a 1,0 MPa/s
	GT31					UNE 7333	6.1.2	Elementos de contacto
	GT31					6.1.3	Asiento esférico					Lubricar con aceite mineral
	GT31					6.1.4	Dispositivo de medida de deformación
	GT32	e	Determinación de la resistencia a la compresión triaxial	UNE 22950-4:1992					UNE 7281	6.1.2	Aparato para aplicación y control de carga axial (Prensa)		C	NO	NO	Mantener condiciones de humedad in situ	Rigidez superior a 0,1 MN/mm, prensa servocontrolada
	GT32					UNE 22950-3	6.1.3	Cámara triaxial
	GT32					6.1.3	2 placas de acero					Dureza Mín. Rockwell C: 58, Ø: 1 a 1,2 del de la probeta. Espesor mín: Ø/3. Colocadas en los extremos de la probeta
	GT32					6.1.4	Bomba hidráulica para aplicar la presión de confinamiento
	GT32					6.1.5	Equipo de medición y registro de cargas, presiones y desplazamientos		V				Manómetros
	GT33	f	Resistencia a carga puntual	UNE 22950-5:1996					-	3.1. a,b,c	Sistema de carga		V	NO	NO	NO	50 kN y Punzones cónicos de acero
	GT33					3.1.d	Sistema de medida de carga		C				Célula, manómetro hidráulico o transductor conectado al cilindro
	GT33					3.1.e	Sistema de medida de distancia		V
	GT34	g	Determinación de la resistencia de la roca por el método de la dureza al rebote Schmidt	ASTM D 5873-00					-	5,1	Pistón o martillo		C	NO	NO	NO
	GT34					5,2	Placa de acero de 20 kg
	GT34					5,3	Yunque de calibración
	GT34					5,4	Piedra abrasiva, silicio carburo
	GT35	h	Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la densidad real y aparente y de la porosidad abierta y total	UNE-EN 1936:2007					EN 12670:2001	6,1	Horno		V	SI	NO	NO	Ventilado Tª= 70 ± 5 ºC
	GT35					ISO 3507	6,2	Recipiente de vacío					Presión: 2,0 ± 0,7 kPa
	GT35					6,3	Balanza		V				Precisión 0,01% masa a pesar, y que pese la probeta en agua
	GT35					6,4	Medidor de longitud					Precisión: 0,01%
	GT35					6,5	Picnómetro 50 ml					Método A, del picnómetro
	GT35					6,6	Volumenómetro tipo Le Chatelier					Método B Volumétrico Le Chatelier. Matraz fondo plano, graduado 0 a 24 ml, divisiones a 0,1ml
	GT35					6,7	Tamiz 0,063mm de malla
	GT35					6,8	Desecador
	GT35					7,2	Sierra
	GT36	i	Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la absorción de agua a presión atmosférica	UNE-EN 13755:2008					-	5,1	Tanque de agua			NO	NO	NO
	GT36					5,2	Horno ventilado					Tª= 70 ± 5 ºC
	GT36					5,3	Balanza, precisión 0,01 g		V				Precisión 0,01g

A.6.- DURABILIDAD
	GT37	a	Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento en agua	UNE 146510:2008 o / NLT-255:1999 (CTE)					UNE 7050	2,1	Tamices: 63-50-40-32-25-20-16-12,5-10-8-5-4-2,5-1,25-0,63-0,32-0,16			NO	SI	NO
	GT37					2,2	Recipientes para sumergir muestras en agua
	GT37					2,3	Regulación de la temperatura durante la inmersión
	GT37					2,4	Balanza 500 ± 0,1g		V
	GT37					2,4	Balanza 5000 ±1g		V
	GT37					2,5	Estufa (con circulación forzada)		V				Tª= 105 ± 5 ºC
	GT38	b	Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de los ciclos de humedad-sequedad	UNE 146511:2008 o / NLT 260:1999					UNE 7050	2,1	Tamices: 63-50-40-32-25-20-16-12,5-10-8-5-4-2,5-1,25-0,63-0,32-0,16			NO	SI	NO
	GT38					2,2	Recipientes para sumergir muestras en agua
	GT38					2,3	Regulación de la temperatura durante la inmersión
	GT38					2,4	Balanza 500 ± 0,1g		V
	GT38					2,4	Balanza 5000 ±1g		V
	GT38					2,5	Estufa (con circulación forzada)		V
	GT39	c	Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas	NLT 251:1991					-	2,1	Tambor cilíndrico de malla abierta de 2mm, longitud 100mm y Ø140mm			NO	SI	NO	Base sólida, debe resistir T>105ºC
	GT39					2,2	Recipiente para contener el tambor					Permite el giro del tambor y el rellenado de líquido hasta 20mm debajo del eje
	GT39					2,3	Motor					V=20 ± 1 rpm
	GT39					2,4	Horno		V				Tª= 100 ± 5 ºC, durante 2 horas
	GT39					2,5	Balanza		V				Pesará tambor y muestra con precisión 0,5g

A.7.- AGRESIVIDAD DE AGUAS AL HORMIGÓN
	GT40	a	Determinación del pH. Método potenciométrico	UNE 83952:2008 (EHE-08)					-	4,2	Disolución patrón de potasio hidrógeno ftalato 0,05M			NO	NO	NO	Poner fecha
	GT40					4,2	Cloroformo o cristal de timol					Como conservante
	GT40					4,3	Disolución patrón de potasio di-hidrógeno fosfato 0,025M y di-sodio hidrógeno fosfato 0,025 M					Poner fecha
	GT40					4,4	Disolución patrón de borax 0,01 M					Poner fecha
	GT40					4	Agua destilada					Verificar antes de usar
	GT40					5,1	PH-metro con escala de 0 a 14 ± 0,1					Indicar Tº de medida
	GT40					5,2	Agitador
	GT40					5,3	Papel de filtro de textura fina
	GT40					5,4	Balanza, precisión 0,01 g		V
	GT40					5,5	Estufa de desecación (110ºC y 130ºC)		V
	GT40					5,6	Termómetro de exactitud 1ºC
	GT40					5,7	Material auxiliar de laboratorio analítico
	GT41	b	Determinación del contenido de dióxido de carbono agresivo	UNE-EN 13577:2008 (EHE-08)					No aplica	5.1.1	Balanza 100 g, precisión 0,0001 g		V	NO	SI	NO
	GT41					5.1.2	Ph-metro calibrado o indicador Ph (naranja de metilo)
	GT41					5.1.3	Agitador magnético con control termostático
	GT41					5.1.4	Termómetro					0ºC a 30ºC divisiones 0,2 ºC
	GT41					5.1.5	Bureta					25 ± 0,03 ml
	GT41					5.1.6	Pipeta					100ml ± 0,1 ml
	GT41					5.1.7	Botella de muestra 1l
	GT41					5.1.8	Botella de 0,5 l con cierre roscado
	GT41					5.1.9	Vaso precipitado 250ml
	GT41					5.1.10	Cajas transporte aislada térmicamente					Cuando se requiera
	GT41					5.2.1	Carbonato cálcico (en polvo precipitado)
	GT41					5.2.2	Ácido Clorhídrico 0,100M					Tomar precauciones, guantes, etc
	GT42	c	Determinación del ión amonio	UNE 83954:2008 (EHE-08)					-	4.1 a 4.4	Amonio (disoluciones reserva, patrón, ajuste, calibración)			NO	NO	NO
	GT42					4,5	Disolución tampón (Tartrato sódico, fosfato disódico anhidro, hidróxido de sodio y agua destilada)
	GT42					4,6	Disolución de salicilato-nitroprusiato
	GT42					4,7	Disolución hipoclorito de sodio
	GT42					4,8	Disolución de nitrato de plata 0,1 M
	GT42					5,1	Material auxiliar de laboratorio analítico
	GT42					5,2	Espectrofotómetro de U.V. filtro 660 nm
	GT42					5,3	Balaza analítica ± 0,0005 g		V
	GT42					5,4	Equipo filtración bajo vacio
	GT42					5,5	Papel de filtro de textura fina
	GT42					5,6	Desecador
	GT42					5,7	Estufa >105ºC
	GT42					7,1	Tubos Nessler de 50ml
	GT43	d	Determinación del contenido en ión magnesio	UNE 83955:2008 (EHE-08)					-	3,1	Disolución EDTA 0,01 M			NO	NO	NO
	GT43					3,2	Disolución reguladora pH 10
	GT43					3,3	Indicador negro eriocromo T (NET)
	GT43					3,4	Indicador sódico
	GT43					3,5	Disolución de sodio hidróxido 1 N
	GT43					3,6	Agua exenta de metales
	GT43					3,7	Ácido nítrico concentrado
	GT43					3,8	Ácido nítrico diluido 1+1
	GT43					3,9	Disolución de magnesio
	GT43					4,1	Bureta ± 0,1 ml
	GT43					4,2	Balanza analítica, precisión 0,001 g		V
	GT43					4,3	Papel de filtro de textura fina
	GT43					4,4	Espectrofotómetro de absorción atómica
	GT43					6	Erlenmeyer de 250 ml, matraz aforado
	GT44	e	Determinación del ión sulfato	UNE 83956:2008 (EHE-08)					-	4,1	Agua destilada			NO	NO	NO
	GT44					4,2	Ácido clorhídrico diluido 1+1
	GT44					4,3	Disolución de cloruro de bario al 10%
	GT44					4,4	Disolución de hidróxido de sodio al 20%
	GT44					4,5	Disolución indicadora de anaranjado de metilo al 0,1 %
	GT44					4,6	Disolución aprox. De 0,1 M de nitrato de plata
	GT44					4,7	Etanol absoluto o desmineralizado
	GT44					5,1	Balanza analítica, precisión 0,0005 g		V
	GT44					5,2	Equipo para filtrar bajo vacío					Con dispositivo de seguridad
	GT44					5,3	Placa filtrante de vidrio sinterizado, capacidad 30 ml con porosidad 4					Método de Filtración y calcinación, apartado 7.3.1 . Nota: La limpieza del mismo se recomienda hacerla con disolución acuosa de sal sódica de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA)
	GT44					5,4	Crisoles de procelana, de 15 ml a 25 ml de capacidad					Método con crisol de porcelana, apartado 7.3.2
	GT44					5,5	Papeles de filtro (poro de 2 µm) exentos de cenizas
	GT44					5,6	Desecador con perclorato de magnesio Mg(ClO4)2 anhidro					o con alúmina activada, o con pentóxido de fósforo, o con gel de sílice, etc
	GT44					5,7	Estufa regulable por encima de 105 ºC		V
	GT44					5,8	Horno eléctrico con ventilcion natural regulable a 950 ºC ± 25ºC		V
	GT44					5,9	Material usual de labortorio analítico
	GT45	f	Determinación del residuo seco	UNE 83957:2008 (EHE-08)					-	4,1	Balanza analítica, precisión 0,0005 g			NO	NO	NO	Bibliografía: UNE 83951
	GT45					4,2	Papel de filtro. Diámetro medio de por del orden de 2 µm. Agua destilada
	GT45					4,3	Capsula de platino, porcelana o teflón, de aprox. 200 ml
	GT45					4,4	Estufa de tiro forzado, que se pueda regular a 110º C ± 5º C

A.8.- TOMA DE MUESTRAS
	GT46	a	Toma de muestras inalteradas en calicata o pozos. Cubo mínimo de 200 mm. y cilindro mínimo de diámetro 150 mm	UNE 7371:1975					-	2,1	Herramientas para tallar la muestra			NO	NO	NO
	GT46					2,2	Parafina, vendas de malla abierta y brocha
	GT46					2,3	Recipiente y hornillo
	GT46					2,4	Caja para embalaje					Para muestras cúbicas de 30 ó 30 cm de lado,
	GT46					2,4	Cilindro tomamuestras de filo cortante					Ø=13cm y H=13cm
	GT47	b	Toma de muestras inalteradas en sondeos con toma-muestras de pared delgada tipo Shelby. Diámetro de muestra mínimo 70 mm.	ASTM-D1587-00 / XP P94-202					-	6.3 ASTM	Tubo tomamuestras de pared delgada			NO	SI	SI (4.4)	Con o sin estuche interior. Estandarizados: Øext: 2"(50,8mm), 3"(76,2mm), 5"(127mm)
	GT47					3.2 XP
	GT48	c	Toma de muestras con toma-muestras de pared gruesa con estuche interior. Diámetro de muestra mínimo 86 mm	XP P94-202					-	3.2.3.d;3.2.4.c	Tubo tomamuestras de pared gruesa			NO	SI	SI (4.4)	Puede ser con o sin estuche interior
	GT49	d	Toma de muestras a rotación con tubo toma-muestras simple (batería simple). Diámetro de muestra mínimo 86 mm.	ASTM-D2113-99 / XP P94-202					-	3.2.4.a;b	Tubo simple de tomamuetras a rotación			NO	SI	SI (4.4)
	GT49
	GT50	e	Toma de muestras a rotación con tubo toma-muestras doble (batería doble). Diámetro de muestra mínimo 86 mm	ASTM-D2113-99 / XP P94-202					-	3.2.4.c	Tubo doble de tomamuestras a rotación			NO	SI	SI (4.4)
	GT50
	GT51	f	Toma de muestras a rotación con tubo toma-muestras triple (batería triple).	XP P94-202					-	3.2.4.d	Tubo tomamuestras triple			NO	SI	SI (4.4)
	GT52	g	Toma de muestras a rotación con tubo toma-muestras triple (batería triple), con extensión de pared delgada	XP P94-202					-	3.2.4.e	Tubo tomamuestras con estuche de sacado			NO	SI	SI (4.4)
	GT53	h	Toma de muestras inalteradas en sondeos con tomamuestras de pared delgada de pistón fijo	XP P94-202					-	3.2.3.c	Tubo tomamuestras de piston fijo			NO	SI	SI (4.4)	Cabeza del tubo con válvulas

A.9.- TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN
	GT54	a	Determinación de velocidad de transmisión de ondas: Ensayos "Cross-Hole" y "Down-Hole”	ASTM D 4428/D4428M-00 (CTE)					-	3.1.1	Fuente de energía			NO	SI	NO	Dejar previstos tubos metálicos mejor que de pvc, de Ø40 a50 mm, extremos cerrados roscados. Se llenarán con agua limpia al inicio del ensayo
	GT54					3.1.2	Receptor, 3 transductores ortogonales
	GT54					3.1.3	Sistema de grabación
	GT55	b	Resistividad eléctrica. Técnica “SEV” sondeo eléctrico vertical	UNE 22613:1986					-	5	Dispositivo tetraelectródico lineal simétrico		C	NO	NO	NO	Tensión < 500V. Calibración cada 6 meses, error inferior al 2%
	GT55					6	Miliamperímetro
	GT55					6	Voltímetro

A.10.- ENSAYOS DE PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN
	GT56	a	Ensayo de molinete (Vane Test)	UNE-ENV 1997-3:2002					-	8.3.1	Molinete			NO	NO	NO
	GT56					8.3.2	Varillas de prolongación Ø ≥20 mm
	GT56					8.3.3	Equipo para rotación e instrumento de registro		C				Instrumento de registro calibrar cada 6 meses
	GT57	b	Ensayo presiométrico (PMT)	UNE-ENV 1997-3:2002					-	4.3.1	Presiómetro compuesto de:			NO	NO	NO
	GT57					4.3.1	Control de ensayo		C				Manómetros o transductores de presión. Indicadores de desplazamiento de volumen
	GT57					4.3.1	Procesador de datos
	GT57					4.3.1	Cable de control o manguera
	GT57					4.3.1	Sección de expansión y cavidad		C				Calibración de la rigidez de la membrana antes y después de cada sondeo
	GT57					4.3.1	Base de sonda
	GT57					4.3.1	Sonda
	GT57					4.3.1	Varillas
	GT58	c	Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetración con el cono (CPT):	UNE 103804:1993 IN (CTE)					-	3,1	Penetrómetro			NO	NO	NO
	GT58					3,2	Cono
	GT58					3,4	Sensores
	GT58					3,5	Manguito de fricción
	GT58					3,6	Varillaje de empuje					Controlar la deflexión
	GT58					3,7	Equipo de medida		C				Calibrar manómetro y células/anillos de cargas cada 3 meses
	GT58					3,8	Máquina de empuje
	GT58					3,9	Reductor de fricción					Colocar 1000mm sobre la base del cono
	GT59	d	Prueba de penetración dinámica ligera (DPL)	UNE-EN ISO 22476-2-2008 / UNE-EN ISO 22476-2-2008/A1:2014					EN 10204	4.1	Dispositivo de hinca			NO	SI	NO	V= 15 a 30 golpes/min. Rotar las barras cada 1,5 vueltas o hasta alcanzar el par de torsión máximo, al menos, cada 1m de penetración. m=10 ± 0.1Kg, h=500 ± 10mm
	GT59					ISO 22475-1	4.2	Cabeza de impacto
	GT59					4.3	Puntaza cónica
	GT59					4.4	Barras de hinca		V				Dimensional y rectitud
	GT59					4.5	Dispositivo para medir el par de torsión		V				Cada 6 meses
	GT59					4.6.1	Opcional: Contador de golpes					nº golpes/100mm
	GT59					4.6.2	Opcional: Dispositivo para medir la longitud de penetración
	GT59					4.6.3	Opcional: Sistema de inyección
	GT59					4.6.4	Opcional: Aparato medición dimensiones puntaza
	GT59					4.6.5	Opcional: Dispositivo para controlar la desviación del varillaje respecto de la vertical
	GT60	e	Prueba de penetración dinámica mediana (DPM)	UNE-EN ISO 22476-2-2008 / UNE-EN ISO 22476-2-2008/A1:2014					EN 10204	4.1	Dispositivo de hinca			NO	SI	NO	V= 15 a 30 golpes/min. Rotar las barras cada 1,5 vueltas o hasta alcanzar el par de torsión máximo, al menos, cada 1m de penetración. m=10 ± 0.1Kg, h=500 ± 10mm
	GT60					ISO 22475-1	4.2	Cabeza de impacto
	GT60					4.3	Puntaza cónica
	GT60					4.4	Barras de hinca		V				Dimensional y rectitud
	GT60					4.5	Dispositivo para medir el par de torsión		V				Cada 6 meses
	GT60					4.6.1	Opcional: Contador de golpes					nº golpes/100mm
	GT60					4.6.2	Opcional: Dispositivo para medir la longitud de penetración			NO	SI	NO
	GT60					4.6.3	Opcional: Sistema de inyección
	GT60					4.6.4	Opcional: Aparato medición dimensiones puntaza
	GT60					4.6.5	Opcional: Dispositivo para controlar la desviación del varillaje respecto de la vertical
	GT61	f	Prueba de penetración dinámica pesada (DPH)	UNE 103802:1998 (CTE)					-	4,1	Cono			NO	SI	NO	V= 15 a 30 golpes/min. Cada 1m de penetración, anotar el par de torsión para girar el tren de varillaje 1,5 vueltas. Maza m=50 ± 0,5 Kg, altura caida h=500 ± 10mm
	GT61					4,2	Varillaje
	GT61					4,3	Maza
	GT61					4,4	Cabeza de impacto
	GT61					4,5	Guiadera
	GT61					4,6	Sistema de elevación y escape
	GT61					4,7	Dispositivo de golpeo
	GT61					4,8	Martillo de seguridad
	GT61					4,9	Guía soporte
	GT61					6,1	Contador de golpes					Dispositivo de golpeo debe disponer de un contador de golpes
	GT61					6,2	Referencia de profundidad					Equipo de penetración debe incluir una escala de profundidad
	GT61					6,3	Medidor de par		V				> 200 N.m con graduación de 10N.m. Comprobación periódica
	GT61					6,4	Referencia de verticalidad					Inclinómetro en grados ó %
	GT62	g	Prueba de penetración dinámica súper pesada (DPSH)	UNE 103801:1994 (CTE)					4,1	Cono			NO	SI	NO	V= 15 a 30 golpes/min. Cada 1m de penetración, anotar el par de torsión para girar el tren de varillaje 1,5 vueltas. Maza m=63,5 ± 0,5 Kg, altura caida h=760 ± 10mm
	GT62					-	4,2	Varillaje
	GT62					4,3	Maza
	GT62					4,4	Cabeza de impacto
	GT62					4,5	Guiadera
	GT62					4,6	Sistema de elevación y escape
	GT62					4,7	Dispositivo de golpeo
	GT62					4,8	Martillo de seguridad
	GT62					4,9	Guía soporte
	GT62					6,1	Contador de golpes
	GT62					6,2	Referencia de profundidad					Equipo de penetración debe incluir una escala de profundidad
	GT62					6,3	Medidor de par		V				> 200 N.m con graduación de 5N.m. Comprobación periódica
	GT62					6,4	Referencia de verticalidad					Inclinómetro en grados ó %
	GT63	h	Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática	UNE-ENV 1997-3:2002 / UNE 103808:2006					-	11.3.1.1	Placa de carga			NO	SI	NO	Preparar el terreno antes de colocarla
	GT63					11.3.1.2	Sistema de aplicación de la carga y de reacción					Mediante gato hidráulico. Presión hasta conseguir un asentamiento = 15% Øplaca
	GT63					11.3.2.1	Sistema de medición de cargas		C				UNE ENV 1997-3:2002: Calibrarse para carga máxima y precisión requerida. Calibrar manómetros y transductores de carga y de desplazamiento cada 6 meses y comprobar antes de cada ensayo. Norma UNE 103808:2006: Calibración cada 2 años.
	GT63					4,5	Dispositivo medida de asientos					UNE 103800:2006: 3 comparadores o transductores, precisión: 0,01mm
	GT63					4,6	Equipos auxiliares					UNE 103800:2006 Pala, regla metálica, cepillo, llana, espátula, nivel, plomada, metro, arena seca, escayola, aceite, lona, etc.
	GT64	i	Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa dinámica, diametro 600 mm. Metodo 1	UNE 103807-1:2005					-	4.1.1	Placa de carga			NO	NO	NO	600 ± 1mm
	GT64					4.1.2	Dispositivo de carga dinámica		V				Caida libre de una masa sobre elemento visco elástico solidario a la placa rigidez: 2250 ± 500 N/mm
	GT64					4,2	Dispositivo de medida		C				Fuerza reacción del suelo sobre la placa en función del tiempo, sensor con rango de medida: 125 ± 25 Kn. Calibrar dispositivo de medida de fuerza de reacción del suelo y del asiento de la placa. Comprobación sobre banco de ensayos.Certficado de verificaci
	GT65	j	Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa dinámica, diametro 300 mm. Metodo 2	UNE 103807-2:2008					-	4,2	Placa de carga			NO	NO	NO	Ø=300 ± 0,5mm, e= 20 ± 0,2mm, m= 15 ± 0,25 kg (incluye equipo de medida fijada a la placa)
	GT65					4,3	Dispositivo de carga dinámica		C				Calibración anual (4.6); Verificación del usuario: cada 3 meses de la caida de la maza. M (maza)= 10 ± 0,1 kg, Fimpacto= 7,07 ± 0,07 kN, Duración impacto= 17 ± 1,5 ms
	GT65					4,4	Dispositivo para medida del asiento		C				Calibración anual (4.6); Verificación del usuario: cada 3 meses del asiento
	GT65					4,5	Equipamiento auxiliar					Pico, pala, regla metálica, cepillo metálico, paleta, espátula, arena seca
	GT66	k	Ensayo para la determinación de la resistencia. Resistencia carga puntual	UNE 22950-5:1996					-	3,1	Sistema de carga (bastidor, bomba hidráulica, cilindro hidráulico y punzones)			NO	NO	NO	Ajustable para ensayar orcas entre 15 ± 100 mm. Capacidad media=50kN. Punzones cónicos con punta truncada por una esfera
	GT66					3,1	Sistema de medida de carga		C				Célula de carga, manómetro o transductor
	GT66					3,1	Sistema de medida de distancia entre extremos de punzones		V				Lectura directa o transductor de desplazamiento, precisión ± 2%
	GT67	l	Ensayo de penetración estándar SPT	UNE 103800:1992 (CTE)					5,1	Equipo de perforación			NO	SI	NO	V< 30 golpes/min
	GT67					-	5,2	Tomamuestras					Consta de 3 elementos:zapata (o también puntaza cónica), tubo bipartido y cabeza de acoplamiento
	GT67					5,3	Varillaje
	GT67					5,4	Dispositivo de golpeo					Consta de: Maza de acero (m: 63,5 ± 0,5 kg), cabeza de impacto, guiadera, sistema de elevación y escape (h:760 ± 10mm)
	GT67

A.11.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO
	GT68
	GT69
	GT70
	GT71
	GT72
	GT73
	GT74
	GT75

					TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
			LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO		DIRECTOR
			(Incluir nombre)		T1
					T2
					T3
					T4

## EDIF-AREA VS
RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA
El laboratorio:

Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

En fecha:
Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

B.- ENSAYOS DE VIALES (VS)					TÉCNICOS RESPONSABLES DE ENSAYOS				EQUIPOS
B.1.- ENSAYOS CONTEMPLADOS EN EL PG3
B.1.1.- SUELOS
Si/No	Código	nº	Ensayo	Norma	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar-tado Norma	EQUIPO_REACTIVO_MAT AUXILIAR	CÓDIGO	C_V_M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES
	VS01	a	Análisis granulométrico de suelos por tamizado	UNE 103101:1995					UNE 7050-2	3	Tamices 100;80;63;50;40;25;20;12,5;10;6,3;5;2;1,25;0,4;0,160;0,080mm			NO	SI	NO	Según UNE 7050-2, con certificado de fábrica
	VS01					UNE 103100	3	Balanza 10 Kg, precisión 1g		V
	VS01					UNE 103102	3	Balanza 200 g, precisión 0,01 g		V
	VS01					UNE 103300	3	Agitador mecánico					V > 10.000 rpm o recipiente de cristal con tapón de goma de 1 litro
	VS01					3	Secadores, con Tª regulable hasta 60ºC					Puede usarse estufa con circulación de aire
	VS01					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	VS01					3	Mortero con mazo
	VS01					3	Vaso de precipitados 600ml
	VS01					3	Cepillo, brocha, recipientes con tapadera					Material general
	VS01					3	Agua destilada					Verificar antes de usar
	VS01					3	Solución de hexametafosfato sódico al 4%					Suelos difícil dispersión. Caduca al mes
	VS01					3	Cuarteadores
	VS01					3	Tamizadora mecánica (opcional)
	VS01					3	Recinto almacenamiento muestras
	VS01					3	Lona impermeable y barras de acero
	VS02	b	Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa	UNE 103300:1993					-	3	Balanza, precisión 0,01 g		V	NO	NO	NO
	VS02					3	Balanza, precisión 0,1 g		V				100 g > masa< 1000 g
	VS02					3	Balanza, precisión 1 g		V				> 1000 gramos
	VS02					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	VS02					3	Recipientes con tapadera, pinzas					Resistentes a la corrosión
	VS02					3	Pesasustancias con tapa
	VS02					3	Cuarteadores
	VS02					3	Tamices según norma UNE 7050-2					Con certificado de fábrica
	VS02					3	Pinzas
	VS03	c	Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande	UNE 103103:1994					UNE 7050-2	3	Aparato de Casagrande			NO	NO	NO	V al realizar ensayo. Huella,altura y giro excentrico.
	VS03					UNE 37103-2	3	Acanalador normalizado					V al realizar ensayo
	VS03					UNE 53549	3	Espátula de hoja flexible
	VS03					UNE 103100	3	Pesasustancias con tapa
	VS03					UNE 103300	3	Balanza 100 g, precisión 0,01 g		V
	VS03					3	Tamiz 400 mm, norma UNE 7050					Con certificado de fábrica
	VS03					3	Superficie lisa 300x300 espesor 10 mm					De vidrio
	VS03					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	VS03					3	Mortero con mazo
	VS03					3	Cámara húmeda		V/M				20 ± 3ºC - 95 ± 5%, 6 m2 como mínimo
	VS03					3	Calibre					Con certificado de fábrica
	VS03					3	Agua destilada					Verificar antes de usar. Se puede usar agua normal si se valida
	VS04	d	Determinación del límite plástico de un suelo	UNE 103104:1993					UNE 7050	3	Espátula y superficie lisa			NO	NO	NO
	VS04					UNE 103103	3	Pesasustancias con tapa
	VS04					UNE 103300	3	Balanza 100 g, precisión 0,01		V
	VS04					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	VS04					3	Tamiz 0,40 mm, según norma UNE 7050					Con certificado de fábrica
	VS04					3	Frasco lavador y agua destilada					Verificar antes de usar. Se puede usar agua normal si se valida
	VS04					3	Superficie lisa 300x300 espesor 10 mm					De vidrio
	VS04					3	Varilla de 3 mm
	VS05	e	Ensayo de compactación, Proctor normal	UNE 103500:1994					UNE 7050-2	5	Conjunto compactación Próctor Normal (molde cilíndrico y collar)			NO	SI	NO	Molde cilíndrico de 102 ± 0,4 mm. Øint. y h = 122,4 ± 0,1 mm, Hcollar: 60 mm. Verificar estanqueidad
	VS05					UNE 103300	5	Maza de compactación 2,5 Kg					Pesos y medidas según Norma
	VS05					UNE 103501	5	Balanza 20 Kg, precisión 1 g		V
	VS05					UNE 103502	5	Balanza 1.000 g, precisión 0,1 g		V
	VS05					5	Recipiente determinación humedad
	VS05					5	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC.
	VS05					5	Amasadora mecánica o instrumentos de amasado
	VS05					5	Tamices: 50, 20, 5mm					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	VS05					5	Enrasador metálico
	VS05					5	Cuarteadores
	VS05					5	Mazo de goma
	VS05					5	Probeta graduada
	VS06	f	Ensayo de compactación, Proctor modificado	UNE 103501:1994					UNE 7050-2	5	Conjunto compactación Próctor Modificado (molde cilíndrico y collar)			NO	SI	NO	Molde cilíndrico de 152,5 ± 0,7 mm Øint. y h: 127 ± 0,1 mm; Hcollar: 60 mm. También se puede usar el molde Próctor Normal (Nota 7). Verificar estanqueidad
	VS06					UNE 103300	5	Maza de compactación 4,535 Kg					Pesos y medidas según Norma
	VS06					UNE 103501	5	Balanza 20 Kg, precisión 1 g		V
	VS06					UNE 103502	5	Balanza 1.000 g, precisión 0,1 g		V
	VS06					5	Recipiente determinación humedad
	VS06					5	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC
	VS06					5	Amasadora mecánica o instrumentos de amasado
	VS06					5	Tamices Norma (en mm): 5, 20, 50.					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	VS06					5	Enrasador metálico
	VS06					5	Cuarteadores
	VS06					5	Mazo de goma
	VS06					5	Probeta graduada
	VS06					5	Extractor de muestras					Para extraer el material compactado del molde
	VS07	g	Índice C.B.R. en el laboratorio	UNE 103502:1995					UNE 7050-2	3	Prensa		C	NO	SI	NO	V=1,2 ± 0,1 mm/min, Capacidad mín.: 50 kN, Precisión mín.: 50 N. Clase 1
	VS07					UNE 7371	3	Pistón de penetración C.B.R.					Ø=49,6 mm, L>100 mm
	VS07					UNE 103300	3	Conjunto de compactación C.B.R. (3 moldes cilíndricos y collar).					Øint=152,5 ± 0,3mm, H=177,8 ± 0,1mm, base perforada Ø=1,6mm. Y Collar supletorio H=60mm
	VS07					UNE 103400	3	3 discos espaciadores de metal					Ø=151 ± 0,3 mm, e= 50,8 ± 0,1 mm
	VS07					UNE 103500	3	Maza de compactación 2,5 Kg					Pesos y medidas según Norma
	VS07					UNE 103501	3	Maza de compactación 4,535 Kg					Pesos y medidas según Norma
	VS07					3	3 placas metálicas perforadas con vástago central					Ø=149 mm, Øperforaciones < 1,6 mm
	VS07					3	Trípode con medidor de deformaciones					Recorrido 25 mm y precisión 0,01 mm
	VS07					3	3 sobrecargas anulares metálicas y 15 ranuradas de 2,25 ± 0,1 kg					Øext=149mm Øorificio central= 54mm
	VS07					3	Medidor de penetración					Recorrido mínimo 12,50 mm, precisión 0,01 mm
	VS07					3	Tanque de agua
	VS07					3	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC
	VS07					3	Balanza 20 Kg, precisión 1 g		V
	VS07					3	Balanza 1.000 g, precisión 0,1 g		V
	VS07					3	Tamices: 50, 20, 5mm					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	VS07					3	Material auxiliar
	VS07					Cuarteadores
	VS07					3	Cápsulas
	VS07					3	Probeta graduada
	VS07					3	Enrasador metálico
	VS07					3	Mazo de goma
	VS07					3	Papel de filtro
	VS07					4,2	Parafina					Para muestras inalteradas
	VS08	h	Contenido de materia orgánica oxidable de un suelo. Método del permanganato potásico	UNE 103204:1993 / UNE 103204:1993 Erratum					UNE 7050	3	Balanza 160 g, precisión 0,0001 g		V	NO	NO	NO
	VS08					UNE 103100	3	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC
	VS08					3	Termómetro graduado 0-100 ºC, ± 0,5 ºC
	VS08					3	Mortero y maza metálicas
	VS08					3	Mazo de goma.
	VS08					3	Tamices: 0,16 y 2mm					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante
	VS08					3	Placa de calefacción
	VS08					3	Vidrios de reloj
	VS08					3	Material auxiliar					Pinzas de madera
	VS08					3	Lana de vidrio para filtrar
	VS08					3	Embudo de vidrio boca Ø=20cm
	VS08					3	Desecador
	VS08					3	Matraz Erlenmeyer 500 cm3
	VS08					3	Matraz Erlenmeyer 2000 cm3
	VS08					3	Matraz aforado 1000 cm3
	VS08					3	2 vasos de precipitados 150 cm3
	VS08					3	2 pipetas graduada 10 cm3
	VS08					3	Probeta graduada 100 cm3
	VS08					3	Probeta graduada 250 cm3
	VS08					3	Frasco transparente 2 litros cierre hermético
	VS08					3	Frasco opaco 2 litros cierre hermético
	VS08					3	2 buretas 50 cm3
	VS08					3	Cronómetro
	VS08					3	Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) (P.A.)
	VS08					3	Ácido nítrico concentrado (HNO3) (P.A.)
	VS08					3	Ácido oxálico (P.A.)
	VS08					3	Oxalato sódico (P.A.)
	VS08					3	Permanganato potásico (P.A.)
	VS08					3	Agua destilada					Verificar antes de usar
	VS09	i	Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles en un suelo	UNE 103201:1996 / UNE 103201:2003 Erratum					UNE 7050-2	3	Balanza analítica			NO	NO	NO
	VS09					3	Horno de calcinación eléctrico o, en su defecto mechero de gas
	VS09					3	Crisol de porcelana. Triangulo y tripode si se calcina con mechero.
	VS09					3	Estufa de desecación, con temperatura regulable hasta 115ºC
	VS09					3	Aparato para agitación de frascos.
	VS09					3	Frasco para agitación de 1000 ml, con cierre hermético
	VS09					3	Tamices de 2,00 mm y 0,40 mm de la UNE 7050-2
	VS09					3	Mortero con su pistilo
	VS09					3	Matraz aforado de 500 ml y otro de 250 ml
	VS09					3	Dos vasos de 600 ml, con varilla de vidrio y vidrio de reloj para taparlos.
	VS09					3	Pipeta de 10 ml.
	VS09					3	Desecador
	VS09					3	Ácido clorhídrico N/20
	VS09					3	Disolución de cloruro bárico al 5%
	VS09					3	Material auxiliar
	VS10	j	Determinación del contenido en sales solubles en un suelo	NLT-114:1999 / UNE 103205:2006					2	Frasco de vidrio de boca ancha y tapón hermético de 1 dm3 aprox.			NO	NO	NO
	VS10					2	2 cápsulas de porcelana de unos 200 cm3
	VS10					2	Equipo de filtración con papel de por fino.
	VS10					2	Baño maría
	VS10					2	2 balanzas 1 analítica precisión 0,0001 g y otra precisión 0,1 g
	VS10					2	Estufa de desecación capaz de mantener temperatura de 110 ±5ºC
	VS10					2	Desecador para enfriamiento de cápsulas
	VS10					2	Matraces aforados de 500 cm3 y 100 cm3
	VS10					2	Un agitador para volteo
	VS10					2	Ácido clorhídrico concentrado
	VS10					2	Agua destilada
	VS10					2	Pipeta.
	VS11	k	Determinación del contenido de yeso soluble en un suelo	NLT-115:1999 / UNE 103206:2006					NLT-101-72	3	Acetona de calidad purísima y riqueza mayor del 99%			NO	NO	NO
	VS11					NLT-120-72	101 2,1	Balanza 10 Kg, precisión 1g
	VS11					101 2,2	Cuarteador para áridos gruesos y otro para finos, lona de 2x2 y barras de 2,5 m
	VS11					101 2,3	Tamices 20, 5, 2 y 0,40 UNE
	VS11					101 2,4	Mortero con anilla con goma en su parte inferior y mazo de goma
	VS11					101 2,5	Pala o paleta para manejar el material
	VS11					120 2,1	Tamices 2 y 0,40 UNE
	VS11					120 2,2	Mortero con su pistilo
	VS11					120 2,3	Frasco para agitación de unos 1000 cm³ con cierre hermético.
	VS11					120 2,4	Aparato para agitar frascos que permita mantener el suelo en suspensión durante el tiempo de agitación
	VS11					120 2,5	Matraz aforado de 500 cm³ y otro de 250
	VS11					120 2,6	Dos vasos de 600 cm3 con varilla de vidrio y vidrio de reloj que pueda taparles.
	VS11					120 2,7	Frasco lavador con agua destilada caliente
	VS11					120 2,8	Pipeta de 10 cm3
	VS11					120 2,9	Embudo de vidrio
	VS11					120 2,10	Crisol de porcelana. Triángulo y trípode de sopore si se calcina con mechero.
	VS11					120 2,11	Horno de calcinación eléctrico o mechero de gas
	VS11					120 2,12	Balanza analítica
	VS11					120 2,13	Estufa de desecación regulable a 75-80ºC
	VS11					120 2,14	Desecador
	VS11					120 2,15	Papel indicador por pH
	VS11					120 2,16	Papel de filtro de por fino y de cenizas conocidas.
	VS11					120 2,17	Ácido clorhídrico N/20
	VS11					120 2,18	Solución de cloruro bárico al 5%
	VS11					120 2,19	Solución de nitrato de plata (1,7g en 100 cm3 de agua)
	VS11					120 2,20	Agua destilada
	VS12	l	Densidad "in situ" por el método de la arena	UNE 103503:1995					UNE 7050-2	3	Dispositivo especial, frasco, válvula de cierre y cono, mínimo 4000 cm3			NO	SI	NO
	VS12					UNE 103300	3	Plato metálico rectangular o cuadrado plano, con agujero central, con espesor suficiente para mantenerse rígido. El agujero de diámetro especificado en la norma.
	VS12					UNE 103500	3	Arena que pase por el tamiz 2,0 mm y quede retenida en el 0,25 mm de UNE 7050-2, limpia y seca.		C
	VS12					UNE 103501	3	2 balanzas, capacidad 10 y 2 Kg y precisión 1 y 0,01 g.
	VS12					3	Estufa de desecación, con temperatura regulable hasta 115ºC
	VS12					3	Varios botes o frascos estancos de 3500 cm3 capacidad mínima.
	VS12					3	Herramientas para excavar y retirar el terreno (paleta, cucharón, martillo…)
	VS12					3	Tamices de 0,25, 2,00 20,00 y 50,0 mm, norma UNE 750-2
	VS12					3	Calibre, precisión 0,1 mm
	VS13	m	Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua	UNE-EN 1097-6:2014					EN 932-1	5	Agua hervida y enfriada antes de su empleo			NO	SI	NO	Los Anexos A, B y C, D, E y G son normativos, el F, H, I y el J informativos.
	VS13					EN 932-2	6,1	Todos los equipos deben cumplir la EN 932-5					Anexo A: Determinación de la densidad de partículas presecadas de áridos.
	VS13					EN 932-5	6.1.1	Estufa ventilada con control termostático a 110ºC ± 5ºC					Anexo B: Densidad de partículas y absorcion de agua de áridos gruesos saturados a masa constante.
	VS13					EN 933-2	6,1,2	Balanza con precisión de 0,1 % de la masa					Anexo C: Densidad de partículas y absorción de agua de los áridos ligeros.
	VS13					6,1,3	Baño de agua, con control termostático regulable a 22±3ºC					Anexo D: Densidad del agua.
	VS13					6,1,4	Termómetro con precisión de 0,1º C					Anexo E: Método rápido para determinación densidad aparente de partículas de áridos ligeros utilizando probeta graduada de medición y tiempos de inmersión cortos
	VS13					6,1,5	Tamices de ensayo de 0,063 - 4 - 31,5 y 63 mm					Anexo F: Directrices sobre la condición de los áridos finos saturados y secados superficialmente.
	VS13					6,1,6	Bandejas que puedan calentarse en estufa ventilada sin cambio en la masa.					Anexo G: Determinación de la densidad de partículas pre-secadas de áridos que pasen por el tamiz de ensayo de 31,5 mm (incluyendo la fracción granulométrica 0/0,063 mm)
	VS13					6,1,7	Paños absorbentes suaves y secos					Anexo H: Directrices sobre el significado y uso de los distintos parámetros de densidad de partículas y absorción de agua.
	VS13					6,1,8	Equipo de lavado					Anexo I: Precisión
	VS13					6,1,9	Cronómetro					Anexo J: Principales cambios respecto a la versión anterior (EN 1097-6:2000)
	VS13					6,2,1 y 6,2,2	Para método balanza hidrostática: Cesta metálica y tanque estanco.
	VS13					6,3,1	Para método picnómetro áridos tamices 31,5-4 mm: Picnómetro volumen entre 1000 y 5000 ml		C
	VS13					6,4,1	Para método picnómetro áridos tamices 4-0,063 mm: Picnómetro volumen entre 500 y 2000 ml		C
	VS13					6,4,2	Molde metálico de foma troncocónica descrito en 6,5,2
	VS13					6,4,3	Pisón metálico descrito en 6,5,3
	VS13					6,4,4	Embudo plano de vidrio, alternativa del molde metálico y el pisón
	VS13					6,4,5	Bandeja poco profunda s>0,1 m2 y h> 50mm
	VS13					6,4,6	Suministro de aire caliente, como un secador de pelo.
	VS13					6,5,1	Para método picnómetro áridos tamices 31,5-0,063 mm: Picnómetro volumen entre 250 y 5000 m		C
	VS13					6,6,1	Para método anexo B para áridos gruesos: Recipiente de capacidad similar a la cesta metálica
	VS13					6,7,1	Para método Anexo C para áridos ligeros: Picnómetro volumen entre 1000 y 2000 ml
	VS13					6,8,1 y 6,8,2	Para método Anexo E para áridos ligeros: Probetas graduadas de vidrio volumen 1000 ml y émbolo de acero
	VS13					6,9,1	Para método Anexo G: Equipo de vacío con manómetro o indicador de vacío

B.1.2.- ÁRIDOS
	VS14	a	Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos de muestreo	UNE-EN 932-1:1997					prEN 932-5	7	Cogedor			NO	NO	NO	Los aparatos, descritos en el Anexo A (informativo), dependerán del tipo de ensayo.
	VS14					7	Pala					En el Anexo B (informativo) aporta un procedimiento para comprobar la desviación del muestreo.
	VS14					7	Bastidor de muestreo
	VS14					7	Caja de muestreo
	VS14					7	Tubo de muestreo
	VS14					7	Cilindro de muestreo
	VS14					7	Recipiente o cubeta de muestreo.
	VS14					7	Divisores de muestras.
	VS15	b	Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos de muestreo	UNE-EN 932-1:1997					prEN 932-5	7	Cogedor			NO	NO	NO	Los aparatos, descritos en el Anexo A (informativo), dependerán del tipo de ensayo.
	VS15					7	Pala					En el Anexo B (informativo) aporta un procedimiento para comprobar la desviación del muestreo.
	VS15					7	Bastidor de muestreo
	VS15					7	Caja de muestreo
	VS15					7	Tubo de muestreo
	VS15					7	Cilindro de muestreo
	VS15					7	Recipiente o cubeta de muestreo.
	VS15					7	Divisores de muestras.
	VS16	c	Áridos. Determinación del contenido de agua por secado en estufa	UNE-EN 1097-5:2009					EN 932-2	5.2	Recipiente para la muestra, resistente a la corrosión y cerrado.			NO	NO	SI	Todos los aparatos, salvo indicación en contra, deben cumplir los requisitos de EN 932-5
	VS16					EN 932-5	5,3	Agitador resistente al calor, cuchillo, espátula o pala.					Anexo A (Normativo): Valoraciones para la determinación del contenido en agua por secado en estufa ventilada para uso con áridos ligeros.
	VS16					5,4	Balanza con precisión de 0,1 % de la masa					Anexo B (Informativo): Ejemplo de cálculo del contenido en agua por secado en estufa ventilada.
	VS16					5,5	Estufa de secado ventilada, que pueda mantener 110 ±5 ºC					Anexo C (Informativo): Precisión
	VS16					5,6	Desecador con desecante					Bibliografía: EN 932-6 - ISO 6783:1982 y BS 812: Part 109:1990
	VS16					5,7	Bandejas resistentes al calor.
	VS17	d	Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado	UNE-EN 933-1:2012**					EN 932-2	5,1	Tamices de ensayo con aberturas especificadas en EN 933-2, conforme a ISO 3310-1 y 2			NO	SI	NO	A menos que se especifique lo contrario, todos los equipos deben cumplir los requisitos generales de EN932-5
	VS17					EN 932-5	5,2	Tapa y fondo herméticos, para los tamices					Anexo A (Normativo): Método de ensayo alternativo los áridos todo uno con d>= 31,5 mm
	VS17					EN 933-2	5,3	Estufa ventilada, regulable a 110±5ºC u otro aparato de secado que no rompa tamaño partículas.					Anexo B (Normativo): Método de ensayo para áridos no adecuados para secado en estufa.
	VS17					ISO 3310-1	5,4	Equipo de lavado					Anexo C (Informativo): Ejemplo de hoja de resultados de ensayo.
	VS17					ISO 3310-2	5,5	Balanza con precisión de 0,1 % de la masa					Anexo D (Informativo): Representación gráfica de los resultados
	VS17					5,6	Bandejas, cepillos
	VS17					5,7	Máquina de tamizar, (opcional)
	VS18	e	Áridos. Equivalente de arena	UNE-EN 933-8:2012+A1:2015** / UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016**					EN 932-2	5	Reactivos (CaCl2 ó CaCl2.6H2O, glicerina, formaldehído al 40% y agua dest.)			NO	Si	NO	A menos que se especifique lo contrario, todos los equipos deben cumplir los requisitos generales establecidos en EN 932-5
	VS18					EN 932-5	6,2	Dos probetas cilíndricas graduadas, especificadas en el ap. 6,2
	VS18					EN 933-1	6,3	Pistón tarado especificado en el ap. 6,3					El Anexo A describe el procedimiento para determinar el valor del equivalente de arena de la fracción granulométrica.
	VS18					EN 933-2	6,4	Cronómetros con precisión de 1 segundo.
	VS18					EN 1097-5	6,5	Regla de 500 mm, graduada en milímetros.					El Anexo B tiene un ejemplo de hoja de datos del ensayo.
	VS18					6,6	Tamices de ensayo de 0,063 y 2 mm
	VS18					6,7	Cepillo para limpieza de tamices.
	VS18					6,8	Espátula
	VS18					6,9	Tubo lavador, especificado en el ap. 6,9 de la norma.
	VS18					6,10	Matraz de 5 l especificada en el ap. 6,10 de la norma.
	VS18					6,11	Tubo de plástico o caucho, especificado en el apartado 6,11 de la norma
	VS18					6,12	Embudo especificado en el ap. 6,12 de la norma.
	VS18					6,13	Máquna de agitación especificada en el ap. 6,13 de la norma.
	VS18					6,14	Termómetro con precisión de 1º C
	VS18					6,15	Balanza con precisión de 0,1 % de la masa
	VS18					6,16	Papel de filtro de grosor medio o grueso.
	VS19	f	Áridos. Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno	UNE-EN 933-9:2010+A1:2013**					EN 932-2	5	Reactivos (Solución colorante de azul de metileno de (10,0 +- 0,1 g/l), agua destilada y caolinita con valor azul de metileno conocido)			NO	SI	SI	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos generales de la EN 932-5
	VS19					EN 932-5	6,1	Bureta de 50 ó 100 ml y escala graduada en 1/10 ml o 1/5 ml
	VS19					6,2	Papel de filtro espesor 0,20 mm y velocidad de 75 s y tamaño poro 8 µm					Anexos A, C y D normativos. Anexos B y E informativos.
	VS19					6,3	Varilla de vidrio de 300 mm de longitud y 8 mm de diámetro					Anexo A: Determinación del azul de metileno para la fracción granulométrica 0/0,125 mm.
	VS19					6,4	Agitador de paletas de velocidad variable y regulable					Anexo B: Ensayo de conformidad para un valor de azul de metileno determinado.
	VS19					6,5	Balanza con precisión de 0,1 % de la masa					Anexo C: Preparación de la solución de azul de metileno de 10 g/l.
	VS19					6,6	Cronómetro con precisión de 1s					Anexo D: Determinación del azul de metileno de la caolinita
	VS19					6,7	Tamiz con aberturas de 2 mm y protector si fuera necesario.					Anexo E: Ejemplo de hoja de datos del ensayo.
	VS19					6,8	Vaso de precipitados capacidad de 1 ó 2 l
	VS19					6,9	Matraz de vidrio de 1 l
	VS19					6,1	Estufa ventilada con termostato para mantener 110±5ºC.
	VS19					6,11	Termómetro con precisión de 1º C
	VS19					6,12	Espátula
	VS19					6,13	Desecador
	VS20	g	Áridos. Evaluación de los finos. Granulometría de los fillers (tamizado en corriente de aire)	UNE-EN 933-10:2010					EN 932-2	5,2	Tamices de ensayo de marco circular de 200 mm diámetro nominal y aberturas cuadradas…			NO	SI	NO	Salvo indicación en contrario todos los aparatos serán conforme los requisitos generales estableciso en EN 932-5
	VS20					EN 932-5	5,3	Equipo de tamizado en corriente de aire (Figura 1)					Anexo A (Informatico): Ejemplo de hoja de datos de ensayo.
	VS20					EN 933-2	5,4	Estufa ventilada con termostato para mantener 110±5ºC.
	VS20					5,5	Balanza con precisión de 0,1 % de la masa
	VS20					5,6	Cepillo suave
	VS20					5,7	Martillo de plástico, opcional
	VS21	h	Áridos. Resistencia al desgaste de los áridos por medio de la máquina de Los Ángeles	UNE-EN 1097-2:1999*					EN 932-1:1996	Ap. 5	Tamices de ensayo conforme a EN 933-2, con tamaños de abertura Tabla 1			NO	NO	NO
	VS21					prEN 932-2		Balanza con precisión de 0,1 % de la masa
	VS21					prEN 932-5		Estufa ventilada capza de temperatura constante 110±5ºC
	VS21					EN 933-1:1997		Equipo para reducción de la muestra descrito en prEN 932-2
	VS21					EN 933-2:1995		Máquina para ensayo de Los Ángeles, descrita en apartado 4,2,2
	VS21					prEN 1097-6
	VS21					EN 10025:1993
	VS22	i	Áridos. Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua	UNE-EN 1097-6:2001*					EN 932-1	5	Agua hervida y enfriada antes de su empleo			NO	SI	NO	Los Anexos A, B y C son normativos, el D, E y el F informativos.
	VS22					EN 932-2	6,1	Todos los equipos deben cumplir la EN 932-5					Anexo A: Determinación de la densidad de partículas presecadas de áridos.
	VS22					EN 932-5	6.2.1	Estufa ventilad con control termostático a 110ºC ± 5ºC					Anexo B: Densidad de partículas y absorcion de agua de áridos gruesos saturados a masa constante.
	VS22					EN 933-2	6,2,2	Balanza con precisión de 0,1 % de la masa					Anexo C: Densidad de partículas y la absorción de agua a masa constante.
	VS22					6,2,3	Baño María, con control termostático regulable a 22±3ºC					Anexo D: Densidad del agua.
	VS22					6,2,4	Termómetro con precisión de 0,1º C					Anexo E: Precisión
	VS22					6,2,5	Tamices de ensayo de 0,063 - 4 - 31,5 y 63 mm					Anexo F: Orientación sobre las condicione de saturación y superficie seca de áridos finos.
	VS22					6,2,6	Bandejas que puedan calentarse en estufa ventilada sin alteración de su masa.
	VS22					6,2,7	Paños absorbentes suaves y secos.
	VS22					6,2,8	Equipo de lavado
	VS22					6,2,9	Cronómetro.
	VS22					6,3,1 y 2	Para la balanza hidrostática: Cesta metálica y depósito estanco.
	VS22					6,4	Picnómetro volumen entre 1000 y 5000 ml		C
	VS22					6,5,1	Picnómetro volumen entre 500 y 5000 ml.		C
	VS22					6,5,2	Molde metálico de foma troncocónica descrito en 6,5,2
	VS22					6,5,3	Pisón metálico descrito en 6,5,3
	VS22					6,5,4	Embudo de vidrio corriente, alternativa del molde metálico y el pisón.
	VS22					6,5,5	Bandeja poco profunda descrita en 6,5,5
	VS22					6,5,6	Alimentación de aire caliente, como un secador de pelo
	VS22					6,6	Picnómetro volumen entre 250 y 2000 ml.		C
	VS22					6,7	Recipiente de capacidad similar a la cesta metálica
	VS22					6,8	Picnómetro volumen entre 250 y 2000 ml.
	VS23	j	Áridos. Determinación de la limpieza superficial del árido grueso. Contenido de finos	UNE-EN 933-1:2012**					EN 932-2	5,1	Tamices de ensayo con aberturas especificadas en EN 933-2, conforme a ISO 3310-1 y 2			NO	SI	NO	A menos que se especifique lo contrario, todos los equipos deben cumplir los requisitos generales de EN932-5
	VS23					EN 932-5	5,2	Tapa y fondo herméticos, para los tamices					Anexo A (Normativo): Método de ensayo alternativo los áridos todo uno con d>= 31,5 mm
	VS23					EN 933-2	5,3	Estufa ventilada, regulable a 110±5ºC u otro aparato de secado que no rompa tamaño partículas.					Anexo B (Normativo): Método de ensayo para áridos no adecuados para secado en estufa.
	VS23					ISO 3310-1	5,4	Equipo de lavado					Anexo C (Informativo): Ejemplo de hoja de resultados de ensayo.
	VS23					ISO 3310-2	5,5	Balanza con precisión de 0,1 % de la masa					Anexo D (Informativo): Representación gráfica de los resultados
	VS23					5,6	Bandejas, cepillos
	VS23					5,7	Máquina de tamizar, (opcional)
	VS24	k	Áridos. Índice de lajas y de agujas de los áridos para carreteras	UNE-EN 933-3:2012**					EN 932-2	5,1	Tamices de ensayo de aberturas cuadras según EN 933-2 de 4 a 100 mm.			NO	SI	NO	Todos los aparatos deberán cumplir las exigencias generales del EN 932-5
	VS24					EN 932-5	5,2	Tamices de barras, según figura 1 y requisitos de la tabla 1 del apartado 5					Anexo A (Informativo): Ejemplo de hoja de resultados
	VS24					EN 933-1	5,3	Balanza con precisión de 0,1 % de la masa					Anexo B (Informativo): Repetibilidad y reproducibilidad
	VS24					EN 933-2	5,4	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ±5ºC
	VS25	l	Áridos. Determinación del número de caras de fractura en el machaqueo	UNE-EN 933-5:1999** / UNE-EN 933-5:1999/A1:2005**					prEN 932-2		Tamices de ensayo de aberturas cuadras según EN 933-2			NO	NO	SI	Salvo indicación en contra los aparatos deben ser conformes a prEN 935-5
	VS25					prEN 932-5	5.2	Recipiente de ajuste hermético con tapa, para los tamices.
	VS25					EN 933-1	5.3	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ±5ºC.
	VS25					EN 933-2	5.4	Balanza con precisión de 0,1 % de la masa
	VS25					5.5	Bandejas
	VS25					5.6	Cepillos
	VS25					5.7	Máquina de tamizado, opcional.
	VS26	m	Densidad aparente del polvo mineral	UNE-EN 1097-3:1999 Anexo A					prEN 932-2	A,2,1	Probeta cilíndrica graduada con tapón de 50 ml, dividida en mm confrome a ISO 4788			NO	SI	NO
	VS26					prEN 932-5	A,2,2	Balanza 100 g, precisión 0,01 g					Salvo indicación en contra, los apartos deben cumplir los requisitos generales establecidos en la norma prEN 935-5
	VS26					prEN 1097-6	A,2,3	Estufa que pueda mantener 150 ºC ± 5,0 ºC					Anexo A (Normativo): Método para la determinación de la densidad aparente del filler en queroseno
	VS26					ISO 4788:1980	A,2,4	Desecador y porducto deshidratante					Anexo B (Normativo): Calibración del recipiente
	VS26					5,6	Estufa de secado					Anexo C (Informativo): Precisión
	VS26					5,7	Placa de vidrio (para calibracióin)
	VS26					A,2,5	Queroseno (aceite de parafina) destilado del petróleo en un intervalo de ebullición entre 190-260 ºC
	VS26					Anexo D (Informativo): Otras condiciones de la densidad aparente
	VS27	n	Determinación del coeficiente de pulimento acelerado	UNE-EN 1097-8:2010 / UNE-EN 1097-8:2010/1M:2012					EN 932-2	6.2	Grano de esmeril natural con granulometria según tabla 1			NO	NO	SI	Salvo indicación en contra los equipos deben ajustarse a la EN 932-5:1995 y los requisitos de calibración y control del anexo C y D
	VS27					EN 932-5	6.3	Polvo de esmeril natural flotado en aire o lavado con chorro de arena, que pase por el tamiz 0,050 mm					Los materiales del apartado 6 deben cumplir los requisitos del anexo B
	VS27					EN 932-6	6.4	Piedra de referencia del coeficiente de pulimento acelerado (CPA), de fuente reconocida y CPA medio entre 50 y 60
	VS27					EN 933-3	6.5	Piedra de referencia del péndulo de fricción, de fuente reconocida y CPA medio entre 60 y 65
	VS27					EN 1097-6	7.2	Máquina de pulimento acelerado, figura 1.		C
	VS27					ISO 48	7.3	Pendulo de fricción, figura 3		C
	VS27					ISO 4662	7.4	Tamices de ensayo de 10 - 0,600 - 0,500 - 0,425 - 0,355 - 0,300 y 0,050 mm
	VS27					ISO 7619	7.5	Tamiza de barras, con separación de 7,2 ± 0,1 mm, según EN 933-3
	VS27					7.6	Pie de rey o calibre, seperación entre puntas o caras 14,7 ± 0,2 mm
	VS27					7.7	Material para la preparación de las probetas.
	VS28	o	Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Análisis químicos	UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013**					EN 196-1	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC con precisión ±5 ºc.			NO	NO	SI	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos generales derEN 932-5
	VS28					EN 196-2:2005	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC precisión ±25 ºC					Todo el material de vidrio volumétrico (salvo indicación) debe ser clase B, con exactitud definida en ISO 384
	VS28					EN 459-2	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para los ensayos de auditoría y los ensayos de tipo
	VS28					EN 932-1	5.2.4	Balanza 10 Kg, precisión 1g
	VS28					EN 932-2	5.2.5	Balanza 1 Kg, precisión 0,01 g
	VS28					EN 932-5	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g
	VS28					EN 933-6	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	VS28					EN 933-2	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	VS28					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	VS28					EN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	VS28					EN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	VS28					EN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores, con agua desmineralizada
	VS28					ISO 384:1978	5.2.13	Dos buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml, según ISO 385
	VS28					ISO 385	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	VS28					ISO 648	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	VS28					ISO 649-1	5.2.16	Desecadores
	VS28					ISO 1042	5.2.17	Vitrina
	VS28					ISO 4788	5.2.18	Vidrio reloj
	VS28					DIN 12242-1:1980	5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	VS28					Sales cloro/agua (Volhard)	4.2.1	Nitrato de plata, 0,100 mol/l
	VS28					4.2.2	Tiocianato de potasio o de amonio, 0,1 mol/l
	VS28					4.2.3	Ácido nítrico, 6 mol/l
	VS28					4.2.4	3,5,5 trimetil 1 hexanol de calidad analítica exento de cloruros
	VS28					4.2.5	Disolución indicadora de sulfato de amonio y de hierro.
	VS28					5.3.1	Tamiz de ensayo de chapa perforada abertura cuadrada, según EN 933-2
	VS28					5.3.2	Dos botellas de vidrio, plástico o metal, de boca ancha y herméticas o matraz Erlenmeyer
	VS28					5.3.3	Agitador de sacudidas o de rodillos para las botellas
	VS28					5.3.4	Dos embudos de filtración de 100 mm Ø con papel filtro medio y fino.
	VS28					5.3.5	Matraces Erlenmeyer con tapón, de 100 y 250 ml.
	VS28					5.3.6	Dos matraces aforados de 1 l, según ISO 1042
	VS28					Det pot. Sales cloro/agua	4.3.1	Nitrato de plata, 0,01 mol/l
	VS28					4.3.2	Cloruro de sodio, 0,02 mol/l
	VS28					5.4.1	Equipo de valoración potenciométrica para detectar iones de cloruro.
	VS28					Sales cloro/agua (Mohr)	4.4.1	Cromato de potasio, 10 gr. Ne 100 ml de agua
	VS28					5.5.1	Dos botellas de plástico de 1 l de boca ancha y tapones.
	VS28					Sulfatos/Agua	4.5.1	Ácido clorhídrico, 200 ml y 800 ml de agua.
	VS28					4.5.2	Cloruro de bario, 100g en 1 l de agua
	VS28					5.6.1	Crisoles filtrantes de sílice sinterizada de porosidad 4, Ø , Altura 35, 40 mm
	VS28					5.6.2	Crisoles para calcinación (Alternativo a 5.6.1)
	VS28					5.6.3	Espectrofotómetro
	VS28					Azufre total	4.6.1	Peróxido de hidrógeno concentración 30%
	VS28					4.6.2	Indicador rojo de metilo, 20 mg en 50 ml de etanol y 50 ml de agua.
	VS28					5.7	Aparato de combustión a elevada temperatura, al menos 2000 ºC en 40' de análisis
	VS28					Sulfuros/ácido	4.7.1	Acetato de plomo, 0,2 g y completar con agua hasta 100 ml
	VS28					4.7.2	Sulfato de cinc 50 g en 150 ml de agua y 350 ml de hidróxido de amonio.
	VS28					4.7.3	Cloruro de estaño
	VS28					4.7.4	Cromo metálico en polvo
	VS28					4.7.5	Disolución patrón de iodato de potasio 0,0167 mol/l
	VS28					4.7.6	Tiosulfato de sodio 0,1 mol
	VS28					4.7.7	Disolución de engrudo de almidón. 1 g de almidon, 1g de ioduro de potasio y hasta 100 ml de agua
	VS28					5.8	Aparato típico para la determinación de los sulfuros (Figura 1)
	VS28					Contam. Liger.	4.8.1	Cloruro de cinc 7 kg en 3 l de agua
	VS28					4.8.2	Wolframato de sodio en agua densidad a 20 ± 3 ºc de 1,98 ± 0,02 g/cm³ Alternativo a 4.8.1
	VS28					5.9	Aparatos complementarios para la determinación de contaminantes ligeros (Ver 14.2)
	VS28					5.9.1	Tamices de 300 µm y de 250 µm, según EN 933-2
	VS28					5.9.2	Cápsula de evaporación de porcelana
	VS28					5.9.3	Hidrómetro para intervalo de 1,950 a 2,000, según ISO 649-1
	VS28					Cal libre (complexometría)	4.11.1	Etanodiol (etilenglicol) anhidro, reciente
	VS28					4.11.2	2-Propanol (isopropanol), anhidro
	VS28					4.11.3	Pulpa de papel de filtro, en etanodiol anhidro
	VS28					4.11.4	Ácido clorhídrico diluido (1+1) (4.1)
	VS28					4.11.5	Trietanolamina
	VS28					4.11.6	m-Nitrofenol (0,1 g en 100 ml H2O)
	VS28					4.11.7	Disolución de hidróxido de sodio, 2 mol/l
	VS28					4.11.8	Indicador (1g de murexida- púrpura de amonio y 100 g de NaCl molidas en mortero)
	VS28					4.11.9	Disolución de EDTA, 1/112 mol/l
	VS28					4.11.10	Disolución patrón de calcio
	VS28					4.11.11	Carbonato de calcio CaCo3, precipitado, patrón volumétrico
	VS28					4.11.12	Sosa caústica granulada
	VS28					5.13.1	Matraz Erlenmeyer de 250 ml, con tapón esmerilado
	VS28					5.13.2	Matraz aforado de 500 ml que cumpla requisitos ISO 1042
	VS28					5.13.3	Agitador magnético con baño de agua de temperatura controlada
	VS28					5.13.4	Filtro de vidrio sinterizado con un diámetro de poros de 10 µm a 16 µm
	VS28					5.13.5	Equipo de valoración con galvanómetro para determinar fotométricamente el punto final de reacción
	VS28					5.13.6	Tamiz de 63 µm con tela de alambre entretejida que cumpla los requisitos de la EN 933-2
	VS28					Cal libre (conductimetría)	4.12	Etanodiol (etilenglicol) anhidro, reciente
	VS28					5.14.1	Vaso de medida de aprox 160 ml con recubrimiento termoplástico y tapón de rosca con dos aberturas como se definen en DIN 12242-1:1980 (fig 2)
	VS28					5.14.2	Electrodo de conductividad con acoplamiento cónico esmerilado NS14
	VS28					5.14.3	Termómetro (50ºC a 100 ºC) con escala graduada en 0,1 ºC con acoplamiento cónico esmerilado NS14
	VS28					5.14.4	Conductímetro
	VS28					5.14.5	Baño de agua que se pueda regular a (80 ± 0,1) ºC
	VS28					5.14.6	Agitador magnético para el baño de temperatura controlada
	VS28					5.14.7	Tamiz de 63 µm con tela de alambre entretejida que cumpla los requisitos de la EN 933-2
	VS28					Cal libre (acidimetría)	4.13.1	Acetoacetato de etilo, anhidro
	VS28					4.13.2	2-metil-1 propanol (alcohol isobutílico), anhidro
	VS28					4.13.3	Indicador azul de timol (timolsulfonftaleina)
	VS28					4.13.4	Ácido clorhídrico
	VS28					4.13.5	Disolución solvente, 450 ml de acetoacetato de etilo en 3 l de 2-metil-1-propanol
	VS28					4.13.6	Indicador (0,1 g de azul de timol en polvo en 100 ml de 2-metil-1-propanol
	VS28					4.13.7	Disolución de ácido clorhídrico, con una concentración, aprox de 0,2 mol/l
	VS28					4.13.8	Hidróxido sódico en soporte granulado de 0,8 a 1,6 mm aprox
	VS28					5.15.1	Matraz Erlenmeyer de 200, 250 ó 300 ml con condensadores refrigerantes de agua
	VS28					5.15.2	Tubos de absorción que se ajustan a la parte superior de los condensadores
	VS28					5.15.3	Tamiz molecular de 0,3 nm con esferas de unos 2 mm de diámetro
	VS28					5.15.4	Filtros de microfibra de vidrio con retención de 1,2 mm
	VS28					5.15.5	Equipo para filtrar a vacío
	VS28					5.15.6	Tamiz de 63 µm con tela de alambre entretejida que cumpla los requisitos de la EN 933-2
	VS28					CaO en escoria de acero (difracción rayos X)	5.16.1	Difractómetro de rayos X
	VS28					5.16.2	Tamiz de 63 µm con tela de alambre entretejida que cumpla los requisitos de la EN 933-2
	VS28					Silicato bicálcico en escorias horno alto enfriadas al aire	5.17.1	Equipo de luz ultravioleta, longitud de onda entre 300 y 400 nm e intensidad máxima de 366 nm
	VS28					Expasión volumen escorias acero	4.14.1	Aceite de silicona
	VS28					4.14.2	Ácido clorhídrico diluido
	VS28					5.18.1	Unidad de vapor con probeta de ensayo y con indicación de desplazamientos, según figuras 4,5 y 6
	VS28					5.18.2	Tamices tamaño malla de 0,5, 2,0, 5,6, 8,0, 11,2, 16,0 y 22,4 mm, de aucedo con EN 933-2
	VS28					5.18.3	Esferas de vidrio, de 5 mm de diámetro
	VS28					5.18.4	Papel de filtro de textura media, de 210 mm de diámetro
	VS28					5.18.5	Mesa vibradora de frecuencia (48 ± 3) Hz y amplitud ± 1,5 mm o aparato que consiga compactación con contenido de huecos (25 ± 3)% volumen
	VS28					5.18.6	Sonda de penetración graduada en mm, escala total de más de 200 mm
	VS28					5.18.7	Masa de carga con diámetro exterior menor que 210 mm y orificio central de 15 mm de diámetro aprox
	VS29	p	Determinación aproximada de la materia orgánica en arenas para hormigones y morteros	UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013**					EN 196-1	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC con precisión ±5 ºc.			NO	NO	SI	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos de prEN 932-5
	VS29					EN 196-2:2005	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC precisión ±25 ºC					Todo el material de vidrio, (Salvo indicación), volumétrico debe ser clase B, con exactitud definida en ISO 384
	VS29					EN 459-2	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrioc de clase A se debe utilizar para los ensayos de auditoría y los patrón.
	VS29					EN 932-1	5.2.4	Balanza 10 Kg, precisión 1g
	VS29					EN 932-2	5.2.5	Balanza 1 Kg, precisión 0,01 g
	VS29					EN 932-5	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g
	VS29					EN 933-6	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	VS29					EN 933-2	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	VS29					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	VS29					EN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	VS29					EN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	VS29					EN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores, con agua desmineralizada
	VS29					ISO 384:1978	5.2.13	Dos buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml, según ISO 385
	VS29					ISO 385	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	VS29					ISO 648	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	VS29					ISO 649-1	5.2.16	Desecadores
	VS29					ISO 1042	5.2.17	Vitrina
	VS29					ISO 4788	5.2.18	Vidrio reloj
	VS29					DIN 12242-1:1980	5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	VS29					Humus	4.9.1	Hidróxido de sodio al 3%
	VS29					4.9.2	Disolución coloreada patrón.
	VS29					5.10.1	Tamiz de 4 mm, según UNE 933-2
	VS29					5.10.2	Probeta cilíndrica, vidrio transparente con tapón, Ø 70 mm y de 450ml.
	VS29					Ácido fúlvico	4.10.1	Ácido clorhídrico diluido (1+23)
	VS29					4.10.2	Disolución de cloruro de estaño(II), 22,5 g en 1l de ácido clorhídrico.
	VS29					5.11.1	Varilla agitadora de vidrio
	VS29					5.11.2	Embudo de vidrio
	VS29					5.11.3	Papel de vidrio de textura media con diámetro 180 mm
	VS29					5.11.4	Placa calefactora
	VS29					Contam. Orgán.	5.12.1	Cronómetro que permita apreciar el segundo
	VS29					5.12.2	Cápsulas refractarias de porcelana o sílice para el horno de mufla
	VS29					5.12.3	Aparato de ensayo de la sonda, según EN 1015-4
	VS29					5.12.4	Amasadora según EN 196-1
	VS29					5.12.5	Aparato para el tiempo de fraguado según EN 1015-9
	VS29					5.12.6	Aparato para resistencias a flexión y compresión según EN 1015-11
	VS29					5.12.7	Horno de mufla para 2 kg, capaz de mantener 480 ± 25 ºc
	VS30	q	Estabilidad de áridos y rocas frente al agua	NLT-255:1999 / UNE 146510:2008					UNE 7050	2,1	Tamices: 63-50-40-32-25-20-16-12,5-10-8-5-4-2,5-1,25-0,63-0,32-0,16			NO	SI	NO
	VS30					2,2	Recipientes para sumergir muestras en agua
	VS30					2,3	Regulación de la temperatura durante la inmersión
	VS30					2,4	Balanza 500 ± 0,1g		V
	VS30					2,4	Balanza 5000 ±1g		V
	VS30					2,5	Estufa (con circulación forzada)		V				Tª= 105 ± 5 ºC
	VS31	r	Método para la determinación del óxido de calcio y magnesio en cales	UNE-EN 459-2:2011*					EN 196-1:2005	5.1	Extracción con ácido clorhídrico			NO	NO	NO	Anexo B (Informativo): Datos de precisión para los métodos de ensayo
	VS31					EN 196-3	5.1.2 y 5.1.3	Disolución preparada según el apartado 5.1 (ácido clorhídrico, peróxido de hidrógeno, hidróxido de amonio y cloruro de amonio)
	VS31					EN 196-7	5.1.4.1	Material común de laboratorio
	VS31					EN 459-1:2010	5.1.4.2	Placa calefactora
	VS31					EN 932-1	5.1.4.3	Balanza analítica, precisión 0,001 g
	VS31					EN ISO 6506-1:2005	5.1.4.4	Agitador magnético y barra magnética inerte
	VS31					5.1.4.5	pH-metro con electrodo de cristal, precisión 0,05
	VS31					Oxido de calcio y oxido de magnesio	5.2.3.1	Ácido clorhídrico 1,16 a 1,19 g/ml
	VS31					5.2.3.2	Ácido clorhídrico diluido 1+1
	VS31					5.2.3.3	Trietanolamina 99%
	VS31					5.2.3.4	Disolución de tretanolamina diluida 1+1
	VS31					5.2.3.5	Disolución de hidróxido de sodio 4 mol/l
	VS31					5.2.3.6	Solución de hidróxido de amonio 25%
	VS31					5.2.3.7	Cloruro de amonio
	VS31					5.2.3.8	Sal disódica hidratada del ácido etilen-diamino-tetracético (EDTA)
	VS31					5.2.3.9	Carbonato de Calcio 99,9 %
	VS31					5.2.3.10	Disolución tampón
	VS31					5.2.3.11	Disolución de EDTA 0,04 mol/l
	VS31					5.2.3.12	Disolución patrón de iones calcio 0,01 mol/l
	VS31					5.2.3.13	Indicador calcón
	VS31					5.2.3.14	Indicador negro de eriocromo T
	VS31					5.2.4.1	Material común de laboratorio
	VS31					5.2.4.2	Agitador magnético con barra magnética
	VS31					5.2.4.3	pH-metro con electrodo de cristal, precisión 0,05
	VS32	s	Cales para la construcción. Tamaño de partícula por tamizado en seco	UNE-EN 459-2:2011*					EN 196-1:2005	6.1.1	Se aplica a la cal viva, según tablas 5 y 12 de la EN 459-1:2010			NO	NO	NO	Se utiliza par la distribución granulométrica.
	VS32					EN 196-3	6.1.3.1	Tamices de ensayo, con aberturas de tamiz de 10,0 mm, 5 mm y 2,0 mm					Anexo A (Informativo): Ejemplo de cálculo de los resultados del tamizado
	VS32					EN 196-7	6.1.3.2	Fondo y tapa que se ajusten firmemente, para los tamices					Anexo B (Informativo): Datos de precisión para los métodos de ensayo
	VS32					EN 459-1:2010	6.1.3.3	Bandejas u otros recipientes adecuados
	VS32					EN 932-1	6.1.3.4	Balanza, precisión 0,001 g
	VS32					EN ISO 6506-1:2005	6.1.3.5	Máquina de tamizado (opcional)
	VS32					6.1.3.6	Divisor de muestras
	VS33	t	Cales para la construcción. Tamaño de partícula por tamizado con chorro de aire	UNE-EN 459-2:2011*					EN 196-1:2005	6.2.1	Se aplica a la cal hidratada, a las cales hidráulicas y a la cal viva, según tablas 5, 6, 12, 13, 18, 22 y 26 de la EN 459-1:2010			NO	NO	NO	Se utiliza para determinar el tamaño de partícula de los áridos de partículas muy finas
	VS33					EN 196-3	6.2.2.1	Aparato de tamizado por chorro de aire (fig. 3)					Anexo A (Informativo): Ejemplo de cálculo de los resultados del tamizado
	VS33					EN 196-7	6.2.2.2	Tamices de ensayo, de 200 mm de diámetro, con aberturas de tamiz de 0,2 mm y 0,09 mm					Anexo B (Informativo): Datos de precisión para los métodos de ensayo
	VS33					EN 459-1:2010	6.2.2.3	Bandejas u otros recipientes adecuados
	VS33					EN 932-1	6.2.2.4	Balanza, precisión 0,001 g
	VS33					EN ISO 6506-1:2005	6.2.2.5	Cepillo suave
	VS33					6.2.2.5	Baño de limpieza ultrasónica, para limpieza de la malla de los tamices
	VS33					6.2.2.5	Mazo, preferible de goma o punta plástica
	VS33					6.2.2.5	Estufa de secado (opcional) con control termostático adecuado para mantener una temperatura de 105 ± 5 ºC

B.1.3.- CAPAS GRANULARES Y SUELOS TRATADOS
	VS34	a	Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia a la compresión de las mezclas de áridos tratadas con conglomerantes	UNE-EN 13286-41:2003					EN 12390-3:2001	5	Máquina de ensayo a compresión, que se pueda aplicar y medir con precisión de ±1%
	VS34					prEN 13286-50
	VS34					prEN 13286-51
	VS34					prEN 13286-52
	VS34					prEN 13286-53
	VS35	b	Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Métodos de ensayo de elaboración de probetas de mezclas con conglomerante hidráulico utilizando martillo vibratorio de compactación	UNE-EN 13286-51:2006					EN 933-2	6.1.1	Moldes para probetas cilíndricas dimensiones tabla 1			NO	SI	NO
	VS35					EN 12390-1	6.1.2 y 6.2.2	Martillo vibratorio conforme EN 13286-4
	VS35					EN 13286-4:2003	6.1.3 y 6.2.3	Apisonadores circulares de acero de diámetros nominales 0,6 d y 0,95 d
	VS35					6.3	Tamices de ensayo aberturas 22,4 mm y 31,5 mm, conformes con EN 933-2
	VS35					6.4	Regla de acero, longitud igual o mayor 2 veces diámetro interno o anchura molde
	VS36	c	Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Método de ensayo para la determinación del período de trabajabilidad	UNE-EN 13286-45:2004					prEN 13286-2	1	La Norma define dos métodos: compactación retardada y propagación sónica,estel último no adecuado mezclas de a´ridos de D menor o igual a 6,3 mm			NO	NO	NO
	VS36					prEN 13286-52	5	MÉTODO COMPACTACIÓN RETARDADA (mediante ensayo de Proctor modificado):
	VS36					5.2	Aparatos conformes con prEN 13286-2
	VS36					6	MÉTODO PROPAGACIÓN SÓNICA
	VS36					6.2.1	Banco de ensayo dinámico (fig. 2) que comprende:
	VS36					6.2.2	Bastidor
	VS36					6.2.3	Dispositivo de registro de sonido
	VS36					6.2.4	Soporte
	VS36					6.2.5	Barra de muestra patrón de aprox 320 mm de longitud
	VS37	d	Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática	NLT-357:1998 / UNE 103808:2006					3.1	Aparato de carga con placa			NO	SI	NO
	VS37					3,2	Sistema de reacción con carga superior a 10 kN a la necesaria para el ensayo (camión, remolque o apoyo fijo)
	VS37					3,3,1	Dispositivo de carga y descarga
	VS37					3,3,2	Bomba hidráulica con válvula reductora de presión		V
	VS37					3,3,3	Manguera de alta presión de 3 m de longitud, con racores de cierre aut.
	VS37					3,3,4	Cilindro hidráulico, antivuelco, con dinamómetro y rótulas en ambos extremos, con altura menor a 600 mm.
	VS37					3,4	Dispositivo para medición de cargas, mecánico o electrónico, error menor al 1% de la carga		C
	VS37					3,5	Dispositivo para medir los asientos (puente de medición y 3 transductores), exactitud de 0,01 mm
	VS37					3,6	Aparatos auxiliares, palas, reglas de acero de 400, 700 y 850 mm, cepillo. Etc.
	VS38	e	Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia a la compresión de las mezclas de áridos tratadas con conglomerantes	UNE-EN 13286-41:2003					EN 12390-3:2001	5	Máquina de ensayo a compresión, que se pueda aplicar y medir con precisión de ±1%		V/C	NO	NO	SI
	VS38					prEN 13286-50
	VS38					prEN 13286-51
	VS38					prEN 13286-52
	VS38					prEN 13286-53

B.1.4.- LIGANTES BITUMINOSOS
	VS39	a	Betunes y ligantes bituminosos - Toma de muestras de ligantes bituminosos	UNE-EN 58:2012					Botes metálicos de boca ancha y cierre hermético para líquidos			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Ejemplo de formulario para informar dela toma de muestras de ligantes bituminosos
	VS39					Bidones o botes de boca ancha, metálicos o recubiertos interormente de pLastico y cierre hermético para emulsiones de betún
	VS39					Botes con cierre a presión, o bolsas de plástico en el interior de otro recipiente facíl de manejar, para productos sólidos.
	VS40	b	Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la penetración con aguja.	UNE-EN 1426:2015**					EN 58	5.1	Penetrómetro		V/C	NO	SI	NO
	VS40					EN 1425	5.2	Aguja de penetración, de acero inox. X105CrMo17 templado, revenido y pulido conforme a EN 10088-3 y dureza Rockwell entre C 54 y C60					Se debe obtener un certificado de conformidad del suministrador de la aguja o de una agencia cualificada
	VS40					EN 1427	5.3	Recipientes para la muestra, de metal o vidrio, cilindricos y fondo plano, de Ø 55 mm - 70 mm y profundidades 35 mm y 60 mm.
	VS40					EN 10088-3	5.4	Baño de agua de capacidad 10 l mínimo capaz de mantener la temperatura de la muestra ± 0,15 ºC
	VS40					EN 12594	5.5	Cubeta auxiliar capacidad mínima 350 ml
	VS40					EN 12597	5.6	Dispositivo medidor de tiempo, calibrado con exactitud ± 0,1 s		V/C
	VS40					EN ISO 6508-1	5.7	Dispositivo de medida de la temperatura entre 0 y 30 ºC lectura mínima 0,1 ºC y precisión 0,1 ºC		V/C
	VS41	c	Índice de penetración de betunes y ligantes bituminosos	UNE-EN 12591:2009 Anexo A* / UNE-EN 13924: 2006* / UNE-EN 13924: 2006/1M:2010 Anexo A* / UNE-EN 13924-2:2014 Anexo A**					EN 58	A.3	Ver valor de penetración según Norma EN 1426 y punto de reblandecimiento anillo bola según Norma EN 1427			NO	NO	NO	UNE EN 12591 Betunes para pavimentación, UNE EN 13924 Betunes duros para pavimentación, UNE EN 13924-2 Ligantes bituminosos multigrado
	VS41					EN 1426					El índice de penetración se define en el apartado A.3 de las 3 Normas
	VS41					EN 1427
	VS41					EN 12592
	VS41					EN 12593
	VS41					EN 12594
	VS41					EN 12595
	VS41					EN 12596
	VS41					EN 12597
	VS41					EN 12607-1
	VS41					EN 12607-2
	VS41					EN 15326
	VS41					EN ISO 2592
	VS41					EN ISO 2719
	VS41					EN ISO 4259
	VS41					EN ISO 9001:2000
	VS42	d	Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del punto de reblandecimiento – Método del anillo y bola.	UNE-EN 1427:2015**					EN 58	5.2.1	Agua destilada o desionizada			NO	SI	NO
	VS42					EN 12594	5.2.2	Glicerol (glicerina)
	VS42					EN 12597	5.3	Agente antiadherente
	VS42					EN ISO 3696:1995	6.1	Equipo de anillo y bola manual (fig. 5), automático o semiautomático formado por los elementos indicados en apartados 6.1.1 a 6.1.9		C
	VS43	e	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del tiempo de fluencia por medio de un viscosímetro de flujo. Parte 1: Emulsiones bituminosas	UNE EN 12846-1:2011**					EN 58	5.1	Aceite mineral ligero, con viscosidad igual o inferior a 7 mm²/s a 40 ºC			NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Especificaciones del termómetro
	VS43					EN 12594	5.2	Solución Sa, solución acuosa según apartado 5.2. "Solución aniónica" a utilizar en emulsiones aniónicas.
	VS43					EN 13302	5.3	Solución Sc, solución acuosa según apartado 5.3. "Solución catiónica" a utilizar en emulsiones catiónicas.
	VS43					EN ISO 4788	6.1	Viscosímetro de flujo, consistente en un vaso con un orifico en el centro que puede cerrarse con una válvula de esfera (fig.1, fig. 2 y fig. 3)
	VS43					6.2	Baño de agua del viscosímetro a t constante, para mantener la t prevista ± 0,5 ºC
	VS43					6.3	Baño de agua a temperatura controlada, amntenido a 40,0 ± 0,5 ºC
	VS43					6.4	2 termómetros de acuerdo con los requisitos del Anexo A (adecuados IP-8C y ASTM 19C - ASTM 17C para medias a 50 y 25 ºC, respectivamente)
	VS43					6.5	Colector, de forma cilíndrica de 100 ml de capacidad con graduaciones a los 20, 25 y 75 ml, que cumplan con EN ISO 4788
	VS43					6.6	Sistema de medidas de tiempos, para medida de tiempos de fluencia con exactitud de ± 0,2 s
	VS44	f	Punto de inflamación y combustión de los materiales bituminosos. Método Cleveland en vaso abierto	UNE-EN ISO 2592:2002					ISO 3170:1988	5.1	Disolvente de limpieza			NO	SI	NO
	VS44					ISO 3171:1988	5.2	Verificación de líquidos, según capítulo C.2
	VS44					5.3	Lana de acero
	VS44					6.1	Aparto Cleveland de vaso abierto, según anexo A		V				El Anexo C describe un procedimiento de verificación
	VS44					6.2	Pantalla de aprox 460 mm cuadrados y 610 mm de altura, con apertura frontal
	VS44					6.3	Termómetro de inmersión parcial, que cumpla especificación anexo B (termómetro IP 28C/ASTM 11C cumple)
	VS44					6.4	Barómetro precisión de 0,1 kPa
	VS45	g	Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del contenido de agua en las emulsiones bituminosas. Método de destilación azeotrópica.	UNE-EN 1428:2012					EN 58	5.1	Reguladores de destilación p. ej: plato poroso o bolas de vidrio			NO	SI	NO
	VS45					EN 12594	5.2	Disolvente de arrastre (ensayos rutinarios recomendado xileno, arbitraje debe usarse tolueno)
	VS45					EN ISO 3696	6.1	Equipo de destilación (fig 1) que consta de:		V				Verificación procedimiento Anexo A antes de 1ª utilización y después una vez al año
	VS45					EN ISO 5272	6.1.1	Matraz de vidrio de 500 ml, cuello corto, fondo redondo
	VS45					ISO 5280	6.1.2	Colector de 25 ml de capacidad graduado cada 0,1 ml
	VS45					6.1.3	Refrigerante de reflujo vertical, enfriado por agua, con camisa de 300 mm de longitud mínimo
	VS45					6.1.4	Calentador (recomendable eléctrico con regulación de potencia)
	VS45					6.2	Alambre de acero inoxidable
	VS45					6.3	Balanza capacidad suficiente, precisión de 0,01 g
	VS46	h	Betunes y ligantes bituminosos – Determinación por destilación del ligante residual y de los fluidificantes en las emulsiones bituminosas.	UNE-EN 1431:2009**					EN 58	6	Montaje de equipo de destilación según fig. 3			NO	SI	NO
	VS46					EN 573-3	6.1	Retorta de aleación de aluminio (Ver figura 1) o de hierro (241 ± 5) mm de h y (101 ± 5) mm diámetro exterior
	VS46					EN 1425	6.1	Mechero de gas de forma anular de (125 ± 5) mm diámetro inetrior (Figura2)
	VS46					EN 12594	6.1	Tapa de dimensiones adecuadas para insertar 2 termómetros y salida de conexión (fig 1)
	VS46					ISO 565	6.2	Equipo de conexión (tubo de conexión de vidrio, protector de estaño y tubo de condensación con camisa de metal) (fig. 3)
	VS46					6.3	Probeta graduada
	VS46					6.4	2 Termómetroscaracterísticas Anexo A, adecuados los que cumplan con Normas DIN 12779-DST 0/360], ASTM-7C e IP-5C
	VS46					6.5	Balanza 3500 g, precisión 0,1 g
	VS46					6.6	Mechero Bunsen o medio equivalente
	VS46					6.7	Tamiz de 300 µm, conforme con R 40/3 de ISO 565
	VS47	i	Betunes y ligantes bituminosos – Recuperación del ligante de las emulsiones bituminosas o de los ligantes bituminosos fluidificados o fluxados – Parte 1: Recuperación por evaporación.	UNE-EN 13074-1:2011**					EN 58	5.1	Placas planas de material antiadherente o recubiertas de papel/tejido antiadherente h interna máx. 35 mm y sup mín 0,04 m2			NO	SI	NO
	VS47					EN 1428	5.2	Espátula
	VS47					EN1431	5.3	Estufa ventilada volumen interior al menos 80 l capaz de mantener temperatura (50 ± 2) ºC
	VS47					EN 12594:2007	5.4	Balanza, precisión 1 g
	VS47					EN 13074-2
	VS47					EN 13808
	VS48	j	Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la polaridad de las partículas de las emulsiones bituminosas.	UNE-EN 1430:2009					EN 58	5.1	Agente eficaz de enjuague o xileno según ISO 5280			NO	SI	NO
	VS48					EN 12594	5.2	Propan-2-ol
	VS48					EN ISO 3696	5.3	Etanol 96% o alcohol desnaturalizado 99%
	VS48					ISO 5280	6.1	Circuito eléctrico con los siguientes componentes:
	VS48					6.1.1	Fuente de alimentación, corriente continua o rectificada de 8 mA de 4,5 a 15 V durante 30'
	VS48					6.1.2	Miliamperímetro, con desviación de 10 mA
	VS48					6.1.3	Potenciómetro
	VS48					6.1.4	Electrodos, placas en paralelo de acero inox. de 25 x 100 x 1 mm con dispositivo aislante separadas entre sí 12 mm
	VS48					6.1.5	Aislante, varilla cuadrada de resina de politetrafluoroetileno, eléctricamente neutra de l (12±2), a (25±2) y e (15±5) mm
	VS48					6.2	Vaso de precipitados de 150 ó 250 ml de capacidad
	VS48					6.3	Varilla de vidrio de aprox l 100 mm y e 6 mm
	VS48					6.4	Cronómetro
	VS49	k	Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la tendencia a la sedimentación de las emulsiones bituminosas.	UNE-EN 12847:2009					EN 58	5.2	Agentes de limpieza			NO	SI	NO
	VS49					EN 1428	6.1	Probeta de vidrio graduada y cerrada 600 ml y marca de división a 500 ml, con 2 tubos laterales que se pueden cerrar (fig 1)
	VS49					EN 1431	6.2	Equipo de destilación según EN 1428 o EN 1431
	VS49					EN 12594	6.3	Vaso de precipitado
	VS49					EN ISO 3696
	VS50	l	Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la recuperación elástica de los betunes modificados.	UNE-EN 13398:2010**					EN 58	5.1	Equipo de moldeo de la probeta, de metal (fig 1). Se puede utilizar el molde ASTM D 113			NO	SI	NO
	VS50					EN 12594	5.2	Ductilómetro, consistente en un baño de agua (5.2.1) con control de temperatura (5.2.3) y un dispositivo de tracción (5.2.2)
	VS50					EN 13589	5.3	Espátula, con una hoja recta de al menos 40 mm de l u jhoj plana
	VS50					ISO 5725	5.4	Agente desmoldeante, mezcla de 1 parte de glicerina y 1 parte de dextrina o con silicona
	VS50					5.5	Tijeras
	VS50					5.6	Regla con divisiones de escala de 1 mm
	VS51	m	Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del comportamiento a la rotura – Parte 1: Determinación del índice de rotura de las emulsiones bituminosas catiónicas. Método de la carga mineral.	UNE-EN 13075-1:2009**					EN 58	5.1	Filler de referencia, Sikaisol o producto equivalente, filler Forshammer como alternativa			NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Características del filler SIKAISOL
	VS51					EN 12594	5.2	Agentes de limpieza usados normalmente en el laboratorio
	VS51					6.2	EQUIPO PARA PROCEDIMIENTO SEMIAUTOMÁTICO
	VS51					6.2.1	Motor para el agitador (fig.1), potencia de al menos 25 W y velocidad 260 ± 60 r/min
	VS51					6.2.2	Agitador (fig 2), de dimensiones dadas en figuras 3, 4 y 5
	VS51					6.2.3	Recipientes de metal cilíndricos, capacidad aprox 500 ml, h 95 mm y 90 mm de Ø
	VS51					6.3	EQUIPO PARA PROCEDIMIENTO MANUAL
	VS51					6.3.1	Recipiente esmaltado o de acero inoxidable, de aprox 20 cm de Ø y h 10 cm
	VS51					6.3.2	Espátula, de níquel o acero inox, de logitud aprox 20 cm
	VS51					6.4	EQUIPO PARA AMBOS PROCEDIMIENTOS
	VS51					6.4.1	Estufa, capaz de mantenerse a 110 ± 5 ºC
	VS51					6.4.2	Embudo cónico
	VS51					6.4.3	Alimentador regulable de filler		C				Procedimiento de calibración en 6.4.3
	VS51					6.4.4	Reloj o cronómetro, con precisión de 0,2 s, en un intervalo de tiempo = ó > de 200 s
	VS51					6.4.5	Botellas, capacidad aprox 500 ml, con tapas de ajuste hermético y material que no reaccione con la emulsión
	VS51					6.4.6	Baño a t cte o cámara climática, capaz de mantener la muestra a 25 ± 1 ºC
	VS51					6.4.7	Balanza, precisión 0,1 g
	VS51					6.4.8	Termómetro, con rango adecuado para medir la temperatura con una precisión de 0,2 ºC

B.1.5.- MEZCLAS BITUMINOSAS
	VS52	a	Mezclas bituminosas en caliente. Pérdida de partículas de una probeta de mezcla bituminosa drenante	UNE-EN 12697-17:2006+A1:2007					EN 1097-2	3,1	Máquina de los Ángeles, según EN 1097-2			NO	NO	NO
	VS52					EN 12697-6:2003+A1	3,2	Termómetro precisión ± 0,5 ºC
	VS52					EN 12697-8	3,3	Cámara que quepa la máquina de los Ángeles que mantenga el aire a ± 2 ºC
	VS52					EN 12697-30:2004+A1	3,4	Horno, con termostato que mantenga la temperatura del ensayo a ± 1 ºC
	VS52					EN 12697-31	3,5	Balanza, precisión 0,1 g
	VS52					EN 12697-35:2004+A1
	VS53	b	Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Determinación de la sensibilidad al agua de de las probetas de mezcla bituminosa.	UNE-EN 12697-12:2009					EN 1426	5.1.1	MÉTODO A: Máquina de ensayo a compresión, con eqipos apartado 5.1.1 y cualquier equipo necesario para el ensayo a tracción indirecta de acuerdo con EN 12697-23			NO	SI	NO
	VS53					EN 12697-6	5.1.1	Cabezal de ensayo con bandas de carga.
	VS53					EN 12697-8	5.1.1	Baño de agua con termostato, o cámara de aire para acondicionar la temperatura.
	VS53					EN 12697-23	5.1.1	Bolsas de plástico blando u otro sistema hermético.
	VS53					EN 12697-27	5.1.2	Sistema de vacío que pueda obtener una presión residual de 6,7 ± 0,3 kPa en 10 ± 1 min y mantener el vacío durante 30 ± 5 min.
	VS53					EN 12697-29	5.1.3	Placa perforada para encima del fondo del baño de agua
	VS53					EN 12697-30	5.1.3	Baño de agua controlado por termostato que pueda mantener 40 ± 1 ºC y 25 ± 2 ºC
	VS53					EN 12697-31	5.1.4	Cámara de aire (optativa) controlada con termostato, capaz de mantener una t de 25 ± 2 ºC
	VS53					EN 12697-32	5.2.1	MÉTODO B: Máquina de ensayo a compresión, velocidad constante entre 45 y 65 mm/min
	VS53					EN 12697-33	5.2.2	Sistema de vacío que pueda obtener una presión residual de 47 ± 0,3 kPa y mantener el vacío en 120 ± 10 min. Apropiado también el del apartado 5.1.2
	VS53					EN 13108-1	5.2.3	Recipiente de vacío
	VS53					5.2.4	Baño de agua controlado por termostato que pueda mantener 18 ± 1 ºC
	VS53					5.2.4	Placa perforada para encima del fondo del baño de agua
	VS53					5.2.5	Cámara de aire, capaz de mantener una t de 18 ± 1 ºC y 50 ± 10% de humedad
	VS53					5.3.1	MÉTODO C: Vaso de precipitado graduado Ø 80 mm, de 2500 ml, escala 2000 ml
	VS53					5.3.2	Tapón de goma
	VS53					5.3.3	Papel de filtro
	VS53					5.3.4	Estante
	VS53					5.3.5	Recipiente de recogida, p ej.vaso de precipitado de 2000 ml
	VS53					5.3.6	Escala capaz de leer hasta ± 0,1 g
	VS53					5.3.7	Recipiente para secar el papel de filtro
	VS53					5.3.8	Cámara de calor, capaz de mantener una t de 105 ± 5 ºC
	VS54	c	Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Preparación de probetas mediante compactación por impactos	UNE-EN 12697-30:2013					EN 12591	5.1	Compactador de impactos con yunque de acero (fig 1) con los componentes de los apartados 5.1.1.2 a 5.1.1.9		V	NO	SI	SI	Cuando el compactador este funcionando se debe impedir el acceso a la zona de peligro y cumplir los requisitos relativos a la emisión sonora. Se deben efectuar inspecciones para comprobar que se cumplen los requisitos de seguridad (Apartados 5.1.2.2 a 5.1.2.4)
	VS54					EN 12697-10	5.2	Compactador de impactos con pedestal de madera (fig 5 ) con los componentes de los apartados 5.2.2 a 5.2.3		V				Anexo B (Informativo) Procedimiento de verificación de equipos para la compactación por impactos
	VS54					EN 12697-27	5.3	Molde de compactación
	VS54					EN 12697-35:2004+A1	5.4	Hornos o placas para calentar
	VS54					EN 13924	5.5	Bloque de acero de 100 mm de Ø y de 50 mm de altura.
	VS54					EN 14023	5.6	Pantallas, placas difusoras o baños de arena
	VS54					5.7	Placa con discos cilíndricos (Opcional) fig 12
	VS55	d	Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Preparación de probetas mediante compactación vibratoria	UNE-EN 12697-32:2003+A1:2007					EN 12697-6:2003+A1	5,1	Compuesto obturador			NO	NO	NO	Bibliografía: prEN 12697-38
	VS55					EN 12697-9	5,2	Discos de papel para evitar que la probeta se peque a la placa.
	VS55					EN 12697-10	5,3	Grasa de silicona
	VS55					EN 12697-14	5,4	Material inerte para rellenar huecos.
	VS55					EN 12697-27	6,1	Estufa de secado que se mantenga entre 25 y 45 ºC
	VS55					EN 12697-30:2004+A1	6,2	Balanza
	VS55					EN 12697-35:2004+A1	6,3	Baño de agua
	VS55					6,4	Molde hendido y placa de asiento (Figura 1)
	VS55					6,5	Placa de asiento de repuesto
	VS55					6,6	Estufa con circulación de aire asistida por ventilador.
	VS55					6,7	Martillo vibratorio eléctrico (Anexo A)		C
	VS55					6,8	Cuchillo de extracción de punta ancha de 50 a 75 mm y otro de paleta.
	VS55					6,9	Pie apisonador de Ø 102 ± 2 mm y otor de 146 ± 2 mm
	VS55					6.10	Regla de acero de 300 mm
	VS55					6.11	Un par de calibres externos.
	VS55					6.12	Cronómetro
	VS55					6.13	Termómetro
	VS55					6.14	Sierra para cortar un testigo
	VS55					6.15	Brocha para pintar.
	VS56	e	Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Contenido de ligante soluble	UNE-EN 12697-1:2013					EN 12697-3	5.2.1	Disolvente			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Guía para la determinación del contenido de ligante.
	VS56					EN 12697-4	5.2.2.1	Balanza con precisión de 0,05 % de la masa		C				Anexo B (Normativo): Utilización de equipos para la determinación del contenido de ligante.
	VS56					EN 12697-14	5.2.2.2	Equipo para la extracción del ligante, segú método seleccionado en capítulo B.1		C				Anexo C (Normativo): Determinación por incineración de la materia mineral residual en el ligante extraido.
	VS56					EN 12697-28:2000	5.3.1.1	Bandejas que se puedan calentar sin daño ni cambio de masa					Anexo D (Informativo): Indicaciones para la determinación del contenido de ligante soluble de las mezclas bituminosas con ligantes modificados con polímeros.
	VS56					EN 933-1	5.3.1.2	Equipo para la separación del filler de la solución ligante, conforme método seleccionado en capítulo B.2					Bibliografia: EN 12592 - EN 12697-39 - ISO 5725-1 - ISO 5725-2
	VS56					ISO 3310-1	5.4.1	Equipo de recuperación, conforme método seleccionado en capítulo B.3		C
	VS56					ISO 3310-2	6.2.1	Horno que pueda mantener las temperaturas requeridas
	VS56					6.2.2	Balanza con precisión de 0,1 % de la masa
	VS56					6.2.3	Desecador
	VS56					B.1	B.1. EXTRACCIÓN DEL LIGANTE
	VS56					B.1.1.1.1	B.1.1. MÉTODO CON EXTRACTOR EN CALIENTE (filtro papel): Extractor en caliente (Figura B.1)		C
	VS56					B.1.1.1.1	Recipientes y retortas (Figura B.3)
	VS56					B.1.1.1.3	Colector graduado de 12,5 mm³
	VS56					B.1.1.1.4	Condensador de reflujo refrigerado por agua
	VS56					B.1.1.1.5	Placa calefactora eléctrica
	VS56					B.1.1.1.6	Papel de filtro
	VS56					B.1.1.1.7	Desecador apto para lo recipientes cilíndricos con papeles de filtro.
	VS56					B.1.1.1.8	Recipiente
	VS56					B.1.2.1.1	B.1.2. MÉTODO CON EXTRACTOR EN CALIENTE (filtro malla metálica): Extractores de metal y/o vidrio, con condensador y vaso de extracción.		C
	VS56					B.1.2.1.2	Matraz de fondo redondo o plano
	VS56					B.1.2.1.3	Cartuchos de extracción de material fibroso
	VS56					B.1.2.1.4	Placa calefactora eléctrica
	VS56					B.1.2.1.5	Desecador
	VS56					B.1.3.1.1	B.1.3 MÉTODO CON EXTRACTOR SOXHLET: Equipo Soxhet modificado, ver figura B.5		C
	VS56					B.1.3.1.2	Cartucho de extracción de papel de filtro prensado o plegado.
	VS56					B.1.3.1.3	Malla metálica (opcional), dos unidades.
	VS56					B.1.3.1.4	Equipo calentador
	VS56					B.1.3.1.5	Desecador diseñado especialmente para los cartuchos de extracción. Figura B.6
	VS56					B.1.4.1.1	B.1.4 MÉTODO CON MÁQUINA DE ROTACIÓN DE BOTELLAS: Botellas metálicas, de (600, 2500, 7000 y 12000)x 10³ mm³ con bocas anchas y cierres.
	VS56					B.1.4.1.2	Máquina que gire las botellas a 15 ± 5 r/min alrededor del eje longitudinal.		C
	VS56					B.1.4.2.1	Matraces volumétricos de (250, 500, 1000 y 2000) x 10³ mm³
	VS56					B.1.4.2.2	Termómetro
	VS56					B.1.5.1.1	B.1.5 MÉTODO CON EXTRACTOR CENTRÍFUGO: Horno que pueda mantener 110 ± 5 ºc
	VS56					B.1.5.1.2	Bandejas planas
	VS56					B.1.5.1.3	Matraces volumétricos de (2000, 1000 y 100) x 10³ mm³
	VS56					B.1.5.1.4	Desecador para enfriar.
	VS56					B.1.5.1.5	Equipo de extracción (Fig. B.7) y equipo para centrifugar la probeta a velocidad variable controlada hasta 3600 r/min. Con recipiente para recoger el disolvente y drenaje, con dispositivo contra explosiones y bajo campana.		C
	VS56					B.1.5.1.6	Anillos de filtro que se ajusten al perímetro de la cubeta.
	VS56					B.1.6.1	B.1.6 DISOLUCIÓN BETÚN: Recipientes herméticos de (2000 ó 3000) x 10³ mm³
	VS56					B.1.6.2	Percloroetileno (tetracloroetileno) de masa volumétrica 1,6 ± 0,05 g/cm³ a 20 ºc
	VS56					B.2	B.2 SEPARACIÓN DE LA MATERIA MINERAL
	VS56					B.2.1.1.1	B.2.1 CENTRÍFUGA DE FLUJO CONTINUO : Centrífuga de flujo continuo y alta velocidad, aceleración centrífuga del orden d 30000 m/s² (Fig. B.8)		C
	VS56					B.2.1.1.2	Embudo con un tamiz de malla metálica de 63 µm
	VS56					B.2.2.1.1	B.2.2 FILTRO A PRESIÓN: Filtro a presión y bomba de aire que de aire seco sin aceite a 2 bar mínimo.		C
	VS56					B.2.2.1.2	Papeles de filtro para equipar el filtro a presión
	VS56					B.2.2.1.3	Embudo para alojar tres tamices de 200 ó 300 mm de Ø
	VS56					B.2.2.1.4	Tamices de 200 ó 300 mm de Ø que cumplan ISO 3310-1 o ISO 3310-2
	VS56					B.2.3.1.1	B.2.3 CENTRÍFUGA DE TUBOS -TIPO 1: Centrífuga con 4 vasos equipados con tubos de centrifucación de la menos 50x10³ mm³, que pueda acelerar entre 15000 m/s² y 30000 m/s²		C
	VS56					B.2.3.1.2	Botellas dispensadoras de (600 a 1000)x 10³ mm³ de polipropileno y tapón rosca.
	VS56					B.2.4.1	B.2.4 CENTRÍFUGA DE TUBOS -TIPO2: Centrífuga de tubos con aceleración mínima de 40000 m/s² equipada con vasos de capacidad mayor de 20000 mm³		C
	VS56					B.3.1.1.1	B.3.1 CONTENIDO LIGANTE SOLUBLE (Cálculo por volúmenes): Equipo de recuperación, figura B.10		C
	VS56					B.3.1.1.2	Bureta
	VS56					B.3.1.1.3	Balanza, precisión 0,001 g, para pesar matraces
	VS56					B.3.1.1.4	Un desecador
	VS56					B.3.2.1.1	B.3.2 CONTENIDO LIGANTE SOLUBLE (Cálculo por masas): Bandejas planas con tapa, interior y exterior Ø mínimos de 90 y 105 mm, canto de 25 ± 5 mm y masa conocida con aproximación de 10 mg.		C
	VS56					B.3.2.1.2	Un evaporador u horno que pueda mantener la muestra entre 140-150 ºC que disponga de toma de aire
	VS56					B.3.2.1.3	Un desecador
	VS56					C.2.1.1	C. MATERIA MINERAL RESIDUAL (Método 1): Balanza con una precisión de 1 mg
	VS56					C.2.1.2	Baño de vapor o placa calefactora eléctrica
	VS56					C.2.1.3	Probetas graduadas de (2000, 1000 y 100)x10³ mm³
	VS56					C.2.1.4	Horno que pueda calentar hasta los 600 ºC
	VS56					C.2.1.5	Cápsula de ignición de 125x10³ mm³
	VS56					C.2.1.6	Un desecador
	VS56					C.2.2	Solución saturada de carbonato amónico de grado reactivo
	VS56					C.3.1.1	C. MATERIA MINERAL RESIDUAL (Método 2): Balanza con una precisión de 10 mg
	VS56					C.3.1.2	Baño de vapor o placa calefactora eléctrica
	VS56					C.3.1.3	Cápsula de ignición de 125x10³ mm³
	VS56					C.3.1.4	Horno que pueda calentar hasta los 600 ºC
	VS56					C.3.1.5	Un desecador
	VS57	f	Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Determinación de la granulometría de las partículas	UNE-EN 12697-2:2015					EN 932-6	6.2	Tamices de abertura hasta 2,8 mm inclusive según ISO 3310-1			NO	SI	SI	El ensayo se debe realizar sobre el material recuperado despues del ensayo de EN 12697-1 o el EN 12697-39
	VS57					EN 933-1	6.3	Tamices de abertura de 4 mm o mayores según ISO 3310-2					Salvo que se especifique lo contrario los aparatos deben ser conforme a EN 933-1
	VS57					EN 12697-1	7	Estufa para desecar el árido a masa constante.					Bibliografia: EN 933-2:1995
	VS57					EN 12697-39
	VS57					ISO 3310-1
	VS57					ISO 3310-2
	VS58	g	Métodos de ensayos para mezclas bituminosas en caliente. Determinación de la densidad aparente de probetas bituminosas por el método hidrostático.	UNE-EN 12697-6:2012					EN 12697-29:2002	5.1	Agua con densidad conocida según fórmula			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Directrices generales para la selección de un procedimiento de ensayo para determinar la densidad aparente de materiales bituminosos compactados
	VS58					EN 13108-20	5.2	Material para impermeabilizar la probeta que evite incluir huecos entre la capa impermeabilizante y la probeta. La densidad de materias debe ser conocida con una aproximación de 0,010 g/cm³
	VS58					6.1.1	Balanza, precisión 0,1 g
	VS58					6.2.1	Baño de agua, que mantenga la temperatura con precisión de ± 1,0ºC, con al menos 3 veces el volumen de la probeta.
	VS58					6.2.2	Termómetro, con precisión de ± 1,0ºC
	VS58					6.3.1	Gamuza y papel secante para secar y enjugar la probeta (sólo procedimiento SSD)
	VS58					6.4.1	Compás de calibrar, u otro que mida con precisión mínima de ± 0,1 mm (sólo procedimiento por métido geométrico)
	VS59	h	Métodos de ensayos para mezclas bituminosas en caliente. Determinación de huecos en las probetas bituminosas	UNE-EN 12697-8:2003					EN 12697-5	4.1	Los necesarios para determinar la densidad máxima y la densidad aparente, (ver los dos ensayos anteriores)			NO	NO	NO
	VS59					EN 12697-6
	VS60	i	Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Ensayo de rodadura	UNE-EN 12697-22:2008+A1:2008					EN 12697-6:2003+A1	6,1	Dispositivos de tamaño grande			NO	NO	NO
	VS60					EN 12697-7	6,1,1	Dispositivo que simula una carga rodante, que debe incluir:
	VS60					EN 12697-27	6,1,1,1	Rueda con neumático de 400 x 8, sin dibujo, anchura de rodada de 80 ± 5 mm, la presión debe ser 600 ± 30 dPa
	VS60					EN 12697-32:2003+A1	6,1,1,2	El recorrido del neumático deber ser de 410 ± 5 mm
	VS60					EN 12697-33:2003+A1	6,1,1,3	La frecuencia del recorrido ida y vuelta debe ser 1,0 ± 0,1 Hz.
	VS60					EN 12697-35:2004+A1	6,1,1,4	La carga rodante en el centro de la probeta debe ser de 5000 ± 50 N
	VS60					ISO 48	6,1,1,5	La línea central de la rodada no debe estar a más de 5 mm del centro teórico de la probeta.
	VS60					ISO 7619	6,1,1,6	El ángulo de oblicuidad debe ser de 0,0 ± 0,5 º
	VS60					6,1,2	Moldes, medidas internas 500 x 180 x 50 mm o 500 x 180 x 100 mm, con tolerancia de ± 2 mm
	VS60					6,1,3	Medidor de profundidad, con tolerancia de ± 0,2 mm y área cuadrada o circula entre 5 mm² y 10 mm².
	VS60					6,1,4	Cámara termostática con temperatura regulable con sonda dentro de la probeta, tolerancia ±2 ºC (Figura 1)
	VS60					6,1,5	Sensores de temperatura para instalar dentro de la probeta.
	VS60					6,1,6	Indicador de control de temperatura (Figura 1)
	VS60					6,1,7	Placa de soporte de acero, con irregularidad superficial menor a 1 mm, y grosor tal que la defexión en el ensayo no exceda de 0,5 mm.
	VS60					6,1,8	Productos antiadherentes, como oleato de sodio con glicerina.
	VS60					6,2	Dispositivos de tamaño extragrande
	VS60					6,2,1	Dispositivo que simula una carga rodante, que debe incluir:
	VS60					6,2,1,1	Rueda con neumático 6.00-R9, sin dibujo, anchura de rodada 110 ± 5 mm.
	VS60					6,2,1,2	El recorrido del neumático debe ser 700 ± 5 mm.
	VS60					6,2,1,3	El tiempo de recorrido (ida y vuelta) debe ser 2,5 ± 0,5 s.
	VS60					6,2,1,4	La carga rodante en el centro de la probeta debe ser de 10000 ± 100 N
	VS60					6,2,1,5	La línea central de la rodada no debe estar a más de 20 mm del centro teórico de la probeta.
	VS60					6,2,1,6	El ángulo de oblicuidad debe ser de 0,0 ± 0,5 º
	VS60					6,2,2	Moldes, medias internas 700 x 500 mm, debe resistir el ensayo sin distorsión. La altura debe corresponderse con el espesor nominal de la probeta.
	VS60					6,2,3	Medidor de profundidad, sensores tipo láser con tolerancia ± 0,2 mm, deben poder medir en intervalos de 2 mm. (Figura 2)
	VS60					6,2,4	Cámara termostática con temperatura regulable con sonda dentro de la probeta, tolerancia ±3 ºC (Figura 2)
	VS60					6,2,5	Sensores de temperatura para instalar dentro de la probeta.
	VS60					6,2,6	Indicador de control de temperatura (Figura 2)
	VS60					6,3	Dispositivos de tamaño pequeño.
	VS60					6,3,1	Máquinas de ensayo en pista.
	VS60					6,3,1,1	Rueda sometida a carga que se mueve sobre una muestra sujeta a una mesa, y un dispositivo que controla la velocidad.
	VS60					6,3,1,2	Neumático de exterior entre 200 y 205 mm, montado sobre la rueda, sin dibujo pero con perfil trnasversal rectangular de grosor 20 ± 2 mm...
	VS60					6,3,1,3	Medios para aplicar una carga a la rueda, perpendicular al plano de la mesa.
	VS60					6,3,1,4	Mesa de ensayo tal que la probeta quede firmemente sujeta sobre ella.
	VS60					6,3,1,5	Máquina de ensayo en pista
	VS60					6,3,1,6	Carro y bastidor de acero, medidas interiores mínimas de 260 mm x 300 mm, oscilación verticas < 0,25 mm, y grosor de placa inferior < 8 mm
	VS60					6,3,1,7	Dispositivo para medir la posición vertical de la rueda con tolerancia de ± 0,2 mm y rango de medición > 20,0 mm
	VS60					6,3,2	Medios para controlar la temperatura con tolerancia de ± 1 ºC
	VS60					6,3,3	Regla > 300 mm de longitud
	VS60					6,3,4	Calibradores para el espesor de la probeta con precisión de ± 1 mm
	VS60					6,4	Dispositivos de tamaño pequeño para utilizar como testigos.
	VS60					6,4,1	El equipo de 6,3,1 al 6,3,4, con los aparatos de 6,4,2 al 6,4,7
	VS60					6,4,2	Sierra circular de disco abrasivo que pueda cortar testigos de 200 mm de Ø
	VS60					6,4,3	Dispositivo de sujeción del testigo, 2 placas rígidas y elementos de fijación
	VS60					6,4,4	Disolvente para limpieza del neumático (90% acetona y 10 % queroseno)
	VS60					6,4,5	Material de retención, yeso o resina de poliéster y un endurecedor.
	VS60					6,4,6	Recipientes (vasos de papel desechables)
	VS60					6,4,7	Nivel de burbuja de aire de 100 mm mínimo.
	VS61	j	Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Elaboración de probetas con compactador de placa	UNE-EN 12697-33:2006+A1:2007					EN 12697-27	5,1	Método una o dos ruedas equipadas con neumáticos.			NO	NO	NO
	VS61					EN 12697-35:2004+A1	5,1,1	Uno o más moldes con dimensiones especifícadas, tolerancia ±2 mm
	VS61					5,1,2	Dispositivo para compactar la mezcla
	VS61					5,2	Método rodillo liso de acero
	VS61					5,2,1	Rodillo liso de acero
	VS61					5,2,1.1	Uno o más moldes con dimensiones especifícadas, tolerancia ± 1 mm
	VS61					5,2,1,2	Dispositivo para compactar la mezcla
	VS61					5,2,2	Rodillo de acero utilizado sobre rueda equipada con neumático
	VS61					5,2,2,1	Uno o más moldes según 5.1.1
	VS61					5,2,2,2	Dispositivo para compactar la mezcla, según 5,1,2
	VS61					5,3	Método rodillo sobre placas de acero de deslizamiento vertical.
	VS61					5,3,1	Uno o más moldes con dimensiones especifícadas, tolerancia ± 1 mm
	VS61					5,3,2	Dispositivo para compactar la mezcla
	VS61					5,3,2,1	Mesa donde se atornille el molde.
	VS61					5,3,2,2	Uno o más bastidores ajustables o placas de base.
	VS61					5,3,2,3	Placas de acero de deslizamiento con las dimensiones indicadas.
	VS61					5,3,2,4	Rodillo de acero de Ø tal que pueda rodar sobre las placas.
	VS61					5,3,2,5	Dispositivo para aplicar una carga vertical al rodillo.
	VS62	k	Métodos de ensayos para mezclas bituminosas en caliente. Resistencia a la fatiga	UNE-EN 12697-24:2013					EN 12697-6	A	ANEXO A (Normativo): Ensayo de flexión en dos puntos sobre probetas trapezoidales.		V	NO	SI	SI	Las probetas se deben almacenar sobre una superficie plana a una t no superior a 20ºC por un periodo entre 14 y 42 días desde su fabricación
	VS62					EN 12697-8	A.2.1	Máquina de ensayo que permite un desplazamiento sinusoidal a la parte superior de la probeta, con frecuencia fija.
	VS62					EN 12697-26	A.2.2	Cámara termostática ventilada capaz de mantener la temperatura con precisión de ±1 ºC
	VS62					EN 12697-27	A.2.3	Equipo de medición de la fuerza y del desplazamiento.
	VS62					EN 12697-29	B	ANEXO B (Normativo): Ensayo de flexión en dos puntos sobre probetas prismáticas.		V
	VS62					EN 12697-31	B.2.1	Máquina de ensayo que permite un desplazamiento sinusoidal a la parte superior de la probeta, con frecuencia fija.
	VS62					EN 12697-33	B.2.2	Cámara termostática ventilada capaz de mantener la temperatura con precisión de ±1 ºC
	VS62					B.2.3	Equipo de medición de la fuerza, el desplazamiento y la temperatura
	VS62					C	ANEXO C (Normativo): Ensayo de flexión en tres puntos sobre probetas prismáticas.		V
	VS62					C.2.1	Prensa con control servo-hidráulico, que pueda general una carga cíclica sinusoidal
	VS62					C.2.2	Célula de carga, precisión de lectura de ± 0,002kN sobre una gama de ± 2,5 kN
	VS62					C.2.3	Extensómetro y sensor de desplazamiento
	VS62					C.2.4	Dispositivo de sujeción, que proporcione libertad de rotación y traslación horizontal
	VS62					C.2.5	Equipo de recogida de datos
	VS62					C.2.6	Cámara termostática, que pueda mantener 20 ± 1 ºC
	VS62					C.2.7	Otros equipos de tipo general, bandejas, reglas graduadas, termómetros.
	VS62					D	ANEXO D (Normativo): Ensayo de flexión en cuatro puntos sobre probetas prismáticas.		V
	VS62					D.2.1	Máquina de ensayo, debe poder aplicar una carga sinusoidal.
	VS62					D.2.2	Dispositivo de sujeción que proporcione libertad de rotación y traslación en todos lo apoyos.
	VS62					D.2.3	Cámara termostática con precisión de ±1 ºC y regulable de 0,5 ºC
	VS62					D.2.4	Equipo electrónico de registro de datos
	VS62					E	ANEXO E (Normativo): Ensayo de tracción indirecta sobre probetas cilíndricas.		V
	VS62					E.2.1	Máquina de ensayo, que aplique pulsos repetidos de carga tipo Haversine, con periodos de reposo
	VS62					E.2.1	Sistema de aplicación de carga en la gama de 0,5 a 10 kN, precisión 0.25 %+
	VS62					E.2.2	Sensor para medir los desplazamientos en un plano horizontal con precisión de 0,1 % dentro de un rango de medición de 2,0 a 3,75 mm
	VS62					E.2.3	Cámara termostática regulable entre 2 a 20 ºC y con precisión de ±1 ºC
	VS62					E.2.4	Sistema de medición y de registro para la carga y las deformaciones.
	VS62					E.2.5	Bastidor de aplicación de carga (Figura E.1)
	VS62					E.2.6	Dispositivo de posicionamiento (Figura E.3)
	VS63	l	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 1: Toma de muestras para la extracción del ligante.	UNE-EN 12274-1:2002					-	2.1	Recipiente de plástico, con capacidad de al menos 3 l			NO	SI	NO
	VS63					2.2	Varilla agitadora de Ø entre 20 y 30 mm y de longitud adecuada
	VS64	m	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación del contenido en ligante residual.	UNE-EN 12274-2:2003					EN 12274-1	4.1	APARATOS PARA LA PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS			NO	SI	NO	Apartado 6 Procedimiento de ensayo: El ensayo de extracción está descrito en la Norma Europea EN 12697-1
	VS64					EN 12697-1:2000	4.1.1	Estufa de secado con capacidad mínima 80 l que pueda mantener una t de 150 ± 5 ºC
	VS64					4.1.2	Balanza 2000 g, precisión de 0,1 g
	VS64					4.1.3	Contenedor, bandeja o cubeta metálica
	VS64					4.1.4	Espátula de borde redondeado o varilla metálica
	VS64					4.1.5	Contenedor de plástico con superficie interior lisa
	VS64					4.2	APARATOS PARA EL ENSAYO
	VS64					4.2	Aparato extractor de ligante, conforme con los requisitos del Anexo B de la EN 12697-1:2000
	VS65	n	Lechadas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 5: Determinación del desgaste (ensayo de abrasión por vía húmeda).	UNE-EN 12274-5:2003					EN 12274-3	6.1.1	Estufa de secado con aire forzado y capacidad mínima 80 l que pueda mantener una t de 60 ± ºC			NO	SI	NO
	VS65					ISO 48	6.1.2	Estufa con termostato para mantener una t de 110 ± 5 ºC
	VS65					6.1.3	Cámara climática que pueda mantener una t de 5 ± 3 ºC y humedad de 60 ± 10 %
	VS65					6.1.4	Balanza, precisión 0,1 g
	VS65					6.1.5	Cronómetro, con precisión de 1 s
	VS65					6.1.10	Bases para las piezas de ensayo de cartón alqluitranado y 300 mm de Ø y peso de 700 ± 70 g/m²
	VS65					6.1.6	Moldes metálicos anulares con Ø interor de 279,0 ± 0,5 mm y Ø exterior de 295,0 ± 0,5 mm y h según apartado 6.1.6
	VS65					6.1.7	Cazos o vasos de precipitado de 1, 2 y 5 l de capacidad
	VS65					6.1.8	Espátula
	VS65					6.1.9	Placa de nivelación con asa
	VS65					6.2.1	Máquina de abrasión constituida por motor eléctrico que pueda accionar un sistema de engranajes
	VS65					6.2.2	Baño de ensayo, de volumen suficiente para mantener la muestra sumergida, con 3 vástagos en el fondo para sujetar la placa base
	VS65					6.2.3	Placa base de ensayo consistente edn un disco metálico grueso de 310 ± 1 mm de Ø y 5 ± 0,2 mm de e, con al menos 3 fijadores tipo tornillo para sujetar la muestra
	VS65					6.2.4	Dispositivo de fijación conjunta de la máquina de abrasión y del baño de ensayo
	VS65					6.2.5	Baño auxiliar, para almacenar muestras antes del ensayo a 25 ± 2 ºC
	VS65					6.2.6	Cabeza abrasiva de caucho de dureza Shore 80º conforme a ISO 48 (fig 1)
	VS66	o	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 6: Velocidad de aplicación	UNE-EN 12274-6:2002					-	4.2.2.1	Equipo de pesada		C	NO	SI	NO	Los equipos de pesada deberán estar calibrados y controlados periódicamente por un organismo oficial de control a creditado

B.1.6.- ENSAYOS IN SITU SOBRE CAPAS BITUMINOSAS
	VS67	a	Características superficiales de carreteras y aeropuertos. Métodos de ensayo. Parte 1: Medición de la profundidad de la macrotextura superficial del pavimento mediante el método volumétrico.	UNE-EN 13036-1:2010					ISO 565	4,1	Esferas de vidrio sólidas esféricas, que, al menos, el 90% en peso de ellas pase a través del tamiz de 0,25 mm y queden retenidas en el de 0,18 mm, según ISO 565			NO	SI	NO
	VS67					4,2	Contenedor de la muestra, cilíndrico metálico o de plástico, con volumen interior de la menos 25 ml.
	VS67					4,3	Disco esparcidor, plano y duro de 65 ± 1 mm de Ø, cubierto en una cara con placa de caucho duro de 2 ± 0,5 mm de e y empuñadura en su parte superior(fig 2)
	VS67					4,4	Cepillo de cerdas suaves.
	VS67					4,5	Pantalla contra el viento (fig 1)
	VS67					4,6	Regla graduada en mm y de mas de 500 mm de longitud
	VS67					4,6	Balanza, precisión 0,1 g
	VS68	b	Características superficiales de carreteras y aeropuertos. Procedimiento para determinar la resistencia al deslizamiento de la superficie de un pavimento a través de la medición del coeficiente de rozamiento transversal (CRTS): SCRIM.	UNE 41201:2010 IN					UNE-ISO 48	7.2, 7.3 y 7.4	Vehículo y rueda de ensayo, figura 2		C/V	NO	SI	SI	El apartado 10 especifica métodos de calibración y de verificación
	VS68					ISO 4662	7.5	Sistema mojado del firme que cumpla las condiciones del apartado 7.5					Calibraciones y verificaciones regulares con la frecuencia de la tabla 2
	VS68					7.6	Sistema de control de la medición y registro, según 7.6 y 7.7
	VS69	c	Cálculo del Índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreteras	NLT-330:1998					2	Material topográfico que permita determinar cotas.			NO	NO	NO
	VS70	d	Evaluación de la adherencia entre capas de firme, mediante ensayo de corte.	NLT-382:2008					UNE EN 12697-30	2	Prensa de compresión, funcionamiento mecánico o servohidraúlico, que proporcione una carga de 50 kN mínimo a velocidad uniforme de 2,5 mm/min, con dispositivo de registro gráfico			NO	SI	NO	Anejo: Empleo de probetas fabricadas en el laboratorio
	VS70					UNE EN 12697-31	2	Cámara termostática, que pueda mantener una temperatura de 20 ± 1 ºC
	VS70					NLT-161	2	Calibrador, con precisión de ± 0,1 mm
	VS70					2	Dispositivo de corte tipo A (fig 1 y 2) o dispositivo de corte tipo B (fig 3 y 4)

B.2.- OTROS ENSAYOS
B.2.1.- SUELOS
	VS71	a	Preparación de muestra para los ensayos de suelos	UNE 103100:1995					-	3	Cámara húmeda		V/M	NO	SI	SI	20 ± 3ºC - 95 ± 5%, 6 m2 como mínimo
	VS71					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	VS71					3	Secadores, con Tª regulable hasta 60ºC		V				Puede usarse estufa
	VS71					3	Tamices, serie de malla cuadrada y alambre					Según UNE 7050-2, con certificado de fábrica
	VS71					3	Balanza 20 Kg, precisión 1 g		V
	VS71					3	Cuarteadores 50 mm; 20mm ; 5 mm
	VS71					3	Mortero con mazo de goma
	VS71					3	Recinto almacenamiento muestras
	VS71					3	Lona impermeable y barras de acero
	VS71					3	Material auxiliar
	VS72	b	Densidad y humedad "in situ" mediante isótopos radiactivos	ASTM D-6938-10					6.1	Equipo nuclear de densidad / humedad			NO	NO	SI	Es necesario un proceso de normalización descrito en el apartado 9
	VS72					6.2	Bloque patrón. Del material utilizado para la comprobación del instrumento.					Anexo A1. VERIFICACIÓN DE LA CALIBRACIÓN densidad húmeda
	VS72					6.3	Planca de acero					Anexo A2. CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO EN AGUA
	VS72					6.4	Barra Pincho y guía de acero
	VS72					6.5	Martillo pesado
	VS72					6.6	Util de extracción
	VS72					6.7	Martillo deslizante conectado

B.2.2.- ÁRIDOS
	VS73	a	Adhesividad a los áridos de los ligantes bituminosos en presencia de agua	NLT-166:1992					UNE 7-050	2.1	2 tamices UNE 10 y 6,3 mm, según UNE 7-050			NO	NO	NO
	VS73					2.2	Balanza, precisión 0,1 g
	VS73					2.3	Estufa que pueda mantener 60 y 150 ºC con precisión ± 1,0 ºC
	VS73					2.4	Cazos de aluminio de 500 cm³
	VS73					2.5	Vasos de vidrio de foma baja de 500 cm³
	VS73					2.6	Espátula de hoja de acero inox. Rígida de 100 mm de largo y 10 mm ancho.
	VS73					2.7.2	Árido de referencia, de origen local y adhesividad reconocida.
	VS73					2.7.3	Ligante de referencia de adhesividad reconocida.
	VS73					2.7.4	Agua destilada o bidestilada, con pH entre 6 y 7.
	VS74	b	Áridos. Adhesividad mediante la placa Vialit	NLT-313:1987					2.1	Placas de ensayo, de acero, planas cuadradas, lado 20 cm y 2 mm espesor.			NO	NO	NO
	VS74					2.2	Bola de acero de 50 mm Ø 500 ± 5 g de masa
	VS74					2.3	Rodillo de compactación, ver figura 1
	VS74					2.4	Dispositivo para ensayo, ver figura 2
	VS74					2.5	Balanza 1 Kg, precisión 0,01 g
	VS74					2.6	Estufa que pueda mantener 150 ºC ± 1,0 º, que quepan 6 placas.
	VS74					2.7	Tamices UNE de 4 - 6,3 - 10 y 14 mm de luz de malla
	VS74					2.8	Cámara húmeda
	VS74					2.9	Cestillos metálicos con malla de 3 mm.
	VS75	c	Áridos. Adhesividad mediante la placa Vialit	UNE-EN 12272-3:2003					ISO 48	4.2.1	Placas de ensayo, de acero, planas cuadradas, lado 20 cm y 2 mm espesor (fig 1)			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo) Resumen sobre la preparación de las placas antes del ensayo
	VS75					4.2.2	Soporte en 3 puntas, formado por base rígida con 3 apoyos en punta y soporte vertical terminado en resbalón para lanzamiento de la bola (fig 2)					Anexo B (Informativo) Tablas de resultados
	VS75					4.2.3	Bola de acero de 510 ± 10 g de masa y 50,0 ± 0,5 mm Ø					Anexo C (Informativo) Medidas de la Temperatura de fragilidad
	VS75					4.2.4	Rodillo de caucho dureza Shore 40/150 de acuerdo con ISO 48 (fig 3)					Anexo D (Informativo) Finalidad del ensayo de choque de la placa Vialit
	VS75					4.2.5	Pulverizador					En Anexo B figura un ejemplo de informe de ensayo
	VS75					4.2.6	Higrómetro, con precisión del 5% al 90% de humedad
	VS75					4.2.7	Balanza 1000 g, precisión 0,1 g
	VS75					4.2.8	Cámara húmeda capaz de mantener t de 30 ± 1 ºC a 25 ± 1 ºC y humedad mayor del 90%
	VS75					4.2.9	Estufa capaz de calentar la gravilla o el ligante de 50 ± 5 ºC a 170 ± 5 ºC
	VS75					4.2.10	Elementos auxiliares (espátula, caja metálica que se pueda sellar herméticamente, cesta de tela metálica de tamizar)
	VS75					4.2.10	Cronómetro con precisión de ± 1 s
	VS76	d	Adhesividad a los áridos finos de los ligantes bituminosos	NLT-355:1993					UNE 7.050	2.1	2 tamices de luz 620 y 200 µm, según UNE 7-050			NO	NO	NO
	VS76					2.2	Balanza 200 g, precisión 0,01 g
	VS76					2.3	Estufa con ventilación forzada, que pueda mantener 145 ºC ± 5,0 ºC
	VS76					2.4	12 tubos de ensayo de unos 200 mm de altura y 20 mm Ø
	VS76					2.5	Material auxiliar y general de laboratorio
	VS76					2.6	Disoluciones de carbonato sódico según apartado 3.
	VS77	e	Determinación de terrones de arcilla en áridos para la fabricación de hormigones y morteros	UNE 7133:1958					UNE 7 050		Bandejas			NO	NO	NO	Concuerda con la NE 1,32a del I.T.C.C. y con la C 142-39 de la A.S.T.M.
	VS77					Tamices y cedazos (UNE 7 050)
	VS77					Estufa de secado

B.2.3.- CAPAS GRANULARES Y SUELOS TRATADOS

B.2.4.- LIGANTES BITUMINOSOS

B.2.5.- MEZCLAS BITUMINOSAS
	VS78	a	Métodos de ensayos para mezclas bituminosas en caliente. Medición de temperatura	UNE-EN 12697-13:2001**					3.1	Aparato para medir temperatura a intervalos de 5ºC o menos, con precisión de ± 2ºC, con sonda apropiada y tiempo de respuesta conocido.			NO	NO	NO
	VS78					3,2	Para medir en camión o en acopio, la longitud de la sonda debe ser mínimo 300 mm, con el sensor posicionado cerca del extremo.
	VS78					3,3	Para medir despues de extender, el sensor debe ser tan pequeño que pueda ser enterrado completamente.
	VS79	b	Métodos de ensayos para mezclas bituminosas en caliente. Determinación de la resistencia a tracción indirecta de probetas bituminosas	UNE-EN 12697-23:2004					prEN 12697-12	5.1	Prensa de ensayo tipo Marshall, conforme a prEN 12697-34			NO	NO	SI	Las probetas elaboradas en laboratorio deben estar compactadas según prEN 12697-30, con altura y Ø según EN 12697-29
	VS79					EN 12697-27	5.2	Bastidor de ensayo con bandas de carga, ver tabla 1 y figura 1					La probeta de ensayo se debe poner a la temperatura de ensayo conforme al apartado 8.1, protegida del agua.
	VS79					EN 12697-29	5.3	Aparato de medida para la carga, con precisión de ± 0,2 kN
	VS79					prEN 12697-30	5.4	Baño de agua con termostato que permita mantener la temperatura con precisión de ±1ºC
	VS79					prEN 12697-31	5.5	Bolsas de plástico blando u otro sistema que mantenga secas las probetas.
	VS79					EN 12697-32
	VS79					prEN 12697-33
	VS79					prEN 12697-34
	VS80	c	Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Toma de muestras	UNE-EN 12697-27:2001					EN 58	4.1.1	Pala, figura 1 o recogedor, figura 2			NO	SI	NO
	VS80					prEN 13108-6:2000	4.2.1.2	Moldes
	VS80					4.5.2	Bandeja cuadrada de 375 ± 25 mm de lado, 3,25 ± 0,25 mm de espesor y no más de 10 mm de altura. Con cable metálico fijado a las esquinas.
	VS80					4.7.1	Máquina saca-testigos, capaz de extraer testigos del Ø requerido en el espesor total de la muestra
	VS80					4.8.1.1	Máquina de corte sobre ruedas, capaz de cortar el espesor completo
	VS80					4.8.1.2	Marco de madera de dimensiones adecuadas
	VS80					4.8.1.3	Lámina de plastico de unos 0,02 mm de grosor
	VS80					4.8.1.4	Yeso
	VS80					4.8.1.5	Llana
	VS80					4.8.1.6	Malla metálica para refuerzo
	VS80					4.8.1.7	Plancha de madera de tamaño adecuado
	VS80					4.9.1	Aparato para toma de la cinta transportadora, desmontable.
	VS81	d	Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Preparación de muestras de mezclas bituminosas	UNE-EN 12697-28:2001					EN 58	4.1	Balanza			NO	NO	NO
	VS81					EN 932-1	4.2	Regla
	VS81					prEN 12697-36:1996	4.3	Sierra circular, capaz de cortar piedra
	VS81					4.4	Estufa, convencional o de microondas
	VS81					4.5	Cronómetro
	VS81					4.6	Bandeja metálica, opcional
	VS81					4.7	Cuarteador mecánico según EN 932-1, opcional (Figura 1)
	VS81					4.8	Pala
	VS81					4.9	Recipiente
	VS82	e	Métodos de ensayos para mezclas bituminosas en caliente. Determinación de la densidad máxima	UNE-EN 12697-5:2010 / UNE-EN 12697-5:2010/AC:2012					EN 1097-6	5.1	Agua sin aire disuelto y recien enfriada, o disolvente orgánico para ligantes			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Directrices generales para la selección de un procedimiento de ensayo para determinar la densidad máxima de las mezclas bituminosas
	VS82					EN 12697-1	5.2	Agente de dispersión, p. ej. 7% de nonifenolpoliglicoleter en agua					Anexo B (Informativo): Determinación de las características de absorción del ligante de los áridos minerales para las mexclas bituminosas
	VS82					EN 12697-27	5.3	Agua en ebullición					Anexo C (Informativo): Procedimiento para la calibración de un picnómetro.
	VS82					EN 12697-28	6.1	Herramientas para limpiar las muestras.					Bibliografía: Din 1996-7
	VS82					EN ISO 3838	6.2	Cabina ventilada, qu emantenga uniforme 110 ± 5ºC
	VS82					6.3	Espátula
	VS82					6.4	Balanza, precisión 0,1 g
	VS82					6.5	Termómetro con precisión 0,1ºC
	VS82					6.6	Baño de agua que mantenga la temperatura uniforme aprox. ± 0,2ºC
	VS82					6.7	Mesa vibradora
	VS82					6.8	Picnómetro con volumen tal que la muestra ocupe hasta 2/3 (para procedimiento volumétrico)		C
	VS82					6.9	Sistema de vacío que pueda obtener una presión residual de 4 kPa (para procedimiento volumétrico)
	VS82					6.10	Contenedor tal que la muestra se pueda sumergir, superior a 3000 cm³ (para procedimiento hidrostático)
	VS82					6.11	Vacuodesecador (para procedimiento hidrostático)
	VS83	f	Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas empleando el aparato Marshall.	UNE-EN 12697-34:2013					EN 12697-6	5.1	Máquina de ensayo a compresión clase 2, según EN ISO 7500-1			NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Valores de la estabilidad y la deformación Marsahll
	VS83					EN 12697-29	5.2	Dispositivo de medición de la deformación plástica, precisión ±0,1 mm					Anexo B (Normativo): Cabezal de ensayo
	VS83					EN 12697-30	5.3	Representador gráfico para evaluar la curva de fuerza frente a deformación (plóter, registrador de cinta, programa software)
	VS83					EN ISO 7500-1:2004	5.4	Cabezal de ensayo, formado por mordazas de dimensiones dadas en Anexo B, fig. B.1
	VS83					5.5	Baño de agua de profundidad mínima 150 mm con control termostático, capaz de mantener una t 60 ±1 ºC.
	VS83					5.6	Termómetro que pueda medir 60 ºC con precisión de 0,5 ºC
	VS83					5.7	Estufa que pueda mantener 110 ± 5 ºC
	VS84	g	Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Contenido de ligante por ignición	UNE-EN 12697-39:2013					EN 12597	5.1.1	Método A: Horno que pueda quemar todo el ligante, características del 5.1.2 a 5.1.6 Método B: El horno debe cumplir las características del 5.1.2 a 5.1.4			NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Cálculo del valor de calibración
	VS84					EN 12697-1	5.1.1	Método B: Horno que pueda quemar todo el ligante, características 5.1.2 al 5.1.4					Anexo B (Informativo): Granulometría del árido
	VS84					EN 12697-14	5.1.2	Cámara de ensayo capacidad para que la muestra no toque las paredes y dimensión máxima no mayor de dos veces la dimensión mínima					Bibliografía: EN 1097-6 - EN 12697-2 - ISO 5725
	VS84					EN 12697-27	5.1.3	Dispositivo de cierre automático y sistema de aviso que indique la finalización del ciclo programado.
	VS84					EN 12697-28	5.1.4	Sistema para disminuir las emisiones del horno, extractor de gases y ventilador que inyecte aire para acelerar el ensyo.
	VS84					5.1.5	Balanza interna que detecte variaciones de masa de ± 0,1 g, aislada térmicamente.
	VS84					5.1.6	Sistema de recogida de datos y de aviso
	VS84					5.2	Cestas metálicas de chapa perforada, de acero inox.
	VS84					5.3	Bandeja recolectora de acero inox
	VS84					5.4	Horno por convección o ventilado que pueda mantener 110 ± 5 ºC
	VS84					5.5	Balanza, precisión 0,1 g
	VS84					5.6	Equipo de seguridad, gafas, guantes y vestimenta de mangas largas
	VS84					5.7	Superficie resistente al calor, que pueda soportar 650 ºC y actuar como disipador térmico
	VS84					5.8	Bandejas más grandes que las cestas
	VS84					5.9	Espátulas
	VS84					5.10	Cubetas
	VS84					5.11	Cepillos de alambre
	VS85	h	Envuelta y resistencia al desplazamiento por el agua de emulsiones bituminosas	NLT-196:1984					2.1	Cazos metálicos con mango, de uns 3 dm³ y esmaltado interior blanco.			NO	NO	NO	Correspondencia con ASTM D 244-80a y con AASHTO T 59-74
	VS85					2.2	Espátulas con hojas de acero de 30 x 90 mm y bordes redondeados.
	VS85					2.3	Tamices de 20 y 5 mm según UNE 7-050
	VS85					2.4	Aparato rociador de carga constante, figura 1
	VS85					2.5	Termómetro ASTM 15C E1
	VS85					2.6	Pipeta de 10 cm³
	VS85					2.7	Árido de referencia, calizo seco y tamaño UNE, entre 5 y 20 mm.
	VS85					2.8	Carbonato Cálcico.
	VS85					2.9	Agua de dureza en carbonato cálcico inferior a 250 mg/dm³
	VS86	i	Consistencia con el cono de lechadas bituminosas	NLT-317:2000					2.1	Molde tronco cónico, de metal o plástico rígido de 38 ± 3 mm Ø en su base superior y 89 ± 3 mm Ø en su base inferior y 76 ± 3 mm de alto.			NO	NO	NO	Correspondencia con ISSA TB Nº 106 (1990) - ASTM D 3910-98 Pren 12274-3
	VS86					2.2	Base graduada, palan metálica cuadrada de 30 x 30 cm y 3 mm espesor, llevará impresos círculos concéntricos (Figura 1)
	VS86					2.3	Balanza 2000 g de campo, precisión 0,1 g
	VS86					2.4	Vasos de precipitados de 500 cm³
	VS86					2.5	Cazos de porcelana de 150 cm³, de fondo plano y con pico.

B.2.6.- ENSAYOS IN SITU SOBRE CAPAS BITUMINOSAS
	VS87	a	Toma de muestras testigo en pavimentos	UNE-EN 12697-27:2001					EN 58	4.7.1	EXTRACCIÓN TESTIGOS (Aptdo 4.7): Máquina saca-testigos, capaz de extraer testigos del Ø requerido en el espesor total de la muestra			NO	SI	NO
	VS87					prEN 13108-6:2000	4.8.1.1	EXTRACCIÓN DE PLACAS (Aptdo 4.8): Máquina de corte sobre ruedas, capaz de cortar el espesor completo
	VS87					4.8.1.2	Marco de madera de dimensiones adecuadas
	VS87					4.8.1.3	Lámina de plastico de unos 0,02 mm de grosor
	VS87					4.8.1.4	Yeso
	VS87					4.8.1.5	Llana
	VS87					4.8.1.6	Malla metálica para refuerzo
	VS87					4.8.1.7	Plancha de madera de tamaño adecuado

B.3.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO
	VS88
	VS89
	VS90
	VS91
	VS92
	VS93
	VS94
	VS95

					TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
			LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO		DIRECTOR
			(Incluir nombre)		T1
					T2
					T3
					T4

## EDIF-AREA PS
RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA
El laboratorio:

Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

En fecha:
Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

C.- PRUEBAS DE SERVICIO					TÉCNICOS RESPONSABLES DE ENSAYOS				EQUIPOS
C.1.- PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DB HS 1
Si/No	Código	nº	Ensayo	Norma	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar-tado Norma	EQUIPO_REACTIVO_MAT AUXILIAR	CÓDIGO	C_V_M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES	CORRELACIÓN
	PS01	a	Ventanas y puertas. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ"	UNE 85247:2011
	PS02	b	Fachadas Ligeras. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ"	UNE-EN 13051:2001
	PS03	c	Estanqueidad de fachadas	Doc. Reconocido DRC 06/09 de la Generalitat Valenciana					3,1	Instalación auxiliar, capaz de proporcionar la presión necesaria.			NO	SI	NO	El acta de pruebas de servicio está en el apartado IV del Documento.
	PS03					3,2	Elemento regulador de presión
	PS03					3,3	Caudalímetro, capaz de 15 l/m y resolución igual o superior a 1 l/m
	PS03					3,4	Batería de boquillas difusoras, longitud 267,5 ± 1 cm, con 6 boquillas
	PS03					3,5	Boquillas difusoras
	PS03
	PS04	d	Estanqueidad de cubiertas	Doc. Reconocido DRC 06/09 de la Generalitat Valenciana					4,1	Instalación auxiliar para el suministro de agua hasta la cubierta			NO	SI	NO	El acta de pruebas de servicio está en el apartado IV del Documento.
	PS04					4,2	Aparatos para obturar los sumideros mediante cierres rebosadero
	PS04					4,2	Limitadores de caudal para los cierres-rebosaderos
	PS04					4,3	Dispositivos de riego, que proporcionen un riego homogéneo y continuo
	PS04

C.2.- PRUEBAS DE SERVICIO DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR: DE HS 3
	PS05	a	Comportamiento térmico de los edificios y de los materiales. Determinación del caudal de aire específico en edificios. Método de dilución de gas trazador	EN ISO 12569:2012 / (Ratificada por AENOR en agosto de 2013)

C.3.- PRUEBAS DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUA: DB HS 4 y 5
	PS06	a	Redes interiores de suministro de agua en los edificios	DB HS 4 apartado 5.2 (CTE) / Procedimiento interno: XXX/fecha
	PS06		Redes interiores de suministro de agua en los edificios	Doc. Reconocido DRC 07/09 de la Generalitat Valenciana					UNE 100151:2004	3,2	Manómetro calibrado , de 0,00 a 2,5 Mpa, resolución mínima 0,01 Mpa			NO	SI	NO	El acta de pruebas de servicio está en el apartado IV del Documento.
	PS06					UNE -ENV 12108:2002	3,2	Bomba hidráulica, accionamiento eléctrico
	PS06					UNE-ENV12408:2007 E	3,2	Valvula de retención que permita 1,5 veces la presión de prueba a reten.
	PS06					UNE-ENV 12108:2002	3,2	Valvula de interceptación de presión nomila 1,5 veces la de prueba.
	PS06					UNE-ENV 12108:2007 E		Flexómetro de rango 2000mm y división de 1 mm
	PS06					Recipiente de volumen tarado, mínimo 1 litro
	PS06					Cronómetro de precisión 1 S
	PS06					Equipo de comunicación a distancia.
	PS06					UNE 100151:2004	3,2	Manómetro calibrado , de 0,00 a 2,5 Mpa, resolución mínima 0,01 Mpa			NO	SI	NO	El acta de pruebas de servicio está en el apartado IV del Documento.
	PS06					UNE -ENV 12108:2002	3,2	Bomba hidráulica, accionamiento eléctrico
	PS06					UNE-ENV12408:2007 E	3,2	Valvula de retención que permita 1,5 veces la presión de prueba a reten.
	PS06					UNE-ENV 12108:2002	3,2	Valvula de interceptación de presión nomila 1,5 veces la de prueba.
	PS06					UNE-ENV 12108:2007 E		Flexómetro de rango 2000mm y división de 1 mm
	PS06					Recipiente de volumen tarado, mínimo 1 litro
	PS06					Cronómetro de precisión 1 S
	PS06					Equipo de comunicación a distancia.
	PS07	b	Redes de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios	DB HS 5 apartado 5.6 (CTE) / Procedimiento interno: XXX/fecha
	PS07		Redes de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios	Doc. Reconocido DRC 08/09 de la Generalitat Valenciana					3,2,1,a	Máquina generadora de humo a presión (> 3 m³/s),			NO	SI	NO	El acta de pruebas de servicio está en el apartado IV del Documento.
	PS07					2,2,1,a	Dispositivos de cierre hermético de los extremos intermedios de la red
	PS07					3,2,1,a	Reductores de sección de los extremos superiores de la red
	PS07					3,2,2,b	Equipo de comunicación entre los distintos operadores de la prueba.
	PS07					Dispositivos de cierre hermético de los extremos intermedios de la red
	PS07					3,2,2,b	Dispositivo hermético de vaciado, con válvula regulable
	PS07					3,2,2,b	Manómetor digital, rango de 0,000 a 3,000 bar, resolución 1 mbar.
	PS07					3,2,1,a	Máquina generadora de humo a presión (> 3 m³/s),			NO	SI	NO	El acta de pruebas de servicio está en el apartado IV del Documento.
	PS07					2,2,1,a	Dispositivos de cierre hermético de los extremos intermedios de la red
	PS07					3,2,1,a	Reductores de sección de los extremos superiores de la red
	PS07					3,2,2,b	Equipo de comunicación entre los distintos operadores de la prueba.
	PS07					Dispositivos de cierre hermético de los extremos intermedios de la red
	PS07					3,2,2,b	Dispositivo hermético de vaciado, con válvula regulable
	PS07					3,2,2,b	Manómetor digital, rango de 0,000 a 3,000 bar, resolución 1 mbar.

C.4.- PRUEBAS DE SERVICIO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
C.4.1.- MEDICIONES DE PARÁMETROS ACÚSTICOS SEGÚN DB HR
	PS08	a	Medición in situ del aislamiento al ruido aéreo entre locales	UNE EN ISO 140-4:1999 (CTE)					ISO 140-2:1991	4	Equipo de medida de presión sonora, clase 0 ó 1, según CEI 60651 O CEI 60804		C	NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Calificación y posicionamiento de la fuente sonora
	PS08					ISO 140-3:1995	4	Calibrador acústico, clase 1, según CEI 60942		C				Anexo B (Normativo): Procedimientos para la medición del aislamiento acústico por bandas de octava
	PS08					ISO 354:1985	4	Micrófono.					Anexo C (Informativo): Medidas de las transmisiones indirectas
	PS08					ISO 717-1:1996	4	Filtros definidos en CEI 61260					Anexo D (Informativo): Guía para las mediciones en las bandas de baja frecuencia
	PS08					CEI 60651:1979	4	Equipo de medida del tiempo de reverberación, según ISO 354					Anexo E (Informativo): Modelo para la expresión de los resultados.
	PS08					CEI 60804:1985	4	Fuente sonora, según apartado 6.2 y anexo A					Anexo ZA (Normativo): Referencias normativas a normas intern. con sus correspondientes normas europeas
	PS08					CEI 60942:1988					Bibliografía: ISO 140-5:1998, ISO 1683:1983, OIML R58:1984, OIML R88:1989
	PS08					CEI 61260:1995
	PS09	b	Mediciones in situ del aislamiento acústico a ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas	UNE EN ISO 140-5:1999 (CTE)					ISO 140-2:1991	4,1	Micrófono de diámetro máximo de 13 mm.			NO	SI	NO	En los apartados 8 y 9 se describe el formato.
	PS09					ISO 140-3:1995	4,1	Equipo de medida de presión sonora, clase 0 ó 1, según CEI 60651 O CEI 60804		C				La cadena de medida debe calibrarse con calibrador de clase 1 o según CEI 60942
	PS09					ISO 354:1985	4,1	Calibrador acústico, clase 1, según CEI 60942		C				Anexo A (Normativo): Determinación del área S
	PS09					ISO 717-1:1996	4,1	Filtros de tercio de octava y filtros de octava, según CEI 61260					Anexo B (Normativo): Control de la transmisión sonora a través de la pared circundante de la muestra de ensayo
	PS09					CEI 60651:1979	4,1	Equipo de medida del tiempo de reverberación, según ISO 354					Anexo C (Informativo): Ejemplos de verificación de los requisitos de la muestra de ensayo.
	PS09					CEI 60804:1985	4,2	Altavoz, directividad con diferencias inferiores a 5 dB, en superficie = tamaño					Anexo D (Informativo): Mediciones con ruido de tráfico de aeronaves y de trenes.
	PS09					CEI 60942:1991					Anexo E (Informativo): Impreso para expresión de resultados para bandas de tercio de octava.
	PS09					CEI 61260:1995					Anexo F (Informativo); Bibliografía: ISO 140-10:1991 e ISO 5725-1:1994
	PS10	c	Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos	UNE EN ISO 140-7:1999 (CTE)					ISO 140-2:1991	4	Máquina de impactos, debe cumplir los requisitos del Anexo A		V	NO	SI	NO	El equipo deberá cumplir los requisitos del apartado 5 de la norma.
	PS10					ISO 140-3:1995	4	Equipo de medida de presión sonora, clase 0 ó 1, según CEI 60651 O CEI 60804					Anexo A (Normativo): Requisitos de la máquina de impactos.
	PS10					ISO 354:1985	4	Calibrador acústico, clase 1, según CEI 60942					Anexo B (Normativo): Procedimientos para la medición del aislamietno a ruido de impactos en bandas de octava
	PS10					ISO 717-2:1996	4	Filtros definidos en CEI 61260					Anexo C (Informativo): Guía para la medición en bandas de baja frecuencia
	PS10					CEI 60651:1979	4	Equipo de medida del tiempo de reverberación, según ISO 354					Anexo D (Informativo): Modelos para la expresión de los resultados.
	PS10					CEI 60804:1985					Anexo E (Informativo): Bibliografía: ISO 140-1:1997, ISO 140-6:1998, ISO 140,8:1997, OIML R58:1984, OIML R88:1989
	PS10					CEI 60942:1991
	PS10					CEI 61260:1995
	PS11	d	Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos ordinarios	UNE EN ISO 3382-2:2008 (CTE)
	PS12	e	Medición del nivel de inmisión en los recintos colindantes a recintos de instalaciones. Apartado 2.3.2 del DB-HR.(Para requisito de Anexo III. TABLA B.2 RD 1367/2007 (*))	Anexo IV. Apartado A.3, del Rel Decreto 1367/2007(*) (CTE) o especificaciones adicionales del desarrollo del Real Decreto 1367/2007 / Procedimiento interno: XXX/fecha
		(*) Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

C.4.2.- MEDICIONES DE OTRO PARÁMETROS ACÚSTICOS
	PS13	a	Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 1: Salas de espectáculos	UNE EN ISO 3382-1:2010					IEC 61260	4.2.1	Fuente acústica lo mas omnidireccional posible, ver tabla 1			NO	SI	SI	Se deben medir la temperatura y humedad relativa del aire del recinto con una precisión de ± 1ºC y ± 5%
	PS13					IEC 61672-1	4.2.2.2	Micrófono, cumplir los requisitos de un sonómetro tipo 1 (IEC 61672-1)					El apartado 9 determina como se deben expresar los resultados.
	PS13					ISO 354:2003, 3.1	4.2.2.2	Filtros de octava o de un tercio de octava, deben cumplir IEC 61260					Anexo A (Informativo): Criterios para los auditorios derivados de las respuestas impulsivas.
	PS13					ISO 354:2003, 3.4	4.2.2.3	Dispositivo registrador con las características indicadas en norma.					Anexo B (Informativo): Magnitudes binaurales en auditorios derivadas de las respuestas impulsivas.
	PS13					ISO 354:2003, 3.5	4.2.2.4	Equipo de registro del decrecimiento del nivel, descrito en norma.					Anexo C (Informativo): Magnitudes del escenario derivadas de las respuestas impulsivas.
	PS13					5.2.1	Altavoz y aparato capza de producir ruido eléctrico de banda ancha aleatorio					Bibliografía: ISO 354:2003, ISO 3741, ISO 18233, IEC 60268-1, IEC 60268-16, ITU RP,58:1994.

C.5.- PRUEBAS DE SERVICIO DE AISLAMIENTO TÉRMICO
C.5.1.- PRUEBAS DE SERVICIO DE AISLAMIENTO TÉRMICO: DB HE 1
	PS14	a	Detección cualitativa de irregularidades térmicas en cerramientos de edificios, mediante termografía infrarroja	EN 13187:1998
	PS15	b	Determinación de la estanquidad al aire en edificios. Método de presurización por medio de ventilador	UNE-EN 13829:2002 / UNE-EN 13829:2002 ERRATUM:2010
	PS16	c	Comportamiento térmico de los edificios y de los materiales. Determinación del caudal de aire específico en edificios. Método de dilución de gas trazador	EN ISO 12569:2012 / (Ratificada por AENOR en agosto de 2013)
	PS17	d	Medida del Confort Térmico	UNE-EN ISO 7730:2006 y / UNE-EN 15251:2008
	PS18	e	Medición in situ de la Resistencia Térmica y de la Transmitancia Térmica de un cerramiento.	ISO 9869-1:2014

C.5.2.- OTROS ENSAYOS DE PRESTACIONES TÉRMICAS DE LOS MATERIALES
	PS19	a	Determinación de la resistencia térmica por el método de la placa caliente guardada	UNE-EN 12667:2002 / ISO 8302:1991 / EN 1946-2:1999 / Norma producto correspondientete
	PS20	b	Determinación de la resistencia térmica por el método del medidor del flujo de calor	UNE-EN 12667:2002 / ISO 8301:1991 / EN 1946-3:1999 / Norma producto correspondientente
	PS21	c	Comportamiento térmico de puertas y ventanas. Determinación de la transmitancia térmica por el método de la caja caliente. Parte 1: Puertas y ventanas completas	UNE EN-ISO 12567-1:2011
	PS22	d	Conductividad térmica material no aislante: cerámicas, morteros, hormigones, yesos, etc.	ASTM C1114-06(2013)
	PS23	e	Prestaciones higrotérmicas de los productos y materiales para edificios. Determinación de las propiedades de transmisión de vapor de agua.	UNE-EN ISO 12572:2002 **

C.6.- OTRAS PRUEBAS DE SERVICIO DEFINIDAS POR EL LABORATORIO
	PS14
	PS15
	PS16
	PS17
	PS18
	PS19
	PS20
	PS21

					TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
			LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO		DIRECTOR
			(Incluir nombre)		T1
					T2
					T3
					T4

## EDIF-AREA EH
RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA
El laboratorio:

Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

En fecha:
Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

D.- ENSAYOS DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EH)					TÉCNICOS RESPONSABLES DE ENSAYOS				EQUIPOS
D.1.- ENSAYOS CONTEMPLADOS EN LA EHE-08
D.1.1.- HORMIGONES
Si/No	Código	nº	Ensayo	Norma	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar-tado Norma	EQUIPO_REACTIVO_MAT AUXILIAR	CÓDIGO	C_V_M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES	CORRELACIÓN
	EH001	a	Toma de muestras de hormigón fresco.	UNE-EN 12350-1:2006					ISO 2736-1		Cogedor			NO	NO	NO	Versión oficial en español de la EN 12350-1
	EH001					Recipientes
	EH001					Termómetro (exactitud ± 1º) (Optativo)
	EH002	b	Fabricación y conservación de probetas.	UNE-EN 12390-2:2001 y apartado 86.3.2 de la EHE-08					EN 12350-1		Moldes ( comforme a EN 12390-1)			NO	NO	SI	Versión oficial en español de la EN 12390-2
	EH002					EN 12390-1		Tolva de llenado (opcional)					Curado a temperatura controlada (20ºC ±5 ó 25ºC ±5) y ya desmoldadas en agua 20ºC ±2 ó en cámara humeda
	EH002					Aguja vibrante, frecuencia mínima 120 Hz, diámetro < 1/4 dimensión probeta,.
	EH002					O mesa vibrante, frecuencia mínima 40 Hz.
	EH002					O barra compactadora de sección circular.
	EH002					O maza para compactar, de acero y sección cuadrada.
	EH002					Cogedor, de 100 mm de ancho aprox.
	EH002					2 llanas de acero o fratas
	EH002					Recipiente de reamasado, bandeja plana rígida de material no absorbente.
	EH002					Pala de boca cuadrada
	EH002					Material de desencofrado no reactivo
	EH002					Mazo
	EH003	c	Refrentado de probetas.	UNE-EN 12390-3:2003 y apartado 86.3.2 de la EHE-08					EN 197-1	Anexo A -A3	Refrentador			SI	NO	SI
	EH003					EN 12350-1		Material de limpieza
	EH003					EN 12390-1:2000		Método 1: Mortero de alto contenido en alúmina
	EH003					EN 12390-2		Arena fina - Tamiz de malla de alambre de 300µm, ISO3310-1
	EH003					EN 12390-4		Método 2: Azufre					Durante el fundido del azufre: Extractor de humos y temperatura controlada
	EH003					EN 12504-1		Arena fina - Tamiz de malla de alambre de 250µm, ISO3310-1
	EH003					ISO 3310-1		Método 3 - Arena fina y silícea
	EH003					ISO 5725-1		Tamiz de malla de alambre de 250 µm
	EH003					Serie BS 1881		Tamiz de 125 µm - A partir de aquí los que vienen en A.5.5 Aparatos
	EH003					Cajas de acero
	EH003					Marcon de colocación
	EH003					Sistema de aire comprimido
	EH003					Frasco
	EH003					Plato caliente
	EH003					Recipiente calibrado
	EH003					Cera de parafina
	EH004	d	Resistencia a compresión.	UNE-EN 12390-3:2003 y apartado 86.3.2 de la EHE-08					Igual anterior		Máquina de ensyo a compresión, conforme a EN 1239-4			SI	NO	SI	Es necesario refrentar las probetas. Durante permanencia en obra temp. controlada (Tabla 86.3.2.b) de EHE-08
	EH004
	EH005	e	Resistencia a tracción indirecta.	UNE-EN 12390-6:2001/AC:2005					EN 12350-1		Maquina de ensayo según la Norma Europea EN 12390-4			SI	NO	NO
	EH005					EN 12390-1:2000		Dispositivo opcional para alinear las probetas y las bandas de apoyo
	EH005					EN 12390-2		Bandas de apoyo de fibras prensadas según la Norma Europea EN 316
	EH005					EN 12390-4
	EH005					EN 316
	EH006	f	Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del cono de Abrams	UNE-EN 12350-2:2006					EN 12350-1:1999		Cono de Abrams			NO	NO	NO
	EH006					Barra compactadora
	EH006					Tolva de llenado (opcional)
	EH006					Regla graduada
	EH006					Bandeja/chapa de base
	EH006					Recipiente de reamasado
	EH006					Pala con la boca cuadrada
	EH006					Cogedor
	EH006					Cronómetro, que permita la apreciación de 1 s.
	EH007	g	Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión.	UNE-EN 12390-8:2001, apartado 86.3.3 y anejo 22.3 de la EHE-08					Equipo de penetración de agua bajo presión (Ejemplo en la Norma)			SI	NO	NO
	EH007					86,3,3 y Anejo 22,3
	EH008	h	Resistencia a flexotracción.	UNE-EN 12390-5:2001/AC:2005					EN 12350-1		Prensa que cumpla las especificaciones de Pr EN 12390-4			NO	NO	NO
	EH008					EN 12390-1:2000
	EH008					EN 12390-2
	EH008					EN 12390-4
	EH009	i	Realización de ensayos estáticos de puesta en carga sobre estructuras de piso.	Apartado 101.2 de la EHE-08 / Procedimiento interno: XXX/fecha
	EH010	j	Determinación del contenido de aire del hormigón fresco. Métodos de presión.	UNE-EN 12350-7:2001					EN 12350-1:1999	Ap. 4	Método Columna de Agua: Medidor de columna de agua		C	SI	NO	NO	Calibración según anexo C
	EH010					EN 12350-6:1999		Aguja vibrante, o mesa vibrante, o barra compactadora, o maza compac.
	EH010					Cogedor de 100 mm de ancho aprxoximadamente.
	EH010					Dos llanas de acero o fratas.
	EH010					Recipiente de reamasado
	EH010					Pala de boca cuadrada
	EH010					Recipiente con tolva capacidad de 2 a 5 litros.
	EH010					Mazo con cabeza de material blando y masa de aprox. 250 g.
	EH010					Método del Manómetro: Medidor de manómetro + todo lo del anterior +		C				Calibración según anexo D
	EH010					Jeringuilla de goma para inyectar agua en el contenedor.
	EH010					Cronómetro.
	EH011	k	Determinación de la densidad del hormigón fresco.	UNE-EN 12350-6:2006					EN 12350-1:1999		Recipiente estanco al agua de volumen mayor de 5 l, con boca y base paral.		C	NO	NO	NO
	EH011					BS 1881: Parte 107		Tolva de llenado (opcional)
	EH011					Medios para compactar el hormigón (ver anterior)
	EH011					Balanza con exactitud del 0,1 % de la masa del hormigón.
	EH011					Enrasador de bordes rectos
	EH011					Cogedor de 100 mm de anchura
	EH011					Dos llanas de acero o fratas.
	EH011					Recipiente de reamasado
	EH011					Pala de boca cuadrada
	EH011					Mazo
	EH012	l	Ensayos no destructivos. Determinación del índice de rebote con el esclerómetro	UNE EN 12504-2: 2002					Esclerómetro tipo N (diseñado originalmente por Schmidt)		V	NO	NO	NO	Verificar que el esclerómetro es el indicado para el tipo de homigón ensayado.
	EH012					Yunque de tarado
	EH012					Piedra abrasiva, de carburo de silico de grano medio o similar.
	EH013	m	Ensayos de hormigón en estructuras. Testigos. Extracción, examen y ensayo a compresión	UNE EN 12504-1: 2001
	EH014	n	Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 4. Determinación de la velocidad de los impulsos ultrásónicos	UNE EN 12504-4: 2006					EN 206-1:200		Emisor receptro de impulsos ultrasónicos (dos palpadores)		C	NO	NO	NO	Bibliografía: EN 12390-1, EN 1239-2, EN 1239-3, y EN 12504-1
	EH014					Circuito electrónico de medida de tiempo
	EH015	o	Hormigón autocompactante. Caracterización de la fluidez. Ensayo del escurrimiento	UNE 83361:2007					UNE-EN 12350-1	3.1	Bandeja plana, rígida, metálica de 850 mm x 850 mm;			NO	NO	NO		EH015 OLB132
	EH015					UNE-EN 12350-2	3.2	Molde cono de Abrams					EH015 OLB132
	EH015					3.3	Metro o regla graduada, de 1 metro y graduación 1 mm en toda su longitud					EH015 OLB132
	EH015					3.4	Recipiente de llenado, mínimo 10 litros, material no absorbente ni atacable.					EH015 OLB132
	EH015					3.5	Tolva de llenado (opcional)					EH015 OLB132
	EH015					3.6	Barra metálica					EH015 OLB132
	EH015					3.7	Cronómetro					EH015 OLB132
	EH016	p	Hormigón autocompactante. Caracterización de la fluidez en presencia de barras. Ensayo del escurrimiento con el anillo japonés	UNE 83362:2007					UNE-EN 12350-1	3.1	Bandeja plana, rígida, metálica de 850 mm x 850 mm;			NO	NO	NO		EH016 OLB135
	EH016					UNE-EN 12350-2	3.2	Molde cono de Abrams					EH016 OLB135
	EH016					3.3	Anillo japonés, (DE 20 BARRAS x 10 mm de diámetro) + (DE 12 BARRAS X 28 mm de diámetro)					EH016 OLB135
	EH016					3.4	Metro o regla graduada					EH016 OLB135
	EH016					3.5	Recipiente de llenado					EH016 OLB135
	EH016					3.7	Barra metálica					EH016 OLB135
	EH016					3.8	Cronómetro					EH016 OLB135
	EH017	q	Hormigón autocompactante. Caracterización de la fluidez en presencia de barras. Método de la caja en L	UNE 83363:2007					UNE-EN 12350-1	3.1	Caja en L: (Molde, compuerta plana, 2 juegos separadores de barras) - (3 BARRAS + 2 BARRAS), figura 1			NO	NO	NO		EH017 OLB134
	EH017					3.2	Tova de llenado (opcional)					EH017 OLB134
	EH017					3.3	Barra metálica					EH017 OLB134
	EH017					3.4	Recipiente de llenado, mínomo 13 l,material no absorbente ni atacable					EH017 OLB134
	EH017					3.5	Cronómetro					EH017 OLB134
	EH017					3.6	Metro o regla graduada, de 1 metro y graduación 1 mm en toda su longitud					EH017 OLB134
	EH018	r	Hormigón autocompactante. Determinación del tiempo de flujo. Ensayo del embudo en V	UNE 83364:2007					UNE-EN 12350-1	3.1	Molde con forma de embudo en V, figura 1			NO	NO	NO		EH018 OLB133
	EH018					3.2	Recipiente de llenado, mínomo 13 l,material no absorbente ni atacable					EH018 OLB133
	EH018					3.3	Recipiente de vaciado, igual al de llenado del 3.2					EH018 OLB133
	EH018					3.4	Barra metálica					EH018 OLB133
	EH018					3.5	Cronómetro					EH018 OLB133
	EH019	s	Hormigones con fibras. Medida de la docilidad por medio del cono invertido	UNE 83503:2004					UNE 83313	4	Molde troncocónico, cono de Abrams			NO	NO	NO		EH019 OLB111
	EH019					UNE 83501:2004	4	Recipiente cilíndrico de 355 mm +/- 2 mm de diámetro y 305 mm +/- 2mm de altura					EH019 OLB111
	EH019					4	Tapa de recipiente con orificio por el que penetre el cono de forma invertida					EH019 OLB111
	EH019					4	Vibrador de aguja de 25 +/- 3 cm de diámetro y frecuencia de 6000 ciclos/min					EH019 OLB111
	EH019					4	Barra redonda de acero según UNE 83313					EH019 OLB111
	EH019					4	Cronómetro con precisión 1 seg					EH019 OLB111
	EH020	t	Hormigones con fibras. Determinación del índice de tenacidad y resistencia a primera fisura	UNE 83510:2004					UNE 83504:2004	3.1	Prensa de ensayo a flexión, como la de UNE 83509:2004			NO	NO	NO		EH020 OLB115
	EH020					UNE83509:2004	3.2	Equipos de medida de la deformación, transductor electrónico o comparador mecánico.					EH020 OLB115
	EH021	u	Hormigones con fibras. Determinación del contenido de fibras de acero	UNE 83512-1:2005					Ensayo por lavado			NO	NO	NO		EH021 OLB112
	EH021					4.1.1	Recipiente metálico, cilíndrico, estanco y mínimo 6 litros. Su volumen se calculará por método gravimétrico.					EH021 OLB112
	EH021					4.1.2	Balanza sensibilidad mínima 0,05 g para pesar las fibras con precisión 1 g					EH021 OLB112
	EH021					4.2	Estufa que pueda mantener 105 ± 5 ºC					EH021 OLB112
	EH021					Ensayo por inducción electromagnética.					EH021 OLB112
	EH021					5.1.1	Sonda y equipo de medida		C					EH021 OLB112
	EH021					5.1.2	6 recipientes cilíndricos, Ø y altura interior 100 ± 1 y 200 ± 2 mm, material no magnético y volumen determinado por método gravimétrico.					EH021 OLB112
	EH022	v	Hormigones con fibras. Determinación del contenido de fibras de polipropileno	UNE 83512-2:2005					UNE 83500-2	3.1	Recipiente metálico, cilíndrico, estanco y mínimo 6 litros. Su volumen se calculará por método gravimétrico.					EH022 OLB113
	EH022					UNE 83501:2004	3.2	Balanza sensibilidad mínima 0,05 g para pesar las fibras con precisión 0,1 g					EH022 OLB113
	EH023	w	Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del grado de acidez Baumann-Gully	UNE 83962:2008					-	5,1	Material corriente de laboratorio analítico			NO	NO	NO		GT21 EH023 OLA38 OLD55
	EH023					5,2	Granatario hasta 1000g, exactitud 0,5g					GT21 EH023 OLA38 OLD55
	EH023					5,3	Bureta 25 ml, graduación 0,1ml					GT21 EH023 OLA38 OLD55
	EH023					5,4	Erlenmeyer o vaso de 500 ml					GT21 EH023 OLA38 OLD55
	EH023					5,5	Estufa de tiro forzado o natural con acceso aire					Regulable a 105 ± 5 ºC	GT21 EH023 OLA38 OLD55
	EH023					5,6	Tamices: 0,125 y 2 mm					GT21 EH023 OLA38 OLD55
	EH023					5,2	Balanza					GT21 EH023 OLA38 OLD55
	EH023					6,1	Agua destilada					Verificar antes de usar	GT21 EH023 OLA38 OLD55
	EH023					6,2	Acetato de sodio anhidro (CH3-COONa)					GT21 EH023 OLA38 OLD55
	EH023					6,3	Hidróxido de sodio (NaOH), en lentejas					GT21 EH023 OLA38 OLD55
	EH023					6,4	Fenolftaleína					GT21 EH023 OLA38 OLD55
	EH023					6,5	Etanol del 96% de pureza					GT21 EH023 OLA38 OLD55
	EH023					7,1	Disolución de acetato de sodio 1N					GT21 EH023 OLA38 OLD55
	EH023					7,2	Disolución de Hidróxido de sodio 0,1N					GT21 EH023 OLA38 OLD55
	EH023					7,3	Indicador de Fenolftaleina					GT21 EH023 OLA38 OLD55
	EH024	x	Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del contenido de ión sulfato	UNE 83963:2008					-	4,1	Agua destilada			NO	SI	NO		GT23 EH024 OLA39 OLD56
	EH024					4,2	Acido Clorhídrico 0,05 N					GT23 EH024 OLA39 OLD56
	EH024					4,3	Acido Clorhídrico diluido 1+1					GT23 EH024 OLA39 OLD56
	EH024					4,4	Disolución de cloruro de bario al 10%					GT23 EH024 OLA39 OLD56
	EH024					4,5	Disolución de hidróxido de sodio al 20%					GT23 EH024 OLA39 OLD56
	EH024					4,6	Disoluición de indicadora de anaranjado de metilo al 0,1%					GT23 EH024 OLA39 OLD56
	EH024					4,7	Disolución 0,1M de Nitrato de Plata					GT23 EH024 OLA39 OLD56
	EH024					4,8	Etanol absoluto					GT23 EH024 OLA39 OLD56
	EH024					5,1	Balanza analítica, exactitud 0,0005g		V					GT23 EH024 OLA39 OLD56
	EH024					5,2	Tamices: 2 y 0,40mm					GT23 EH024 OLA39 OLD56
	EH024					5,3	Mortero con pistilo					GT23 EH024 OLA39 OLD56
	EH024					5,4	Equipo para filtrar bajo vacio					GT23 EH024 OLA39 OLD56
	EH024					5,5	Placa filtrante de vidrio sinterizado (30ml, porosidad 4)					GT23 EH024 OLA39 OLD56
	EH024					5,6	Crisoles de porcelana de 15 ml a 25ml					GT23 EH024 OLA39 OLD56
	EH024					5,7	Papeles de filtro de textura media					GT23 EH024 OLA39 OLD56
	EH024					5,8	Papeles de filtro de textura fina					GT23 EH024 OLA39 OLD56
	EH024					5,9	Desecador					Mg(Cl)4)2, Alúmina activada, Pentóxido de P, Gel de Sílice	GT23 EH024 OLA39 OLD56
	EH024					5,10	Estufa de desecación		V				Tª regulable entre 50 y 110 ºC	GT23 EH024 OLA39 OLD56
	EH024					5,11	Horno eléctrico, con ventilación natural		V				Tª regulable a 950 ± 25 ºC	GT23 EH024 OLA39 OLD56
	EH024					5,12	Material usual de laboratorio analítico					GT23 EH024 OLA39 OLD56
	EH025	y	Determinación de cloruros en hormigones endurecidos y puestos en servicio	UNE 112010:1994
	EH026	z	Determinación de la profundidad de carbonatación en hormigones endurecidos y puestos en servicio	UNE 112011:1994
	EH027	ab	Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo	UNE-EN 445:1996
	EH028	ac	Ensayos de hormigón fresco. Parte 3. Ensayo Vebe	UNE-EN 12350-3:2006					EN 12350-1:1990	4.1.1	Medidor Vebe (consistómetro) Figura 1			NO	NO	NO		EH028 OLB114
	EH028					4.1.2	Molde de metal no atacable por la pasta de cemento.					EH028 OLB114
	EH028					4.1.3	Disco transparente horizontal, figura 1					EH028 OLB114
	EH028					4.1.4	Mesa vibratoria.					EH028 OLB114
	EH028					4.1.5	Barra compactadora de acero Ø 16 mm y longitud 600 mm					EH028 OLB114
	EH028					4.1.6	Cronómetro con exactitud 0,5 s					EH028 OLB114
	EH028					4.1.7	Bandeja plana, rígida, material no absorbente y no atacable por cemento.					EH028 OLB114
	EH028					4.1.8	Pala de boca cuadrada					EH028 OLB114
	EH028					4.1.9	Cogedor de anchura 100 mm.					EH028 OLB114
	EH029	ad	Ensayos de hormigón endurecido. Parte 1. Forma, medidas y otras caraterísticas de las probetas y moldes	UNE-EN 12390-1:2001

D.1.2.- CEMENTOS
	EH030	a	Determinación de la pérdida por calcinación (pérdida al fuego PF)	UNE-EN 196-2:2014**
	EH031	b	Determinación del residuo insoluble (RI)	UNE-EN 196-2:2014**
	EH032	c	Determinación del trióxido de azufre (SO3)	UNE-EN 196-2:2014**
	EH033	d	Determinación de cloruros	UNE-EN 196-2:2014**
	EH034	e	Determinación del tiempo de fraguado y de la estabilidad de volumen	UNE-EN 196-3:2005+A1:2009**
	EH035	f	Determinación de las resistencias mecánicas	UNE-EN 196-1:2005**					EN 197-1		Tamices de ensayo, con las medidas especificadas en la tabla 1			NO	NO	SI	Laboratorio con temperatura de 20 ± 2ºC y humedad relativa mínima 50%
	EH035					EN 196-1		Amasadora, de forma y dimensiones especificadas en la Fig. 1		V				La cámara húmeda o el armario para conservación de probetas a 20±1ºC y humedad mayor a 90%
	EH035					EN ISO 1302		Pala de acero inoxidable con la forma y dimensiones de la Fig. 1		V				Los recipientes para el curado de material que no reaccione con el cemento y a 20±2ºC
	EH035					EN ISO 7500-1		Moldes de acero, con espesor de pared de 10 mm y dureza superficial HV 400		V/M				la temperatura y humedad relativa del laboratorio la temperatura del agua deben anotarse una vez al día.
	EH035					ISO 565		Compactadora especificada en ap. 4,6 de la norma.					La temperatura y humedad relativa de la cámara húmeda deben anotarse cada 4 horas.
	EH035					ISO 1101		Máquina de ensayo para flexión, especificada en el Ap. 4.7 de la norma.					El cemento, la arena normalizada, agua y aparatos deben estar a 20±2ºC.
	EH035					ISO 3310-1		Máquina de ensayo para compresión, especificada en el Ap. 4.8 de la norma.					Las dimensiones de los aparatos a los que la norma le fija unas tolerancias son obligatorias,
	EH035					ISO 4200		Dispositivo para la máquina de compresión, si es necesario.
	EH035					Balanza con precisión de ± 1 g					Se puede emplear un equipo alternativo de vibración y compactación especificados en el Anexo A de la norma.
	EH035					Temporizador, con precisión de ± 1 S.
	EH035					Arena normalizada CEN		V				La arena debe verificarse y certificarse por procedimientos establecidos en los ap. 11,2,2 y 11,2,3 de la norma.

D.1.3.- ÁRIDOS
	EH036	a	Determinación de terrones de arcilla	UNE 7133:1958					UNE 7 050		Bandejas			NO	NO	NO	Concuerda con la NE 1,32a del I.T.C.C. y con la C 142-39 de la A.S.T.M.
	EH036					Tamices y cedazos (UNE 7 050)
	EH036					Estufa de secado
	EH037	b	Determinación de partículas blandas en áridos gruesos	UNE 7134:1958					UNE 7053		Esclerómetro para partículas blandas			NO	NO	NO	Concuerda con C 235-49 T de la A.S.T.M. Y con E 132-b del ICC
	EH037					UNE 7050		Cedazos
	EH038	c	Determinación de la reactividad de los áridos con los álcalis del cemento	UNE146507-1:1999EX** / UNE 146507-2:1999 EX / UNE 146508:1999 EX**					UNE-EN 932-1		Álcali/Sílice y Álcali/Silicato: Machacadora			SI	NO	NO
	EH038					UNE-EN 933-1		Mortero manual de ágata o molino mecánico
	EH038					Tamices normalizados de 0,100mm y 0,315 mm		V
	EH038					Balanzas de precisión de 0,01 g y 0,1 g		V
	EH038					Estufa ventilada capaz de mantener la temperatura a 80º y a 105º		V
	EH038					Recipientes resistentes al álcalis y temperatura de 50 y 75 ml.
	EH038					PH-metro, Reactivos del apartado 5 y agua destilada		C
	EH038					Colorímetro para determinar la sílice
	EH038					Espectrofotómetro de absorción atómica para determinar el sodio.
	EH038					UNE-EN 196-2		Álcali/Carbonato: Machacadora de mandíbulas
	EH038					UNE-EN 932-1		Molino o aparato capaz de moler 30 gr. De 2,5 mm a 0,16 mm
	EH038					UNE-EN 933-1		Tamices normalizados de 2,5 mm y 0,16 mm
	EH038					Aparato para medir la densidad óptica (UNE-EN 196-2)
	EH038					Reactivos ((UNE-EN 196-2)
	EH038					UNE 80113		Álcali/Sílice y Álcali/Silicato (2): Tamices			SI		SI	Cámara humeda
	EH038					UNE 80122		Amasadora (UNE-EN 196-1)
	EH038					UNE 83811 EX		Pisón: anchura para compactar manualmente probetas en moldes
	EH038					UNE-EN 196-1		Cámara húmeda (UNE-EN 196-1)
	EH038					UNE 196-3		Moldes (UNE 80113)
	EH038					UNE-EN 932-1		Comparador de longitud, micrómetor graduado 0,001 mm
	EH038					UNE-EN 933-1		Contenedor que resista 80º y sea inerte a NaOH 1N					Sólo son válidos contenedores de polipropileno o polietileno de alta densidad, (los que se usan en microondas)
	EH038					UNE-EN 933-2		Estufa 80º C
	EH038					Cemento, reactivos y agua destilada y termómetro
	EH039	d	Medida del coeficiente de friabilidad de las arenas	UNE 83115:1989 EX**					UNE 7-050		Aparato de Micro-Deval			NO	NO	NO	Esta norma coincide esencialmente con la NF P 18-576-78
	EH039					UNE 83-109		Cargas de bolas esféricas en acero inoxidable.
	EH039					Tamices (UNE7-050)
	EH039					Balanza precisión.
	EH039					Estufa
	EH040	e	Determinación del contenido, del tamaño máximo característico y del módulo granulométrico del árido grueso en hormigón fresco	UNE 7295:1976					UNE 7050		Bascula			NO	NO	NO
	EH040					UNE 7-139		Tamixes
	EH040					UNE 7-177		Recipientes y utensilios para toma y manejo de las muestras.
	EH041	f	Determinación del equivalente de arena en áridos finos	UNE-EN 933-8:2012+A1:2015** / UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016**
	EH042	g	Ensayo del azul de metileno	UNE-EN 933-9:2010+A1:2013**
	EH043	h	Determinación de la absorción de agua por la arena	UNE-EN 1097-6:2014**
	EH044	i	Determinación de finos	UNE-EN 933-1:2012**
	EH045	j	Determinación del análisis granulométrico de los áridos	UNE-EN 933-1:2012** / UNE-EN 933-2:1996** / UNE-EN 933-2/1M:1999**
	EH046	k	Determinación de partículas de bajo peso específico en áridos	UNE-EN 1744-1:1999 *					Ver Ap. 5	Ap. 14,2	Disolución de cloruro de cinc			NO	NO	NO	Todos los aparatos deben cumplir prEN 932-5
	EH046					Disolución de wolframato de sodio (alternativo al anterior)					Todo el material de vidrio volumétrico, salvo indicación, debe ser de la clase B, con la exactitud definida en ISO 384
	EH046					Tamices de 300 y 250 µm, que cumplan EN 933-2					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para ensayos de auditoría y ensayos patrón.
	EH046					Capsula de evaporación de porcelana
	EH046					Densímetro para intervalo de 1,950 a 2,000, que cumpla ISO 650
	EH046					Estufa ventilada capaz de mantener T constante entre 40 y 150ºC . ±5ºC
	EH046					Balanza capaz de pesar 1kg. Permitiendo lectura de 0,01 g.
	EH046					Material corriente de laboratorio.
	EH047	l	Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre	UNE-EN 1744-1:1999 *					EN 932-1	Ap. 11	Reactivos; Bromo, indicador rojo de metilo y otros de uso corriente.			NO	NO	NO	Todos los aparatos deben cumplir prEN 932-5
	EH047					EN 932-2		Estufa ventilada capaz de mantener T constante entre 40 y 150ºC . ±5ºC					Todo el material de vidrio volumétrico, salvo indicación, debe ser de la clase B, con la exactitud definida en ISO 384
	EH047					Ver Ap. 5		Equipo de trituración y molienda.					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para ensayos de auditoría y ensayos patrón.
	EH047					Balanza capaz de pesar 1kg. Permitiendo lectura de 0,01 g.
	EH047					Placa calefactora con agitador magnético.
	EH047					PH-metro con escala graduada en 0,1.
	EH047					Vasos, matraces Erlenmeye, embudos y papeles de filtro.
	EH047					Material corriente de laboratorio.
	EH048	m	Determinación de materia orgánica en arenas	UNE-EN 1744-1:1999 *					EN 932-1	Ap. 15,3	Balanza con precisión de 0,5 g.			NO	NO	NO	Todos los aparatos deben cumplir prEN 932-5
	EH048					prEN 932-2		Amasadora					Todo el material de vidrio volumétrico, salvo indicación, debe ser de la clase B, con la exactitud definida en ISO 384
	EH048					ENV 197-1		Capsulas refractarias de porcelana o sílice que puedan meterse en el horno.					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para ensayos de auditoría y ensayos patrón.
	EH048					EN 1015-4		Horno de mufla que permita calcinar 2 Kg., y mantener 480 ± 25ºC.
	EH048					EN 1015-9		Aparato de ensayo de la sonda que cumpla EN 1015-4
	EH048					EN 1015-11		Recinto con ambiente controlado a 20 ± 2ºC y humedad mínima 50%
	EH048					EN 196-3		Cronómetro
	EH048					Máquina de ensayo a compresión
	EH048					Material corriente de laboratorio.
	EH049	n	Determinación de sulfatos	UNE-EN 1744-1:1999 *					EN 932-1	Ap. 10	Disolución de ácido clorhídrico, 200 ml de ácido en 800 ml de agua.			NO	NO	NO	Todos los aparatos deben cumplir prEN 932-5
	EH049					EN 932-2		disolución de cloruro de bario, 100 g en 1 L de agua, flirado en papel filtro medio					Todo el material de vidrio volumétrico, salvo indicación, debe ser de la clase B, con la exactitud definida en ISO 384
	EH049					Estufa ventilada capaz de mantener T constante de 110ºC ±5ºC					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para ensayos de auditoría y ensayos patrón.
	EH049					Tamices de 300 y 250 µm, que cumplan EN 933-2
	EH049					Dos botellas de boca ancha, de vidrio o plástico de 5 L.
	EH049					Balanza con exactitud de 1 g.
	EH049					Agitador de sacudidas o rotatorio.
	EH049					Papeles de filtro de textura media
	EH049					Material corriente de laboratorio.
	EH050	o	Medida del coeficiente de friabilidad de las arenas	UNE 83115:1989 EX					UNE 7-050		Aparato de Micro-Deval			NO	NO	NO	Esta norma coincide esencialmente con la NF P 18-576-78
	EH050					UNE 83-109		Cargas de bolas esféricas en acero inoxidable.
	EH050					Tamices (UNE7-050)
	EH050					Balanza precisión.
	EH050					Estufa
	EH051	p	Determinación del coeficiente de Los Angeles. Resistencia al desgaste de la grava	UNE-EN 1097-2:1999 *
	EH052	q	Determinación de la estabilidad de áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o de sulfato magnésico	UNE-EN 1367-2:2010**
	EH053	r	Determinación del coeficiente de forma del árido grueso	UNE-EN 933-4:2008**					EN 932-2		Pie de rey			NO	NO	NO	Todos los aparatos, a menos que se indique lo contrario, deben cumplir los requisitos de EN 932-5
	EH053					EN 932-5		Tamices de ensayo especificados en EN 933-2
	EH053					EN 933-1		Recipiente de ajuste hermético y con tapa.
	EH053					EN 933-2		Estufa ventilada capaz de mantener 110 ±5ºC con aire forzado.
	EH053					EN 1097-6		Balanzas o básculas con precisión del 0,1% de la masa a pesar.
	EH053					Bandejas
	EH053					Máquina de tamizado (opcional)
	EH054	s	Determinación de cloruros, método volumétrico (Volhard)	UNE-EN 1744-1:1999 *					EN 932-1	Ap. 7	Disolución de nitrato de plata 0,100 mol/L			NO	NO	NO
	EH054					prEN 932-2		Disolución de tiocianato de potasio o de amonio, 0,1 mol/L
	EH054					Disolución de ácido nítrico, 6 mol/L
	EH054					Trimetil 1 hexanol de calidad analítica exento de cloruros
	EH054					Disolución indicadora de sulfato de amonio y de hierro.
	EH054					Estufa ventilada capaz de mantener 110 ±5ºC con aire forzado.
	EH054					Tamiz de control de chapa perforada con abertura cuadrada de 16m, …
	EH054					Moledora
	EH054					Botellas de plástico o metal de boca ancha, de 5 L
	EH054					Balanza o báscula.
	EH054					Agitador de sacudidas o rotatorio.
	EH054					Dos embudos de filtración de 100 mm diametro con papeles filtro media
	EH054					Matraces Erlenmeyer con tapón, de 100 ml y de 250 ml.
	EH055	t	Determinación de los sulfatos solubles en ácidos	UNE-EN 1744-1:1999 *
	EH056	u	Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas	UNE-EN 933-3:2012**
	EH057	v	Determinación de la reactividad potencial de los áridos con los alcalinos. Método de los prismas de hormigón	UNE 146509:1999 EX					UNE-EN 932-1	4.1	Moldes según UNE 83301, de 75 x75 x 275 mm. Con inserciones de acero en los extremos similares a los moldes de la UNE 146508 EX			NO	NO	NO
	EH057					ENE-EN 933-1	4.2	Aparato para medir la longitud, con micrómetro graduado en 0,001 mm con exactitud de 0,001 mm. (Figura 1)
	EH057					UNE 83301	4.3	Contenedor de plástico de 22 a 25 l, tapa hermética y paredes cubiertas de papel de filtro o material absorbente equivalente.
	EH057					UNE 146508 EX	4.4	Dispositivo de curado.
	EH057					5.1	Hidróxido de sodio
	EH057					5.2	Cemento CEM I, con Na2O + 0,658 K2O superior al 0,70 %
	EH057					5.3	Agua de amasado

D.1.4.- AGUAS
	EH058	a	Toma de muestras para el análisis químico de las aguas destinadas a la amasada de morteros y hormigones	UNE 83951:2008					Recipientes estancos, de vidrio o de polietileno			NO	NO	NO	Bibliografía : Din 4030 Parte 2. y ASTM D 3370
	EH058					Material para el etiquetado de los recipientes
	EH059	b	Determinación de la acidez por su pH	UNE 83952:2008					UNE 83951		Disolución patrón de potasio hidrógeno ftalato 0,05M			NO	NO	NO	Bibliografía: UNE 83951
	EH059					Cloroformo o cristal de timol
	EH059					Disolución patrón de potasio di-hidrógeno fosfato 0,025M y di-sodio hidrógeno fosfato 0,025 M
	EH059					Disolución patrón de borax 0,01 M
	EH059					Agua destilada
	EH059					PH-metro de laboratorio		C
	EH059					Agitador magnético, con barrita recubierta de teflon
	EH059					Papel de filtro, poro 2 µm
	EH059					Balanza con exactitud de 0,01 g.
	EH059					Estufa de desecación regulable al menos entre 110º y 130º C		V
	EH059					Termómetro, con exactitud de 1º C		V
	EH059					Material usual de laboratorio analítico
	EH060	c	Determinación del contenido total de sustancias solubles	UNE 83957:2008					Balanza analítica, con una exactitud de 0,0005 g			NO	NO	NO	Bibliografía: UNE 83951
	EH060					Papel de filtro. Diámetro medio de por del orden de 2 µm. Agua destilada
	EH060					Capsula de platino, porcelana o teflón, de aprox. 200 ml
	EH060					Estufa de tiro forzado, que se pueda regular a 110º C ± 5º C
	EH061	d	Determinación de sulfatos	UNE 83956:2008					Ácido clorhídrico diluido 1+1			NO	NO	NO	Bibliografía: 83951
	EH061					Disolución de cloruro de bario al 10%
	EH061					Disolución de hidróxido de sodio al 20%
	EH061					Disolución indicadora de anaranjado de metilo al 0,1%
	EH061					disolución aprox. 0,1 M de nitrato de plata
	EH061					Etanol absoluto o desmineralizado
	EH061					Balanza analítica, con una exactitud de 0,0005 g
	EH061					Equipo para filtrar bajo vacio, con dispositivo de seguridad
	EH061					Placa filtrante de vidrio sinterizado, capacidad de unos 30 ml, porosidad 4
	EH061					Crisoles de porcelana, de 15 a 25 ml
	EH061					Papel de filtro por diametro medio de 2 µm (exentos de cenizas)
	EH061					Desecador con perclorato de magnesio anhidro u otros
	EH061					Estufa regulable por encima de 105º
	EH061					Horno electrico ventilación natural regulable a 950º C ± 25º C
	EH061					Material usual de laboratorio analítico
	EH062	e	Determinación de cloruros	UNE 7178:1960					Peróxido de hidrógeno al 30% sin estabilizador.			NO	NO	NO	Concuerda con el Método de ensayo 1,23 a del ITC y con la D-512-55T de la A.S.T.M.
	EH062					Fenolftaleína, 5 g en 1 l de disolución al 50% de alcohol etílico
	EH062					Cromato potásico, ver 5.3
	EH062					Disolución 0,025 N de nitrato de plata, ver 5.4
	EH062					Disolución 0,025 N de ClNa, ver 5,5
	EH062					Disolución de hidróxido sódico, 20 g y agua hasta 1 l
	EH062					Disolución de ácido sulfúrico 1:65, ver 5,7
	EH062					Aparatos de uso corriente en laboratorios de análisis químico.
	EH063	f	Determinación cualitativa de hidratos de carbono	UNE 7132:1958					Disolución alcohólica de α-naftol, 6 g en 100 cm³ de alcohol etílico de 96º			NO	NO	NO	Concuerda con la NE 1.22 del I.T.C.C.
	EH063					Reactivo de Fehling, compuesto de disoluciones A y B
	EH063					Disolución A, 69,3 g de sulfato de cobre cristalizado y hasta 1 l agua
	EH063					Disoulción B, 364 g de tartrato dódicopotásico y 100 g Hidróxido sódico, hasta 1 l agua
	EH063					Aparatos de uso corriente en laboratorios de análisis químico.
	EH064	g	Determinación cuantitativa de sustancias orgánicas solubles en éter	UNE 7235:1971					Embudo de decantación			NO	NO	NO	Concuerda con H.A.61 MELC 207-a
	EH064					Matras de capacidad superior a 2,5 L
	EH064					Papel de filtro
	EH064					Cápsula de porcelana
	EH064					Estufa o baño de agua
	EH064					Desecador
	EH064					Balanza.
	EH064					Alcanfor
	EH064					Eter sulfúrico
	EH064					Cloruro cálcico anhidro
	EH065	h	Contenido en ión amonio	UNE 83954:2008					Disolución reserva de amonio, ver 4.1			NO	NO	NO	Bibliografía: UNE 83951
	EH065					Disolución patrón de amonio, ver 4.2
	EH065					Disolución de ajuste de amonio, ver 4.3
	EH065					Disoluciones de calibración, ver 4.4
	EH065					Disolución tampón, ver 4.5
	EH065					Disolución de salicilato-nitroprusiato, ver 4.6
	EH065					Disolución de hipclorito de sodio, ver 4.7
	EH065					Disolución aprox. 0,1 M de nitrato de plata
	EH065					Material de uso corriente en laboratorios de análisis químicos
	EH065					Espectrofotómetro de U.V., con filtro de 660 nm		C
	EH065					Balanza analítica, con exactitud de 0,0005 g
	EH065					Equipo para filtrar bajo vacío, con dispositivo de seguridad
	EH065					Papel de filtro, diametro del orden de 2 µm, y exentos de cenizas.
	EH065					Desecador con peclrorato de magnesio anhidro, alúmina activada o p…
	EH065					Estufa regulable por encima de 105º
	EH065					Tubos Nessler de 50 ml
	EH066	i	Contenido en Ión magnesio	UNE 83955:2008					Disolución de EDTA 0,01 M				NO	NO
	EH066					Disolución reguladora de pH 10, ver 3.2
	EH066					Indicador Negro de Eriocromo, ver 3.3
	EH066					Indicador sódico, 0,4 g de ácido calconcarboxílico y 0,1 g de cloruro de sodio
	EH066					Disolución de sodio hidróxido 1 N
	EH066					Agua exenta de metales
	EH066					Ácido nítrico concentrado
	EH066					Ácido nítrico diluido 1+1
	EH066					Disoluciones patrón de magnesio, ver 3.9
	EH066					Bureta, graduada con una resolución de escala de 0,1 ml
	EH066					Balanza analítica, con exactitud de 0,001 g
	EH066					Papeles de filtro, diámetro medio del poro 2 µm
	EH066					Espectrofotómetro de absorción atómica, y equipo asociado.			SI			Cada modelo de espectrómetro requiere un procedimiento.
	EH066					Erlenmeyer de 250 ml, matraz aforado
	EH067	j	Determinación del contenido total de sustancias solubles en aguas para amasado de hormigones	UNE 7130:1958					3	Aparatos de uso corriente en laboratorios de análisis químico.			NO	NO	NO		EH067 OLB31
	EH067					3	Cápsula de platino de 200 cm³ , recomendado					EH067 OLB31
	EH068	k	Determinación del contenido total de sulfatos en aguas de amasado para morteros y hormigones	UNE 7131:1958					5.1	Disolución de cloruro bárico			NO	NO	NO		EH068 OLB30
	EH068					5.2	Disolución de ácido clorhídrico					EH068 OLB30
	EH068					5.3	Disolución de nitrato de plata.					EH068 OLB30
	EH068					Aparatos de uso corriente en laboratorios de análisis químico.					EH068 OLB30
	EH069	l	Determinación de la acidez de aguas destinadas al amasado de morteros y hormigones, expresada por su pH	UNE 7234:1971					4.1	Potenciómetro medidor de pH			NO	NO	NO		EH069 OLB32
	EH069					4.2	Electrodo de referencia, calomelanos saturado					EH069 OLB32
	EH069					5	Tetraoxalato potásico					EH069 OLB32
	EH069					5	Tartrato					EH069 OLB32
	EH069					5	Ftalato					EH069 OLB32
	EH069					5	Fosfato diácido					EH069 OLB32
	EH069					5	Bórax					EH069 OLB32
	EH069					5	Fosrato trisódico					EH069 OLB32
	EH070	m	Determinación del contenido de dióxido de carbono agresivo en el agua	UNE-EN 13577:2008					-	4,2	Disolución patrón de potasio hidrógeno ftalato 0,05M			NO	NO	NO	Poner fecha	GT41 EH070 OLB34 OLD75
	EH070					4,2	Cloroformo o cristal de timol					Como conservante	GT41 EH070 OLB34 OLD75
	EH070					4,3	Disolución patrón de potasio di-hidrógeno fosfato 0,025M y di-sodio hidrógeno fosfato 0,025 M					Poner fecha	GT41 EH070 OLB34 OLD75
	EH070					4,4	Disolución patrón de borax 0,01 M					Poner fecha	GT41 EH070 OLB34 OLD75
	EH070					4	Agua destilada					Verificar antes de usar	GT41 EH070 OLB34 OLD75
	EH070					5,1	PH-metro con escala de 0 a 14 ± 0,1					Indicar Tº de medida	GT41 EH070 OLB34 OLD75
	EH070					5,2	Agitador					GT41 EH070 OLB34 OLD75
	EH070					5,3	Papel de filtro de textura fina					GT41 EH070 OLB34 OLD75
	EH070					5,4	Balanza: exactitud 0,01 g		V					GT41 EH070 OLB34 OLD75
	EH070					5,5	Estufa de desecación (110ºC y 130ºC)		V					GT41 EH070 OLB34 OLD75
	EH070					5,6	Termómetro de exactitud 1ºC					GT41 EH070 OLB34 OLD75
	EH070					5,7	Material auxiliar de laboratorio analítico					GT41 EH070 OLB34 OLD75

D.1.5.- ACEROS
D.1.5.1.- ARMADURAS PASIVAS EN BARRAS RECTAS O ROLLOS DE ACERO CORRUGADO SOLDABLE Y ALAMBRES DE ACERO CORRUGADO O GRAFILADO SOLDABLES CONFORMES A UNE-EN 10080
	EH071	a	Sección equivalente	Apartado 32.1 de la EHE-08 / Procedimiento interno: XXX/fecha					UNE 10080
	EH071
	EH071
	EH071
	EH072	b	Determinación de las características geométricas	UNE-EN ISO 15630-1:2003					Ap. 10	Aparato medidor de barras corrugadas			NO	NO	NO
	EH072
	EH073	c	Determinación de las características de adherencia mediante la geometría de corrugas	UNE-EN 10080:2006 (Apartado 7.4)					EN 1766	Ap. 7,4	Moldes para las vigas de ensayo y para la probeta cúbica			SI	NO	NO	Los anexos C y D de la norma (informativos) especifican dos metodos de ensayo de adherencia.
	EH073					EN 12390-3		Rótulas de acero
	EH073					Sistema de regulación de las cargas
	EH073					Sistema de aplicación de las cargas
	EH073					Dispositivos de medida de las cargas
	EH073					Dispositivos para la medida del deslizamiento
	EH074	d	Ensayo de doblado-desdoblado y de doblado simple (con mandriles de las tablas 32.2.b y 32.2.c de la EHE-08)	UNE-EN ISO 15630-1:2003					ISO 4965:1979	Aps. 6 y 7	Dispositivo de doblado			NO	NO	SI	El dispositivo de doblado puede ser el de la figura 2 de la norma o el descrito en ISO 7438:1985. Temperatura 10-35
	EH074					ISO 6892:1998		Dispositivo de desdoblado					SI	El dispositivo de desdoblado especificado en las figuras 2 y 3 de la norma. Temperatura entre 10 y 35ºC
	EH074					ISO 7438:1985
	EH074					ISO 7500-1:1999
	EH074					ISO 9513:1999
	EH074					ISO/TR 9769:1991
	EH075	e	Ensayo de tracción para determinar el límite elástico, la carga unitaria de rotura, el alargamiento de rotura y el alargamiento total bajo carga máxima	UNE-EN ISO 15630-1:2003					ISO 6892:1998	Ap. 8	Máquina de tracción Clase 1		C/V	NO	NO	SI
	EH075					ISO 7500-1:1999
	EH075					ISO 9513:1999
	EH076	f	Enderezado en laboratorio de probetas de acero fabricado en rollo	Anejo 23 de la EHE-08 / Procedimiento interno: XXX/fecha
	EH077	g	Resistencia a la fatiga	UNE-EN ISO 15630-1:2003					ISO 7500-1		Máquina de ensayo de fátiga			SI	NO	NO	El método de enderezar la probeta debe indicarse en el informe de ensayo.
	EH077					ISO 4965					Calibración conforme a ISO 4965
	EH078	h	Resistencia a la carga cíclica	UNE 36065:2000 EX					10,8	Equipo de ensayo para carga cíclica.			NO	NO	NO
	EH079	i	Materiales metálicos. Ensayos de tracción. Parte 1. Método de ensayo a temperatura ambiente	UNE-EN 10002-1:2002					EN: 10002-4, 20286-2, EN ISO: 377, 2566-1, 7500-1	9	Maquina de tracción clase 1		C	NO	NO	NO	EA-11 No consta, CTE No consta	EH079 EA008 ¿OLC09?
	EH079					12; Anexo H	Extensometro		C					EH079 EA008 ¿OLC09?
	EH079					12; Anexo H	Calibre precisión 0,1 mm					EH079 EA008 ¿OLC09?
	EH079					12; Anexo H	Cinta métrica					EH079 EA008 ¿OLC09?
	EH080	j	Localización y preparación de muestras y probetas para ensayos mecánicos	UNE-EN ISO 377:1998					Fresa			NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EH080 OLC06
	EH080					Torno					EH080 OLC06

D.1.5.2.- MALLAS ELECTROSOLDADAS DE BARRAS CORRUGADAS O ALAMBRES CORRUGADOS DE ACERO SOLDABLE, CONFORME A UNE-EN 10080:
	EH081	a	Ensayo de tracción	UNE-EN ISO 15630-2:2003					ISO 4965:1979	Ap. 5	Máquina de ensayo a tracción clase 1, o extensómetro clase 1		C/V	NO	NO	NO	Verificación y calibración según ISO 7500-1
	EH081					ISO 6892:1998
	EH081					ISO 7500-1:1999
	EH081					ISO 9513
	EH082	b	Determinación del cortante en la soldadura (ensayo de determinación de la carga de despegue de las uniones soldadas)	UNE-EN ISO 15630-2:2003					ISO 7500-1	Ap. 7	Máquina de ensayo de tracción		V	NO	NO	SI	En el informe debe especificarse el tipo de soporte empleado
	EH082
	EH083	c	Doblado en una intersección soldada	UNE-EN ISO 15630-2:2003					ISO 7438:1985	Ap. 6	Dispositivo de doblado (Fig. 2 de la norma o dispositivo de ISO 7438:1985)			NO	NO	NO	Temperatura entre 10 y 35ºC
	EH083
	EH084	d	Determinación de las características geométricas de un panel	UNE-EN 10080:2006					Ap. 5.2 y 5.3				NO	NO	NO

D.1.5.3.- ALAMBRES DE ACERO PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN PRETENSADAS:
	EH085	a	Características mecánicas y geométricas	UNE 36094:1997 / UNE 36094:1997 ERRATUM / UNE-EN ISO 15630-3:2003					UNE 36701		Los necesarios para los siguientes ensayos:			NO	NO	NO
	EH085					UNE 36744		Tracción, según UNE 7474-1
	EH085					UNE 36461		Doblado alternativo, según UNE 36461
	EH085					UNE 36464		Determinación de características geométricas, según UNE 36744
	EH085					UNE36465		Relajación, según UNE 36422, al 60%, 70%, y 80% de carga de rotura.
	EH085					UNE 36466		Determinación de la composición química.
	EH085					UNE-EN ISO 9002		Fatiga, según UNE 36465
	EH085					UNE-EN 10016-4		Corrosión bajo tensión, según UNE 36464, al 70% carga rotura
	EH085					UNE-ECISS IC 10 IN

D.1.5.4.- CORDONES DE ACERO PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN PRETENSADAS:
	EH086	a	Características mecánicas y geométricas	UNE 36094:1997 / UNE 36094:1997 ERRATUM / UNE-EN ISO 15630-3:2003

D.1.6.- ADICIONES
	EH087	a	Control de calidad de recepción	UNE-EN 450-1:2013**
	EH088	b	Determinación de sulfatos por el método gravimétrico	UNE-EN 196-2:2006 *					EN 196-7	Ap. 8	Ácido clorhídrico concentrado.			NO	NO	NO	En Apartado 3 Requisitos generales para los ensayos.
	EH088					ISO 385-1		Ácido clorhídrico diluido 1 + 11
	EH088					ISO 835-1		Hidróxido de amonio diluido 1 + 16
	EH088					Disolución de cloruro de bario 120 g y agua hasta 1 L
	EH088					Disolución de nitrato de plata, 5 g, 10 ml de ácido nitrico y agua hasta 1 L
	EH088					Papeles de filtro
	EH088					Material común de laboratorio
	EH089	c	Determinación de la pérdida por calcinación	UNE-EN 196-2:2006 *					EN 196-7	Ap. 7	Horno eléctrico ventilación natural, regulable a 500±10ºC, 950±25 y 1175±25			NO	NO	NO
	EH089					ISO 385-1		Balanza con precisión de 0,0005 g
	EH089					ISO 835-1
	EH090	d	Determinación de la finura	UNE-EN 451-2:1995**					ISO 565:1990		Aparato de la figura 1 del apartado 3 de la norma, que consiste en:			NO	NO	NO
	EH090					ISO 3310-1:1990		Tamiz		V
	EH090					Boquilla de proyección (figura 2 de la norma)
	EH090					Manómetro diametro mínimo de 80 mm y capacidad máxima 160 Kpa grad…
	EH090					Estufa ventilad regulada a 105±5ºC
	EH090					Balanza con precisión de hasta 0,001 g
	EH091	e	Determinación del índice de actividad resistente con cemento Portland	UNE-EN 196-1:2005 *					EN 197-1		Tamices de ensayo, según ISO 3310-1, medidas según ISO 565 (serie R 20)			NO	NO	SI	El laboratorio debe mantenerse a 20±2ºC, y con humedad relativa menor del 50%
	EH091					EN 196-7		Amasadora descrita en apartado 4,4		V/M				El armario para probetas o la cámara humeda debe mantenerse a 20,0±1,0ºC y humedad relativa mayor del 90%
	EH091					EN ISO 1302		Moldes descritos en apartado 4,5		V/M				La temperatura del agua debe mantenerse a 20,0±1,0ºC
	EH091					EN ISO 7500-1		Reglas para enrasar					Los recipientes para el curado en agua y las gradillas donde se colecan no deben reaccionar con el cemento.
	EH091					ISO 565		Compactadora descrita en 4,6		V				Comprobar Temperatura y humedad relativa del lab. y temp. del agua en recipientes de conservación 1 vez día.
	EH091					ISO 1101		Máquina de ensayo para resistencia a flexión. (Opcional). Ap. 4,7					Comprobar temperatura y humedad de la cámara húmeda o armario cada 4 horas.
	EH091					ISO 3310-1		Máquina de ensayo a compresión, descrita en 4,8					Cemento , arena CEN, agua y los aparatos deben estar a 20±2ºC
	EH091					ISO 4200		Dispositivo para la máquina de compresión, descrito en 4,9
	EH091					Balanza con precisión de ± 1 g
	EH091					Temporizador con precisión de ± 1 s
	EH091					Arena CEN y agua destilada.
	EH092	f	Determinación de la estabilidad de volumen por el método de Le Chatelier	UNE-EN 196-3:2005+A1:2009**
	EH093	g	Cenizas volantes. Determinación del anhídrido sulfúrico (SO3)	UNE-EN 196-2:2006 *					EN 196-7	Ap. 8	Ácido Clorhídrico concentrado			NO	NO	NO
	EH093					ISO 385-1		Ácido Clorhídrico diluido 1 + 11
	EH093					ISO 835-1		Disolución de cloruro de bario, 120 g y agua hasta 1 L
	EH093					Disolución de nitrato de plata, 5 g, 10 ml de ácido nítrico y agua hasta 1 L
	EH093					Balanza, precisión ± 0,0005 g
	EH093					Crisoles de porcelana con tapas.
	EH093					Desecador
	EH093					Papeles de filtro
	EH093					Horno electrico ventilado capaz de regularse a 950 - 5ºC
	EH093					Material común de laboratorio
	EH094	h	Cenizas volantes. Determinación de cloruros (Cl)	UNE-EN 196-2:2006 *					EN 196-7	Ap. 14	Ácido nítirico diluido 1 + 2 y 1 +100			NO	NO	NO
	EH094					ISO 385-1		Disolución de nitrato de plata 0,05 mol/l
	EH094					ISO 835-1		Disolución de tiocianato de amonio, aprox. 0,05 mol/l
	EH094					Disolución indicadora, ver apartado 4,81
	EH094					Balanza, precisión ± 0,0005 g
	EH094					Papeles de filtro
	EH094					Material volumétrico de vidrio, clase A según ISO 385-1 e ISO 835-1
	EH094					Vitrina de humos
	EH094					Matraz de Erlenmeyer.
	EH094					Material común de laboratorio
	EH095	i	Cenizas volantes. Determinación del óxido de cal libre	UNE-EN 451-1:2006**					Indicador (0,1 g de azul de bromofenol en 100 ml de etanol)
	EH095					Ácido clorhídrico (0,100 M)
	EH095					Balanza capaz de pesar con exactitud 0,0001 g
	EH095					Tamiz de ensayo, con una luz de malla de 0,063 mm, según ISO 565
	EH095					Mortero y almirez
	EH095					Desecador
	EH095					Matraz de 250 ml
	EH095					Condensador de serpentín de reflujo
	EH095					Tubo de absorción, relleno con hidróxido sódico sobre portador inorgánico
	EH095					Crisol filtrante, tamaño de poro entre 0,004 mm y 0,010 mm
	EH095					EN 450		Ácido butanoico, 3-oxo etil éster (=acetoacetato de etilo)			NO	NO	NO	Bibliografía: EN 196-7:1989
	EH095					ISO 565		2-Butanol
	EH095					ISO 3534-1		9-Propanol
	EH096	j	Cenizas volantes. Definiciones, especificaciones y control de calidad	UNE-EN 450-1:2013**
	EH097	k	Humo de sílice. Determinación del contenido de óxido de sílice	UNE-EN 196-2:2014**
	EH098	l	Humo de sílice. Determinación de cloruros (Cl)	UNE-EN 196-2:2014**
	EH099	m	Humo de sílice. Determinación de la pérdida por calcinación	UNE-EN 196-2:2014**

D.1.7.- ADITIVOS
	EH100	a	Toma de muestras	UNE-EN 934-6:2002 *
	EH101	b	Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado	UNE-EN 934-2:2010+A1:2012**

D.2.- OTROS ENSAYOS
D.2.1.- HORMIGONES
	EH102	a	Ensayos estáticos de puesta en carga sobre estructuras de piso en edificación	UNE 7457:1986					Aparatod de medida de: Cargas - Desplazamientos lineales -			SI	NO	NO
	EH102					Desplazamientos lineales - Desplazamientos angulares -
	EH102					De abertura de fisuras - De distancia entre fisuras -
	EH102					De deformaciones unitarias - Termometros.

D.2.2.- CEMENTOS
	EH103	a	Cálculo de la composición potencial de clínker Portland	UNE 80304:2006**					UNE-EN 196-2					NO	NO	NO
	EH103					UNE 80243
	EH103					UNE-EN 197-1
	EH103					UNE-EN 197-2
	EH104	b	Determinación del tiempo de fraguado anormal (método de la pasta de cemento)	UNE 80114:2014
	EH105	c	Ensayo de puzolanicidad	UNE-EN 196-5:2011**

D.2.3.- ÁRIDOS
	EH106	a	Toma de muestras	UNE-EN 932-1:1997					prEN 932-5		Cogedor			NO	NO	NO	Los aparatos, descritos en el Anexo A (informativo), dependerán del tipo de ensayo.
	EH106					Pala					En el Anexo B (informativo) aporta un procedimiento para comprobar la desviación del muestreo.
	EH106					Bastidor de muestreo
	EH106					Caja de muestreo
	EH106					Tubo de muestreo
	EH106					Cilindro de muestreo
	EH106					Recipiente o cubeta de muestreo.
	EH106					Divisores de muestras.

D.2.4.- ACEROS
D.2.4.1.- MALLAS ELECTROSOLDADAS DE BARRAS CORRUGADAS O ALAMBRES CORRUGADOS DE ACERO SOLDABLE, CONFORME A UNE-EN 10080
	EH107	a	Aptitud de la armadura básica frente a su manipulación: ensayo de la carga concentrada.	UNE 36739:1995 EX					6.4.1	Dispositivo capaz de limitar el valor de la carga a 1,500 N (Anexo A)			NO	NO	NO
	EH108	b	Aptitud de la armadura básica frente a su manipulación: ensayo del arranque del nudo.	UNE 36739:1995 EX					6,4,2	Dispositivo descrito en el Anexo B			NO	NO	NO
	EH109	c	Aptitud de la armadura básica frente a su manipulación: ensayo de obertura-cierre.	UNE 36739:1995 EX					6,4,3	Dispositivo descrito en el Anexo C			NO	NO	NO

D.2.4.2.- CORDONES DE ACERO PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN PRETENSADAS
	EH110	a	Ensayo de tracción de cables y cordones de acero	UNE 7326:1988

D.2.5.- ADICIONES
	EH111	a	Toma de muestras.	UNE 83421:1987 EX					UNE 83-415		Tornillos sinfín			NO	NO	NO
	EH111					Tubo de muestreo (Dos tubos concentricos con ranuras para abrir el inter.)
	EH111					Cuchara de muestreo (Cazo con capacidad de hasta 6 Kg)

D.2.6.- ADITIVOS
	EH112	a	Determinación del residuo seco de los aditivos líquidos	UNE-EN 480-8:2013
	EH113	b	Determinación de la pérdida de masa de los aditivos sólidos	UNE-EN 480-8:2013
	EH114	c	Determinación de la pérdida por calcinación.	UNE 83206:2002 / UNE 83206:2004 ERRATUM					UNE-EN 934-6		Material corriente de laborato			NO	NO	NO	Bibliografía: prEN 934-3, prEN 934-5, UNE-EN 480-8, UNE-EN 934-2, UNE-EN 934-4
	EH114					Estufa con acceso de aire, regulable a 105±3ºC
	EH114					Balanza analítica, exactitud ±0,0001 g
	EH114					Pesasustancias con diámetro interior de 60 mm y altura 30 mm
	EH115	d	Determinación del residuo insoluble en agua destilada.	UNE 83208:2002					UNE-EN 934-6		Agua destilada			NO	NO	NO
	EH115					Material corriente de laboratorio (Balanza de precisión)
	EH115					Embudo cilíndrico con placa filtrante de vidrio poroso (Porosidad media)
	EH115					Kitasato de 1,000 ml
	EH115					Trompa de agua o bomba de vacio.
	EH115					Centrifugadora
	EH115					Desecador con gel de sílice, o alúmina, o perclorato de magnesio, etc.
	EH116	e	Determinación del contenido de agua no combinada.	UNE 83209:2002					UNE-EN 934-6		Reactivos (Tolueno y Kieslguhr, en polvo)			NO	NO	NO
	EH116					Aparato de Dean y Strak, para la destilación a reflujo (Figura 1 de la norma)
	EH116					Balanza analítica, con una exactitud de ± 0,0001 g.
	EH116					Matraz redondo de destilación, de cuello corto y capacidad 250 ml
	EH116					Refrigerante de reflujo, longitud 400 mm.
	EH116					Tubos colectores, en forma de cuello de cisne, terminados en tubo grad.
	EH116					Tubo desecador para acoplar al refrigerante de reflujo.
	EH116					Tubo pulverizador.
	EH116					Elemento calefactor libre de llama.
	EH117	f	Determinación de cloruros.	UNE 83210:2005					UNE-EN 934-6		Agua destilada			NO	NO	NO
	EH117					UNE-EN 480-8		Ácido nítrico concentrado
	EH117					UNE-EN 480-10		Ácido clorhídrico concentrado
	EH117					UNE 83213		Carbonato de sodio anhidro
	EH117					Carbonato de potasio
	EH117					Cloruro de sodio
	EH117					Hidróxido de sodio (Pastillas)
	EH117					Nitrato de plata
	EH117					Nitrato de mercurio(II)
	EH117					alcohol etílico
	EH117					Óxido de magnesio ligero calcinado
	EH117					Óxido de mercurio (II)
	EH117					Peróxido de hidrógeno
	EH117					Disolucion de ácido nítrico, aprox. 2 N
	EH117					Disolución de cloruro de sodio 0,1 N
	EH117					Disolución de hidróxido de sodio, aprox. 2 N
	EH117					Disolución de nitrato de mercurio (II) 0,1 N, ver 5,16
	EH117					Disolución de nitrato de mercurio (II) 0,01 N
	EH117					Disolución de nitrato de plata 0,1 N
	EH117					Disolución de nitrato de plata 0,01 N
	EH117					Indicador azul de gromofenol, 0,1 g/l en alcohol etílico
	EH117					Indicador azul de difenil-carbazona, 5,0 g/l en alchol etílico
	EH117					Mezcla de Eschka, ver 5.22
	EH117					Material volumétrico de vidrio de precisión analítica de clase A
	EH117					Matraces aforados de 300, 500, y 1,000 ml.
	EH117					Microbureta, graduada en 0,05 ml.
	EH117					Mechero tipo Mecker
	EH117					Crisol de platino de forma alta.
	EH117					Desecador
	EH117					Estufa eléctrica regulable a 105º, 150º y 250º
	EH117					Balanza analítica, con una exactitud de ± 0,0001 g.
	EH117					Horno eléctrico regulable a 500º y 800º, atmósfera regulable 5 veces min.
	EH117					Potenciómetro, escala en milivoltios, desviación máxima 1 mV
	EH117					Electrodo selectivo de cloruro de plata o de plata revestido con su cloruro.
	EH118	g	Determinación del contenido de compuestos de azufre.	UNE 83211:2005					UNE-EN 934-6		Agua destilada			NO	NO	NO
	EH118					UNE-EN 480-8		Ácido clorhídrico concentrado
	EH118					UNE 83213		Ácido clorhídrico diluido 1+11
	EH118					Ácido nítrico concentrado
	EH118					alcohol etílico
	EH118					Carbonato de sodio anhidro
	EH118					Carbonato de potasio
	EH118					Cloruro de bario dihidratado
	EH118					Hidróxido de amonio
	EH118					Hidróxido de amonio diluido
	EH118					Nitrato de plata, secado a masa constante a 150 ±5º C
	EH118					Óxido de magnesio ligero calcinado
	EH118					Sulfato de potasio
	EH118					Disolución de cloruro de bario, 120 g y hasta 1 l de agua
	EH118					Disolución de nitrato de plata
	EH118					Disolución patrón de sulfato de potasio, ver 5,16
	EH118					Indicador rojo de metilo
	EH118					Mezcla de Eschka
	EH118					Material volumétrico de vidrio de precisión analítica de clase A
	EH118					Matraces aforados de 300, 500, y 1,000 ml.
	EH118					Crisol de platino de forma alta.
	EH118					Agitadores magnéticos con barras recubiertas de teflón
	EH118					Balanza analítica, con una exactitud de ± 0,0001 g.
	EH118					Baño de arena o placa calefactora regulable a 400º C
	EH118					Desecador
	EH118					Estufa eléctrica regulable a 105º, y 250º
	EH118					Horno eléctrico regulable a 800º y 900º.
	EH118					Mechero tipo Mecker
	EH118					Papeles de filtro
	EH118					Tamiz de 0,2 mm
	EH119	h	Determinación del peso específico de los aditivos líquidos.	UNE 83225:2005					UNE-EN 934-6		Material corriente de laboratorio			NO	NO	NO
	EH119					Densímetro de escal universal entre 1,000 y 2,000 g/cm3
	EH119					Juego de densímetros calibrados		C
	EH119					Baño termostático graduable a 20±1º C
	EH119					Termostato calibrado sumergible a 100 mm		C
	EH119					Probetas graduadas de 250 y 500 ml
	EH120	i	Determinación de la densidad aparente de los aditivos sólidos.	UNE 83226:2005					UNE-EN 934-6		Embudo descrito en la norma, provisto de cierre en la parte inferior.			NO	NO	NO
	EH120					Recipiente metálico de 250 ml., y dimensiones descritas en la norma
	EH120					Espátula de madera
	EH120					Regla metálica
	EH120					Balanza analítica, con una exactitud de ± 0,0001 g.
	EH120					Tamiz con una luz de malla de 0.5 cm.
	EH121	j	Determinación del pH.	UNE 83227:2005					UNE-EN 934-6		Un PH-metro,graduado en 0,1, con sistema de compensación de temperatura.		C/M	NO	NO	NO
	EH121					Electrodo de vidrio
	EH121					Electrodo de calomelanos (Hg/Hg2CL2)
	EH121					Electrodo combinado que pueda reemplazar al de vidrio y de referencia.
	EH121					Balanza analítica, con una exactitud de ± 0,0001 g.
	EH121					Material corriente de laboratorio.
	EH121					Recipiente de vidrio químicamente resistenta, capacidad 50 ml
	EH121					Agua destilada exenta de dióxido de carbono, protegida a la carbonatación.
	EH121					Disoluciones patrones tamponadas.
	EH122	k	Determinación de la consistencia por medio de la mesa de sacudidas.	UNE 83258:2005					UNE-EN 197-1:2000		Mesa de sacudidas, descrita en el Anexo A			NO	NO	NO
	EH122					UNE-EN 196-1:1996		Molde troncocónico, de acero inoxidable o latón, descrito en la norma
	EH122					UNE-EN 196-2:1996		Pisón de sección circular de 400 mm de diámetro y 200 mm de longitúd.
	EH122					UNE 80122:1991		Calibre capaz de medir diámetros de hasta 300 mm, exactitud 1mm
	EH122					UNE-EN 480-13:2002		Paleta
	EH122					UNE-EN 934-3:2004		Regla metálica para enrasar
	EH122					UNE-EN 1015-3:2000		Amasadora, descrita en UNE-EN 196-1
	EH122					UNE 83259:2004

D.3.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO
	EH123
	EH124
	EH125
	EH126
	EH127
	EH128
	EH129
	EH130

					TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
			LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO		DIRECTOR
			(Incluir nombre)		T1
					T2
					T3
					T4

## EDIF-AREA EA
RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA
El laboratorio:

Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

En fecha:
Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

E.- ENSAYOS DE ESTRUCTURAS DE ACERO ESTRUCTURAL (EA)					TÉCNICOS RESPONSABLES DE ENSAYOS				EQUIPOS
E.1.- ENSAYOS DE CONTROL DE LA SOLDADURA DE ESTRUCTURAS DE ACERO
Ensayos no destructivos:
Si/No	Código	nº	Ensayo	Norma	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar-tado Norma	EQUIPO_REACTIVO_MAT AUXILIAR	CÓDIGO	C_V_M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES	CORRELACIÓN
	EA001	a	Reconocimiento por líquidos penetrantes. Niveles de aceptación	UNE-EN 1289:1998 (EAE) / UNE-EN 1289/1M:2002 (EAE) / UNE-EN 1289:1998/A2:2006 (EAE)					EN 571-1	4	Prelimpiador (Acetona)			NO	NO	NO	EA-11 Sí consta, CTE No consta
	EA001					prEN 1330-1	4	Penetrante					Tomar precauciones, guantes…
	EA001					prEN 1330-2	4	Eliminador
	EA001					prEN 1330-6	4	Revelador
	EA001					prEN ISO 3452-2	5	Calibre (precisión 0,1 mm)
	EA001					EN 12062
	EA001					EN 25817
	EA001					EN 30042
	EA002	b	Examen de uniones soldadas mediante partículas magnéticas	UNE-EN 1290:1998 (EAE) / UNE-EN 1290/1M:2002 (EAE) / UNE-EN 1290:1998/A2:2006 (EAE)					EN 473	5,3	Papel abrasivo o amolado local			NO	NO	NO	EA-11 Sí consta, CTE No consta
	EA002					EN 1291	5,4,1	Yunque electromagnético de corriente alterna		V
	EA002					prEN 1956	5,6,1	Partículas magnéticas
	EA002					EN 12062	5	Calibre (precisión 0,1 mm)
	EA003	c	Examen de uniones soldadas mediante partículas magnéticas. Niveles de aceptación	UNE-EN 1291:1998 / UNE-EN 1291:1998/1M:2002 / UNE-EN 1291:1998/A2:2006					EN 1290	5,3	Papel abrasivo o amolado local			NO	NO	NO	EA-11 No consta, CTE No consta
	EA003					prEN 1330-1		Yunque electromagnético de corriente alterna
	EA003					prEN 1330-2		Partículas magnéticas
	EA003					EN 12062		Calibre (precisión 0,1 mm)
	EA003					EN 25817
	EA004	d	Examen por ultrasonidos de uniones soldadas	UNE-EN 1714:1998 (EAE) / UNE-EN 1714/1M:2002 (EAE) / UNE-EN 1714:1998/A2:2006 (EAE)					EN 473	6	Equipo de ultrasonidos		V	SI	NO	NO	EA-11 Sí consta, CTE No consta
	EA004					prEN 583-1					Ajustar la sensibilidad
	EA004					prEN 583-2
	EA004					prEN 1330-4
	EA004					prEN 1712
	EA004					prEN 1713
	EA004					prEN 12062
	EA004					EN 25817
	EA005	e	Examen por ultrasonidos de uniones de soldadas. Niveles de aceptación	UNE-EN 1712:1998 / UNE-EN 1712/1M:2002 / UNE-EN 1712:1998/A2:2006					EN 1714		Equipo de ultrasonidos		V	SI	SI	NO	EA-11 No consta, CTE No consta
	EA005					EN 12062					Ajustar la sensibilidad
	EA005					EN 25817
	EA006	f	Examen por ultrasonidos de uniones soldadas. Caracterización de las indicaciones	UNE-EN 1713:1998 / UNE-EN 1713/1M:2002 / UNE-EN 1713:1998/A2:2006					EN 1712		Equipo de ultrasonidos		V	NO	NO	NO	EA-11 No consta, CTE No consta
	EA006					Ajustar la sensibilidad
	EA006
	EA007	g	Examen radiográfico de uniones soldadas	UNE-EN 12517-1:2006 (EAE)					EN 970, 1435, 12062, 25817, 26520, 30042		Fuente de radiación		V	NO	NO	NO	EA-11 Sí consta, CTE No consta
	EA007					Películas y pantallas					Técnicas A o B

E.2.- OTROS ENSAYOS
Especificación				Norma
Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro				UNE-EN 10025-1:2006 (NA)
Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro				UNE-EN 10210-1:2007 (NA)
Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío, de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro				UNE-EN 10219-1: 2007 (NA)

ENSAYOS
	EA008	a	Ensayos de tracción determinando resistencia, límite elástico y alargamiento a la rotura	UNE-EN 10002-1:2002**					EN: 10002-4, 20286-2, EN ISO: 377, 2566-1, 7500-1	9	Maquina de tracción clase 1		C	NO	NO	NO	EA-11 No consta, CTE No consta
	EA008					12; Anexo H	Extensometro		C
	EA008					12; Anexo H	Calibre precisión 0,1 mm
	EA008					12; Anexo H	Cinta métrica
	EA009	b	Ensayo de flexión por choque Charpy	UNE 7475-1:1992 (EAE) / EN 10045-1:1990**					ISO 286:1988	5	Probeta (entallado en V o en U), mecanizado, plano de simetría,equipos para la medida de la tolerancia (Tabla 2)			NO	NO	NO	EA-11 Sí consta, CTE No consta
	EA009					EN 10045-2	6,1	Máquina de ensayo (tabla 3), velocidad de la maza en el momento del impacto 5 -5,5 m/s		V
	EA010	c	Ensayo de doblado	UNE-EN ISO 7438:2006 (EAE)					-	4,1	Máquina de ensayo / prensa (con uno de los dispositivos siguientes: con dos apoyos y un mandril; con perfil en V y un mandril; con mordaza)		V	NO	NO	NO	EA-11 Sí consta, CTE No consta
	EA011	d	Ensayo de aplastamiento	UNE-EN ISO 8492:2014
	EA012	e	Ensayo de dureza Vickers	UNE-EN ISO 6507-1:2006 (EAE)					UNE-EN ISO 6506-2:2007	5.1	Máquina de ensayo (durómetro), para aplicar fuerza DENTRO DEL RANGO REQUERIDO en la norma ISO 6507-2		SI	NO	NO	NO	En general a temperatura ambiente (10 º a 35 º C), los ensayos en condiciones controladas a temperaturas entre (23º +/- 5º C)
	EA012					UNE-EN ISO 6506-4:2007	5.2	Bola pulida de metal duro (ISO 6506-2)
	EA012					5.3	Dispositivo de medición (ISO 6506-2)
	EA012
	EA013	f	Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Sección en I con alas inclinadas	UNE 36521:1996 (EAE) (medidas) / UNE-EN 10024:1995** (tolerancias)
	EA014	g	Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Perfil U Normal (UPN)	UNE 36522:2001 (EAE) (medidas) / UNE-EN 10279:2001** (tolerancias)
	EA015	h	Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Perfil HE de alas anchas y caras paralelas	UNE 36524:1994 (EAE) (medidas) / UNE 36524:1999 Erratum (EAE) (medidas) / UNE-EN 10034:1994** (tolerancias)
	EA016	i	Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Perfil U comercial	UNE 36525:2001 (EAE) (medidas) / UNE-EN 10279:2001** (tolerancias)
	EA017	j	Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Perfiles IPE	UNE 36526:1994 (EAE) (medidas) / UNE-EN 10034:1994** (tolerancias)
	EA018	k	Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Chapas de acero laminadas en caliente, de espesor igual o superior a 3 mm	UNE-EN 10029:2011**
	EA019	l	Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Bandas y chapas laminadas en caliente en continuo por corte de bandas anchas de acero aleado y no aleado	UNE-EN 10051:2012**
	EA020	m	Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Perfil en T con alas iguales y aristas redondeadas	UNE-EN 10055:1996**
	EA021	n	Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Angulares de lados iguales y desiguales	UNE-EN 10056-1:1999** (medidas) / UNE-EN 10056-2:1994** (tolerancias)
	EA022	o	Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Barras rectangulares para usos generales	UNE-EN 10058:2004**
	EA023	p	Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Barras cuadradas para usos generales	UNE-EN 10059:2004**
	EA024	q	Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Barras redondas para usos generales	UNE-EN 10060:2004**					Calibre de Precisión 0,1 mm			NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA024 OLC03
	EA024					Medidor de angulos					EA024 OLC03
	EA024					Balanza con incertidumbre < 1 g					EA024 OLC03
	EA025	r	Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Barras hexagonales para usos generales	UNE-EN 10061:2005**
	EA026	s	Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y propiedades de sección	UNE-EN 10210-2:2007*
	EA027	t	Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y propiedades de sección	UNE-EN 10219-2:2007*

E.3.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO
	EA028
	EA029
	EA030
	EA031
	EA032
	EA033
	EA034
	EA035

					TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
			LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO		DIRECTOR
			(Incluir nombre)		T1
					T2
					T3
					T4

## EDIF-AREA EFA
RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA
El laboratorio:

Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

En fecha:
Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

F.- ENSAYOS DE OBRAS DE FÁBRICA Y ALBAÑILERÍA (EFA)
F.1.- ENSAYOS DE OBRAS DE FÁBRICA
Especificación				Norma
Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, estribos y ménsulas.				UNE-EN 845-1:2014 (NA)
Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles.				UNE-EN 845-2:2014 (NA)
Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de junta de tendel de malla de acero.				UNE-EN 845-3:2014 (NA)
F.1.A.- ENSAYOS DE FÁBRICAS RESISTENTES					TÉCNICOS RESPONSABLES DE ENSAYOS				EQUIPOS
F.1.A.1.- ENSAYOS DE FÁBRICAS RESISTENTES SEGÚN EL DB SE-F DEL CTE
Si/No	Código	nº	Ensayo	Norma	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar-tado Norma	EQUIPO_REACTIVO_MAT AUXILIAR	CÓDIGO	C_V_M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES	CORRELACIÓN
	EF001	a	Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la adhesión de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero.	UNE-EN 846-2:2001**					prEN 771-1	6,1	Soporte para la probeta para que la reacción coincida con el eje de carga.			NO	NO	SI	Piezas de albañilería y mortero se acondicionan conforme al apartado 5
	EF001					prEN 771-2	6,2	Aparato de compresión, fuerza entre 0,05 y 0,1 N/mm² y precisión ±10%		C				Para armadura tipo cercha
	EF001					prEN 771-3	6,3	Gato para sujetar el extremo libre de la armadura y transmitir la carga.
	EF001					prEN 771-4	6,4	Aparato de ensayo con capacidad de carga, error máximo 2%		C				Para armadura tipo escala
	EF001					prEN 771-5	6,5	Dispositivo de medida del desplazamiento, recorrido 10 mm y error máximo 0,01 mm.
	EF001					prEN 771-6
	EF001					prEN 772-1
	EF001					prEN 772-10
	EF001					prEN 845-3
	EF001					prEN 998-2
	EF001					EN 1015-3
	EF001					EN 1015-7
	EF001					prEN 1015-11
	EF002	b	Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 5: Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y de las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos elementos).	UNE-EN 846-5:2013**
	EF003	c	Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 6: Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y de las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un solo extremo).	UNE-EN 846-6:2015**
	EF004	d	Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del mortero endurecido.	UNE-EN 1015-11:2000 ** / UNE-EN 1015-11:2000/A1:2007**
	EF005	e	Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.	UNE-EN 1052-1:1999 (CTE)					prEN 772-1	6	Máquina de ensayo que permita aplicar la carga con los desplazamientos uniformes sobre todas las superficies cargadas.		C	NO	NO	SI	Las probetas se deben fabricar y curar conforme al apartado 7
	EF005					EN 772-10					Anexo A (Normativo) Corrección de la resistencia media a compresión
	EF005					prEN 998-2
	EF005					EN 1015-3
	EF005					EN 1015-7
	EF005					prEN 1015-11
	EF006	f	Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la resistencia a la flexión.	UNE-EN 1052-2:2000 (CTE)					prEN 772-1		Máquina de ensayo a flexión		C	NO	NO	NO
	EF006					prEN 772-10
	EF006					prEN 998-2
	EF006					EN 1015-3
	EF006					EN 1015-7
	EF006					EN 1015-11
	EF007	g	Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la resistencia inicial a cortante.	UNE-EN 1052-3:2003**					EN 772-10	6,1	Máquina de ensayo, tabla 1		C	NO	NO	SI	Conservación y acondicionamiento de las muestras del apartado 7.2
	EF007					EN 772-10	6,2	Aparato capaz de medir la sección transversal de la probeta con precisión del 1%					Anexo A (Informativo): Tipos de fallo (o rotura)
	EF007					EN 772-16
	EF007					EN 998-2
	EF007					EN 1015-3
	EF007					EN 1015-7
	EF007					EN 10115-11
	EF008	h	Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 4: Determinación de la resistencia al cizallamiento incluyendo la barrera al agua por capilaridad.	UNE-EN 1052-4:2001 (CTE)					prEN 772-1	6	Máquina de ensayo, tabla 1		C	NO	NO	SI	Preparación y curado de las probetas del apartado 7
	EF008					EN 772-10
	EF008					prEN 998-2
	EF008					EN 1015-3
	EF008					EN 1015-7
	EF008					EN 1015-11

F.1.A.2.- OTROS ENSAYOS DE FÁBRICAS RESISTENTES
	EF009	a	Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la resistencia al cizallamiento de las soldaduras en armaduras de tendel prefabricadas.	UNE-EN 846-3:2001					prEN 845-3	4,1	Gato de tipo escala			NO	NO	NO
	EF009					4,2	Sistema de ensayo
	EF009
	EF009
	EF010	b	Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 4: Determinación de las características de capacidad de carga y carga-deformación de los amarres.	UNE-EN 846-4:2002 / UNE-EN 846-4:2002/A1:2006					EN 336	5	Aparato para sujetar y aplicar una fuerza de tensión axial al amarre. Figura 1		C	NO	NO	SI	Acondicionamiento de las piezas, mortero y madera según el apartado 4
	EF010					EN 338
	EF010					EN 845-1
	EF010					prEN 772-1
	EF010					prEN 772-10
	EF010					prEN 998-2
	EF010					EN 1015-3
	EF010					EN 1015-7
	EF010					EN 1015-11
	EF011	c	Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 7: Determinación de la resistencia al cizallamiento y las características de carga-desplazamiento de llaves conectadoras y de deslizamiento…	UNE-EN 846-7:2015
	EF012	d	Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 8: Determinación de la resistencia y carga-deformación de estribos para viguetas.	UNE-EN 846-8:2001 / UNE-EN 846-8:2001/A1:2006					EN 338	5,1	Método para aplicar la carga mediante una viga, figura 1			NO	NO	SI	Construcción y almacenamiento de los muros de ensayo según el apartado 6
	EF012					prEN 771-1	5,2	Sistema de carga vertical sobre la probeta, sin distorsión		C
	EF012					prEN 771-2	5,3	Medio para medir el desplazamiento redondeandolo al 0,01 mm
	EF012					prEN 771-3	5,4	Cámara con temperatura y humedad controladas.
	EF012					prEN 771-4	5,5	Pletina adecuada para acomodar superficies inclinadas.
	EF012					prEN 771-5
	EF012					prEN 771-6
	EF012					prEN 772-1
	EF012					prEN 772-10
	EF012					prEN 845-1
	EF012					prEN 998-2
	EF012					EN 1015-3
	EF012					EN 1015-7
	EF012					prEN 1015-11
	EF013	e	Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 9: Determinación de la resistencia a flexión y de la resistencia al cizallamiento de los dinteles.	UNE-EN 846-9:2001					prEN 772-1	6,1	Aparejo de ensayo capaz de soportar las cargas sin fatigas ni distorsiones.			NO	NO	NO
	EF013					prEN 998-2	6,2	Sistema de carga con exactitud de ± 2%		C
	EF013					prEN 1015-11	6,3	Equipo para el seguimiento de la deformación con precisión de ± 2%
	EF013					prEN 845-2
	EF014	f	Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 10: Determinación de la resistencia y de las características de carga-deformación de las ménsulas.	UNE-EN 846-10:2001					prEN 772-1	5,1	Dispositivo de reacción u otro método para evitar moviminetos del soporte.			NO	NO	SI	Construcción y almacenamiento según el apartado 6.2 de la norma
	EF014					prEN 772-10	5,2	Galgas o trasductores pare medir el movimiento de la ménsula, precisión 0,01 mm
	EF014					prEN 845-1	5,3	Máquina de ensayo, que permita aplicar la carga sin distorsión		C
	EF015	g	Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 11: Determinación de las dimensiones y arqueo de los dinteles.	UNE-EN 846-11:2001					prEN 845-2:1992	5,1	Metro o regleta de acero u otro que mida con precisión de ± 1 mm			NO	NO	NO
	EF015					5,2	Metro o regleta de acero u otro que mida con precisión de ± 0,5 mm
	EF015					5,3	Reglón de acero con longitud mayor que la del dintel.
	EF016	h	Métodos de ensayo para componentes auxiliares de fábrica. Parte 13: Determinación de la resistencia al impacto, abrasión y corrosión de revestimientos orgánicos.	UNE-EN 846-13:2002					EN 197-1	5.2.1	Péndulo de acero, masa 8,71 Kg, figura 1			NO	NO	SI	La desviación en las masas del instrumental deberá ser de ±10 g, y en las dimensiones ±1%
	EF016					BS 871:1981	5.2.2	Punta del péndulo, grueso x ancho = 0,5 x 3 mm, figura 2
	EF016					5.2.3	Punta del péndulo para abrasión, grado nº 1 de la BS 871:1981
	EF016					5.3.1	Celdas de ensayo de vidrio, figura 3
	EF016					5.3.2	Puente de resistencia c.a., rango desde 10 hasta 1000 Ω, precisión 0,1 %, frecuencia de 1600 a 20 Hz y voltaje 3 ± 0,5 V
	EF016					5.3.3	Detector de discontinuidades del revestimiento

F.1.B.- MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA Y REVOCO Y ENLUCIDO
Especificación				Norma
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.				UNE-EN 998-2:2012 (NA)
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido.				UNE-EN 998-1:2010 (NA)

ENSAYOS
	EF017	a	Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 1: Determinación de la distribución granulométrica (por tamizado).	UNE-EN 1015-1:1999 / UNE-EN 1015-1:1999/A1:2007
	EF018	b	Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 2: Toma de muestra total de morteros y preparación de los morteros para ensayo.	UNE-EN 1015-2:1999 ** / UNE-EN 1015-2:1999/A1:2007 **					EN 196-1	5,1	Recipiente o pala metálica o de plástico de 1 litro.			NO	NO	NO
	EF018					EN 998-1	5,2	Recipientes limpios y secos, con tapas ajustadas
	EF018					EN 998-2	5,3	Una paleta o regla para enrasar
	EF018					EN 1015-3	5,4	Pala plana o recogedor o cuchara.
	EF018					6.2.2	Amasadora de acuerdo con EN 196-1
	EF018					6.2.3	Hormigonera
	EF019	c	Métodos de ensayo para morteros de albañilería. Parte 3: Determinación de la consistencia del mortero fresco (por la mesa de sacudidas).	UNE-EN 1015-3:2000 / UNE-EN 1015-3:2000/A1:2005 / UNE-EN 1015-3:2000/A2:2007
	EF020	d	Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 4: Determinación de la consistencia del mortero fresco (por penetración del pistón).	UNE-EN 1015-4:1999					EN 1015-2	4,1	Aparato de penetración, figura 1			NO	NO	NO
	EF020					4,2	Pisón, masa 0,250 ± 0,015 Kg, Ø x longitud 40 x 200 mm
	EF020					4,3	Espátula
	EF020					4,4	Regla para enrasar
	EF020					Para tomar la muestra, EN 1015-2
	EF020					5,1	Recipiente o pala metálica o de plástico de 1 litro.
	EF020					5,2	Recipientes limpios y secos, con tapas ajustadas
	EF020					5,3	Una paleta o regla para enrasar
	EF020					5,4	Pala plana o recogedor o cuchara.
	EF020					6.2.2	Amasadora de acuerdo con EN 196-1
	EF020					6.2.3	Hormigonera
	EF021	e	Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 6: Determinación de la densidad aparente del mortero fresco.	UNE-EN 1015-6:1999 / UNE-EN 1015-6:1999/A1:2007					prEN 998-1	5,1	Recipiente de medida cilíndrico, Ø interior 125 mm, de 1 L, volumen con exactitud de 0,1 % y masa exactitud 1 g. De metal resistente a la corrosión			NO	NO	NO
	EF021					prEN 998-2	5,2	Regla para enrasar
	EF021					EN 1015-2	5,3	Paleta
	EF021					EN 1015-3	5,4	Pala, cucharón o chuchara
	EF021					5,5	Mesa vibradora
	EF021					5,6	Balanza capacidad 5 Kg y precisión 1 mg
	EF022	f	Métodos de ensayo de los morteros para la albañilería. Parte 7: Determinación del contenido en aire en el mortero fresco.	UNE-EN 1015-7:1999
	EF023	g	Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 9: determinación del período de trabajabilidad y del tiempo abierto del mortero fresco	UNE-EN 1015-9:2000 / UNE-EN 1015-9:2000/A1:2007
	EF024	h	Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 10: Determinación de la densidad aparente en seco del mortero endurecido.	UNE-EN 1015-10:2000 / UNE-EN 1015-10:2000/A1: 2007					EN 998-1	5,1	Balanza, exactiud de 0,1 % masa de la probeta.			NO	NO	NO
	EF024					EN 998-2	5,2	Estufa ventilada que mantenga 70 ± 5 ºC ó 60 ± 5 ºC
	EF024					EN 1015-2	5,3	Moldes descritos en EN 1015-11
	EF024					EN 1015-3
	EF024					EN 1015-11
	EF025	i	Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del mortero endurecido.	UNE-EN 1015-11: 2000** / UNE-EN 1015-11: 2000/A1:2007**					prEN 998-1	5,1	Moldes metálicos. 160x 40x 40 mm, Ver anexo A.			NO	NO	SI	Condiciones de conservación y curado en apartado 7
	EF025					prEN 998-2	5,2	Pisón de 12 mm ± 1 mm de lado. Masa 50 g ± 1 g					Anexo A (Normativo) Descripción de los moldes metálicos para preparar las probetas.
	EF025					EN 1015-2	5,3	Recintos para conservar las muestras, Tª 20 ± 2ºC y H 95 ó 65 ± 5%
	EF025					EN 1015-3	5,4	Dispositivo de ajuste
	EF025					ISO 468	5,5	Gasa de algodón blanco ( 4 compresas), pe 200 g/m2 ± 20 g/m2 A = 160 g/m2 ± 20 g/m2
	EF025					EN ISO 6507-1	5,6	Papel de filtro absorbente ( 12 hojas)
	EF025					5,7	Bolsas de polietileno
	EF025					5,8	Dos placas de vidrio
	EF025					5,9	Regla para enrasar
	EF025					5,1	Parrilla para conservacion y curado probetas
	EF025					5,11	Una paleta
	EF025					8,1	Maquina para rotura a flexión, 10-50 N/s. CLASE PRENSA 2		C
	EF025					9,1	Maquina para rotura a compresión, 50-500 N/s CLASE PRENSA 2		C
	EF025					1015-2;5.1.1	Recipiente o pala metálica o plástico rígido con una capacidad de 1 l
	EF025					1015-2;5.1.2	Recipientes con tapas
	EF025					1015-2;5.1.4	Pala plana, recogedor o cuchara
	EF025					196-1;	Amasadora
	EF026	j	Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 12: Determinación de la resistencia a la adhesión de los morteros de revoco y enlucido endurecidos aplicados sobre soportes.	UNE-EN 1015-12:2000 **					prEN 772-11	5,1	Anillo troncocónico de canto vivo, de acero inox o latón, figura 1
	EF026					prEN 998-1	5,2	Pastillas de acero inox Ø 50 ± 0,1 mm y espesor mínimo 10 mm, con dispositivo de fijación al equipo de tracción directa.
	EF026					prEN 998-2	5,3	Adhesivo de resina, epoxi o metacrilato de metilo.
	EF026					EN 1015-2	5,4	Sonda rotativa con trépano, Ø interior de 50 mm, para mortero endurecido
	EF026					EN 1015-3	5,5	Equipo de tracción directa, tabla 1		C
	EF026					EN 1015-11	5,6	Cámara que mantenga temperatura 20 ± 2 ºC y humedad 65 ± 5 %
	EF027	k	Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 17: Determinación del contenido en cloruros solubles en agua de los morteros frescos.	UNE-EN 1015-17:2001 ** / UNE-EN 1015-17:2001/A1:2005 **
	EF028	l	Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 18: Determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad del mortero endurecido.	UNE-EN 1015-18:2003**					prEN 998-1	5,1	Bandeja de 20 mm de profundidad, que permita mantener constante el nivel de agua			NO	NO	NO
	EF028					prEN 998-2	5,2	Soportes para que la probeta descanse a distancia convenida del fondo.
	EF028					EN 1015-2	5,3	Cronómetro
	EF028					EN 1015-3	5,4	Balanza, exactiud de 0,1 % masa de la probeta seca.
	EF028					EN 1015-11	5,5	Estufa ventilada que mantenga 60 ± 5 ºC
	EF028					5,6	Paleta o cuchillo
	EF028					5,7	Papel filtro absorbente, masa 200 ± 20 g/m, capacidad absorción agua 160 ± 20 g/m², tamaño 150 x 175 mm.
	EF028					5,8	Cámara que mantenga una humedad relativa del 95% ± 5% y 65% ± 5%
	EF028					5,9	Molde metálico y material para fabricar probetas de 160 x 40 x 40 mm.
	EF028					6,1	Agua desmineralizada o destilada
	EF028					6,2	Material de sellado, parafina o resina sintética con fusión > 60ºC
	EF029	m	Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 19: Determinación de la permeabilidad al vapor de agua de los morteros endurecidos de revoco y enlucido.	UNE-EN 1015-19:1999 ** / UNE-EN 1015-19:1999/A1:2005 ** / UNE-EN 1015-19:1999 ERRATUM **
	EF030	n	Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 21: Determinación de la compatibilidad de los morteros de revoco monocapa con los soportes.	UNE-EN 1015-21:2003 **

F.1.C.- OTROS ENSAYOS
F.1.C.1- PIEZAS DE ARCILLA COCIDA
Especificación				Norma
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.				UNE-EN 771-1:2011 (NA) / UNE-EN 771-1:2011+A1:2016 (NA)

ENSAYOS
	EF031	a	Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 16: Determinación de las dimensiones.	UNE-EN 772-16:2011**
	EF032	b	Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Determinación del volumen neto y del porcentaje de huecos por pesada hidrostática de piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería.	UNE-EN 772-3:1999					prEN 771-1	5,1	Tanque con capacidad para sumergir una pieza entera			NO	NO	NO
	EF032					prEN 772-16	5,2	Balanza con precisión 0,1% la masa de la pieza seca.
	EF033	c	Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 20: Determinación de la planeidad de las caras de piezas para fábrica de albañilería.	UNE-EN 772-20:2001** / UNE-EN 772-20:2001/A1:2006**					EN 771-3	3,1	Regla graduada, de longitud mayor a la diagonal más larga.			NO	NO	NO
	EF033					EN 771-5	3,2	Juego de calas de espesor, precisión 0,05 mm.
	EF033					pr EN 771-6
	EF033					EN 771-1
	EF033					EN 771-2
	EF033					EN 771-4
	EF034	d	Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de eflorescencia.	UNE 67029:1995 EX					UNE 67 019	3,1	Bandeja que no proporcione sales solubles en contacto con agua, con cierre que deje sólo la cara vista al descubierto y que mantenga el nivel de agua constante.			NO	NO	NO
	EF034					3,2	Estufa que mantenga 110 ± 5 ºC
	EF034					5	Cámara que mantenga temperatura 20 ± 2 ºC y humedad entre 60 y 80 %, y ausencia de corrientes de aire
	EF035	e	Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.	UNE-EN 772-1:2011+A1:2016**
	EF036	f	Bloques cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de eflorescencia.	UNE 67047:1988					UNE 67-045	3,1	Bandeja que no proporcione sales solubles en contacto con agua, con cierre que deje sólo la cara vista al descubierto y que mantenga el nivel de agua constante.			NO	NO	NO
	EF036					3,2	Estufa que mantenga 110 ± 5 ºC
	EF037	g	Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación de la absorción de agua por capilaridad de piezas para fábrica de albañilería de hormigón, hormigón celular curado en autoclave, piedra artificial y piedra natural…	UNE-EN 772-11:2001 (CTE) / UNE-EN 772-11:2001/A1:2006 (CTE)					prEN 771-1	5,1	Cubeta profundidad 20 mm, con dispositivo para mantener el nivel de agua constante y que quepa la cara del bloque cerámico.			NO	NO	NO
	EF037					prEN 771-3	5,2	Soporte de 400mm², para mantener la probeta por encima de la cubeta.
	EF037					prEN 771-5	5,3	Cronómetro
	EF037					prEN 771-6	5,4	Estufa que mantenga 70 ± 5 ºC y 105 ± 5 ºC
	EF037					prEN 771-16	5,5	Balanza precisión 0.1% masa de la probeta seca.
	EF037					EN 771-4
	EF038	h	Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la absorción de agua.	UNE 67027:1984					UNE 67-019	4	Balanza, sensibilidad 0,5 g			NO	NO	NO
	EF038					4	Tanque de inmersión para introducir las probetas
	EF038					5	Estufa que mantenga 100 ºC
	EF038
	EF038		Métodos de ensayo de piezas para fábricas de albañilería. Parte 21: Determinación de la absorción de agua de piezas para fábrica de albañilería de arcilla cocida y silicocalcáreas por absorción de agua fría.	UNE-EN 772-21:2011 **
	EF039	i	Productos cerámicos de arcilla cocida. Determinación de inclusiones calcáreas.	UNE 67039:1993 EX					3	Recipiente que mantenga en baño de vapor las probetas 3 h.			NO	NO	NO
	EF040	j	Bloques cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de heladicidad.	UNE 67048:1988					UNE 67-045	4	Cámara frigorífica que mantenga -15 ± 5 ºC
	EF040					4	Tanque deshielo que permita la inmersión completa de las probetas.
	EF041	k	Productos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de expansión por humedad.	UNE 67036:1999					3.a)	Aparato de medida, precisión 0,002 mm			NO	NO	NO
	EF041					3.b)	Calibre, precisión 0,1 mm
	EF041					3.c)	Dispositivo que permita mantener las probetas en agua hirviendo 24 h
	EF041					3.d)	Estufa de aire forzado que mantenga 60 ± 5 ºC
	EF041					3.e)	Horno con regulación de temperatura capaz de alcanzar 600 ± 10 ºC
	EF041					3.f)	Desecador capaz de contener todas las probetas.
	EF041		Productos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de expansión por humedad.	UNE-EN 772-19:2001 **
	EF042	l	Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de heladicidad.	UNE 67028:1997 EX
	EF043	m	Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Determinación de la densidad absoluta seca y de la densidad aparente seca de piezas para fábrica de albañilería (excepto piedra natural).	UNE-EN 772-13:2001 **

F.1.C.2- PIEZAS DE HORMIGÓN
Especificación				Norma
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).				UNE-EN 771-3:2011 (NA) / UNE-EN 771-3 :2011+A1:2016 (NA)
Requisitos de los bloques de hormigón (áridos densos y ligeros) y sus condiciones de suministro y recepción. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 771-3.				UNE 127771-3:2008 (NA)

ENSAYOS
	EF044	a	Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.	UNE-EN 772-1:2011 * / UNE-EN 771-3:2011 (NA) / UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 (NA) / UNE 127771-3:2008 (NA)
	EF045	b	Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Determinación del porcentaje de superficie de huecos en piezas para fábrica de albañilería (por impresión sobre papel).	UNE-EN 772-2:1999 ** / UNE-EN 772-2:1999/A1:2005 **
	EF046	c	Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Determinación de la resistencia a flexotracción de las piezas de hormigón de árido para fábrica de albañilería.	UNE-EN 772-6:2002
	EF047	d	Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación de la absorción de agua por capilaridad de piezas para fábrica de albañilería de hormigón, hormigón celular curado en autoclave, piedra artificial y piedra natural, y de la tasa de absorción de agua inicial de las piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería.	UNE-EN 772-11:2011 ** / UNE EN 771-3:2011 (NA) / UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 (NA) / UNE 127771-3:2008 (NA)
	EF048	e	Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Determinación de la densidad absoluta seca y de la densidad aparente seca de piezas para fábrica de albañilería. (excepto piedra natural).	UNE-EN 772-13:2001 ** / UNE EN 771-3:2011 (NA) / UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 (NA) / UNE 127771-3:2008 (NA)
	EF049	f	Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 16: Determinación de las dimensiones.	UNE-EN 772-16:2011 * / UNE 127771-3:2008 (NA)
	EF050	g	Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 20: Determinación de la planeidad de las caras de piezas para fábrica de albañilería.	UNE-EN 772-20:2001** / UNE-EN 772-20:2001/A1:2006** / UNE EN 771-3:2011 (NA) / UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 (NA) / UNE 127771-3:2008 (NA)

F.1.C.3.- PIEDRA NATURAL PARA FÁBRICAS
Especificación				Norma
Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de albañilería de piedra natural.				UNE-EN 771-6:2012 (NA) / UNE-EN 771-6:2012+A1:2016 (NA)

ENSAYOS
	EF51	a	Métodos de ensayo de piezas de fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.	UNE-EN 772-1:2011*
	EF52	b	Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación de la absorción de agua por capilaridad de piezas para fábrica de albañilería de hormigón, hormigón celular curado en autoclave, piedra artificacial y piedra natura…	UNE-EN 772-11:2011**
	EF53	c	Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 16: Determinación de las dimensiones.	UNE-EN 772-16:2011*
	EF054	d	Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 20: Determinación de la planeidad de las caras de piezas para fábrica de albañilería.	UNE-EN 772-20:2001** / UNE-EN 772-20:2001/A1:2006**					EN 771-3	3,1	Regla graduada, de longitud mayor a la diagonal más larga.			NO	NO	NO
	EF054					EN 771-5	3,2	Juego de calas de espesor, precisión 0,05 mm.
	EF054					pr EN 771-6
	EF054					EN 771-1
	EF054					EN 771-2
	EF054					EN 771-4
	EF055	e	Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la densidad real y aparente y de la porosidad abierta y total.	UNE-EN 1936:2007					EN 12670:2001	6,1	Horno		V	SI	NO	NO	Ventilado Tª= 70 ± 5 ºC	GT35 EF055 OLD66
	EF055					ISO 3507	6,2	Recipiente de vacío					Presión: 2,0 ± 0,7 kPa	GT35 EF055 OLD66
	EF055					6,3	Balanza		V				Precisión 0,01% masa a pesar, y que pese la probeta en agua	GT35 EF055 OLD66
	EF055					6,4	Medidor de longitud					Precisión: 0,01%	GT35 EF055 OLD66
	EF055					6,5	Picnómetro 50 ml					Método A, del picnómetro	GT35 EF055 OLD66
	EF055					6,6	Volumenometro tipo Le Chatelier					Método B Volumétrico Le Chatelier. Matraz fondo plano, graduado 0 a 24 ml, divisiones a 0,1ml	GT35 EF055 OLD66
	EF055					6,7	Tamiz 0,063mm de malla					GT35 EF055 OLD66
	EF055					6,8	Desecador					GT35 EF055 OLD66
	EF055					7,2	Sierra					GT35 EF055 OLD66
	EF056	f	Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la cristalización de las sales.	UNE-EN 12370:1999					EN 1936	5,1	Horno ventilado que mantenga 105 ± 5 ºC			NO	NO	NO
	EF056					prEN 12371	5,2	Balanza, precisión ± 0,001 g
	EF056					prEN 12440	5,3	Baño de agua que mantenga las probetas y la solucíon a 20 ± 0,5 ºC
	EF056					5,4	Solución de sulfato sódico decahidratado al 14%
	EF057	g	Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la heladicidad.	UNE-EN 12371:2011**
	EF058	h	Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la absorción de agua a presión atmosférica.	UNE-EN 13755:2002 (CTE)

F.1.C.4.- OTRAS PIEZAS PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA
Especificación				Norma
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas.				UNE EN 771-2:2011 (NA)
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón celular curado en autoclave.				UNE EN 771-4:2011 (NA) / UNE-EN 771-4:2011+A1:2016 (NA)
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial.				UNE EN 771-5:2011 (NA)

ENSAYOS
	EF059	a	Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 16: Determinación de las dimensiones.	UNE-EN 772-16:2011*
	EF060	b	Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.
	EF060		Piezas silicocalcáreas y Piezas de piedra artificial	UNE-EN 772-1:2011+A1:2016**
	EF060		Bloques de hormigón celular curado en autoclave	UNE-EN 772-1:2011*
	EF061	c	Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación de la absorción de agua por capilaridad de piezas para fábrica de albañilería de hormigón, hormigón celular curado en autoclave, piedra artificial y piedra natural…	UNE-EN 772-11:2011**
	EF062	d	Métodos de ensayo de piezas para fábricas de albañilería. Parte 21: Determinación de la absorción de agua de piezas para fábrica de albañilería de arcilla cocida y silicocalcáreas por absorción de agua fría.	UNE-EN 772-21:2011 **
	EF063	e	Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Determinación de la densidad absoluta seca y de la densidad aparente seca de piezas para fábrica de albañilería. (excepto piedra natural).	UNE-EN 772-13:2001 **

F.2.- ENSAYOS DE OBRAS DE ALBAÑILERÍA
F.2.A.- ENSAYOS DE OBRAS DE CUBIERTA
F.2.A.1- OBRAS DE CUBIERTA CON PIEZAS CERÁMICAS
Especificación				Norma
Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de producto.				UNE-EN 1304:2006 (NA)
Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas				UNE 136020:2004 (NA)

ENSAYOS
	EF064	a	Tejas cerámicas de arcilla cocida para colocación discontinua. Determinación de características geométricas.	UNE-EN 1024:2013 **
	EF065	b	Tejas de arcilla cocida. Ensayo de resistencia a la flexión.	UNE-EN 538:1995 **					EN 539	6	Dispositivo que aplique la carga con precisión del 2% en incrementos de 0,05 kN/s		C	NO	NO	NO
	EF065					EN 1304	6	Sistema de soportes inferiores que permitan girar en plano vertical y distribuir la carga de forma uniforme
	EF065					ISO 48:1979	6	Barra redonda metálica fijada al extremo inferior del dispositivo de carga, los soportes radio entre 145 y 20 mm y longitud mayor que ancho teja
	EF065					6	Cuñas de madera, para calzar los soportes inferiores, apartado 7.2
	EF065					6	Cuña de madera dura adaptada a la forma de la teja, apartado 7.2
	EF066	c	Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Determinación de las características físicas. Parte 1: Ensayo de permeabilidad.	UNE-EN 539-1:2007 ** METODO 1 / UNE-EN 539-1:2007 ** MÉTODO 2
	EF067	d	Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Determinación de las características físicas. Parte 2: Ensayo de resistencia a la helada.	UNE-EN 539-2:2007 ** MÉTODO C / UNE-EN 539-2:2013** MÉTODO DE ENSAYO EUROPEO ÚNICO
	EF068	e	Productos cerámicos de arcilla cocida. Determinación de inclusiones calcáreas.	UNE 67039:1993 EX					3	Recipiente que mantenga en baño de vapor las probetas 3 h.			NO	NO	NO

Especificación				Norma
Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y especificaciones.				UNE 67041:1988

ENSAYOS
	EF069	a	Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y especificaciones.	UNE 67041:1988
	EF070	b	Piezas cerámicas de arcilla cocida de gran formato. Determinación de la resistencia a flexión.	UNE 67042:1988

F.2.A.2- OBRAS DE CUBIERTA CON PIEZAS DE HORMIGÓN
Especificación				Norma
Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto.				UNE-EN 490:2012 (NA)
Tejas de hormigón. Código de práctica para la concepción y el montaje de cubiertas con tejas de hormigón.				UNE 127100:1999 (NA)

ENSAYOS
	EF071	a	Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Métodos de ensayo. Longitud de cuelgue y perpendicularidad, anchura efectiva y planicidad.	UNE-EN 491:2012
	EF072	b	Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Métodos de ensayo. Masa.	UNE-EN 491:2012
	EF073	c	Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Métodos de ensayo. Resistencia a flexión transversal.	UNE-EN 491:2012 *
	EF074	d	Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Métodos de ensayo. Soporte por el tacón.	UNE-EN 491:2012
	EF075	e	Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Métodos de ensayo. Impermeabilidad.	UNE-EN 491:2012 *
	EF076	f	Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Métodos de ensayo. Resistencia al hielo-deshielo.	UNE-EN 491:2012 *

F.2.B.- ENSAYOS DE OBRAS DE ALBAÑILERÍA: PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
F.2.B.1- PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CON PIEZAS CERÁMICAS
Especificación				Norma
Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características, evaluación de la conformidad y marcado.				UNE-EN 14411:2013 (NA)

ENSAYOS
	EF077	a	Baldosas Cerámicas. Parte 1: muestreo y criterios de aceptación.	UNE-EN ISO 10545-1:2015
	EF078	b	Baldosas cerámicas. Parte 2: Determinación de las dimensiones y del aspecto superficial.	UNE-EN ISO 10545-2:1998 / UNE-EN ISO 10545-2:1998 ERRATUM					2.1.1	Calibre o instrumento apropiado para medidas lineales, aproximación 0,1 mm			NO	NO	NO
	EF078					3.1.1	Micrómetor con palpadores de 5 a 10 mm, y otro instrumento apropiado.
	EF078					4.2.1	Aparato de la figura 1
	EF078					5.2.2	Placa patrón de dimensiones exactas y lados rectos y planos.
	EF078					6.2.2.1	Regla metálica
	EF078					6.2.2.2	Galgas de espesor
	EF078					7.2.1	Luz fluorescente, temperatura de color de 6000 a 6500 K
	EF078					7.2.2	Regla de 1 metro
	EF078					7.2.3	Fotómetro
	EF079	c	Baldosas cerámicas. Parte 3: Determinación de la absorción de agua, de la porosidad abierta, de la densidad relativa aparente, y de la densidad aparente.	UNE-EN ISO 10545-3:1997					3,1	Estufa de secado capaz de 110 ± 5 ºC			NO	NO	NO
	EF079					3,2	Calentador de material inerte para realizar la ebullición del agua
	EF079					3,3	Fuente de calor
	EF079					3,4	Balanza con precisión 0,01 % masa de la probeta
	EF079					3,5	Agua desionizada o destilada
	EF079					3,6	Desecador
	EF079					3,7	Gamuza
	EF079					3,8	Anillo metálico o arnés para los pesajes hidrostáticos.
	EF079					3,9	Recipiente que contenga la probeta sumergida y suspendida en la balanza.
	EF079					3,1	Cámara de vacio que mantenga 10 ± 1 Kpa durante 30 minutos.
	EF080	d	Baldosas cerámicas. Parte 4: Determinación de la resistencia a la flexión y de la fuerza de rotura.	UNE-EN ISO 10545-4:2015 **
	EF081	e	Baldosas cerámicas. Parte 5: Determinación de la resistencia al impacto por medición del coeficiente de restitución.	UNE-EN ISO 10545-5:1998
	EF082	f	Baldosas cerámicas. Parte 6: Determinación de la resistencia a la abrasión profunda de las baldosas no esmaltadas.	UNE-EN ISO 10545-6:2012
	EF083	g	Baldosas cerámicas. Parte 7: Determinación de la resistencia a la abrasión superficial de las baldosas esmaltadas.	UNE-EN ISO 10545-7:1999					ISO 8486-1	4	70 g de bolas de acero de 5 mm de diámetro			NO	NO	NO
	EF083					ISO 10545-14:1995	4	52,5 g de bolas de acero de 3 mm de diámetro
	EF083					4	43,75 g de bolas de acero de 2 mm de diámetro
	EF083					4	8,75 g de bolas de acero de 1 mm de diámetro
	EF083					4	3 g de óxido de alumino blanco fundido, tamaño de grano F 80 (ISO 8486)
	EF083					4	20 ml de agua destilada o desionizada.
	EF083					5,1	Aparato de abrasión, figura 1
	EF083					5,2	Aparato para valoración visual, figura 3
	EF083					5,3	Estufa de secado capaz de 110 ± 5 ºC
	EF083					5,4	Balanza.
	EF084	h	Baldosas cerámicas. Parte 8: Determinación de la dilatación térmica lineal.	UNE-EN ISO 10545-8:2014
	EF085	i	Baldosas cerámicas. Parte 9: Determinación de la resistencia al choque térmico.	UNE-EN ISO 10545-9:2013 **
	EF086	j	Baldosas cerámicas. Parte 10: Determinación de la dilatación por humedad.	UNE-EN ISO 10545-10:1997					4,1	Aparato de medición con micrómetro, precisión 0,01 mm			NO	NO	NO
	EF086					4,2	Barras de referencia de acero al níquel (Invar), longitud igual a las probetas.
	EF086					4,3	Horno capaz 600 ºC con elevación de 150 ºC/h y control de temperatura de ± 15ºC
	EF086					4,4	Micrómetro con exactitud de 0,5 mm
	EF086					4,5	Dispositivo que permite mantener las probetas en agua destilada en ebullición 24 horas.
	EF087	k	Baldosas cerámicas. Parte 11: Determinación de la resistencia al cuarteo de baldosas esmaltadas.	UNE-EN ISO 10545-11:1997					4,1	Autoclave con capacidad para 5 baldosas, que mantenga presión de 500 ± 20 kPa y temperatura de vapor 159 ± 1 ºC durante 24 h.			NO	NO	NO
	EF088	l	Baldosas cerámicas. Parte 12: Determinación de la resistencia a la helada.	UNE-EN ISO 10545-12:1997 **					3,1	Estufa capaz de mantener 110 ± 5 ºC			NO	NO	SI	Anexo A (Normativo): Método para la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir y pulido
	EF088					3,2	Balanza, precisión 0,1% peso de la probeta					Anexo B (Normativo); Procedimiento para comprobar el estado del péndulo de ensayo.
	EF088					3,3	Dispositivo de vacio (60 ± 4 Kpa) para impregnar de agua las baldosas.					Anexo C (Normativo): Selección de muestras y preparación.
	EF088					3,4	Frigorífico capaz de congelar 10 baldosas separadas entre sí.					Anexo D (Informativo): Preparación de las probetas del material de referencia.
	EF088					3,5	Gamuza
	EF088					3,6	Agua a 20 ± 5 ºC
	EF088					3,7	Termopar, u otro aparato adecuado para medir la temperatura.
	EF089	m	Baldosas cerámicas. Parte 13: Determinación de la resistencia química.	UNE-EN ISO 10545-13:1998					ISO 3585:1991	4,1	Solución de cloruro amónico de 100 g/l			NO	NO	NO
	EF089					4,2	Solución de hipoclorito sódico de 20 mg/l
	EF089					4.3.1	Solución de ácido clorhídrico al 3% (V7V)
	EF089					4.3.1	Ácido cítrico de 100 g/l
	EF089					4.3.1	Solución de hidróxido potásico de 30 g/l
	EF089					4.3.2	Solución de ácido clorhídrico al 18% (V7V)
	EF089					4.3.2	Solución de ácido láctico al 5% (V/v)
	EF089					4.3.2	Solución de hidróxido potásico de 100 g/l
	EF089					5,1	Recipiente con tapadera, de vidrio de borosilicato 3.3 (ISO 3585)
	EF089					5,2	Cilindro de vidrio de borosilicato 3.3 (ISO 3585), con tapadera
	EF089					5,3	Estufa de secado capaz de 110 ± 5 ºC
	EF089					5,4	Gamuza
	EF089					5,5	Paño blanco de algodón o lino
	EF089					5,6	Material para sellar
	EF089					5,7	Balanza con precisión de 0,05 g
	EF089					5,8	Lápiz de dureza HB
	EF089					5,9	Lámpara eléctrica de 40 W con el interior blanco
	EF090	n	Baldosas cerámicas. Parte 14: Determinación de la resistencia a las manchas.	UNE-EN ISO 10545-14:2015
	EF091	o	Baldosas cerámicas. Parte 15: Determinación de la emisión de plomo y cadmio en las baldosas esmaltadas.	UNE-EN ISO 10545-15:1998 **
	EF092	p	Baldosas cerámicas. Parte 16: Determinación de pequeñas diferencias de color.	UNE-EN ISO 10545-16:2012
	EF093	q	Método para la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir.	UNE-ENV 12633:2003 (CTE)					ISO 48	4,1	Borde recto			NO	NO	NO
	EF093					ISO 3310	4,2	Galgas, ancho 6 ± 1 mm, precisión 0,05 mm
	EF093					ISO 4662	4,3	Equipo de ensayo del péndulo conforme al Anexo A apartado 2		C/V
	EF093					ISO 7619	4,4	Máquina de pulido de base plana, figura 1
	EF093					4,5	Esmeril natural en grano sin usar granulometria en tabla 1. Esmeril en polvo separado por aire fresco o agua, que pase tamiz 50 µm
	EF093					4,6	Material de referencia, o probetas de control de piedra según Anexo D.
	EF093					C.3.2.1	Dos cepillos de pelo fino de 3 mm de diámetro.
	EF093					C.3.2.2	Cepillo de raices
	EF093					C.3.2.3	Espátula
	EF093					C.3.2.4	Agente desmoldeador
	EF093					C.3.2.5	Disolvente limpiador, o mezcla 90% acetona y 10% Keroseno.
	EF093					C.3.2.6	Resina poliester y endurecedor
	EF093					C.3.2.7	Envase para mezclar resina y endurecedor
	EF093					C.3.2.8	Arena fina, 100% pase por tamis de 212 µm, según ISO 3310
	EF093					C.3.2.9	2 moldes de metal mecanizado, extremos desplazables y largo x ancho = 150+c ± 2 mm x 85+c ± 2mm y espesor entre 30 y 85 mm. (C=ancho chaflán)
	EF093					C.3.2.10	2 bandejas planas mecanizadas de láminas de acero bajo en carbono de 5 mm, de 170 x 110 mm
	EF093					C.3.2.11	Medidas de sujeción de bandeja plana.
	EF093					D.2.8	Lámina de plástico flexible y clara o acetato o polietileno.
	EF093					D.2.13	Tamiz de 10 mm de bandeja perforada con malla cuadrada, según ISO 3310
	EF093					D.2.14	Tamiz clasificador con hendiduras internas de 14 a 10 mm, ancho de ranura de 7,2 ± 0,1 mm y longitud 40 ± 1 mm
	EF093					D.2.15	Galga de alargamiento, torinillos de 6 ± 0,1 mm Ø, 25 ± 1 mm altura y hueco entre tornillos de 14,7 ± 0,2 mm
	EF093					D.2.16	Balanza que pese 1,5 Kg, precisión ± 0,5 g
	EF093					D.2.17	Mallas de metal, cortadas a 149 x 89 mm, que puedan adaptarse dentro de los moldes.

F.2.B.2- PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CON PIEZAS DE HORMIGÓN
F.2.B.2.1- PAVIMENTOS INTERIORES DE TERRAZO
Especificación				Norma
Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.				UNE-EN 13748-1:2005 (NA) / UNE-EN13748-1:2005 ERRATUM:2005 (NA)
Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1374801				UNE 127748-1:2012 (NA)

ENSAYOS
	EF094	a	Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Requisitos dimensionales, características superficiales y aspecto visual	UNE-EN 13748-1:2005 (NA) / UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005 (NA) / UNE 127748-1:2012 (NA)
	EF095	b	Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 13748-1. Resistencia al impacto.	UNE 127748-1:2012 (NA)
	EF096	c	Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Resistencia a la flexión y carga de rotura.	UNE-EN 13748-1:2005* (NA) / UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005* (NA) / UNE 127748-1:2012* (NA)
	EF097	d	Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Absorción de agua por unidad de superficie por capilaridad (Absorción de agua por la cara vista)	UNE-EN 13748-1:2005* (NA) / UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005* (NA) / UNE 127748-1:2012* (NA)
	EF098	e	Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Absorción total de agua.	UNE-EN 13748-1:2005* (NA) / UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005* (NA) / UNE 127748-1:2012* (NA)
	EF099	f	Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo del disco ancho	UNE-EN 13748-1:2005 (NA) / UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005 (NA) / UNE 127748-1:2012 (NA)
	EF100	g	Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Resistencia al resbalamiento sin pulir (USRV).	UNE-EN 13748-1:2005* (NA) / UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005* (NA) / UNE 127748-1:2012* (NA)
	EF100		Método para la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir.	UNE-ENV 12633:2003 (CTE)					ISO 48	4,1	Borde recto			NO	NO	NO
	EF100					ISO 3310	4,2	Galgas, ancho 6 ± 1 mm, precisión 0,05 mm
	EF100					ISO 4662	4,3	Equipo de ensayo del péndulo conforme al Anexo A apartado 2		C/V
	EF100					ISO 7619	4,4	Máquina de pulido de base plana, figura 1
	EF100					4,5	Esmeril natural en grano sin usar granulometria en tabla 1. Esmeril en polvo separado por aire fresco o agua, que pase tamiz 50 µm
	EF100					4,6	Material de referencia, o probetas de control de piedra según Anexo D.
	EF100					C.3.2.1	Dos cepillos de pelo fino de 3 mm de diámetro.
	EF100					C.3.2.2	Cepillo de raices
	EF100					C.3.2.3	Espátula
	EF100					C.3.2.4	Agente desmoldeador
	EF100					C.3.2.5	Disolvente limpiador, o mezcla 90% acetona y 10% Keroseno.
	EF100					C.3.2.6	Resina poliester y endurecedor
	EF100					C.3.2.7	Envase para mezclar resina y endurecedor
	EF100					C.3.2.8	Arena fina, 100% pase por tamis de 212 µm, según ISO 3310
	EF100					C.3.2.9	2 moldes de metal mecanizado, extremos desplazables y largo x ancho = 150+c ± 2 mm x 85+c ± 2mm y espesor entre 30 y 85 mm. (C=ancho chaflán)
	EF100					C.3.2.10	2 bandejas planas mecanizadas de láminas de acero bajo en carbono de 5 mm, de 170 x 110 mm
	EF100					C.3.2.11	Medidas de sujeción de bandeja plana.
	EF100					D.2.8	Lámina de plástico flexible y clara o acetato o polietileno.
	EF100					D.2.13	Tamiz de 10 mm de bandeja perforada con malla cuadrada, según ISO 3310
	EF100					D.2.14	Tamiz clasificador con hendiduras internas de 14 a 10 mm, ancho de ranura de 7,2 ± 0,1 mm y longitud 40 ± 1 mm
	EF100					D.2.15	Galga de alargamiento, torinillos de 6 ± 0,1 mm Ø, 25 ± 1 mm altura y hueco entre tornillos de 14,7 ± 0,2 mm
	EF100					D.2.16	Balanza que pese 1,5 Kg, precisión ± 0,5 g
	EF100					D.2.17	Mallas de metal, cortadas a 149 x 89 mm, que puedan adaptarse dentro de los moldes.

F.2.B.2.2- PAVIMENTOS EXTERIORES DE TERRAZO
Especificación				Norma
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.				UNE-EN 13748-2:2005 (NA)
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 13748-2				UNE 127748-2:2012 (NA)

ENSAYOS
	EF101	a	Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Requisitos dimensionales, características superficiales y aspecto visual.	UNE-EN 13748-2:2005 (NA) / UNE 127748-2:2012 (NA)
	EF102	b	Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia al impacto.	UNE 127748-2:2012 (NA)
	EF103	c	Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia a flexión y carga de rotura.	UNE-EN 13748-2:2005* (NA) / UNE 127748-2:2012 * (NA)
	EF104	d	Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia climática. Absorción de agua por unidad de superficie por capilaridad (Absorción de agua por la cara vista)	UNE-EN 13748-2:2005* (NA) / UNE 127748-2:2012 * (NA)
	EF105	e	Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia climática. Absorción total de agua.	UNE-EN 13748-2:2005* (NA) / UNE 127748-2:2012 * (NA)
	EF106	f	Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia climática. Resistencia al hielo-deshielo con sales descongelantes.	UNE-EN 13748-2:2005* (NA) / UNE 127748-2:2012 * (NA)
	EF107	g	Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo del disco ancho.	UNE-EN 13748-2:2005 (NA) / UNE 127748-2:2012 (NA)
	EF108	h	Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia al resbalamiento/deslizamiento sin pulir (USRV).	UNE-EN 13748-2:2005* (NA) / UNE 127748-2:2012 * (NA)
	EF108		Método para la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir.	UNE-ENV 12633:2003 (CTE)					ISO 48	4,1	Borde recto			NO	NO	NO
	EF108					ISO 3310	4,2	Galgas, ancho 6 ± 1 mm, precisión 0,05 mm
	EF108					ISO 4662	4,3	Equipo de ensayo del péndulo conforme al Anexo A apartado 2		C/V
	EF108					ISO 7619	4,4	Máquina de pulido de base plana, figura 1
	EF108					4,5	Esmeril natural en grano sin usar granulometria en tabla 1. Esmeril en polvo separado por aire fresco o agua, que pase tamiz 50 µm
	EF108					4,6	Material de referencia, o probetas de control de piedra según Anexo D.
	EF108					C.3.2.1	Dos cepillos de pelo fino de 3 mm de diámetro.
	EF108					C.3.2.2	Cepillo de raices
	EF108					C.3.2.3	Espátula
	EF108					C.3.2.4	Agente desmoldeador
	EF108					C.3.2.5	Disolvente limpiador, o mezcla 90% acetona y 10% Keroseno.
	EF108					C.3.2.6	Resina poliester y endurecedor
	EF108					C.3.2.7	Envase para mezclar resina y endurecedor
	EF108					C.3.2.8	Arena fina, 100% pase por tamis de 212 µm, según ISO 3310
	EF108					C.3.2.9	2 moldes de metal mecanizado, extremos desplazables y largo x ancho = 150+c ± 2 mm x 85+c ± 2mm y espesor entre 30 y 85 mm. (C=ancho chaflán)
	EF108					C.3.2.10	2 bandejas planas mecanizadas de láminas de acero bajo en carbono de 5 mm, de 170 x 110 mm
	EF108					C.3.2.11	Medidas de sujeción de bandeja plana.
	EF108					D.2.8	Lámina de plástico flexible y clara o acetato o polietileno.
	EF108					D.2.13	Tamiz de 10 mm de bandeja perforada con malla cuadrada, según ISO 3310
	EF108					D.2.14	Tamiz clasificador con hendiduras internas de 14 a 10 mm, ancho de ranura de 7,2 ± 0,1 mm y longitud 40 ± 1 mm
	EF108					D.2.15	Galga de alargamiento, torinillos de 6 ± 0,1 mm Ø, 25 ± 1 mm altura y hueco entre tornillos de 14,7 ± 0,2 mm
	EF108					D.2.16	Balanza que pese 1,5 Kg, precisión ± 0,5 g
	EF108					D.2.17	Mallas de metal, cortadas a 149 x 89 mm, que puedan adaptarse dentro de los moldes.

F.2.B.2.3- PAVIMENTOS DE BALDOSAS DE HORMIGÓN
Especificación				Norma
Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.				UNE-EN 1339:2004 (NA) / UNE-EN 1339:2004 / AC:2006 (NA)
Propiedades y condiciones de suministro y recepción de las baldosas de hormigón.				UNE 127339:2012 (NA)

ENSAYOS
	EF109	a	Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Apariencia. Forma y dimensiones. Espesor de la doble capa.	UNE-EN 1339:2004 (NA) / UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (NA) / UNE 127339:2012 (NA)
	EF110	b	Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia a la flexión y carga de rotura.	UNE-EN 1339:2004* (NA) / UNE-EN 1339:2004/AC:2006* (NA) / UNE 127339:2012* (NA)
	EF111	c	Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia climática. Absorción de agua.	UNE-EN 1339:2004* (NA) / UNE-EN 1339:2004/AC:2006* (NA) / UNE 127339:2012* (NA)
	EF112	d	Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia climática. Resistencia al hielo/deshielo con sales descongelantes.	UNE-EN 1339:2004* (NA) / UNE-EN 1339:2004/AC:2006* (NA) / UNE 127339:2012* (NA)
	EF113	e	Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo del disco ancho.	UNE-EN 1339:2004 (NA) / UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (NA) / UNE 127339:2012 (NA)
	EF114	f	Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir (USRV).	UNE-EN 1339:2004* (NA) / UNE-EN 1339:2004/AC:2006* (NA) / UNE 127339:2012* (NA)
	EF114	a	Método para la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir.	UNE-ENV 12633:2003 (CTE)					ISO 48	4,1	Borde recto			NO	NO	NO
	EF114					ISO 3310	4,2	Galgas, ancho 6 ± 1 mm, precisión 0,05 mm
	EF114					ISO 4662	4,3	Equipo de ensayo del péndulo conforme al Anexo A apartado 2		C/V
	EF114					ISO 7619	4,4	Máquina de pulido de base plana, figura 1
	EF114					4,5	Esmeril natural en grano sin usar granulometria en tabla 1. Esmeril en polvo separado por aire fresco o agua, que pase tamiz 50 µm
	EF114					4,6	Material de referencia, o probetas de control de piedra según Anexo D.
	EF114					C.3.2.1	Dos cepillos de pelo fino de 3 mm de diámetro.
	EF114					C.3.2.2	Cepillo de raices
	EF114					C.3.2.3	Espátula
	EF114					C.3.2.4	Agente desmoldeador
	EF114					C.3.2.5	Disolvente limpiador, o mezcla 90% acetona y 10% Keroseno.
	EF114					C.3.2.6	Resina poliester y endurecedor
	EF114					C.3.2.7	Envase para mezclar resina y endurecedor
	EF114					C.3.2.8	Arena fina, 100% pase por tamis de 212 µm, según ISO 3310
	EF114					C.3.2.9	2 moldes de metal mecanizado, extremos desplazables y largo x ancho = 150+c ± 2 mm x 85+c ± 2mm y espesor entre 30 y 85 mm. (C=ancho chaflán)
	EF114					C.3.2.10	2 bandejas planas mecanizadas de láminas de acero bajo en carbono de 5 mm, de 170 x 110 mm
	EF114					C.3.2.11	Medidas de sujeción de bandeja plana.
	EF114					D.2.8	Lámina de plástico flexible y clara o acetato o polietileno.
	EF114					D.2.13	Tamiz de 10 mm de bandeja perforada con malla cuadrada, según ISO 3310
	EF114					D.2.14	Tamiz clasificador con hendiduras internas de 14 a 10 mm, ancho de ranura de 7,2 ± 0,1 mm y longitud 40 ± 1 mm
	EF114					D.2.15	Galga de alargamiento, torinillos de 6 ± 0,1 mm Ø, 25 ± 1 mm altura y hueco entre tornillos de 14,7 ± 0,2 mm
	EF114					D.2.16	Balanza que pese 1,5 Kg, precisión ± 0,5 g
	EF114					D.2.17	Mallas de metal, cortadas a 149 x 89 mm, que puedan adaptarse dentro de los moldes.

F.2.B.2.4- BORDILLOS DE HORMIGÓN
Especificación				Norma
Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.				UNE-EN 1340:2004 (NA) / UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007 (NA)
Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.				UNE 127340:2006 (NA)

ENSAYOS
	EF115	a	Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Aspectos visuales. Forma y dimensiones. Espesor de la capa superficial (doble capa)	UNE-EN 1340:2004 (NA) / UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007 (NA) / UNE 127340:2006 (NA)
	EF116	b	Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia a flexión.	UNE-EN 1340:2004* (NA) / UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007* (NA) / UNE 127340:2006* (NA)
	EF117	c	Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia climática. Absorción total de agua.	UNE-EN 1340:2004* (NA) / UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007* (NA) / UNE 127340:2006* (NA)
	EF118	d	Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia climática. Resistencia al hielo-deshielo con sales descongelantes.	UNE-EN 1340:2004* (NA) / UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007* (NA) / UNE 127340:2006* (NA)
	EF119	e	Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo del disco ancho.	UNE-EN 1340:2004 (NA) / UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007 (NA) / UNE 127340:2006 (NA)
	EF120	f	Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir.	UNE-EN 1340:2004* (NA) / UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007* (NA) / UNE 127340:2006* (NA)
	EF120		Método para la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir.	UNE-ENV 12633:2003 (CTE)					ISO 48	4,1	Borde recto			NO	NO	NO
	EF120					ISO 3310	4,2	Galgas, ancho 6 ± 1 mm, precisión 0,05 mm
	EF120					ISO 4662	4,3	Equipo de ensayo del péndulo conforme al Anexo A apartado 2		C/V
	EF120					ISO 7619	4,4	Máquina de pulido de base plana, figura 1
	EF120					4,5	Esmeril natural en grano sin usar granulometria en tabla 1. Esmeril en polvo separado por aire fresco o agua, que pase tamiz 50 µm
	EF120					4,6	Material de referencia, o probetas de control de piedra según Anexo D.
	EF120					C.3.2.1	Dos cepillos de pelo fino de 3 mm de diámetro.
	EF120					C.3.2.2	Cepillo de raices
	EF120					C.3.2.3	Espátula
	EF120					C.3.2.4	Agente desmoldeador
	EF120					C.3.2.5	Disolvente limpiador, o mezcla 90% acetona y 10% Keroseno.
	EF120					C.3.2.6	Resina poliester y endurecedor
	EF120					C.3.2.7	Envase para mezclar resina y endurecedor
	EF120					C.3.2.8	Arena fina, 100% pase por tamis de 212 µm, según ISO 3310
	EF120					C.3.2.9	2 moldes de metal mecanizado, extremos desplazables y largo x ancho = 150+c ± 2 mm x 85+c ± 2mm y espesor entre 30 y 85 mm. (C=ancho chaflán)
	EF120					C.3.2.10	2 bandejas planas mecanizadas de láminas de acero bajo en carbono de 5 mm, de 170 x 110 mm
	EF120					C.3.2.11	Medidas de sujeción de bandeja plana.
	EF120					D.2.8	Lámina de plástico flexible y clara o acetato o polietileno.
	EF120					D.2.13	Tamiz de 10 mm de bandeja perforada con malla cuadrada, según ISO 3310
	EF120					D.2.14	Tamiz clasificador con hendiduras internas de 14 a 10 mm, ancho de ranura de 7,2 ± 0,1 mm y longitud 40 ± 1 mm
	EF120					D.2.15	Galga de alargamiento, torinillos de 6 ± 0,1 mm Ø, 25 ± 1 mm altura y hueco entre tornillos de 14,7 ± 0,2 mm
	EF120					D.2.16	Balanza que pese 1,5 Kg, precisión ± 0,5 g
	EF120					D.2.17	Mallas de metal, cortadas a 149 x 89 mm, que puedan adaptarse dentro de los moldes.

F.2.B.3.- PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CON PIEZAS DE OTROS MATERIALES
ENSAYOS
	EF121	a	Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la abrasión.	UNE-EN 14157:2005					EN 10025		Método A. Disco de abrasión ancho.			NO	NO	NO	Anexo A (Informativo): Correlación entre el método de referencia y los otros dos métodos.
	EF121					EN 13373	3,2	Corindón con un grano F80, según FEPA 42F1984
	EF121					EN ISO 4288	3.3.1	Máquina de abrasión, figura 1		C
	EF121					EN ISO 6506-1	3,3,2	Lupa con luz y mínimo 2 aumentos
	EF121					FEPA 42F1984	3.3.3	Regla de acero
	EF121					3.3.4	Calibre con exactitud mínima de 0,05 mm.
	EF121					3,5	Horno ventilado que mantenga 70 ± 5 ºC
	EF121					3,5	Amoladora
	EF121					3,5	Cepillo rígido
	EF121					3,5	Tinte de superficie, por ejemplo rotulador indeleble.
	EF121					Método B. Abrasión Böhme
	EF121					4,2	Corindón que desgaste 1,10 a 1,30 mm al granito y 4,2 a 5,1 a la piedra caliza.		V
	EF121					4.3.1	Dispositivo de medición del espesor
	EF121					4.3.2	Equipo de desgaste de disco Böhme, figura 5
	EF121					4.3.4	Pista de ensayo anular
	EF121					4.3.5	Carro portaprobetas.
	EF121					4.3.5	Dispositivo de carga
	EF121					4,4	Horno ventilado que mantenga 70 ± 5 ºC
	EF121					Método C. Abrasión Amsler.
	EF121					5,2	Arena de sílice. Dimensión de las partículas entre 0,2 y 0,6 mm
	EF121					5.3.1	Equipo Amsler - Laffon.
	EF121					5.3.2	Calibre con exactitud mínima de 0,05 mm.
	EF122	b	Métodos de ensayo para la piedra natural. Determinación de la resistencia a la compresión uniaxial.	UNE-EN 1926:2007					EN 197-1	6,1	Rectificadora			NO	NO	SI	Las probetas deben acondicionarse de acuerdo con el apartado 7.4
	EF122					EN 12390-Todas	6,2	Pulidora					Anexo A (Normativo): Determinación de la resistencia a compresión de una escollera
	EF122					EN 12670-2001	6,3	Equipo de ensayo de acuerdo con la EN 12390		C				Anexo B (Informativo): Determinación del índice de resistencia a carga puntual de la piedra natural
	EF122					EN 133	6,4	Cronómetro					Anexo C (Normativo): Evaluación estadística de los resultados del ensayo.
	EF122					6,5	Horno ventilado que mantenga 70 ± 5 ºC					Anexo D (Informativo): Bibliografía relacionada con el anexo B
	EF122					6,6	Balanza precisión 0,01 g
	EF122					6,7	Dispositivo de medida de longitud, precisión 0,05 mm
	EF122					6,8	Aire acondicionado, que mantenga el local a 20 ± 10 ºC
	EF123	c	Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad.	UNE-EN 1925:1999					prEN 12670	5,1	Tanque cubierto, base plana, con apoyos inoxidables y no absorbentes			NO	NO	NO	Anexo A (Informativo): Cálculo del coeficiente de absorción de agua por capilaridad por medio de una función de regresión lineal.
	EF123					EN 1936	5,2	Dispositivo que mantenga un nivel de agua constante					Anexo B (Informativo): Bibliografia relacionada con el Anexo A
	EF123					prEN 12440	5,3	Cronómetro
	EF123					5,4	Horno ventilada que mantenga 70 ± 5 ºC
	EF123					5,5	Balanza precisión 0,01 g
	EF123					5,6	Dispositivo de medida de longitud, precisión 0,05 mm
	EF123					5,7	Aire acondicionado, que mantenga el local a 20 ± 5 ºC
	EF124	d	Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada.	UNE-EN 12372:2007**					EN 12390-Todas	5,1	Balanza, precisión mínima 0,01 % de la masa a pesar			NO	NO	NO
	EF124					5,2	Horno ventilado que mantenga 70 ± 5 ºC
	EF124					5,3	Dispositivo de medida de longitud, precisión 0,05 mm
	EF124					5,4	Equipo de ensayo de acuerdo con la EN 12390		C
	EF124					5,5	Dispositivo para aplicar las cargas centradas, figura 1
	EF124					5,6	Local que pueda mantener 20 ± 10 ºC
	EF125	e	Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la flexión a momento constante.	UNE-EN 13161:2008**
	EF126	f	Método para la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir.	UNE-ENV 12633:2003 (CTE)					ISO 48	4,1	Borde recto			NO	NO	NO
	EF126					ISO 3310	4,2	Galgas, ancho 6 ± 1 mm, precisión 0,05 mm
	EF126					ISO 4662	4,3	Equipo de ensayo del péndulo conforme al Anexo A apartado 2		C/V
	EF126					ISO 7619	4,4	Máquina de pulido de base plana, figura 1
	EF126					4,5	Esmeril natural en grano sin usar granulometria en tabla 1. Esmeril en polvo separado por aire fresco o agua, que pase tamiz 50 µm
	EF126					4,6	Material de referencia, o probetas de control de piedra según Anexo D.
	EF126					C.3.2.1	Dos cepillos de pelo fino de 3 mm de diámetro.
	EF126					C.3.2.2	Cepillo de raices
	EF126					C.3.2.3	Espátula
	EF126					C.3.2.4	Agente desmoldeador
	EF126					C.3.2.5	Disolvente limpiador, o mezcla 90% acetona y 10% Keroseno.
	EF126					C.3.2.6	Resina poliester y endurecedor
	EF126					C.3.2.7	Envase para mezclar resina y endurecedor
	EF126					C.3.2.8	Arena fina, 100% pase por tamis de 212 µm, según ISO 3310
	EF126					C.3.2.9	2 moldes de metal mecanizado, extremos desplazables y largo x ancho = 150+c ± 2 mm x 85+c ± 2mm y espesor entre 30 y 85 mm. (C=ancho chaflán)
	EF126					C.3.2.10	2 bandejas planas mecanizadas de láminas de acero bajo en carbono de 5 mm, de 170 x 110 mm
	EF126					C.3.2.11	Medidas de sujeción de bandeja plana.
	EF126					D.2.8	Lámina de plástico flexible y clara o acetato o polietileno.
	EF126					D.2.13	Tamiz de 10 mm de bandeja perforada con malla cuadrada, según ISO 3310
	EF126					D.2.14	Tamiz clasificador con hendiduras internas de 14 a 10 mm, ancho de ranura de 7,2 ± 0,1 mm y longitud 40 ± 1 mm
	EF126					D.2.15	Galga de alargamiento, torinillos de 6 ± 0,1 mm Ø, 25 ± 1 mm altura y hueco entre tornillos de 14,7 ± 0,2 mm
	EF126					D.2.16	Balanza que pese 1,5 Kg, precisión ± 0,5 g
	EF126					D.2.17	Mallas de metal, cortadas a 149 x 89 mm, que puedan adaptarse dentro de los moldes.

F.3.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO
	EF127
	EF128
	EF129
	EF130
	EF131
	EF132
	EF133
	EF134

					TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
			LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO		DIRECTOR
			(Incluir nombre)		T1
					T2
					T3
					T4

## EDIF-AREA EM
RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA
El laboratorio:

Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

En fecha:
Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

G.-ENSAYOS DE ESTRUCTURAS DE MADERA ESTRUCTURAL (EM)					TÉCNICOS RESPONSABLES DE ENSAYOS				EQUIPOS
G.1. MADERA ASERRADA
Si/No	Código	nº	Ensayo	Norma	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar-tado Norma	EQUIPO_REACTIVO_MAT AUXILIAR	CÓDIGO	C_V_M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES	CORRELACIÓN
	EM01	a	Clasificación visual de la madera aserrada para su uso estructural. Madera de coníferas	UNE 56544:2011					UNE-EN 336
	EM01					UNE-EN 338
	EM01					UNE-EN 384
	EM01					UNE-EN 408
	EM01					UNE-EN 844-3
	EM01					UNE-EN 844-4
	EM01					UNE-EN 844-6
	EM01					UNE-EN 844-7
	EM01					UNE-EN 844-8
	EM01					UNE-EN 844-9
	EM01					UNE-EN 844-10
	EM01					UNE-EN 844-11
	EM01					UNE-EN 1309-1
	EM01					UNE-EN 1310
	EM01					UNE-EN 1912
	EM01					UNE-EN 13183-2
	EM01					PNE-prEN 13556
	EM01					PNE-prEN 14081-1
	EM02	b	Clasificación visual de la madera aserrada para su uso estructural. Madera de frondosas	UNE 56546:2013
	EM03	c	Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y especies	UNE-EN 1912:2012** / UNE-EN 1912:2012/AC:2013**
	EM04	d	Madera estructural. Clases resistentes	UNE-EN 338:2010** / UNE-EN 338:2010 Erratum:2011**					EN 384					NO	NO	NO
	EM04					EN 14081-todas
	EM05	e	Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y densidad	UNE-EN 384:2010** / UNE-EN 384:2010/ Erratum:2011**					EN 13183-1		Resistencia, remite a EN 408:2003			NO	NO	SI	Las dimensiones deben medirse con precisión del 1%. La humedad se calcula de acuerdo con EN 13183-1. La densidad se debe determinar.
	EM05					9,1	Dispositivo de carga en flexión, capaz de aplicarlas a velocidad constante no mayor de 0,003 h mm/s					Los ensayos se deben hacer con probetas acondicionadas en atmósfera normalizada de 20 ± 2ºC y 65 ± 5% de humedad relativa. Se considera acondicionada cuando llega a masa constante
	EM05					10,2	Dispositivo de carga en flexión, capaz de aplicarlas a velocidad constante no mayor de 0,003 h mm/s
	EM05					12,3	Dispositivo de carga en flexión, capaz de aplicarlas a velocidad constante no mayor de la indicada.
	EM05					13,2	Dispositivo de carga en flexión, capaz de aplicarlas a velocidad constante no mayor de la indicada.
	EM05					14,2	Dispositivo de carga a tracción.
	EM05					15,2	Dispositivo de carga a tracción.
	EM05					16,2	Diapositivo de carga a compresión, que no introduzca esfuerzos de flexión. Anexo A
	EM05					17,2	Diapositivo de carga a compresión, que no introduzca esfuerzos de flexión
	EM05					18,2	Dispositivo para carga a compresión y tracción. Anexo B
	EM05					19,2	Dispositivo para carga a compresión y tracción, con extensómetros.
	EM05					20,2	Dispositivo para carga a cortante.
	EM06	f	Madera estructural. Medidas y tolerancias	UNE-EN 336:2014
	EM07	g	Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación por el método de secado en estufa	UNE-EN 13183-1:2002 / UNE-EN 13183-1:2003/ Erratum / UNE-EN 13183-1/AC:2004					EN 844-1	4	Balanza precisión 0,1 g, para muestras de más de 100 g			NO	NO	NO
	EM07					EN 844-3	4	Balanza precisión 0,01 g, para muestras de menos de 100 g
	EM07					EN 844-4	4	Equipo que permita secar la madera, con circulación de aire y que mantenga 103 ± 2ºC
	EM07					EN 844-6	5	Desecador por vacio o con sustancia higroscópica.
	EM07					EN 844-7
	EM07					EN 844-9
	EM07					EN 844-12
	EM08	h	Contenido de humedad de una pieza de madera. Parte 2: Estimación por el método de la resistencia eléctrica	UNE-EN 13183-2:2002** / UNE-EN 13183-2:2003 Erratum** / UNE-EN 13183-2/AC:2004**					EN 844-1	5	Xilohigrómetro eléctrico de resistencia con electrodos aislados, graduado haste el 30% en fracciónes del 1% como máximo		V	NO	NO	NO
	EM08					EN 844-3
	EM08					EN 844-4
	EM08					EN 844-6
	EM08					EN 844-7
	EM08					EN 844-9
	EM08					EN 844-12
	EM09	i	Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con productos protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones de los productos protectores	UNE-EN 351-1:1996 / UNE-EN 351-1:1996 Erratum					EN 335-1:1992
	EM09					EN 352-2:1994
	EM09					prEN 351-2
	EM09					prEN 599-1
	EM09					EN 29002:1987
	EM09					ISO 2859-1:1989

G.2.- TABLEROS
	EM10	a	Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de las propiedades mecánicas de los tableros derivados de la madera.	UNE-EN 789:2006**
	EM11	b	Tableros de partículas. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales para todos los tipos de tableros. Tolerancias dimensionales	UNE-EN 312-1:1997
	EM12	c	Tableros de virutas orientadas (OSB). Definiciones, clasificación y especificaciones. Tolerancias dimensionales	UNE-EN 300:1997
	EM13	d	Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales. Tolerancias dimensionales.	UNE-EN 622-1:2004 / UNE-EN 622-1:2004 Erratum					EN 120					NO	NO	NO
	EM13					EN 316
	EM13					EN 322
	EM13					EN 323
	EM13					EN 324-1
	EM13					EN 324-2
	EM13					EN 326-2
	EM13					EN 326-3
	EM13					EN 622-2
	EM13					EN 622-3
	EM13					EN 622-4
	EM13					EN 622-5
	EM13					ENV 717-1
	EM13					EN 717-2
	EM14	e	Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales	UNE-EN 315:1994					EN 322		Tolerancias para longitud y anchura ± 3,5 mm. Para espesor ver tabla 1, todas medidas según EN 324-1			NO	NO	SI	El contenido de humedad, determinado conforme a EN 322, debe ser de 10 ± 2%
	EM14					7,1	Micrómetro o similar, precisión de 0,05 mm
	EM14					7,2	Cinta métrica de acero, precisión 1 mm
	EM14					EN 324-1		Tolerancias para rectitud de canto y escuadría 1mm/m, medidas según EN 324-2
	EM14					7,1	Cinta métrica de acero, precisión 1 mm
	EM14					7,2	Escuadra con dos brazos de 1000 ± 1 mm y precisión de 0,2 por 1000 mm
	EM14					EN 324-2	7,3	Regla de longitud igual a la del tablero.
	EM14					7,4	Regletas de acero, galgas o calibre graduados en 0,5 mm

G.3.- MADERA LAMINADA ENCOLADA
	EM15	a	Estructuras de madera. Madera laminada encolada y madera maciza encolada. Requisitos. Dimensiones y tolerancias	UNE-EN 14080:2013*

G.4.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO
	EM15
	EM16
	EM17
	EM18
	EM19
	EM20
	EM21
	EM22

					TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
			LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO		DIRECTOR
			(Incluir nombre)		T1
					T2
					T3
					T4

## EDIF-OTROS ENS.
RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA
El laboratorio:
					RELLENAR AÑADIENDO LAS FILAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS SEGÚN NORMA O PROCEDIMIENTO TÉCNICO
Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

En fecha:
Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

H.-OTROS ENSAYOS					TÉCNICOS RESPONSABLES DE ENSAYOS				EQUIPOS

Si/No	Código	nº	Ensayo	Método de ensayo o prueba	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar-tado Norma	EQUIPO_REACTIVO_MAT AUXILIAR	CÓDIGO	C_V_M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES	CORRELACIÓN
	OTE01
	OTE02
	OTE03
	OTE04
	OTE05
	OTE06
	OTE07
	OTE08
	OTE09
	OTE10
	OTE11
	OTE12
	OTE13
	OTE14
	OTE15
	OTE16
	OTE17
	OTE18
	OTE19

					TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
			LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO		DIRECTOR
			(Incluir nombre)		T1
					T2
					T3
					T4

## ING.CIVIL-AREA A
ANEXO. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LABORATORIOS. ENSAYOS QUE SE REALIZAN. / OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
El laboratorio:

Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

AREA A: SUELOS, FIRMES BITUMINOSOS Y OTROS MATERIALES					TÉCNICOS
GRUPO A-1. RELLENOS Y EXPLANADAS					RESPONSABLES					EQUIPOS
A 1.1 SUBÁREA SUELOS.					DE
A 1.1.1 SUBÁREA SUELOS. ENSAYOS TIPO 1.					ENSAYOS
Marcar X	Código	Tipo/ Producto	Clase/ Ensayo	Marcado CE	Ensayo	Norma	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar- / tado Norma	EQUIPO / REACTIVO / MAT. AUXILIAR	CÓDIGO	C / V / M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES	CORRELACIÓN
	OLA01	Suelos	F		Toma de muestras de rocas, escorias, grava, arena, polvo mineral y bloques de piedra empleados como materiales de construcción en carreteras.	NLT-148:1991					2.1	Cogedores metálicos de diferentes tamaños			NO	NO	NO		VS.2.a
	OLA01					2.2	Palas de borde recto
	OLA01					2.3	Cuarteadores 2 x 2 metros
	OLA01					2.4	Lona impermeable 2 metros
	OLA01					2.5	Barras
	OLA01					2.6	Cepillo
	OLA01					2.7	Recipientes de almacenamiento, sacos, botes herméticos
	OLA01					2.8	Etiqquetas
	OLA02	Suelos	F		Preparación de muestras para ensayos de suelos.	UNE 103100:1995					3	Cámara húmeda		V/M	NO	SI	SI	20 ± 3ºC - 95 ± 5%, 6 m2 como mínimo	VS.1.a
	OLA02					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC-110ºC)	GT 1.c
	OLA02					3	Secadores, con Tª regulable hasta 60ºC		V				Puede usarse estufa	OL D 2,1,2 Tipo 2
	OLA02					3	Tamices, serie de malla cuadrada y alambre					Según UNE 7050-2, con certificado de fábrica
	OLA02					3	Balanza 20 Kg ± 1 g		V
	OLA02					3	Cuarteadores 50 mm; 20mm ; 5 mm
	OLA02					3	Mortero con mazo de goma
	OLA02					3	Recinto almacenamiento muestras
	OLA02					3	Lona impermeable y barras de acero
	OLA02					3	Material auxiliar
	OLA03	Suelos	F		Análisis granulométrico de suelos por tamizado.	UNE 103101:1995					UNE 7050-2	3	Tamices 100;80;63;50;40;25;20;12,5;10;6,3;5;2;1,25;0,4;0,160;0,080mm			NO	SI	NO	Según UNE 7050-2, con certificado de fábrica	GT 1.d
	OLA03					UNE 103100	3	Balanza 10 Kg de capacidad que aprecie 1g		V					VS 1.b
	OLA03					UNE 103102	3	Balanza 200 g de capacidad que aprecie 0,01 g		V					OL D 2.1.2 Tipo 2
	OLA03					UNE 103300	3	Agitador mecánico					V > 10.000 rpm o recipiente de cristal con tapón de goma de 1 litro
	OLA03					3	Secadores, con Tª regulable hasta 60ºC					Puede usarse estufa con circulación de aire
	OLA03					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	OLA03					3	Mortero con mazo
	OLA03					3	Vaso de precipitados 600ml
	OLA03					3	Cepillo, brocha, recipientes con tapadera					Material general
	OLA03					3	Agua destilada					Verificar antes de usar
	OLA03					3	Solución de hexametafosfato sódico al 4%					Suelos difícil dispersión. Caduca al mes
	OLA03					3	Cuarteadores
	OLA03					3	Tamizadora mecánica (opcional)
	OLA03					3	Recinto almacenamiento muestras
	OLA03					3	Lona impermeable y barras de acero
	OLA04	Suelos	F		Método de ensayo para determinar en laboratorio el Índice C.B.R. de un suelo.	UNE 103502:1995					UNE 7050-2	3	Prensa		C	NO	SI	NO	V=1,2 ± 0,1 mm/min, Capacidad mín.: 50 kN, Precisión mín.: 50 N. Clase 1	GT 4,E
	OLA04					UNE 7371	3	Pistón de penetración C.B.R.					Ø=49,6 mm, L>100 mm	VS 1,h
	OLA04					UNE 103300	3	Conjunto de compactación C.B.R. (3 moldes cilíndricos y collar).					Øint=152,5 ± 0,3mm, H=177,8 ± 0,1mm, base perforada Ø=1,6mm. Y Collar supletorio H=60mm	OL A 1,2,2 Tipo 2 + I. T.
	OLA04					UNE 103400	3	3 discos espaciadores de metal					Ø=151 ± 0,3 mm, e= 50,8 ± 0,1 mm	OL B 2,1,1 Tipo 1
	OLA04					UNE 103500	3	Maza de compactación 2,5 Kg					Pesos y medidas según Norma	OL D 2,2,2 Tipo 2
	OLA04					UNE 103501	3	Maza de compactación 4,535 Kg					Pesos y medidas según Norma
	OLA04					3	3 placas metálicas perforadas con vástago central					Ø=149 mm, Øperforaciones < 1,6 mm
	OLA04					3	Trípode con medidor de deformaciones					Recorrido 25 mm y precisión 0,01 mm
	OLA04					3	3 sobrecargas anulares metálicas y 15 ranuradas de 2,25 ± 0,1 kg					Øext=149mm Øorificio central= 54mm
	OLA04					3	Medidor de penetración					Recorrido mínimo 12,50 mm, precisión 0,01 mm
	OLA04					3	Tanque de agua
	OLA04					3	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC
	OLA04					3	Balanza 20 Kg, precisión 1g		V
	OLA04					3	Balanza 1.000g, precisión 0,1g		V
	OLA04					3	Tamices: 50, 20, 5mm					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	OLA04					3	Material auxiliar
	OLA04					Cuarteadores
	OLA04					3	Cápsulas
	OLA04					3	Probeta graduada
	OLA04					3	Enrasador metálico
	OLA04					3	Mazo de goma
	OLA04					3	Papel de filtro
	OLA04					4,2	Parafina					Para muestras inalteradas
	OLA05	Suelos	F		Ensayo de compactación. Próctor modificado.	UNE 103501:1994					UNE 7050-2	5	Conjunto compactación Próctor Modificado (molde cilíndrico y collar)			NO	SI	NO	Molde cilíndrico de 152,5 ± 0,7 mm Øint. y h: 127 ± 0,1 mm; Hcollar: 60 mm. También se puede usar el molde Próctor Normal (Nota 7). Verificar estanqueidad	GT 4.d
	OLA05					UNE 103300	5	Maza de compactación 4,535 Kg					Pesos y medidas según Norma	VS 1,g
	OLA05					UNE 103501	5	Balanza 20 Kg, precisión 1g		V					OL B 2.1.1 Tipo 1
	OLA05					UNE 103502	5	Balanza 1.000g, precisión 0,1g		V					OL D 2.2.2 Tipo 2
	OLA05					5	Recipiente determinación humedad
	OLA05					5	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC
	OLA05					5	Amasadora mecánica o instrumentos de amasado
	OLA05					5	Tamices Norma (en mm): 5, 20, 50.					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	OLA05					5	Enrasador metálico
	OLA05					5	Cuarteadores
	OLA05					5	Mazo de goma
	OLA05					5	Probeta graduada
	OLA05					5	Extractor de muestras					Para extraer el material compactado del molde
	OLA06	Suelos	F		Ensayo de compactación. Próctor normal.	UNE 103500:1994					UNE 7050-2	5	Conjunto compactación Próctor Normal (molde cilíndrico y collar)			NO	SI	NO	Molde cilíndrico de 102 ± 0,4 mm. Øint. y h = 122,4 ± 0,1 mm, Hcollar: 60 mm. Verificar estanqueidad	GT 4.c
	OLA06					UNE 103300	5	Maza de compactación 2,5 Kg					Pesos y medidas según Norma	VS.1.f
	OLA06					UNE 103501	5	Balanza 20 Kg, precisión 1g		V					OL D 2.2.2 Tipo 2
	OLA06					UNE 103502	5	Balanza 1.000g, precisión 0,1g		V
	OLA06					5	Recipiente determinación humedad
	OLA06					5	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC.
	OLA06					5	Amasadora mecánica o instrumentos de amasado
	OLA06					5	Tamices: 50, 20, 5mm					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	OLA06					5	Enrasador metálico
	OLA06					5	Cuarteadores
	OLA06					5	Mazo de goma
	OLA06					5	Probeta graduada
	OLA07	Suelos	F		Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.	UNE 103300:1993 / NLT-102:1991					UNE 7-050	3	Balanza precisión 0,01g		V	NO	NO	NO		VS 1.c
	OLA07					3	Balanza precisión 0,1 g		V				100 g > masa< 1000 g	GT 1.h
	OLA07					3	Balanza precisión 1 g		V				> 1000 gramos	OL D 2,1,2 Tipo 2
	OLA07					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	OLA07					3	Recipientes con tapadera, pinzas					Resistentes a la corrosión
	OLA07					3	Pesasustancias con tapa
	OLA07					3	Cuarteadores
	OLA07					3	Tamices según norma UNE 7050-2					Con certificado de fábrica
	OLA07					3	Pinzas
	OLA08	Suelos	F		Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande.	UNE 103103:1994					UNE 7050-2	3	Aparato de Casagrande			NO	NO	NO	V al realizar ensayo. Huella,altura y giro excentrico.	VS 1.d
	OLA08					UNE 37103-2	3	Acanalador normalizado					V al realizar ensayo	GT 1,e
	OLA08					UNE 53549	3	Espátula de hoja flexible					OL D 2.1.2 Tipo 2
	OLA08					UNE 103100	3	Pesasustancias con tapa
	OLA08					UNE 103300	3	Balanza 100 g de capacidad que aprecie 0,01g		V
	OLA08					3	Tamiz 400 mm, norma UNE 7050					Con certificado de fábrica
	OLA08					3	Superficie lisa 300x300 espesor 10 mm					De vidrio
	OLA08					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	OLA08					3	Mortero con mazo
	OLA08					3	Cámara húmeda		V/M				20 ± 3ºC - 95 ± 5%, 6 m2 como mínimo
	OLA08					3	Calibre					Con certificado de fábrica
	OLA08					3	Agua destilada					Verificar antes de usar. Se puede usar agua normal si se valida
	OLA09	Suelos	F		Determinación del límite plástico de un suelo.	UNE 103104:1993					UNE 7050	3	Espátula y superficie lisa			NO	NO	NO		VS 1.e
	OLA09					UNE 103103	3	Pesasustancias con tapa					GT 1.f
	OLA09					UNE 103300	3	Balanza de capacidad 100 g que aprecie 0,01		V					OL D 2.1.2 Tipo 2
	OLA09					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	OLA09					3	Tamiz 0,40 mm, según norma UNE 7050					Con certificado de fábrica
	OLA09					3	Frasco lavador y agua destilada					Verificar antes de usar. Se puede usar agua normal si se valida
	OLA09					3	Superficie lisa 300x300 espesor 10 mm					De vidrio
	OLA09					3	Varilla de 3 mm
	OLA10	Suelos	F y Q		Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.	UNE-EN 933-8:2000					EN 932-2	5	Reactivos (CaCl2 o CaCl2.6H2O, glicerina, formaldehído al 40% y agua dest.)			NO	Si	NO	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos establecidos en EN 932-5	VS 2.e
	OLA10					EN 932-5	6.2	Dos probetas cilíndricas graduadas, especificadas en el ap. 6,2					EH 2.b
	OLA10					EN 1097-5	6.3	Pistón tarado especificado en el ap. 6,3					El Anexo A describe el procedimiento para determinar el valor del equivalente de arena de la fracción granulométrica.	OL A 1.1.1 Tipo 1
	OLA10					6.4	Cronómetros con precisión de 1 segundo.					OL B 2.1.1 Tipo 1
	OLA10					6.5	Regla de 500 mm, graduada en milímetros.					El Anexo B tiene un ejemplo de hoja de datos del ensayo.
	OLA10					6.7	Una escobilla para limpieza de tamices.
	OLA10					6.8	Espátula
	OLA10					6.9	tubo lavador, especificado en el ap. 6,9 de la norma.
	OLA10					6.10	Botella especificada en el ap. 6,10 de la norma.
	OLA10					6.12	Embudo especificado en el ap. 6,12 de la norma.
	OLA10					6.13	Máquna de agitación especificada en el ap. 6,13 de la norma.
	OLA10					6.14	Termómetro con precisión de 1º C
	OLA10					6.15	Balanza con precisión de ± 0,1% de la masa que debe pesar.
	OLA10					6.16	Papel de filtro de grosor medio o grueso.
	OLA11	Suelos	F		Determinación de la densidad y humedad "in situ" por el método de los isótopos radiactivos. (Sujeto a autorizaciones previas por el Consejo de Seguridad Nuclear).	ASTM D-3017-05 ASTM D-2922-05					ASTM D-1556	5.1	Equipo nuclear para medida de humedad y densidad in situ		C	NO	NO	SI	Autorización del CSN, de instalación operador y supervisor	OL D 1.3.2 Tipo 2
	OLA11					ASTM D-2216	Anex A	Aparatos calibrados conforme a Anexo A1		C
	OLA11					ASTM D-2922
	OLA11					ASTM D2937
	OLA11					ASTM D 4718

A 1.1.2 SUBÁREA SUELOS. ENSAYOS TIPO 2.
	OLA12	Suelos	F		Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo.	UNE 103302:1994					3	Tamiz 5 mm según norma UNE 7050			NO	NO	NO	Con certificado de fábrica	GT 1.K
	OLA12					3	Cuarteadores, tamaño máximo 5 mm					OL D 2.1.2 Tipo 2
	OLA12					3	Mortero con mazo, embudo plástico
	OLA12					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	OLA12					3	3 Picnómetros de capacidad entre 50 y 100 cm3					Cuello capilar y enrase
	OLA12					3	Balanza de precisión 0,0001 g		V
	OLA12					3	Baño termostático entre 20 y 25 ºC
	OLA12					3	Jeringuilla hipodérmica con aguja larga
	OLA12					3	Bomba de presión o dispositivo para hervir los picnómetros
	OLA12					3	Desecador con tapa con valvula de presión
	OLA12					3	Paño de material que no deje pelo, papel filtro
	OLA12					4	Cloruro cálcico
	OLA13	Suelos	F		Carga con placa estática .	NLT-357:1998					3.1	Aparato de carga con placa			NO	SI	NO		VS 3.D
	OLA13					3,2	Sistema de reacción con carga superior a 10 kN a la necesaria para el ensayo (camión, remolque o apoyo fijo)
	OLA13					3,3,1	Dispositivo de carga y descarga
	OLA13					3,3,2	Bomba hidráulica con válvula reductora de presión		V
	OLA13					3,3,3	Manguera de alta presión de 3 m de longitud, con racores de cierre aut.
	OLA13					3,3,4	Cilindro hidráulico, antivuelco, con dinamómetro y rótulas en ambos extremos, con altura menor a 600 mm.
	OLA13					3,4	Dispositivo para medición de cargas, mecánico o electrónico, error menor al 1% de la carga		C
	OLA13					3,5	Dispositivo para medir los asientos (puente de medición y 3 transductores), exactitud de 0,01 mm
	OLA13					3,6	Aparatos auxiliares, palas, reglas de acero de 400, 700 y 850 mm, cepillo. Etc.
	OLA14	Suelos	Q		Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico.	UNE 103204:1993 / / Err:1993					UNE 7050	3	Balanza 160g, precisión 0,0001g		V	NO	NO	NO		GT 3.c
	OLA14					UNE 103100	3	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC	VS 1.i
	OLA14					3	Termómetro graduado 0-100 ºC, ± 0,5 ºC					OL D 2,3,2 Tipo 2
	OLA14					3	Mortero y maza metálicas
	OLA14					3	Mazo de goma.
	OLA14					3	Tamices: 0,16 y 2mm					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante
	OLA14					3	Placa de calefacción
	OLA14					3	Vidrios de reloj
	OLA14					3	Material auxiliar					Pinzas de madera
	OLA14					3	Lana de vidrio para filtrar
	OLA14					3	Embudo de vidrio boca Ø=20cm
	OLA14					3	Desecador
	OLA14					3	Matraz Erlenmeyer 500 cm3
	OLA14					3	Matraz Erlenmeyer 2000 cm3
	OLA14					3	Matraz aforado 1000 cm3
	OLA14					3	2 vasos de precipitados 150 cm3
	OLA14					3	2 pipetas graduada 10 cm3
	OLA14					3	Probeta graduada 100 cm3
	OLA14					3	Probeta graduada 250 cm3
	OLA14					3	Frasco transparente 2 litros cierre hermético
	OLA14					3	Frasco opaco 2 litros cierre hermético
	OLA14					3	2 buretas 50 cm3
	OLA14					3	Cronómetro
	OLA14					3	Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) (P.A.)
	OLA14					3	Ácido nítrico concentrado (HNO3) (P.A.)
	OLA14					3	Ácido oxálico (P.A.)
	OLA14					3	Oxalato sódico (P.A.)
	OLA14					3	Permanganato potásico (P.A.)
	OLA14					3	Agua destilada					Verificar antes de usar
	OLA15	Suelos	Q		Determinación del contenido en sales solubles de los suelos.	NLT-114:1999					2	Frasco de vidrio de boca ancha y tapón hermético de 1 dm3 aprox.			NO	NO	NO		VS 1.k
	OLA15					2	2 cápsulas de porcelana de unos 200 cm3					OL D 2,3,2 Tipo 2
	OLA15					2	Equipo de filtración con papel de por fino.
	OLA15					2	Baño maría
	OLA15					2	2 balanzas 1 analítica precisión 0,0001 g y otra precisión 0,1 g
	OLA15					2	Estufa de desecación capaz de mantener temperatura de 110 ±5ºC
	OLA15					2	Desecador para enfriamiento de cápsulas
	OLA15					2	Matraces aforados de 500 cm3 y 100 cm3
	OLA15					2	Un agitador para volteo
	OLA15					2	Ácido clorhídrico concentrado
	OLA15					2	Agua destilada
	OLA15					2	Pipeta.
	OLA16	Suelos	Q		Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.	UNE 103201:1996 / / Err:2003					UNE 7050-2	3	Balanza analítica			NO	NO	NO		VS 1.j
	OLA16					3	Horno de calcinación eléctrico o, en su defecto mechero de gas					OL A 1.1.2 Tipo 2
	OLA16					3	Crisol de porcelana. Triangulo y tripode si se calcina con mechero.					OL D 2.3.2 Tipo 2
	OLA16					3	Estufa de descación, con temperatura regulable hasta 115ºC
	OLA16					3	Aparato para agitación de frascos.
	OLA16					3	Frasco para agitación de 1000 ml, con cierre hermético
	OLA16					3	Tamices de 2,00 mm y 0,40 mm de la UNE 7050-2
	OLA16					3	Mortero con su pistilo
	OLA16					3	Matraz aforado de 500 ml y otro de 250 ml
	OLA16					3	Dos vasos de 600 ml, con varilla de vidrio y vidrio de reloj para taparlos.
	OLA16					3	Pipeta de 10 ml.
	OLA16					3	Desecador
	OLA16					3	Ácido clorhídrico N/20
	OLA16					3	Disolución de cloruro bárico al 5%
	OLA16					3	Material auxiliar
	OLA17	Suelos	Q		Contenido de yeso en suelos.	NLT-115:1999					NLT-101-72	3	Acetona de calidad purisima y riqeza mayor del 99%			NO	NO	NO		VS 1 L
	OLA17					NLT-120-72	101 2,1	Balanza , 10 kg capacidad y sensibilidad 1 g
	OLA17					101 2,2	Cuarteador para áridos gruesos y otro para finos, lona de 2x2 y barras de 2,5 m
	OLA17					101 2,3	Tamices 20, 5, 2 y 0,40 UNE
	OLA17					101 2,4	Mortero con nanilla con goma en su parte inferior y mazo de goma
	OLA17					101 2,5	Pala o paleta para manejar el material
	OLA17					120 2,1	Tamices 2 y 0,40 UNE
	OLA17					120 2,2	Mortero con su pistilo
	OLA17					120 2,3	Frasco para agitación de unos 1000 cm³ con cierre hermético.
	OLA17					120 2,4	Aparato para agitar frascos que permita mantener el suelo en suspensión durante el tiempo de agitación
	OLA17					120 2,5	Matraz aforado de 500 cm³ y otro de 250
	OLA17					120 2,6	Dos vasos de 600 cm3 con varilla de vidrio y vidrio de reloj que pueda taparles.
	OLA17					120 2,7	Frasco lavador con agua destilada caliente
	OLA17					120 2,8	Pipeta de 10 cm3
	OLA17					120 2,9	Embudo de vidrio
	OLA17					120 2,10	Crisol de porcelana. Triángulo y trípode de sopore si se calcina con mechero.
	OLA17					120 2,11	Horno de calcinación eléctrico o mechero de gas
	OLA17					120 2,12	Balanza analítica
	OLA17					120 2,13	Estufa de desecación regulable a 75-80ºC
	OLA17					120 2,14	Desecador
	OLA17					120 2,15	Papel indicador por pH
	OLA17					120 2,16	Papel de filtro de por fino y de cenizas conocidas.
	OLA17					120 2,17	Ácido clorhídrico N/20
	OLA17					120 2,18	Solución de cloruro bárico al 5%
	OLA17					120 2,19	Solución de nitrato de plata (1,7g en 100 cm3 de agua
	OLA17					120 2,20	Agua destilada
	OLA18	Suelos	Q		Determinación del pH de un suelo.	UNE 77305:1999					UNE 77303	4,1	Agua de grado 2 según UNE-EN ISO 3696			NO	NO	NO	Norma equivalente a la ISO 10390:1994	OL D 2,3,2 Tipo 2
	OLA18					UNE-EN ISO 3696	4,2	Disolución de cloruro potásico 1mol/l
	OLA18					ISO 1770	4,3	Disolución de cloruro cálcico 0,01 mol/l
	OLA18					4,4,1	Disolución tampón, 10,21 g de dihidrogenofostato de postasio y 3,415 de hidrogenofosfato de disodio y hasta 1000 ml de agua a 20ºC
	OLA18					4,4,2	Disolución tampón, 3,800 g de dihidrogenofostato de postasio y 3,415 de hidrogenofosfato de disodio y hasta 1000 ml de agua a 20ºC
	OLA18					4,4,3	Disolución tampón, 3,80 g de tetraborato disódico decahidratado , y hasta 1000 ml de agua a 20ºC
	OLA18					5,1	Máquina agitadora o mezcladora
	OLA18					5,2	pHmetro		C
	OLA18					5.3	Electrodo de vidrio y electrodo de referencia, o un electrodo combinado.
	OLA18					5,4	Termómetro capaz de medir 1ºC conforme al tipo C de la ISO 1770.
	OLA18					5,5	Botella para la muestra mínimo de 50 ml, de borosilicato o polietileno.
	OLA18					5,6	Cuchara de capacidad conocida de al menos 5,0 ml
	OLA19	Suelos	F		Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por el método de la arena.	UNE 103503:1995					UNE 7050-2	3	Dispositivo especial, frasco, válvula de cierre y cono, mínimo 4000 cm3			NO	SI	NO		VS 1.n
	OLA19					UNE 103300	3	Plato metálico rectangular o cuadrado plano, con agujero central, con espesor suficiente para mantenerse rígido. El agujero de diámetro especificado en la norma.					OL D 1,3,2 Tipo 2
	OLA19					UNE 103500	3	Arena que pase por el tamiz 2,0 mm y quede retenida en el 0,25 mm de UNE 7050-2, limpia y seca.		C
	OLA19					UNE 103501	3	2 balanzas, capacidad 10 y 2 Kg y precisión 1 y 0,01 g.
	OLA19					3	Estufa de desecación, con temperatura regulable hasta 115ºC
	OLA19					3	Varios botes o frascos estancos de 3500 cm3 capacidad mínima.
	OLA19					3	Herramientas para excavar y retirar el terreno (paleta, cucharón, martillo…)
	OLA19					3	Tamices de 0,25, 2,00 20,00 y 50,0 mm, norma UNE 750-2
	OLA19					3	Calibre de precisión 0,1 mm.

A 1.1.3 SUBÁREA SUELOS. ENSAYOS TIPO 3.
	OLA20	Suelos	Q		Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico. Apartado 11. Determinación del contenido total en azufre.	UNE-EN 1744-1:1999 Apartado 11.					EN 196-1:1993	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC con precisión ±5 ºc.			NO	NO	SI	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos de prEN 932-5	EH 2.h
	OLA20					EN 196-2:1987	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC precisión ±25					Todo el material de vidrio, (Salvo indicación), volumétrico debe ser clase B, con exactitud definida en ISO 384	OL B 2,1,3 Tipo 3
	OLA20					EN 196-3:1987	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrioc de clase A se debe utilizar para los ensayos de auditoría y los patrón.
	OLA20					ENV 197-1:1992	5.2.4	Balanza capaz de pesar 10 Kg, con precisión de 1 g
	OLA20					EN 932-1:1996	5.2.5	Balanza capaz de pesar 1Kg con precisión de 0,01 g
	OLA20					prEN 932-2	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,1 mg
	OLA20					prEN 932-5	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	OLA20					EN 933-2:1995	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	OLA20					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLA20					prEN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	OLA20					prEN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLA20					prEN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores, con agua desmineralizada
	OLA20					ISO 384:1978	5.2.13	Dos buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml.
	OLA20					ISO 648:1977	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLA20					ISO 650:1977	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLA20					ISO 1042:1983	5.2.16	Desecadores
	OLA20					ISO 4788:1980	5.2.17	Vitrina - Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	OLA20					Azufre total	4.6.1	Bromo
	OLA20					4.6.2	Indicador rojo de metilo, 20 mg en 50 ml de etanol y 50 ml de agua.
	OLA21	Suelos	Q		Determinación de la reactividad potencial álcali-sílice y álcali-silicato de los áridos. Método acelerado en probetas de mortero.	UNE 146508:1999 EX					UNE 80113		Tamices 5 - 2,5 - 1,25 - 0,63 - 0,315 - 0,160 ó 4 - 2 - 1 - 0,5 - 0,25 0,125 UNE-EN 933-2			SI	NO	SI	Cámara humeda	EH 3,c
	OLA21					UNE 80122		Amasadora (UNE-EN 196-1)					OL B 2,1,3 Tipo 3
	OLA21					UNE 83811 EX		Pisón: anchura para compactar manualmente las probetas en los moldes
	OLA21					UNE-EN 196-1		Cámara húmeda (UNE-EN 196-1)
	OLA21					UNE 196-3		Moldes (UNE 80113)
	OLA21					UNE-EN 932-1		Comparador de longitud, micrómetor graduado 0,001 mm
	OLA21					UNE-EN 933-1		Contenedor que resista 80º y sea inerte a NaOH 1N					Sólo son válidos contenedores de polipropileno o polietileno de alta densidad, (los que se usan en microondas)
	OLA21					UNE-EN 933-2		Estufa 80º C
	OLA21					Cemento, reactivos y agua destilada y termómetro

A 1.1.4 SUBÁREA SUELOS. ENSAYOS TIPO 4.
	OLA22	Suelos	F		Determinación de la resistividad de un suelo.	I.T.
	OLA22
	OLA22
	OLA22
	OLA23	Suelos	Q		Determinación de la reactividad potencial de los áridos. Método químico. Parte 2: Determinación de la reactividad álcalí-carbonato	UNE 146507-2:1999 EX					UNE-EN 196-2		Álcali/Carbonato: Machacadora de mandíbulas			NO	NO	NO		OL B 2,1,4 Tipo 4
	OLA23					UNE-EN 932-1		Molino o aparato capaz de moler 30 gr. De 2,5 mm a 0,16 mm					EH 3,c
	OLA23					UNE-EN 933-1		Tamices normalizados de 2,5 mm y 0,16 mm
	OLA23					Aparato para medir la densidad óptica (UNE-EN 196-2)
	OLA23					Reactivos ((UNE-EN 196-2)

A 1.2 SUBÁREA ESTABILIZADOS.
A 1.2.1 SUBÁREA ESTABILIZADOS. ENSAYOS TIPO 1.
	OLA24	Suelo cemento	F		Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos de muestreo.	UNE-EN 932-1:1997					prEN 932-5	7	Cogedor			NO	NO	NO	Los aparatos, descritos en el Anexo A (informativo), dependerán del tipo de ensayo.	VS 2.b
	OLA24					7	Pala					En el Anexo B (informativo) aporta un procedimiento para comprobar la desviación del muestreo.	EH 2.a
	OLA24					7	Bastidor de muestreo
	OLA24					7	Caja de muestreo
	OLA24					7	Tubo de muestreo
	OLA24					7	Cilindro de muestreo
	OLA24					7	Recipiente o cubeta de muestreo.
	OLA24					7	Divisores de muestras.
	OLA25	Suelo cemento	F		Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado.	UNE-EN 933-1:1998 / / A1:2006					EN 933-2:1995	5,1	Tamices de ensayo especificados en EN 933-2, conforme a ISO 3310-1 y 2			NO	SI	NO	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos generales de prEN932-5	EH 2.f
	OLA25					EN 932-2	5,2	Tapa y fondo herméticos, para los tamices					Anexo A (Informativo): Representación gráfica de los resultados.	VS 2.d
	OLA25					EN 932-5	5,3	Estufa ventilada, regulable a 110±5ºC u otro aparato de secado que no rompa.					Anexo B (Normativo): Método de ensayo para áridos no adecuados para secado en estufa.	OL B 2,1,1 Tipo 1
	OLA25					EN 1097-6	5,4	Dispositivo de lavado					Anexo C (Informativo): Ejemplo de hoja de resultados de ensayo.
	OLA25					ISO 3310-1:1990	5,5	Balanzas de precisión con error máximo de ±0,1% de la muestra.
	OLA25					ISO 3310-2:1990	5,6	Bandejas, cepillos
	OLA25					5,7	Máquina de tamizar, (opcional)
	OLA26	Suelo cemento	F		Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las aberturas.	UNE-EN 933-2:1996 / / 1M:1999
	OLA26
	OLA26

A 1.2.2 SUBÁREA ESTABILIZADOS. ENSAYOS TIPO 2.
	OLA27	Estabili- / zado	Q		Determinación del contenido en cal del suelo estabilizado.	I.T. según anejo nº 3 de "Verificación de inicio de unidad de obra: Estabilización de suelo con cal"
	OLA28	Suelo / cemento	F		Extracción de probetas testigo para la determinación del espesor de la capa en suelo-cemento.	NLT-314:1992 / / + I.T.					2,1	Máquina motorizada para extracción de testigos, motor, coronas cortadoras de 10 y 15 cm, sierra de corte lineal y depósito de agua para refrigerar			NO	NO	NO	Correspondencia con otras normas: ASTM D 979-89 - AASHTO T 168-82 (1986) - B.S. 598: Part 100: 1987	VS 6,a
	OLA28					2,2	Útil extractor de testigos, tipo tenazas.					MOPU, 1978 "Manual de control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas" apartado 6,5	OL A 2,2,2 Tipo 2
	OLA28					2,3	Material aux. Lápices grasos, guantes, gafas seuridad, cinceles, etc.					C.E.C. CEDEX
	OLA29	Estabili- / zado	F		Materiales tratados con conglomerantes hidráulicos. Determinación del plazo de trabajabilidad.	UNE 41240:2003					UNE 103501	6.1	Procedimiento Próctor modificado: moldes, mazas y utensilios definidos en UNE 103501			NO	NO	NO	Anexo informativo: Modelo de impreso para los resultados.	VS 3,c
	OLA29					UNE 103502	6,2,1	Procedimiento martillo vibrante: molde cilíndrico de acero de 152,4 mm ± 0,7 mm de Ø interior y 177,8 mm ± 0,4 mm de altura, volumen aprox. 3243 cm³ y collar adaptable de 51 mm de altura.			NO	NO	NO
	OLA29					UNE 103300	6,2,2	Martillo vibrante eléctrico, frecuencia de 28 a 34 Hz, masa 10 Kg, potencia 800 a 900 W. Pisón acero masa 3,5 Kg, base 146 mm de Ø , montado en bastidor deslizante con sobrecarga. Masa martillo + pisón regulable entre 30 y 40 Kg.
	OLA29					UNE-EN 933-2	6,2,3	Cronómetro o temporizador con precisión ±1 segundo
	OLA29					6,2,4	Bancada o base sólida de hormigón para apoyar los moldes.
	OLA29					6,3,1	Reloj con sensibilidad de minutos
	OLA29					6,3,2	Balanzas de 20 Kg de capacidad y 1 g de precisión y otra de 1 Kg y 0,1 g.
	OLA29					6,3,3	Recipientes para determinar la humedad según UNE 103300
	OLA29					6,3,4	Estufa de desecación regulable hasta 115ºC
	OLA29					6,3,5	Amasadora mecánica adecuada o instrumentos para amasar manualmente.
	OLA29					6,3,6	Tamices UNE 20 mm y UNE 5 mm que cumplan UNE-EN 933-2
	OLA29					6,3,7	Enrasador o regla metálica de borde recto, afilado y resistente, longitud superior al Ø del molde y una espátual.
	OLA29					6,3,8	Una paleta y una probeta graduada con capacidad de 250 cm³
	OLA29					6,3,9	Recipientes herméticos para conservación de las muestras inalterables a temperaturas entre 35 y 50ºC
	OLA29					6,3,10	Extractor de muestra si los moldes no fuesen del tipo partido.
	OLA29					6,3,11	Termómetro con escala de 0 a 50ºC y sensibilidad 0,2ºC
	OLA29					6,3,12	Un cuarteador adecuado.
	OLA30	Estabili- / zado	F		Resistencia a compresión simple de materiales tratados con conglomerantes hidráulicos.	NLT-305:1990					2,1	Prensa con sistema de regulación de cargas de forma continua, con entrada en carga sin choque a velocidad de (0,1 ± 0,01) Mpa/s. y con sistema de lectura que permita apreciar el 1% del valor de la carga.			NO	NO	NO	Correspondencia con otras normas: ASTM C 39-89 y ASTM C 873-85	VS 3,a
	OLA30					2,1,1	2 platos de acero con dureza no inferior a 55 HRC, superficie plana y rectificada, con error de planeidad inferiro a 0,01 mm cada 100 mm.
	OLA30					2,1,2	Rórula esférica sobre la que se monta un plato, de Ø superior al 75% del de la probeta
	OLA30					2,2	Dispositivo de refrentado con mecanismo de alineación que asegure la ortogonalidad entre la superficie refrentada y el eje de la probeta.
	OLA30					2,3	Sierra con borde de diamante o similar
	OLA30					2,4	Calibrador tamaño suficiente para medir Ø y longitud de las probetas.
	OLA30					2,5	Elementos auxiliares, campana de extracción forzada de aire, balanzas, cogedores, brochas, martillo, etc.
	OLA31	Estabili- / zado	F		Compactación con martillo vibrante de materiales granulares tratados.	NLT-310:1990					2,1	Prensa con sistema de regulación de cargas de forma continua, con entrada en carga sin choque a velocidad de (0,1 ± 0,01) Mpa/s. y con sistema de lectura que permita apreciar el 1% del valor de la carga.			NO	NO	NO	Correspondencia con otras normas: ASTM C 39-89 y ASTM C 873-85	VS 3,a
	OLA31					2,1,1	2 platos de acero con dureza no inferior a 55 HRC, superficie plana y rectificada, con error de planeidad inferiro a 0,01 mm cada 100 mm.
	OLA31					2,1,2	Rórula esférica sobre la que se monta un plato, de Ø superior al 75% del de la probeta
	OLA31					2,2	Dispositivo de refrentado con mecanismo de alineación que asegure la ortogonalidad entre la superficie refrentada y el eje de la probeta.
	OLA31					2,3	Sierra con borde de diamante o similar
	OLA31					2,4	Calibrador tamaño suficiente para medir Ø y longitud de las probetas.
	OLA31					2,5	Elementos auxiliares, campana de extracción forzada de aire, balanzas, cogedores, brochas, martillo, etc.
	OLA32	Estabili- / zado	F		Método de ensayo para determinar en laboratorio del Índice C.B.R. a 1, 4 y 7 días de suelo estabilizado.	UNE 103502:1995 / / +I.T.					UNE 7050-2	3	Prensa		C	NO	SI	NO	V=1,2 ± 0,1 mm/min, Capacidad mín.: 50 kN, Precisión mín.: 50 N. Clase 1	GT 4.e
	OLA32					UNE 7371	3	Pistón de penetración C.B.R.					Ø=49,6 mm, L>100 mm	VS 1.h
	OLA32					UNE 103300	3	Conjunto de compactación C.B.R. (3 moldes cilíndricos y collar).					Øint=152,5 ± 0,3mm, H=177,8 ± 0,1mm, base perforada Ø=1,6mm. Y Collar supletorio H=60mm	OL A1,1,1 Tipo 1
	OLA32					UNE 103400	3	3 discos espaciadores de metal					Ø=151 ± 0,3 mm, e= 50,8 ± 0,1 mm	OL B 2,1,1 Tipo 1
	OLA32					UNE 103500	3	Maza de compactación 2,5 Kg					Pesos y medidas según Norma	OL D 2,2,2 Tipo 2
	OLA32					UNE 103501	3	Maza de compactación 4,535 Kg					Pesos y medidas según Norma
	OLA32					3	3 placas metálicas perforadas con vástago central					Ø=149 mm, Øperforaciones < 1,6 mm
	OLA32					3	Trípode con medidor de deformaciones					Recorrido 25 mm y precisión 0,01 mm
	OLA32					3	3 sobrecargas anulares metálicas y 15 ranuradas de 2,25 ± 0,1 kg					Øext=149mm Øorificio central= 54mm
	OLA32					3	Medidor de penetración					Recorrido mínimo 12,50 mm, precisión 0,01 mm
	OLA32					3	Tanque de agua
	OLA32					3	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC
	OLA32					3	Balanza 20 Kg, precisión 1g		V
	OLA32					3	Balanza 1.000g, precisión 0,1g		V
	OLA32					3	Tamices: 50, 20, 5mm					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	OLA32					3	Material auxiliar
	OLA32					Cuarteadores
	OLA32					3	Cápsulas
	OLA32					3	Probeta graduada
	OLA32					3	Enrasador metálico
	OLA32					3	Mazo de goma
	OLA32					3	Papel de filtro
	OLA32					4,2	Parafina					Para muestras inalteradas
	OLA33	Estabili- / zado	F		Determinación de la eficacia de disgregación de un suelo previo a su estabilización.	UNE-EN 933-1:1998 / / A1:2006 + I.T.					5.1	Tamices de ensayo			NO	NO	NO	Análogo a UNE EN 933-1:1998. Granulometría
	OLA33					5.2	Tapa y fondo
	OLA33					5.3	Estufa ventilada
	OLA33					5.4	Dispositivo de lavado
	OLA33					5.5	Balanza, precisión o,1 %
	OLA33					5.6	Bandejas y cepillo
	OLA33					5.7	Máquina de tamizar (opcional)

A 1.2.3 SUBÁREA ESTABILIZADOS. ENSAYOS TIPO 3.
A 1.2.4 SUBÁREA ESTABILIZADOS. ENSAYOS TIPO 4.

A 1.3 SUBÁREA MECANICA DE SUELOS.
A 1.3.1 SUBÁREA MECÁNICA DE SUELOS. ENSAYOS TIPO 1.
A 1.3.2 SUBÁREA MECÁNICA DE SUELOS. ENSAYOS TIPO 2.
	OLA34	Msuelos	F		Ensayo de colapso en suelos	NLT-254:1999					UNE 103-300-93	4	Equipo edométrico		C	NO	NO	SI	Se corresponde con la ASTM D 5333-92	En GT 2.g se hace con la UNE 103406:1996
	OLA34					UNE 103-405-94	4,2	Balanza de capacidad suficiente, con una precisión de 0,01 g.					La sala del ensayo deber estar aislada de vibraciones, y el equipo protegido de los rayos del sol, fuentes de calor y corrientes de aire, la temperatura de la sala controlada dentro de un margen de ±4ºC
	OLA34					UNE 103-302-94	4,2	Un disco metálico, indeformable para las presiones a aplicar, con caras planas y paralelas de Ø 1 mm menor que el del anillo portaprobetas y de la misma altura que este.
	OLA34					4,2	Elementos para determinar la humedad, según UNE 103-300					Los aparatos son los de la UNE 103405:1994, y en la columna "Apartado de la norma", se indican los de esta norma.
	OLA34					4,2	Calibre de precisión 0,1 mm.
	OLA34					4,2	Cronómetro, cuchillos, espátulas y cepillos adecuados
	OLA34					4,2	Exrator de muestras similar al descrito en UNE 103-400
	OLA34					4,2	Elementos necesarios para la compactación de probetas.
	OLA35	Msuelos	F		Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro	UNE 103405:1994					UNE 103300	4,1	Equipo edométrico		V	SI	SI	Sala con Tª controlada ± 4 Cº	Protegido del sol, de calor y corrientes de aire. V carga en puente	GT 2.c
	OLA35					UNE 103302	4,2	Balanza de precisión 0,01 g		V					OL D 2,2,2 Tipo 2
	OLA35					UNE 103400	4,2	Disco metálico
	OLA35					4,2	Elemento para determinar la humedad
	OLA35					4,2	Calibre de precisión 0,1 mm					Con certificado de fábrica
	OLA35					4,2	Cronómetro,cuchillos,espátulas y cepillos
	OLA35					4,2	Extractor de muestras motorizado
	OLA35					4,2	Elementos necesarios para compactar
	OLA36	Msuelos	F		Ensayo de hinchamiento libre de un suelo en edómetro	UNE 103601:1996					UNE 103300	4,1	Equipo edométrico		V	SI	SI	Sala con Tª controlada ± 4 Cº	Protegido del sol, calor y corrientes de aire. V carga en puente	GT 2,e
	OLA36					UNE 103405	4,2	Balanza de precisión 0,01 g		V					OL D 2,2,2 Tipo 2
	OLA36					4,2	Disco metálico
	OLA36					4,2	Elemento para determinar la humedad
	OLA36					4,2	Calibre de precisión 0,1 mm					Con certificado de fábrica
	OLA36					4,2	Cronómetro,cuchillos,espátulas y cepillos
	OLA36					4,2	Extractor de muestras motorizado					Tallado muestra en ambiente con Hr > 50%. Para suelos sensibles a la pérdida de humedad, tallar probeta en cámara húmeda
	OLA36					4,2	Elementos necesarios para compactar
	OLA37	Msuelos	F		Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro	UNE 103602:1996					UNE 103300	4,1	Equipo edométrico		V	SI	SI	Sala con Tª controlada ± 4 Cº	Protegido del sol, calor y corrientes de aire. V carga en puente	GT 2,f
	OLA37					UNE 103405	4,2	Balanza de precisión 0,01 g		V					OL D 2,2,2 Tipo 2
	OLA37					4,2	Disco metálico
	OLA37					4,2	Elemento para determinar la humedad
	OLA37					4,2	Calibre de precisión 0,1 mm					Con certificado de fábrica
	OLA37					4,2	Cronómetro,cuchillos,espátulas y cepillos
	OLA37					4,2	Extractor de muestras motorizado					Tallado muestra en ambiente con Hr > 50%. Para suelos sensibles a la pérdida de humedad, tallar probeta en cámara húmeda
	OLA37					4,2	Elementos necesarios para compactar
	OLA38	Suelos	Q		Agresividad. Grado de acidez Baumann-Gully	UNE 83962:2008					-	5,1	Material corriente de laboratorio analítico			NO	NO	NO		GT 3,e
	OLA38					5,2	Granatario hasta 1000g, exactitud 0,5g					OL D 2,3,2 Tipo 2
	OLA38					5,3	Bureta 25 ml, graduación 0,1ml
	OLA38					5,4	Erlenmeyer o vaso de 500 ml
	OLA38					5,5	Estufa de tiro forzado o natural con acceso aire					Regulable a 105 ± 5 ºC
	OLA38					5,6	Tamices: 0,125 y 2 mm
	OLA38					5,2	Balanza
	OLA38					6,1	Agua destilada					Verificar antes de usar
	OLA38					6,2	Acetato de sodio anhidro (CH3-COONa)
	OLA38					6,3	Hidróxido de sodio (NaOH), en lentejas
	OLA38					6,4	Fenolftaleína
	OLA38					6,5	Etanol del 96% de pureza
	OLA38					7,1	Disolución de acetato de sodio 1N
	OLA38					7,2	Disolución de Hidróxido de sodio 0,1N
	OLA38					7,3	Indicador de Fenolftaleina
	OLA39	Suelos	Q		Agresividad. Ión sulfato	UNE 83963:2008					-	4,1	Agua destilada			NO	SI	NO		GT 3,f
	OLA39					4,2	Acido Clorhídrico 0,05 N					OL D 2,3,2 Tipo 2
	OLA39					4,3	Acido Clorhídrico diluido 1+1
	OLA39					4,4	Disolución de cloruro de bario al 10%
	OLA39					4,5	Disolución de hidróxido de sodio al 20%
	OLA39					4,6	Disoluición de indicadora de anaranjado de metilo al 0,1%
	OLA39					4,7	Disolución 0,1M de Nitrato de Plata
	OLA39					4,8	Etanol absoluto
	OLA39					5,1	Balanza analítica, exactitud 0,0005g		V
	OLA39					5,2	Tamices: 2 y 0,40mm
	OLA39					5,3	Mortero con pistilo
	OLA39					5,4	Equipo para filtrar bajo vacio
	OLA39					5,5	Placa filtrante de vidrio sinterizado (30ml, porosidad 4)
	OLA39					5,6	Crisoles de porcelana de 15 ml a 25ml
	OLA39					5,7	Papeles de filtro de textura media
	OLA39					5,8	Papeles de filtro de textura fina
	OLA39					5,9	Desecador					Mg(Cl)4)2, Alúmina activada, Pentóxido de P, Gel de Sílice
	OLA39					5,10	Estufa de desecación		V				Tª regulable entre 50 y 110 ºC
	OLA39					5,11	Horno eléctrico, con ventilación natural		V				Tª regulable a 950 ± 25 ºC
	OLA39					5,12	Material usual de laboratorio analítico

A 1.3.3 SUBÁREA MECÁNICA DE SUELOS. ENSAYOS TIPO 3.
	OLA40	Msuelos	F		Determinación de los parámetros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo. (sin consolidar y sin drenaje)	UNE 103401:1998					UNE 103300	4,1	Aparato corte directo		C	SI	SI	NO	C,fuerza/desplazamiento- V fuerza vertical	GT 2.b
	OLA40					UNE 103500	4.2 103300 pt 3	Balanza de precisión 0,01 g		V					OL D 2,2,2 Tipo 2
	OLA40					4,3	Talladores
	OLA40					4,4	Material para realizar la compactación
	OLA40					4,5	Material para determinar la humedad
	OLA40					4,7	Cámara húmeda		V/M				20 ± 3ºC - 95 ± 5%, 6 m2 como mínimo
	OLA40					4,8	Bandejas
	OLA40					4,8	Grasa de silicona
	OLA40					4,8	Cronómetro de precisión 1 s
	OLA40					4,8	Calibre de precisión 0,1 mm		V

A 1.3.4 SUBÁREA MECÁNICA DE SUELOS. ENSAYOS TIPO 4.
	OLA41	Msuelos	F		Triaxial C.U.	I.T. según PLIEGO ADIF.
	OLA41
	OLA41
	OLA41

A 1.4 SUBÁREA MATERIAL GRANULAR.
A 1.4.1 SUBÁREA MATERIAL GRANULAR. ENSAYOS TIPO 1.
A 1.4.2 SUBÁREA MATERIAL GRANULAR. ENSAYOS TIPO 2.
	OLA42	Drenes	F		Determinación del coeficiente de uniformidad de gravas para drenes.	UNE-EN 933-1:1998 / / A1:2006 + I.T. según PG-3 421.2.2					5,1	Tamices de ensayo especificados en EN 933-2, conforme a ISO 3310-1 y 2			NO	NO	NO
	OLA42					5,2	Tapa y fondo herméticos, para los tamices
	OLA42					5,3	Estufa ventilada, regulable a 110±5ºC u otro aparato de secado que no rompa.
	OLA42					5,4	Dispositivo de lavado
	OLA42					5,5	Balanzas de precisión con error máximo de ±0,1% de la muestra.
	OLA42					5,6	Bandejas, cepillos
	OLA42					5,7	Máquina de tamizar, (opcional)
	OLA43	Drenes	F		Determinación de la condición de filtro de gravas para drenes.	UNE-EN 933-1:1998 / / A1:2006 + I.T. según PG-3 421.2.2					5,1	Tamices de ensayo especificados en EN 933-2, conforme a ISO 3310-1 y 2			NO	NO	NO
	OLA43					5,2	Tapa y fondo herméticos, para los tamices
	OLA43					5,3	Estufa ventilada, regulable a 110±5ºC u otro aparato de secado que no rompa.
	OLA43					5,4	Dispositivo de lavado
	OLA43					5,5	Balanzas de precisión con error máximo de ±0,1% de la muestra.
	OLA43					5,6	Bandejas, cepillos
	OLA43					5,7	Máquina de tamizar, (opcional)
	OLA44	Pedraplen	F		Determinación de la forma de las partículas de material para pedraplen.	I.T. según PG3-331.4.4					Metro			NO	NO	NO
	OLA45	Pedraplén	Q		Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento en agua.	NLT-255:1999					UNE 7050	2,1	Tamices: 63-50-40-32-25-20-16-12,5-10-8-5-4-2,5-1,25-0,63-0,32-0,16			NO	SI	NO		GT 6,a
	OLA45					2,2	Recipientes para sumergir muestras en agua					VS 2,t
	OLA45					2,3	Regulación de la temperatura durante la inmersión					OL B 2,1,2 Tipo 2
	OLA45					2,4	Balanza 500 ± 0,1g		V					OL D 2,5,2 Tipo 3
	OLA45					2,5	Estufa (con circulación forzada)		V				Tª= 105 ± 5 ºC
	OLA46	Pedraplén	F		Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación. Apartado 5. Determinación de la resistencia a la fragmentación por el método de ensayo de Los Ángeles.	UNE-EN 1097-2:1999 Apartado 5 / / A1:2007					EN 932-1:1996	Ap. 5	Tamices de ensayo conforme a EN 933-2, con tamaños de abertura Tabla 1			NO	NO	NO		VS 2,h
	OLA46					prEN 932-2		Balanza con precisión de 0,1% de la masa de la muestra					EH 2,k(2)
	OLA46					prEN 932-5		Estufa ventilada capza de temperatura constante 110±5ºC					OL B 2,1,2 Tipo 2
	OLA46					EN 933-1:1997		Equipo para reducción de la muestra descrito en prEN 932-2
	OLA46					EN 933-2:1995		Máquina para ensayo de Los Ángeles, descrita en apartado 4,2,2
	OLA46					prEN 1097-6
	OLA46					EN 10025:1993
	OLA47	Pedrapén	Q		Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio.	UNE-EN 1367-2:1999					EN 932-1:1996		Tamices de ensayo, tamaño nominal de aberturas de 10 y 14 mm			NO	SI	NO	La muestra debe tomarse según lo establecido en EN 932-1	EH 2,l
	OLA47					prEN 932-2		Balanza capaz de pesar 2 Kg con precisión de 0,1 g.					Anexo A (Informativo): Precisión	OL B2,1,2 Tipo 2
	OLA47					EN 932-3		Cestos de mallas de latón o acero inoxidable.					Anexo B (Informativo): Tamices de ensayo, cestos de mallas y masas las muestras …
	OLA47					prEN 932-5		Recipientes que permitan la colocación de los cestos.					Bibliografía: ISO 5725-2:1994
	OLA47					EN 933-2		Recinto capaz de mantener los recipientes con la solución a 20 ±2ºC
	OLA47					Estufa ventilada capaz de mantener 110 ±5ºC con aire forzado.
	OLA47					Densímetro graduado a 20ºC para tensión superficial media de 55mN/m …
	OLA47					Desecador de dimensiones suficientes para los dos cestos.
	OLA47					Termómetro con intervalo entre 0 y 120ºC y precisión ± 1m
	OLA47					Cronómetro
	OLA47					Agua destilada
	OLA47					Solución de cloruro de bario al 5%
	OLA47					Solución saturada de sulfato de magnesio

A 1.4.3 SUBÁREA MATERIAL GRANULAR. ENSAYOS TIPO 3.
	OLA48	Subbalasto	F		Resistencia a compresión simple de subbalasto	I.T. según PLIEGO ADIF.
	OLA48
	OLA48
	OLA48

A 1.4.4 SUBÁREA MATERIAL GRANULAR. ENSAYOS TIPO 4.
	OLA49	Subbalasto	F		Ensayo para determinar la permeabilidad del subbalasto	I.T. según Anejo 3 / PF-7 del PPTGMF					Anejo 3 PF-7	Célula (molde, collar y base perforada)
	OLA49					Anejo 3 PF-7	Malla de alambre de acero inoxidable de 2 mm de luz
	OLA49					Anejo 3 PF-7	Disco espaciador					Apartado 3 UNE 103502
	OLA49					Anejo 3 PF-7	Tubería de goma o plástico transparente de 6 u 8 mm de diámetro
	OLA49					Anejo 3 PF-7	Bureta de 50 cc con llave de vidrio, Clase A
	OLA49					Anejo 3 PF-7	Tanque de plástico de 10 litros de capacidad
	OLA49					Anejo 3 PF-7	Soporte o trípode de aro plano
	OLA49					Anejo 3 PF-7	Termómetro
	OLA49					Anejo 3 PF-7	Cronómetro digital
	OLA49					Anejo 3 PF-7	Base de compactación del molde					UNE 103501
	OLA49					Anejo 3 PF-7	Tamiz 20 mm
	OLA49					Anejo 3 PF-7	Restantes materiales y aparatos norma UNE 103501

GRUPO A-2 MATERIALES BITUMINOSOS
A 2.1 SUBÁREA LIGANTES BITUMINOSOS
A 2.1.1 SUBÁREA LIGANTES BITUMINOSOS ENSAYOS TIPO 1
	OLA50	Betún	F		Toma de muestras de los materiales bituminosos	NLT-121:1999					8,1	Botes metálicos de boca ancha y cierre hermético para líquidos			NO	NO	NO		VS 4.a
	OLA50					8,2	Bidones o botes de boca ancha, metálicos recubiertos de pastico y cierre hermético para emulsiones de betún
	OLA50					8,3	Botes con cierre a presión, o bolsas de plastico en el interior de otro recipiente facíl de manejar, para productos sólidos.

A 2.1.2 SUBÁREA LIGANTES BITUMINOSOS ENSAYOS TIPO 2
	OLA51	Betún	F		Densidad y densidad relativa de los materiales bituminosos	NLT-122:1999					NLT-121:1999		Método del Picnómetro:			NO	NO	NO	Correspondencia con: RILEM BM-3 1982 - ASTM D 71-94 - AASHTO T 228-94 - AASHTO T 229-85 - IP 59/72
	OLA51					2.2	Picnómetor de Gay-Lussac de 10 a 25 cm³		C				IP 190/64 - UNE 104281 parte 1-2
	OLA51					2,3	Picnómetor de Hubbard, de 24 a 30 cm³ y altura de la sección concava de 4 a 6 mm.		C
	OLA51					2,4	Baño de agua con termostato con precisión de ± 0,1ºC
	OLA51					2,5	Termómetro, escala de -8 a 32ºC, graduación 0,1ºC longitud 379 mm y error máximo de 0,1ºC (ISO 150386)		C
	OLA51					2,6	Vaso de vidrio bajo y de 600 cm³
	OLA51					2,7	Balanza, capacidad 150g y precisión de 0.1 mg
	OLA51					2,8	Soporte del picnómetro
	OLA51					2,9	Agua destilada.
	OLA51					2,1	Acetona
	OLA51					2,11	Líquido de limpieza (producto detergente)
	OLA51					Método del Desplazamiento			NO	NO	NO
	OLA51					7,1	Balanza hidrostática, precisión 1 mg.		V
	OLA51					7,2	Baño de agua con termostato con precisión de ± 0,1ºC
	OLA51					7,3	Vaso de vidrio bajo y de 600 cm³
	OLA51					7,4	Termómetro, escala de -8 a 32ºC, graduación 0,1ºC longitud 379 mm y error máximo de 0,1ºC (ISO 150386)
	OLA51					7,5	Agua destilada.
	OLA52	Betún	Q		Agua en materiales bituminosos	NLT-123:1999					NLT-121	2,1	Aparato de destilación			NO	NO	NO	Correspondencia con: ASTM D 95-83 - IP 74/82 (88) - AASHTO T 55-89
	OLA52					NLT-137	2,2	Matraces de vidrio de cuello corto y fondo redondo, resistente al calor y capacidades de 500, 1000 y 2000 cm³
	OLA52					2,3	Retorta metálica cilíndrica, con cierre hermético y tapa con orificio de 25 mm de diámetro interior.
	OLA52					2,4	Sistemas de calefacción para los matraces y la retorta
	OLA52					2,5	Refrigerante de vidrio del tipo recto, enfriado por agua
	OLA52					2,6	Colector de vidrio de 2 cm³ graduado en 0,05 cm³ y de 10 y 25 cm³ graduados en 0,1 cm³
	OLA52					3.1	Disolventes aromáticos, o xileno indrustria, o mezcal en volumen de 205 de tolueno y 80% xileno, o Nafta de petróleo o alquitrán de hulla.
	OLA52					3,2	Destilados de petróleo.
	OLA52					3,3	Destilados ligeros.
	OLA53	Betún	F		Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la penetración con aguja.	NLT-124:1999 / UNE-EN 1426:2007					2,1	Penetrómetro		V/C	NO	NO	NO	ASTM D 5-95 - AASHTO T 49-93 - IP 49/76 - UNE 104281-86 Parte 1-4 - RILEM BM-4 (1983)	VS 4.b
	OLA53					2,2	Aguja de penetración, de acero inox. Según ISO 683/XIII (ASTM grado 440) o similar.
	OLA53					2,3	Recipientes para la muestra, de metal o vidrio, cilindricos y fondo plano, de Ø 55 mm - 70 mm y profundidades 35 mm y 45 mm.
	OLA53					2,4	Baño de agua con termostato con precisión de ± 0,1ºC
	OLA53					2,6	Dispositivo medidor de tiempo, calibrado con exactitud ± 0,1 s.		C
	OLA53					2,7	Termómetros de mercurio con varilla de vidrio, de inmersión total. Graduación 0,1 ºC, error max 0,1 ºC , escalas en ºC de 19 a 27, de -8 a 32 y de 25 a 55 y longitudes en mm 275, 379 y 379.
	OLA54	Betún	F		Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del punto de reblandecimiento. Método del anillo y bola.	NLT-125:1999 / UNE-EN 1427:2007					2	Aparato anillo y bola, ver figura 1d en norma.			NO	NO	NO	Correspondencia con: ASTM D 36-95 - UNE 104281-86 Parte 1-3 - prEN 1427 (MAYO 1994) - IP 58/65	VS 4.d
	OLA54					2,8	Agua destilada.
	OLA54					2.9	Glicerina
	OLA55	Emulsión	Q		Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del contenido de agua en las emulsiones bituminosas. Método de destilación azeotrópica.	NLT-137:1984 / UNE-EN 1428:2000					NLT-121	2.1	Aparato de destilación			NO	NO	NO	Correspondencia con: ASTM D 244-95 - IP 291/73 - UNE 104281-86 Parte 3-2 - prEN 1428 (1994)	VS 4.g
	OLA55					2,2	Retorta metálica cilíndrica, con cierre hermético y tapa con orificio de 25 mm de diámetro interior.
	OLA55					2,3	Matraz de vidrio de 500 cm³, cuello corto, fondo redondo, resistente al calor
	OLA55					2,4	Mechero de gas anular de 100 mm de Ø y agujeros en su parte interior, o manta de calefacción eléctrica
	OLA55					2,5	Refrigerante de vidrio del tipo recto, enfriado por agua
	OLA55					2,6	Colector de vidiro con foma y dimensiones de figura 3, graduado en 0,10 cm³ entre 0 y 2 cm³ y en 0,20 cm³ entre 2 y 25 cm³
	OLA55					2,7	Disolvente, xileno u otro adecuado de la destilación del petroleo.
	OLA56	Betún	F		Índice de penetración de los betunes asfálticos	NLT-181:1999					NLT-124		Ver NLT-125:1999, índice de reblandecimiento anillo bola			NO	NO	NO	El índice de penetración puede obtenerse gráficamente mediante el monograma que incluye la norma para lo cual	VS 4,C
	OLA56					NLT-125					es necesario conocer el índice de reblandecimiento anillo, bola. (Ver el ensayo de este mismo apartado)
	OLA57	Emulsión	F		Carga de partículas de las emulsiones bituminosas	NLT-194:1999					2,1	Dispositivo de alimentación eléctrica, corriente continua 12 V con miliamperímetro y resistencia variable.			NO	NO	NO	Correspondencia con: ASTM D 244-80 - AASHTO T 59-74 - prEN 1430(1994)	VS 4.j
	OLA57					2,2	Electrodos, placas de acero inox. De 25 x 100 mm, aisladas entre sí y en dispositivo que las mantenga rígidamente paralelas a 13 mm.
	OLA57					2,3	Vasos de vidrio de 150 y 250 cm³ de capacidad.
	OLA58	Betún modif.	F		Recuperación elástica por torsión de betunes asfálticos modificados	NLT-329:1991					NLT-124	2,1	Aparato de torsión. (Figuras 1 y 2), constituido por cilindro metálico, semicorona con escala graduada de 0 a 180º, baño de agua y recipiente para la muestra.			NO	NO	NO
	OLA58					2,2	Termómetro, graduado en 0,1ºC y escala de 19 a 27 ºC
	OLA58					2,3	Cronómetro para medir 30 min. ± 1s
	OLA58					2,4	Material de uso corriente.

A 2.1.3 SUBÁREA LIGANTES BITUMINOSOS ENSAYOS TIPO 3
	OLA59	Betún	Q		Solubilidad de los materiales bituminosos en disolventes orgánicos	NLT-130:1998					2,1,1	Crisol de Gooch, de 44 mm Ø en la boca, 36 mm Ø del fondo y 28 mm profundidad, esmaltado interior y exterior, a excepción del fondo.			NO	NO	NO	Correspondencia con: ASTM D 2042-81 - IP 47/74 - AASHTO T 44-94 - UNE 104281-86 parte 1-9
	OLA59					2,1,2	Fibra de vidrio. Puede utilizarse el lecho filtrante Whatman Grade 934.
	OLA59					2,1,3	Kitasatos de paredes resistentes y unos 250 a 500 cm³
	OLA59					2,1,4	Balanza analítica
	OLA59					2,1,5	Alargadera para el crisol de Gooch y anillo de goma
	OLA59					2,1,6	Bomba de vacío o trompa de agua
	OLA59					2,1,7	Membranas filtrantes, MF-Millipore, 47mm Ø y 8,0 µm Ø medio de poros.
	OLA59					2,1.8	Soperte especial para la membrana (Ver apartado 3,2,2)
	OLA59					2,1,9	Frasco Erlenmeyer de 125 cm³
	OLA59					2,2,1	Sulfuro de carbono (Altamente inflamable, tóxico e irritante para la piel.
	OLA59					2,2,2	Tetracloruro de carbono.
	OLA59					2,2,3	Benceno
	OLA59					2,2,4	Tricloroetileno
	OLA59					2,2,5	1,1,1-tricloroetano
	OLA59					2,2,6	Tolueno (Metilbenceno).
	OLA60	Betún fluidif.	F		Viscosidad Saybolt Furol de los materiales bituminosos	NLT-133:1999					NLT-197	2,1	Viscosímetor Saybolt		C	NO	NO	NO	Correspondencia con: ASTM D 88-94 y AASHTO T 72-90.
	OLA60					2,2	Baño termostático, térmicamente aislado, con mecanismo de agitación y serpentín refigreación.
	OLA60					2,3	Pipeta, con orificio en la punta de 3mm Ø exterior y 2mm Ø interior
	OLA60					2,4	Soprte para el termómetro para la inmersión en viscosímetro.
	OLA60					2,5	Embudo de filtración con tamiz de 160 µm.
	OLA60					2,6	Cronómetor graduado en 0,1 s y exactitud 0.1% en 60 s.
	OLA60					2,7	Termometros ( ASTM 17C a 22C)
	OLA60					2.8	Matraz de vidrio, de 60 ± 0,05 cm³
	OLA60					3,2,5	Aceites de calibración para el viscosímetro. (ASTM D 88-94
	OLA61	Emulsión	F		Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas	NLT-138:1999					NLT-133	2,1	Viscosímetro Saybolt calibrado		C	NO	NO	NO	Correspondencia con: ASTM D 244-95 - UNE 104281:1986 - AASHTO T 59-94	VS 4.E
	OLA61					2,2	Tamiz con malla UNE 800 µm, de acuerdo con UNE 7-050
	OLA61					2.3	Termómetos con referencias ASTM 17C
	OLA61					2,4	Baños termostáticos.
	OLA62	Emulsión	Q		Betunes y ligantes bituminosos. Determinación por destilación del ligante residual y de fluidificantes en las emulsiones bituminosas.	NLT-139:1999 / UNE-EN 1431:2000					NLT-122	2,1	Aparato de destilación, que consta de:			NO	NO	NO	Correspondencia con: ASTM D 244-95 - AASHTO T 59-94 - UNE 104281:1986 - UNE 1431:2000	VS 4.h
	OLA62					NLT-130	2,1,1	Retorta de aleación de aluminio, con tapa del mismo material y cierre hermético. (Ver figura 1). O la retorta de hierro de NLT 139/63					VS4.i
	OLA62					NLT-124	2,1,2	Mechero de gas de forma anular (Figura2)
	OLA62					NLT-126	2,1,3	Tubo de desprendimiento de vidrio acodado (Figura 3)
	OLA62					NLT-183	2,1,4	Protector de cinc (Figura 3)
	OLA62					2,1,5	Refrigerante recto de vidrio o metálico, enfriado por agua.
	OLA62					2,1,6	Colector. Se empleará una probeta graduada en cm³ de 100 cm³
	OLA62					2,1,7	En la figura 3 se detalla la forma de montar el aparato de destilación.
	OLA62					2,2	2 Termómetros ASTM 7C
	OLA62					2,3	Balanza capaz de pesar 3500 g con precisión ±1g
	OLA62					2,4	Tamiz UNE 320 µm
	OLA63	Emulsión	F		Sedimentación de las emulsiones bituminosas	NLT-140:1999					NLT-128	2,1	Dos probetas cilíndricas de vidrio con tapon, de 50 ± 5 mmy 500 cm³ , graduadas cada 5 cm³			NO	NO	NO	Correspondencia con: ASTM D 244-95 - UNE 104281:1986 - AASHTO T 59-94	VS 4.K
	OLA63					2,2	Pipeta de vidrio de 60cm³ o un sifón de tamaño y forma adecuados.
	OLA63					2,3	Vasos de aluminio o vidrio resistentes al calor bajos y de 1000 cm³
	OLA63					2,4	Estufa
	OLA63					2,5	Balanza con capacidad 500 g y precisión ± 0.1 g.
	OLA64	Emulsión	Q		Estabilidad de las emulsiones bituminosas (ensayo de demulsibilidad )	NLT-141:1999					NLT-139	2,1	Tres tamices malla 1,25 UNE, según UNE 7-050, de unos 65 a 70 mm de Ø y con aro metálico que permita apoyarlos sobre el borde de los vasos.			NO	NO	NO	Correspondencia con: ASTM D 244-95 - AASHTO T 59-94
	OLA64					NLT-147	2,2	Tres vasos metálicos de 600 cm³ y 70 a 80 mm de Ø
	OLA64					2,3	Tres varillas metálicas de unos 8 mm Ø y puntas redondeadas
	OLA64					2,4	Bureta de vidrio, 50 cm³ y graduada en 0,1 cm³
	OLA64					2,5	Solución de cloruro de calcio o,02 N
	OLA64					2,6	solución de cloruro de calcio 0,10 N
	OLA64					2,7	Solución de dioctil sulfosuccianato dódico, 8,0 g/dm³
	OLA64					2,8	Balanza de 500 g capacidad y precisión de ± 0,1g
	OLA65	Emulsión	F		Tamizado de las emulsiones bituminosas	NLT-142:1999					2,1	Tamiz UNE 800 µm, según UNE 7-050, montado sobre bastidor de unos 800 mm de Ø y con aro que sirva de soporte para colocarlo sobre un vaso.			NO	NO	NO	Correspondencia con: ASTM D 244-95 - AASHTO T 59-94
	OLA65					2,2	Culata, de forma y tamaño aducuados para acoplarse a la parte inferior del tamiz.
	OLA65					2,3	Solución de oleato de sodio al 2 %
	OLA65					2,4	Dos balanzas, de 2000 y de 500 g y precisión ± 0,1 g.
	OLA66	Emulsión	Q		Estabilidad de las emulsiones bituminosas (método de la mezcla con cemento)	NLT-144:1998					UNE 7050	2,1	Dos tamices, UNE 160 µm y UNE 1,25 mm, según UNE 7050			NO	NO	NO	Correspondencia con ASTM D 244-95
	OLA66					NLT-139	2,2	Cápsula de hierro de fondo redondo o cazo metálico de unos 500 cm³
	OLA66					NLT-147	2,3	Varilla para agitación de acero, extremos redondeados de 12 mm de Ø
	OLA66					2,4	Probeta graduada de 100 cm³
	OLA66					2.5	Balanza, de 500 g y precisión ± 0,1 g.
	OLA66					2,6	Cemento portland de alta resistencia inicial y superficie específica mínima de 1900 cm²/g
	OLA66					2,7	Agua destilada
	OLA67	Emulsión modif.	F		Residuo por evaporación a 163ºC de las emulsiones bituminosas	NLT-147:1991					NLT-128	2,1	Tres vasos de precipitado, resistentes al calor, bajos y de 1000 cm³			NO	NO	NO	Correspondencia con: ASTM D 244-88 - UNE 104281:1986 (3-7)
	OLA67					NLT-139	2,2	Tres varillas de vidrio de 6 mm Ø y 180 mm longitud, con extremos redondeados
	OLA67					NLT-7-050	2,3	Balanza de 500 g capacidad y precisión de ± 0,1g
	OLA67					2,4	Estufa con termostato capza de mantener 163 ± 3 ºC. Según UNE 7,050
	OLA67					2,5	Tamiz UNE 320 µm, según UNE 7,50
	OLA68	Betún	F		Efecto del calor y del aire sobre los materiales bituminosos en pelicula fina	NLT-185:1999					2,1	Estufa eléctrica, hasta 190 ºC, interior mínimo 330 x 330 mm, con puerta de cierre hermético, con ventada mínima 100 mm de lado.			NO	NO	NO	Correspondencia con ANSI/ASTM D 1754-94 - AASHTO T 179-93
	OLA68					2,2	Plato rotatorio, plano y circular en el interior de la estufa.
	OLA68					2,3	Termómetro ASTM 13C
	OLA68					2,4	Recipientes para muestra cilindricos, de fondo plano, Ø interior 140 ± 1mm y 9,5 ± 0,5 mm
	OLA69	Betún modif.	F		Estabilidad al almacenamiento de betunes asfálticos modificados	NLT-328:1991					NLT-124	2,1	Recipiente metálico de forma y dimensiones de la figura 1			NO	NO	NO
	OLA69					NLT-125	2,2	Balanza para 200 g con precisión ± 0,1 g
	OLA69					2,3	Estufa que pueda mantener 165 ± 2 ºC
	OLA69					2,4	Capsulas de porcelana de 8 cm de Ø y fondo plano.
	OLA69					2,5	Material de uso general.

A 2.1.4 SUBÁREA LIGANTES BITUMINOSOS ENSAYOS TIPO 4
	OLA70	Betún	F		Punto de inflamación y combustión de los materiales bituminosos	NLT-127:1984 / UNE-EN ISO 2592:2002					NLT-136	2.1	Aparato de Cleveland, comupuesto de los siguientes elementos:			NO	NO	NO	Correspondencia con: ASTM D 92-78 - IP 36/67 - UNE 7-057	VS 4.f
	OLA70					2,1,1	Vaso de ensayo, de bronce o material no oxidable e identica conductividad térmica.
	OLA70					2,1,2	Placa de calentamiento, de bronce, hierro o acero, recubierta con plancha aislante de amianto.
	OLA70					2,1,3	Llama de prueba
	OLA70					2,1,4	Calentador
	OLA70					2,1,5	Pantalla de protección, cuadrada, de 460 mm de lado y 610 mm alta.
	OLA70					2,1,6	Termómetro, ASTM 11C
	OLA71	Betún fluid.	Q		Destilación de betunes fluidificados	NLT-134:1999					NLT-184	2.1	Matraz de destilación de 500 cm³ con tubuladura lateral, con forma y dimensiones de la figura 1			NO	NO	NO	Correspondencia con: ASTM D 402-94 - IP 27/73 (1985) - AASHTO T 78-94
	OLA71					2,2	Protector circular de acero forrado con asbesto, de 3 mm de espesor. Figura 2.
	OLA71					2,3	Refrigerante de vidrio, con camisa de agua de 200 a 300 mm y longitud total de 450 ± 10 mm. Figura 3
	OLA71					2,4	Alargadera, tubo acodado con ángulo de 105º.
	OLA71					2,5	Termómetro para destilación a altas temperaturas, ASTM 8C
	OLA71					2,6	Colectores, probetas de vidrio cilíndricas y 100 ml. Figura 3 y 4
	OLA71					2,7	Caja metálica para el residuo, con tapa a presión, de 75 ± 5 mm de Ø y 55 ± 5 mm de altura.
	OLA72	Betún fluid.	F		Determinación de los puntos de inflamación y de combustión. Método Cleveland en vaso abierto.	NLT-127:1999 / UNE-EN ISO 2592:2002					NLT-136	2.1	Aparato de Cleveland, comupuesto de los siguientes elementos:			NO	NO	NO	Correspondencia con: ASTM D 92-78 - IP 36/67 - UNE 7-057	VS 4.f
	OLA72					2,1,1	Vaso de ensayo, de bronce o material no oxidable e identica conductividad térmica.
	OLA72					2,1,2	Placa de calentamiento, de bronce, hierro o acero, recubierta con plancha aislante de amianto.
	OLA72					2,1,3	Llama de prueba
	OLA72					2,1,4	Calentador
	OLA72					2,1,5	Pantalla de protección, cuadrada, de 460 mm de lado y 610 mm alta.
	OLA72					2,1,6	Termómetro, ASTM 11C
	OLA73	Betún modif.	F		Consistencia de los materiales bituminosos mediante el flotador	NLT-183:1999					2,1	Flotador, cazoleta metálica de casquete esférico, con orificio roscado en su parte inferior, de alumino.		C	NO	NO	NO	Correspondencia con: ASTM D 139-95 - AASHTO T 50-93
	OLA73					2,2	Collar, pieza de bronce trococónica		C
	OLA73					2,4	Termómetro, ASTM 15C
	OLA73					2,5	Baño circular, Ø mínimo 185 mm interior y 185mm altura, o rectangular, medidas interiores mínimo 150 mm ancho y 300 mm largo
	OLA73					2,6	Baño de agua capaz de mantener 5,0 ± 1,0 ºC mediante hielo fundente.
	OLA73					2,7	Placa de bronce de 75 x 50 mm, tratada con antiadherente.
	OLA73					2,8	Cronómetro
	OLA74	Betún	F		Ductilidad de los materiales bituminosos	NLT-126:1999					NLT-124	2,1	Moldes de bronce con forma y dimensiones de la figura 1.			NO	NO	NO	Correspondencia con: ASTM D 113-86 - AASHTO T 51-94 - UNE 104281:1986
	OLA74					UNE 7-050	2,2	Placa de bronce, plana, con tornillo lateral para sueción, figura 1
	OLA74					2,3	Baño de agua capaz de mantener 0,1 ºC, volumen no inferior a 10 dm³ con placa perforada para las probetas, mínimo a 5 cm del fondo y 10 cm de la superficie
	OLA74					2,4	Ductilómetro
	OLA74					2,5	Termómetro ASTM 63 C
	OLA74					2,6	Tamiz, UNE 320 µm según UNE 7,050
	OLA75	Betún	F		Punto de Fragilidad Fraass de los materiales bituminosos	NLT-182:1999					2,1	Mecanismo de flexíon, de Pyrex o porcelana.			NO	NO	NO	Correspondencia con: IP 80/53 - DIN 52012 - UNE 104281:1986
	OLA75					2,2	Placa de ensayo, láminas elasticas planas de acero inox, rectangulares, de:41 ± 0,05 mm largo, 20 ± 0,2 mm ancho y 0,15 ± 0,02 mm espesor.		V
	OLA75					2,3	Aparato de enfriamiento descrito en norma.
	OLA75					2,4	Termómetro descrito en norma.
	OLA75					2,5	Placa de calentamiento y soporte, metálica de 5mm espesor, cara superior plana, montada sobre trípode con tornillos de nivelación.
	OLA75					2,6	Aparato automática rotura Fraas

A 2.2 SUBÁREA MEZCLAS BITUMINOSAS
A 2.2.1 SUBÁREA MEZCLAS BITUMINOSAS ENSAYOS TIPO 1
	OLA76	Mezcla bitum.	F	UNE-EN 12697-27:2001	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 27: Toma de muestras.	UNE-EN 12697-27:2001					EN 58	4,1,1	Pala, figura 1			NO	NO	NO
	OLA76					prEN 13108-6:2000	4,1,1	Recogedor, figura 2
	OLA76					4.2.1.2	Moldes
	OLA76					4,5,2	Bandejas de acero, base cuadrada de 375 ± 25mm lado y 3,25 ± 0,25 mm espesor, no más de 10 mm altura, en cada esquina cable metálico de 3m .
	OLA76					4,7,1	Máquina saca-testigos.
	OLA76					4,8,1.1	Máquina de corte sobre ruedas
	OLA76					4,8,1,2	Marcon de madera de dimensiones adecuadas.
	OLA76					4,8,1,3	Lámina de plástico de unos 0,02 mm de grosor
	OLA76					4,8,1,4	Yeso
	OLA76					4,1,8,5	Llana
	OLA76					4,1,8,6	Malla metálica para refuerzo.
	OLA76					4,1,8,7	Plancha de madera de tamaño adecuado.
	OLA76					4,9,1	Recipiente desmontable.
	OLA76					6	Material para etiquetado y empaquetado.
	OLA77	Mezcla bitum.	F	UNE-EN 12697-28:2001	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 28: Preparación de muestras para la determinación del contenido de ligante, contenido de agua y granulometría.	UNE-EN 12697-28:2001					EN 58	4,1	Balanza			NO	NO	NO
	OLA77					4,2	Regla
	OLA77					4,3	Sierra circular capaz de cortar piedra
	OLA77					4,4	Estufa, convencional o de microondas.
	OLA77					4,5	Cronómetro
	OLA77					4,6	Bandeja metálica (opcional)
	OLA77					EN 932-1	4,7	Cuarteador mecánico según EN 932-1 (opcional)
	OLA77					prEN 12697-36:1996	4,8	Pala
	OLA77					4,9	Recipiente
	OLA78	Mezcla bitum.	F Y/O Q	UNE-EN 12697-1:2006 Y UNE-EN 12697-39:2006	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 1: Contenido de ligante soluble.- Parte 39 Contenido de ligante por ignición	NLT-164:1990 / UNE-EN 12697-1:2006 y/o / UNE-EN 12697-39:2006					NLT-165	2,1	Estufa capaz de regular la temperatura a 110 ± 5 ºC			NO	NO	NO
	OLA78					NLT-123	2,2	Bandejas de unos 30 x 20 x 2,5 cm
	OLA78					NLT-353	2,3	Balanza precisión mínima 0,01 % de la masa del ensayo
	OLA78					2,4	Balanza analítica
	OLA78					2,5	Probetas graduadas de 1000 y 2000 cm³, subdivisión 1 % de la capacidad.
	OLA78					2,6	Cápsulas de porcelana de 125 cm³ de capacidad
	OLA78					2,7	Desecador
	OLA78					2,8	Baño maría
	OLA78					2,9	Aparato de extracción tipo cubeta (figura 1)
	OLA78					2.10	Papel filtro anular, contenido cenizas inferior al 0,2% en masa
	OLA78					2,11	Extractor centrífugo SMM, figura 2
	OLA78					2,12	Carbonato amónico
	OLA78					2,13	Disolventes, tricloroetileno, tricloroetano o diclorometano, todos del grado R.A.
	OLA78					EN 12597	UNE	Método A: El horno debe cumplir las características del 5,1,2 al 5,1,6 Método B: El horno debe cumplir las características del 5,1,2 al 5,1,4			NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Cálculo del valor de calibración
	OLA78					EN 12697-1	5,1,1	Horno que pueda quemar todo el ligante, características 5.1.2 al 5.1.6					Anexo B (Informativo): Granulometría del árido.
	OLA78					EN 12697-14	5,1,2	Cámara capacidad para que la muestra no toque las paredes y dimensión máxima no mayor de dos veces la dimensión mínima de la muestra.					Bibliografía: EN 1097-6 - EN 12697-2
	OLA78					EN 12697-27	5,1,3	Dispositivo de cierra automático y sistema de aviso que indique la finalización del ciclo programado.
	OLA78					EN 12697-28	5,1,4	Sistema para disminuir las emisiones del horno, extractor de gases y ventilarod que inyecte aire para acelerar el ensyo.
	OLA78					ISO 5725	5,1,5	Balanza interna que detecte variaciones de masa de ± 0,1 g, aislada térmicamente.
	OLA78					5,1,6	Sistema de recogida de datos y de aviso
	OLA78					5,2	Cestas metálicas de chapa perforada, de acero inox.
	OLA78					5,3	Bandeja recolectora de acero inox
	OLA78					5,4	Horno por convección o ventilado que pueda mantener 110 ± 2ªC
	OLA78					5.5	Balanza externa con precisión ± 0,1g.
	OLA78					5,6	Equipo de seguridad, gafas, guantes y vestimenta de mangas largas.
	OLA78					5,7	Superficie que pueda soportar 650 ºC y actuar como disipador térmico
	OLA78					5,8	Bandejas mas grandes que las cestas
	OLA78					5,9	Espátulas.
	OLA78					5,1	Cubetas
	OLA78					5,11	Cepillos de alambre.
	OLA79	Mezcla bitum.	F	UNE-EN 12697-2:2003+A1:2007	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas.	NLT-165:1990 / UNE-EN 12697-2:2003 / / A1:2007					UNE 7-050	2,1	Balanza, exactitud 0,1 % de la masa de la muestra.			NO	NO	NO	Correspondencia con AASHTO T 30-84
	OLA79					NLT-164	2,2	Tamices de malla cuadrada, según UNE 7-050
	OLA79					2,3	Estufa, capaz de mantener 110 ± 5 ªC
	OLA80	Mezcla bitum.	F	UNE-EN 12697-5:2003+A1:2007	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 5: Determinación de la densidad máxima	UNE-EN 12697-5:2003 / / A1:2007					EN 1097-6	5.1	Agua sin aire disuelto y recien enfriada o disolvente orgánico.			NO	NO	NO	Bibliografía: DIN 1996-7
	OLA80					EN 12697-1	5,2	Agente de dispersión, por ejemp. 75 de Nonilfenolpoliglicoleter en agua.					Anexo A (Informativo): Directrices generales para la selección de un procedimiento de ensayo para determinar la densidad máxima de las mezclas bituminosas.
	OLA80					EN12697-27	6,1	Erramientas para limpiar las muestras.					Anexo B (Informativo): Determinación de las características de absorción del ligante de los áridos minerales para las mezclas bituminosas.
	OLA80					EN 12697-28	6,2	Cabina ventilada que mantenga uniformemente 110 ± 5 ºC					Anexo C (Normativo): Procedimiento para la calibración de un picnómetro.
	OLA80					EN ISO 3838	6,3	Herramientas para soltar y separar la muestra, (Espátula)
	OLA80					6,4	Balanza con precisión ±0,1 g
	OLA80					6,5	Termometro con presición ±0,1 ºC
	OLA80					6,6	Baño agua que mantenga temperatura uniforme con aproximación de 0,2 ºC, que permita inmersión del picnómetro y volumen mínimo el triple de este.
	OLA80					6,7	Mesa vibratoria u otros medios para agitar el picnómetro.
	OLA80					6,8	Picnómetor con volumen tal que la muestra ocupe 2/3		C
	OLA80					6,9	Sistema de vacio, con manómetro o vacuómetro calibrado.		C
	OLA80					6.10	Contenedor tal que la muestra se pueda sumergir ocupando 2/3
	OLA80					6.11	Un vacuodesecador, u otra vasija de vacío que acomode el picnómetro.
	OLA81	Mezcla bitum.	F	UNE-EN 12697-6:2003+A1:2007	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 6: Determinación de la densidad aparente de probetas bituminosas por el método hidrostático	UNE-EN 12697-6:2003 / / A1:2007					EN 12697-29	5,1	Agua con densidad a 25 ºC de 997,1 Kg/m³, u otras de la tabla 1			NO	NO	NO	Bibliografía: DIN 1996-7 - EN 12697-27 - EN 12697-38
	OLA81					5,2	Material para impermeabilizar la probeta, de densidad conocida con aproximación de 0,010 g/cm³					Anexo A (Informativo): Directrices generales para la selección de un procedimiento de ensayo para determinar la densidad aparente de materiales bituminosos compactados.
	OLA81					6,1	Balanza, precisión± 0,1 g
	OLA81					6,2,1	Baño de agua a temperatura uniforme, precisión de ±1,0 ºC y capacidad triple al volumen de la probeta. (Para procedimiento en seco)
	OLA81					6,2,2	Termometro con presición ±0,1 ºC
	OLA81					6,3	Gamuza y papel secante (Procedimiento SSD)
	OLA81					6,4	Compas de calibrar o instrumento para medir la probeta con precisión de± 0,1 mm
	OLA82	Mezcla bitum.	F	UNE EN 12697-8:2003	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 8: Determinación del contenido de huecos en las probetas bituminosas.	NLT-168:1990 / UNE-EN 12697-8:2003					NLT-122	2,1	Balanza, para obtener densidad relativa con tres decimales exactos.			NO	NO	NO	Correspondencia con: ASTM D 1188-88 - ASTM D 2726-88 - ASTM D 3203-88
	OLA82					NLT-153	2,2	Baño de agua, con rebosadero para mantener constante el nivel.
	OLA82					NLT-155	2.3	Cestillos.
	OLA82					NLT-167	2,4	Parafina.
	OLA82					NLT-123
	OLA82					EN 12697-5					Bibliografía: EN 12697-1 - EN 12697-7 - EN ISO 3868
	OLA82					EN 12697-6
	OLA83	Mezcla bitum.	F	UNE-EN 12697-34:2006+A1:2007	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 34: Ensayo Marshall.	NLT-159:2000 / UNE-EN 12697-34:2006 / A1:2007					NLT-167	2,1	Conjunto de compactación (Figura 1), molde, collar y placa base de acero cadmiado.			NO	NO	NO	NLT-159, correspondencia con: ASTM D 1559-82 - CEN prEN 12697-30 - CEN prEN 12697-34 - ASTM D 5581-96 - SNV 67 1969 b.
	OLA83					NLT-168	2,2	Extractor, para sacar la probeta.
	OLA83					2,3	Maza de compactación, de acero base plana ciruclar y pisón (Figura 2)
	OLA83					2,4	Base de compactación, pieza prismática de madera, con placa de acero en su cara supeior, fijado firmemente a base de hormigón.
	OLA83					2,5	Soporte del molde, que fije y centre la base de compactación
	OLA83					2,6	Mordazas (Figura ·)
	OLA83					2,7	Prensa, mecánica o hidráulica con velocidad uniforme (50 ± 2 mm/min) error ±5%
	OLA83					2,8	Anillos dinamométricos acoplados a la prensa, con precisión de lectura en cualquier punto de ±2 % de la carga...
	OLA83					2,9	Elementos de calefacción que mantengan temperatura requerida con error menor de 3 ºC
	OLA83					2.10	Mezcladora
	OLA83					2.11	Baño de agua de 50 dm³, profundidad 150 mm con control termostático, precisión ±1 ºC.
	OLA83					2.12	Termómetros, metálicos con escala 200 ºC y graduación 1 ºC y con esaca de 20 a 70 ºC y sensibilidad de 0,2 ºC
	OLA83					2.13	Balanzas de 2 Kg y precisión 0,1 g y de 5 Kg y precisión 1 g.
	OLA83					2.14	Material general, bandejas, cazos, espátulas, guantes termoaislantes, etc.
	OLA83					EN 12697-6	5,1	Máquina de ensayo a compresión clase 2, según EN ISO 7500-1					Bibliografía: EN 12697-35:2004+A1 - DIN 1996711 - Norma NL para hormigón asfáltico - Informe De Investigación 281 TRRL
	OLA83					EN 12697-29	5,2	Dispositivo de medición de la deformación plástica, precisión ±0,1 mm					Anexo A (Normativo): Cociente Marshall
	OLA83					EN 12697-30	5,3	Representador gráfico					Anexo B (Normativo): Mordaza de ensayo.
	OLA83					EN ISO 7500-1	5,4	Mordaza de ensayo, de dimensiones dadas en anexo B
	OLA83					5,5	Baño de agua de 50 dm³, profundidad 150 mm con control termostático, precisión ±1 ºC.
	OLA83					5,6	Termómetro que pueda medir 60 ºC con precisión de 0,5 ºC
	OLA83					5.7	Estufa que pueda mantener 110 ± 5 ºC
	OLA84	Mezcla bitum.	F	UNE-EN 12697-30:2006+A1:2007	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 30: Preparación de la muestra mediante compactador de impactos.	UNE-EN 12697-30:2006 / A1:2007					EN 12591	4,1	Compactador de impactos con yunque de acero. (Figura 1)		V	NO	NO	SI	Cuando el compactador este funcionando se debe impedir el acceso a la zona de peligro y cumplir los requisitos relativos a la emisión sonora. Se deben efectuar inspecciones para comprobar que se cumplen los requisitos de seguridad (Apartados 4,1,2,2 al 4,	VS 5.g
	OLA84					EN 12697-10	4,2	Compactador de impactos con pedestal de madera.					Bibliografía: EN 12697-34
	OLA84					EN 12697-27	4,3	Molde de compactación
	OLA84					EN 12697-35:2004+A1	4,4	Hornos o placas para calentar.
	OLA84					4,5	Bloque de acero de 100 mm de Ø y de 50 mm de altura.
	OLA84					EN 13924	4,6	Pantallas, placas difusoras o baños de arena
	OLA84					EN 14023	4,7	Placa con discos cilíndricos (Opcional)
	OLA85	Mezcla bitum.	F	UNE-EN 12697-32:2003+A1:2007	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 32: Compactación en laboratorio de mezclas bituminosas mediante compactador vibratorio.	UNE-EN 12697-32:2003 / A1:2007					EN 12697-6:2003+A1	5,1	Compuesto obturador			NO	NO	NO	Bibliografía: prEN 12697-38	VS 5.h
	OLA85					EN 12697-9	5,2	Discos de papel para evitar que la probeta se peque a la placa.
	OLA85					EN 12697-10	5,3	Grasa de silicona
	OLA85					EN 12697-14	5,4	Material inerte para rellenar huecos.
	OLA85					EN 12697-27	6,1	Estufa de secado que se mantenga entre 25 y 45 ºC
	OLA85					EN 12697-30:2004+A1	6,2	Balanza
	OLA85					EN 12697-35:2004+A1	6,3	Baño de agua
	OLA85					6,4	Molde hendido y placa de asiento (Figura 1)
	OLA85					6,5	Placa de asiento de repuesto
	OLA85					6,6	Estufa con circulación de aire asistida por ventilador.
	OLA85					6,7	Martillo vibratorio eléctrico (Anexo A)		C
	OLA85					6,8	Cuchillo de extracción de punta ancha de 50 a 75 mm y otro de paleta.
	OLA85					6,9	Pie apisonador de Ø 102 ± 2 mm y otor de 146 ± 2 mm
	OLA85					6.10	Regla de acero de 300 mm
	OLA85					6.11	Un par de calibres externos.
	OLA85					6.12	Croómetro
	OLA85					6.13	Termómetro
	OLA85					6.14	Sierra para cortar un testigo
	OLA85					6.15	Brocha para pintar.

A 2.2.2 SUBÁREA MEZCLAS BITUMINOSAS ENSAYOS TIPO 2
	OLA86	Mezcla bitum.	F		Efecto del agua sobre la cohesión de las mezclas bituminosas compactadas (ensayo de inmersión-compresión)	NLT-162:2001					2.1	Baño de agua con termostato, que mantenga la temperatura ± 1 ºC, y con capacidad para que las probetas queden sumergidas. Será de cobre o acero, u otro material inalterable. El agua a utilizar debe ser destilada. Estará equipado con una placa perforada pa			NO	NO	NO
	OLA86					2.2	Baño de agua con termostato, que mantenga 25 ± 1 ºC, y con capacidad para sumergir las probetas.
	OLA86					2.3	Placas planas de vidrio o metal.
	OLA87	Mezcla bitum.	F	UNE-EN 12697-12:2006	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 12: Determinación de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla bituminosa.	UNE-EN 12697-12:2006					EN 1426	5,1	Máquina de ensayo a compresión, un cabezal de ensyo con bandas de carga, un baño de agua con termostato, y cualquier otro equipo necesario para el ensayo a la tracción indirecta según EN 12697-23			NO	NO	NO
	OLA87					EN 12697-6	5,2	Sistema de vacío, que pueda obtner 6,7 ± 0,3 Kpa en 10 ± 1 m y mantenerlo 30 ± 5 m
	OLA87					EN 12697-23	5,3	Desecador de vacío con placa perforada encima de su fondo.
	OLA87					EN 12697-27	5,4	Baño de agua con termostato, que mantenga 40 ± 1 ºC y 25 ± 2 ºC, y con capacidad para que las probetas queden 20 mm por debajo de la superficie
	OLA87					EN 12697-29	5,5	Cámara de aire (optativa) controlada con termostato.
	OLA87					prEN 12697-30	5,6	Balanza.
	OLA87					prEN 12697-31	5,7	Calibrador plano o dispositivo para determinar dimensiones probeta.
	OLA87					prEN 12697-32
	OLA87					prEN 12697-33
	OLA88	Mezcla bitum.	F	UNE-EN 12697-17:2006+A1:2007	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 17: Pérdida de partículas de una probeta de mezcla bituminosa drenante.Caracterización de las mezclas abiertas por medio del ensayo cántabro de pérdida por desgaste	NLT-352:2000 / UNE-EN 12697-17:2006 / A1:2007					NLT-159	2,1	Equipo de compactación, molde, collar. Placa base y maza, emplados en la NLT-159.			NO	NO	NO
	OLA88					NLT-149	2,2	Máquina de los Ángeles, indicada en la NLT-159
	OLA88					NLT-168	2,3	Termómetros, hasta 200 ºC y sensibilidad 3 ºC y de 0 a 40 ºC sensibilidad 0,5 ºC
	OLA88					2,4	Balanzas 2 kg y sensibilidad 0,1 g y 5 kg y sensibilidad 1g
	OLA88					2,5	Cámara termostática, capaz de alojar la máquina de los ángeles, error ± 1 ºC
	OLA88					2,6	Material general, bandejas, cazos, espátula, guantes termoaislados. Etc
	OLA88					EN 1097-2	3,1	Máquina de los Ángeles, según EN 1097-2
	OLA88					EN 12697-6:2003+A1	3,2	Termómetro precisión ± 0,5 ºC
	OLA88					EN 12697-8	3,3	Cámara que quepa la máquina de los Ángeles que mantenga el aire a ± 2 ºC
	OLA88					EN 12697-30:2004+A1	3,4	Horno, con termostato que mantenga la temperatura del ensayo a ± 1 ºC
	OLA88					EN 12697-31	3,5	Balanzas de precisión ± 0,1 g
	OLA88					EN 12697-35:2004+A1
	OLA89	Mezcla bitum.	F		Efecto del agua sobre la cohesión de mezclas bituminosas de granulometría abierta, mediante ensayo depérdida por desgaste	NLT-362:1992					UNE 7,050	2,1	Tamices UNE 25 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 µm; 320 µm y 80 µm, según UNE 7.050			NO	NO	NO
	OLA89					NLT-159	2,2	Estufa(s), ventilación forzada, que pueda mantener 25, 45 y 60 ºC precisión ± 1 ºC y 200 ºC precisión ± 2 ºC
	OLA89					NLT-149	2,3	Balanza 2 Kg, precisión 0,1 g.
	OLA89					NLT-352	2,4	Conjunto y maza de compactación, según NLT-159
	OLA89					NLT-168	2,5	Malla de plastico tipo mosquitera de 2 mm de luz.
	OLA89					2,6	Baño termostático que pueda contener las probetas y mantener la temperatura especificada dentro de ± 1 ºC
	OLA89					2,7	Máquina de los Ángeles, según NLT-149
	OLA89					2,8	Cámara termostática, capaz de alojar la máquina de los ángeles, error ± 1 ºC
	OLA90	Mezcla bitum.	F		Permeabilidad in situ de pavimentos drenantes con el permeámetro LCS	NLT-327:2000					2,1	Permeámetro LCS, (figura 1)			NO	NO	NO
	OLA90					2,2	Reserva de agua de al menos 20 dm³ por ensayo
	OLA90					2,3	Cronómetro con precisión de 0,5 s.
	OLA90
	OLA91	Mezcla bitum.	F	UNE-EN 12697-19:2006+A1:2007	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 19: Permeabilidad de las probetas.	UNE-EN 12697-19:2006 / A1:2007					EN 12697-29	4,2	Aparato para medir la permeabilidad vertical. (Figura 1)			NO	NO	NO
	OLA91					4,2	Balanza con capacidad adecuada y precisión de 0,4 g
	OLA91					5,2	Aparato para medir la permeabilidad horizontal (Figura 2)
	OLA91					5,2	Balanza con capacidad adecuada y precisión de 0,5 g
	OLA92	Mezcla bitum.	F	UNE-EN 12697-27:2001	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 27: apartado 4,7 Toma de muestras de materiales extendidos y compactados mediante extracción de testigos.	NLT-314:1992 / UNE-EN 12697-27:2001					2,1	Máquina motorizada para extracción de testigos, motor, coronas cortadoras de 10 y 15 cm, sierra de corte lineal y depósito de agua para refrigerar			NO	NO	NO	Correspondencia con otras normas: ASTM D 979-89 - AASHTO T 168-82 (1986) - B.S. 598: Part 100: 1987	OL A 1,2,2 Tipo 2
	OLA92					2,2	Útil extractor de testigos, tipo tenazas.					MOPU, 1978 "Manual de control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas" apartado 6,5	VS 6,a
	OLA92					2,3	Material aux. Lápices grasos, guantes, gafas seuridad, cinceles, etc.					C.E.C. CEDEX
	OLA93	Mezcla bitum.	F	UNE-EN 12697-35:2006+A1:2007	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 35: Mezclado en laboratorio	UNE-EN 12697-35:2006 / A1:2007					EN 58	5,1	Mezclador de laboratorio, que tarde menos de 5 min en cubrir todas las sustancias y con dispositivo de calentamiento, de tipo batidora, u otro que no pueda causar daño a las partículas.			NO	NO	NO
	OLA93					EN 12591	5,2	Estufa ventilada con la precisión establecida en EN 12697-38
	OLA93					EN 12595	5,3	Balanza, precisión establecida en EN 12697-38
	OLA93					EN 12697-30:2004+A1	5,4	Termómetro con precisión establecida en EN 12697-38
	OLA93					EN 12698-31	5,5	Placa calentamiento, regulable y con precisión establecidad en EN 12697-38
	OLA93					EN 12697-32:2003+A1
	OLA93					EN 12697-33:2003+A1
	OLA93					EN 12697-42
	OLA93					EN 13108-1:2006
	OLA93					EN 13108-2:2006
	OLA93					EN 13108-3:2006
	OLA93					EN 13108-4:2006
	OLA93					EN 13108-5:2006
	OLA93					EN 13108-6:2006
	OLA93					EN 13108-7:2006
	OLA93					EN 13108-8:2006
	OLA94	Mezcla bitum.	F	UNE-EN 13036-1:2002	Características superficiales de carreteras y superficies aeroportuarias. Métodos de ensayo. Parte 1: Medición de la profundidad de la macrotextura superficial del pavimento mediante el método del círculo de arena.	UNE-EN 13036-1:2002					ISO 565	4,1	Esferas de vidrio sólidas esféricas, que, al menos, el 90% en peso de ellas pase a través del tamiz de 0,25 mm y queden retenidas en el de 0,18 mm, según ISO 565			NO	NO	NO		VS 6,b
	OLA94					4,2	Contenedor de la muestra, cilíndrico metálico o de plástico, con volumen interiro de la menos 25 ml.
	OLA94					4,3	Disco esparcidor, plano y duro de 25 mm de espesor y 60 a 75 mm de Ø, con la supeficiede caucho duro y empuñadura en su parte superior
	OLA94					4,4	Cepillos, uno de alambre rígido y otro de cerdas suaves.
	OLA94					4,5	Parabrisas
	OLA94					4,6	Regla graduada en mm y de mas de 300 mm, y balanza precisión 0,1 g
	OLA95	Mezcla bitum.	F		Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 18: Ensayo de escurrimiento del ligante.	UNE-EN 12697-18:2006					EN 12697-27	4,3,1	Estufa con ventilación forzada, exento de vibraciones, con termostato, tolerancia ± 2 ºC en el ranto de 80 a 200 ºC			NO	NO	NO
	OLA95					prEN 12697-35	4,3,2	Cestas de escurrimiento de chapa perforada de 3,15 mm según ISO 3310-2, en foma de cubos de 100 ± 2 mm de arista y patas de 3,0 ± 0,5 y 5 ± 1 mm de altura
	OLA95					ISO 3310-1	4,3,3	Balanzas, precisión 0,1 g
	OLA95					ISO 3310-2	4,3,4	Termómetro, precisión 1 ºC
	OLA95					4,3,5	Bandejas metálicas, cuadradas de 150mm de lado y 10mm profundidad
	OLA95					4,3,6	Cajas metálicas de 150 x 150 x 150 mm
	OLA95					4,3,7	Papel de aluminio.
	OLA95					5,3,2	Vasos de precipitados de cristal, de 800 ml y base de Ø 100 ± 5 mm
	OLA95					5,3,5	Termómetro, precisión 1 ºC, en el rango de 80 a 200 ºC
	OLA95					5,3,6	Cronómetro
	OLA95					5,3,7	Tamiz de 1 mm, según ISO 3310-1
	OLA95					5.3,8	Disolvente adecuado.
	OLA95					5,3,9	Marcadores
	OLA95					5,3,9	Marcadores

A 2.2.3 SUBÁREA MEZCLAS BITUMINOSAS ENSAYOS TIPO 3
A 2.2.4 SUBÁREA MEZCLAS BITUMINOSAS ENSAYOS TIPO 4
	OLA96	Mezcla bitum.	Q	UNE-EN 12697-3:2006	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 3: Recuperación de betún: Evaporador rotatorio.	UNE-EN 12697-3:2006					EN 12594	5,1	Recipiente con cierre hermético en el que muestra y disolvente se puedan agitar.			NO	NO	NO	Bibliografía: EN 1426 - EN 1427 - EN 12697-4 - EN ISO 4259
	OLA96					EN 12697-1:2000	5,2	Centrifugadora de tubos de muestra, o continua o sistema de filtración a presión.
	OLA96					EN 12697-38	5,3	Aparato de destilación compuesto de:
	OLA96					5,3,1	Evaporador rotatorio con matraz de evaporación rotatorio, que pueda funcionar bajo vacio.
	OLA96					5,3,2	Matraz de evaporación de 1 litro, resistente a la presión.
	OLA96					5,3,3	Baño de aceite para el matraz, que pueda elevar la temperatura según tabla 1
	OLA96					5,3,4	Bomba de vacío, que pueda reducir la presión según tabla 1.
	OLA96					5,3,5	Dos manómetros, de 0 a 100 kPa precisión ±5 kPa y de 0 a 5 kPa precisión ± 0,1 kPa
	OLA96					5,3,6	Termómetro que cubra de 100 a 200 ºC y precisión ±0,5 ºC
	OLA96					5,3,7	Recipiente de vidrio de fondo plano y 2 ó 3 litros.
	OLA96					6,1	Diclorometano u otro disolvente adecuado
	OLA96					6,2	Vaselina o glicerol
	OLA96					6,3	Gel de sílice, que pase por el tamiz de 0,063 mm
	OLA97	Mezcla bitum.	Q	UNE-EN 12697-4:2006	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 4: Recuperación de betún: Columna de fraccionamiento	UNE-EN 12697-4:2006					EN 12594	5,1	Recipiente con cierre hermético en el que muestra y disolvente se puedan agitar.			NO	NO	NO	Bibliografía: EN 1426 - EN 1427
	OLA97					EN 12697-1:2000	5,2	Centrifugadora de tubos de muestra, o continua o sistema de filtración a presión.
	OLA97					EN 12697-38	5,3	Aparato de destilación compuesto de: (Figura 1)
	OLA97					EN 12697-38	5,3,1	Matraz de 500 ml, fondo redondo, de vidrio refractario, con adaptador de tres bocas …
	OLA97					5,3,2	Baño de aceite para el matraz, que pueda elevar la temperatura hasta 175 ºC, con termómetro y sistema para elevar o descender el baño.
	OLA97					5,3,3	Caudalímetro, para medición de 0 a 30 ml por minuto de caudal exento de CO2 a 15 ºC y 20 kPa.
	OLA97					5,3,4	Sistema para reducir la presión, con manómetor con escala de 10 a 100 kPa
	OLA97					5,3,5	Termómetro que cubra de 100 a 200 ºC y precisión ±0,5 ºC
	OLA97					6,1	Diclorometano y otro disolvente adecuado.
	OLA97					6,2	Vaselina o glicerol
	OLA97					6,3	Gel de sílice, que pase por el tamiz de 0,063 mm
	OLA97					6,4	C02 a presión en botellas con reguladores.
	OLA97					6,5	Vaso poroso.
	OLA98	Mezcla bitum.	F	UNE-EN 12697-33:2006+A1:2007	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 33: Elaboración de probetas con compactador de placa.	UNE-EN 12697-33:2006 / A1:2007					EN 12697-27	5,1	Método una o dos ruedas equipadas con neumáticos.			NO	NO	NO		VS 5.p
	OLA98					EN 12697-35:2004+A1	5,1,1	Uno o más moldes con dimensiones especifícadas, tolerancia ±2 mm
	OLA98					5,1,2	Dispositivo para compactar la mezcla
	OLA98					5,2	Método rodillo liso de acero
	OLA98					5,2,1	Rodillo liso de acero
	OLA98					5,2,1.1	Uno o más moldes con dimensiones especifícadas, tolerancia ± 1 mm
	OLA98					5,2,1,2	Dispositivo para compactar la mezcla
	OLA98					5,2,2	Rodillo de acero utilizado sobre rueda equipada con neumático
	OLA98					5,2,2,1	Uno o más moldes según 5.1.1
	OLA98					5,2,2,2	Dispositivo para compactar la mezcla, según 5,1,2
	OLA98					5,3	Método rodillo sobre placas de acero de deslizamiento vertical.
	OLA98					5,3,1	Uno o más moldes con dimensiones especifícadas, tolerancia ± 1 mm
	OLA98					5,3,2	Dispositivo para compactar la mezcla
	OLA98					5,3,2,1	Mesa donde se atornille el molde.
	OLA98					5,3,2,2	Uno o más bastidores ajustables o placas de base.
	OLA98					5,3,2,3	Placas de acero de deslizamiento con las dimensiones indicadas.
	OLA98					5,3,2,4	Rodillo de acero de Ø tal que pueda rodar sobre las placas.
	OLA98					5,3,2,5	Dispositivo para aplicar una carga vertical al rodillo.
	OLA99	Mezcla bitum.	F	UNE-EN 12697-22:2008+A1:2008	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 22: Ensayo de rodadura.	UNE-EN 12697-22:2008 / A1:2008					EN 12697-6:2003+A1	6,1	Dispositivos de tamaño grande			NO	NO	NO
	OLA99					EN 12697-7	6,1,1	Dispositivo que simula una carga rodante, que debe incluir:
	OLA99					EN 12697-27	6,1,1,1	Rueda con neumático de 400 x 8, sin dibujo, anchura de rodada de 80 ± 5 mm, la presión debe ser 600 ± 30 dPa
	OLA99					EN 12697-32:2003+A1	6,1,1,2	El recorrido del neumático deber ser de 410 ± 5 mm
	OLA99					EN 12697-33:2003+A1	6,1,1,3	La frecuencia del recorrido ida y vuelta debe ser 1,0 ± 0,1 Hz.
	OLA99					EN 12697-35:2004+A1	6,1,1,4	La carga rodante en el centro de la probeta debe ser de 5000 ± 50 N
	OLA99					ISO 48	6,1,1,5	La línea central de la rodada no debe estar a más de 5 mm del centro teórico de la probeta.
	OLA99					ISO 7619	6,1,1,6	El ángulo de oblicuidad debe ser de 0,0 ± 0,5 º
	OLA99					6,1,2	Moldes, medidas internas 500 x 180 x 50 mm o 500 x 180 x 100 mm, con tolerancia de ± 2 mm
	OLA99					6,1,3	Medidor de profundidad, con tolerancia de ± 0,2 mm y área cuadrada o circula entre 5 mm² y 10 mm².
	OLA99					6,1,4	Cámara termostática con temperatura regulable con sonda dentro de la probeta, tolerancia ±2 ºC (Figura 1)
	OLA99					6,1,5	Sensores de temperatura para instalar dentro de la probeta.
	OLA99					6,1,6	Indicador de control de temperatura (Figura 1)
	OLA99					6,1,7	Placa de soporte de acero, con irregularidad superficial menor a 1 mm, y grosor tal que la defexión en el ensayo no exceda de 0,5 mm.
	OLA99					6,1,8	Productos antiadherentes, como oleato de sodio con glicerina.
	OLA99					6,2	Dispositivos de tamaño extragrande
	OLA99					6,2,1	Dispositivo que simula una carga rodante, que debe incluir:
	OLA99					6,2,1,1	Rueda con neumático 6.00-R9, sin dibujo, anchura de rodada 110 ± 5 mm.
	OLA99					6,2,1,2	El recorrido del neumático debe ser 700 ± 5 mm.
	OLA99					6,2,1,3	El tiempo de recorrido (ida y vuelta) debe ser 2,5 ± 0,5 s.
	OLA99					6,2,1,4	La carga rodante en el centro de la probeta debe ser de 10000 ± 100 N
	OLA99					6,2,1,5	La línea central de la rodada no debe estar a más de 20 mm del centro teórico de la probeta.
	OLA99					6,2,1,6	El ángulo de oblicuidad debe ser de 0,0 ± 0,5 º
	OLA99					6,2,2	Moldes, medias internas 700 x 500 mm, debe resistir el ensayo sin distorsión. La altura debe corresponderse con el espesor nominal de la probeta.
	OLA99					6,2,3	Medidor de profundidad, sensores tipo láser con tolerancia ± 0,2 mm, deben poder medir en intervalos de 2 mm. (Figura 2)
	OLA99					6,2,4	Cámara termostática con temperatura regulable con sonda dentro de la probeta, tolerancia ±3 ºC (Figura 2)
	OLA99					6,2,5	Sensores de temperatura para instalar dentro de la probeta.
	OLA99					6,2,6	Indicador de control de temperatura (Figura 2)
	OLA99					6,3	Dispositivos de tamaño pequeño.
	OLA99					6,3,1	Máquinas de ensayo en pista.
	OLA99					6,3,1,1	Rueda sometida a carga que se mueve sobre una muestra sujeta a una mesa, y un dispositivo que controla la velocidad.
	OLA99					6,3,1,2	Neumático de exterior entre 200 y 205 mm, montado sobre la rueda, sin dibujo pero con perfil trnasversal rectangular de grosor 20 ± 2 mm...
	OLA99					6,3,1,3	Medios para aplicar una carga a la rueda, perpendicular al plano de la mesa.
	OLA99					6,3,1,4	Mesa de ensayo tal que la probeta quede firmemente sujeta sobre ella.
	OLA99					6,3,1,5	Máquina de ensayo en pista
	OLA99					6,3,1,6	Carro y bastidor de acero, medidas interiores mínimas de 260 mm x 300 mm, oscilación verticas < 0,25 mm, y grosor de placa inferior < 8 mm
	OLA99					6,3,1,7	Dispositivo para medir la posición vertical de la rueda con tolerancia de ± 0,2 mm y rango de medición > 20,0 mm
	OLA99					6,3,2	Medios para controlar la temperatura con tolerancia de ± 1 ºC
	OLA99					6,3,3	Regla > 300 mm de longitud
	OLA99					6,3,4	Calibradores para el espesor de la probeta con precisión de ± 1 mm
	OLA99					6,4	Dispositivos de tamaño pequeño para utilizar como testigos.
	OLA99					6,4,1	El equipo de 6,3,1 al 6,3,4, con los aparatos de 6,4,2 al 6,4,7
	OLA99					6,4,2	Sierra circular de disco abrasivo que pueda cortar testigos de 200 mm de Ø
	OLA99					6,4,3	Dispositivo de sujeción del testigo, 2 placas rígidas y elementos de fijación
	OLA99					6,4,4	Disolvente para limpieza del neumático (90% acetona y 10 % queroseno)
	OLA99					6,4,5	Material de retención, yeso o resina de poliéster y un endurecedor.
	OLA99					6,4,6	Recipientes (vasos de papel desechables)
	OLA99					6,4,7	Nivel de burbuja de aire de 100 mm mínimo.
	OLA100	Mezcla bitum.	F	UNE-EN 12697-31:2008	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 31: Preparación de la muestra mediante compactador giratorio.	UNE-EN 12697-31:2008					EN 12697-5	5.1	Dispositivo de ensayo que pueda compactar la probeta con los requisitos de la norma, manteniendo, al menos, un punto en la proximidad del plano central entre 30 y 45 mm del eje del molde, y pueda mantener la temperatura del ensayo con una tolerancia de ±		C	NO	NO	NO	Anexo A (Normativo): Procedimiento para ajustar el ángulo y la fuerza de tipos diferentes de compactador giratorio utilizando material de referencia central.
	OLA100					EN 12697-6	5,2	Moldes metálicos, de dureza, rugosidad y dimensiones descritas en norma					Anexo B (Normativo): Procedimiento para evaluar el ángulo interno de giro de un compactador giratorio utilizando un dispositivo de medición autónomo.ç
	OLA100					EN 12697-8	5,3	Placas de suplemento metálicas redondas, características en norma.					Anexo C (Normativo): Procedimiento para evaluar el ángulo interno de giro del compactador giratorio (CG) y los parámetro asociados utilizando cargas simuladas.
	OLA100					EN 12697-27	5.4	Dispositivo para medir la distancia entre las placas de suplemento.					Bibliografía: EN 12591 - ISO 5725-2
	OLA100					EN 12697-35:2004+A1	5.5	Dispositivo para contar el número de rotaciones durante una revolución.
	OLA100					EN 13108-1
	OLA100					EN ISO 4287
	OLA100					EN ISO 6508-1
	OLA101	Mezcla bitum.	F		Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 24: Resistencia a la fatiga.	UNE-EN 12697-24:2006 / A1:2007					EN 12697-6:2003+A1	A	Anexo A (Normativo): Ensayo de flexión en dos puntos sobre probetas trapezoidales.			NO	NO	NO
	OLA101					EN 12697-26	A.2.1	Máquina de ensayo que permite un desplazamiento sinusoidal a la parte superior de la probeta, con frecuencia fija.
	OLA101					EN 12697-27	A.2.2	Cámara termostática ventilada capaz de mantener la temperatura con precisión de ±1 ºC
	OLA101					EN 12697-29	A.2.3	Equipo de medición de la fuerza y del desplazamiento.
	OLA101					EN 12697-31	B	Anexo B (Normativo): Ensayo de flexión en dos puntos sobre probetas prismáticas.
	OLA101					EN 12697-33:2003+A1	B.2.1	Máquina de ensayo que permite un desplazamiento sinusoidal a la parte superior de la probeta, con frecuencia fija.
	OLA101					B.2.2	Cámara termostática ventilada capaz de mantener la temperatura con precisión de ±1 ºC
	OLA101					B.2.3	Equipo de medición de la fuerza, el desplazamiento y la temperatura
	OLA101					C	Anexo C (Normativo): Ensayo de flexión en tres puntos sobre probetas prismáticas.		V
	OLA101					C.2.1	Prensa con control servo-hidráulico, que pueda general una carga cíclica sinusoidal
	OLA101					C.2.2	Célula de carga, precisión de lectura de ± 0,002kN sobre una gama de ± 2,5 kN
	OLA101					C.2.3	Extensímetro y sensor de desplazamiento.
	OLA101					C.2.4	Dispositivo de sujeción, que proporcione libertad de rotación traslación horizontal.
	OLA101					C.2.5	Equipo de recogida de datos.
	OLA101					C.2.6	Cámara termostática, que pueda mantener 20 ± 1 ºC
	OLA101					C.2.7	Otros equipos de tipo general, bandejas, reglas graduadas, termómetros.
	OLA101					D	Anexo D (Normativo): Ensayo de flexión en cuatro puntos sobre probetas prismáticas.		V
	OLA101					D.2.1	Máquina de ensayo, debe poder aplicar una carga sinusoidal.
	OLA101					D.2.2	Dispositivo de sujeción que proporcione libertad de rotación y traslación en todos lo apoyos.
	OLA101					D.2.3	Cámara termostática con precisión de ±1 ºC y regulable de 0,5 ºC
	OLA101					D.2.4	Equipo electrónico de registro de datos.
	OLA101					E	Anexo E (Normativo): Ensayo de tracción indirecta sobre probetas cilíndricas.
	OLA101					E.2.1	Máquina de ensayo, que aplique impulsos de carga de medio senoverso.
	OLA101					E.2.2	Sistema de aplicación de carga en la gama de 0,5 a 10 kN, precisión 0.25 %+
	OLA101					E.2.3	Sensor para medir los desplazamientos, hasta 3,75 mm, en un plano horizontal con precisión 1 µm
	OLA101					E.2.4	Cámara termostática regulable entre 2 a 20 ºC y con precisión de ±1 ºC
	OLA101					E.2.5	Sistema de medición y de registro para la carga y las deformaciones.
	OLA101					E.2.6	Bastidor de aplicación de carga (Figura E.1)
	OLA101					E.2.7	Instalación de posicionamiento (Figura E.3)
	OLA101					E.2.8	Cola (Cianocrilato)
	OLA102	Mezcla bitum.	F		Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 26: Rigidez.	UNE-EN 12697-26:2006					EN 12697-6	A	Anexo A (Normativo): Ensayo de flexión en dos puntos sobre probetas trapezoidales (2PB-TR) o sobre probetas prismáticas (SPB-PR)			NO	NO	SI	Temperatura de la cámara-
	OLA102					EN 12697-29	A.2.1	Máquina de ensayo, que permita aplicar una deflexión dinámica sinusoidal. (Figura A.1)
	OLA102					EN 12697-31	A.2.2	Cámara termostática ventilada que se pueda regular con tolerancia ± 0,3 ºC
	OLA102					EN 12697-33	A.2.3	Equipo de medición compuesto por sensores para medir la fuerza, la deflexión y el ángulo de fase.
	OLA102					B	Anexo B (Normativo): Ensayo de flexión en tres puntos sobre probetas prismáticas		C
	OLA102					B.2.1	Banco de flexión, con gato e cada una de las tres mordazas.
	OLA102					B.2.2	Dispositivo de sujeción que permita la libertad de traslación horizontal y de rotación en todos los soportes.
	OLA102					B.2.3	Sistema de mando para controlar la flexión de la probeta
	OLA102					B.2.4	Dispositivo de medición de la carga.
	OLA102					B.2.5	Transductor de desplazamiento
	OLA102					B.2.6	Equipo de registro electrónico de datos.
	OLA102					B.2.7	Cámara termostática, que mantenga entre 0 y 20 ºC, precisión ± 0,5 ºC
	OLA102					C	Anexo C (Normativo): Ensayo de tracción indirecta sobre probetas cilíndricas (IT-CY)
	OLA102					C.2.1	Termómetro y/o termopares y/o sensores de resistencia de platino, regla de acero graduada de 1 mm, regla de precisión, calibres, placa de vidrio o acero, dispositivo para sujetar un cilindro, sierra.
	OLA102					C.2.2	Equipo de ensayo (Figura C.1)
	OLA102					C.2.3	Sistema de medición de la deformación, precisión 1 µm (Figura C.3)
	OLA102					C.2.4	Equipo de registro, unidad digital conectada a un microordenador.
	OLA102					C.2.5	Recinto a temperatura constante, con circulación de aire forzada.
	OLA102					D	Anexo D (Normativo): Ensayo de tracción-Compresión directa sobre probetas cilíndricas (DTC-CY)
	OLA102					D.2.1	Máquina de ensayo que permita aplicar una deformación dinámica sinusoidal, con frecuencias entre 0,1 y 20 Hz
	OLA102					D.2.2	Cámara termostática, que pueda mantener la temperatura, precisión ± 0,3 ºC
	OLA102					D.2.3	Dispositivos de medición de la caqrga y del ángulo de fase
	OLA102					E	Anexo E (Normativo) Ensayo aplicando tracción directa sobre probetas cilíndricas (DT-CY) o sobre probetas prismáticas (DT-PR)
	OLA102					E.2.1	Máquina de ensayo de tracción
	OLA102					E.2.2	Dispositivos de medición de la carga y extensímetros
	OLA102					E.2.3	Sistema de encolado
	OLA102					E.2.4	Cámara termostática que pueda mantener la temperatura, tolerancia ± 0,2 ºC
	OLA103	Mezcla bitum.	F		Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 10: Compactabilidad	UNE-EN 12697-10:2003					prEN 12697-5	5,1,1,1	Compactador Marshall descrito en prEN 12697-30			NO	NO	NO
	OLA103					prEN 12697-6	5.1.2.2	Dispositivo de medida para registrar el espesor de la muestra después de cada golpe de compactación, precisión 0,1 mm
	OLA103					prEN 12697-8	5.2.1	Compactador giratorio descrito en EN 12967-31
	OLA103					prEN 12697-30	5.3.1	Compactador vibratorio descrito en prEN 12694-32
	OLA103					EN 12697-31
	OLA103					prEN 12697-32
	OLA103					prEN 13043
	OLA103					ISO 5725

A 2.3 SUBÁREA LECHADAS BITUMINOSAS
A 2.3.1 SUBÁREA LECHADAS BITUMINOSAS ENSAYOS TIPO 1
A 2.3.2 SUBÁREA LECHADAS BITUMINOSAS ENSAYOS TIPO 2
	OLA104	Lechadas bitum.	F		Consistencia, con el cono, de las lechadas bituminosas	NLT-317:2000					2.1	Molde tronco cónico, de metal o plástico rígido de 38 ± 3 mm Ø en su base superior y 89 ± 3 mm Ø en su base inferior y 76 ± 3 mm de alto.			NO	NO	NO	Correspondencia con ISSA TB Nº 106 (1990) - ASTM D 3910-98 Pren 12274-3
	OLA104					2.2	Base graduada, palan metálica cuadrada de 30 x 30 cm y 3 mm espesor, llevará impresos círculos concéntricos (Figura 1)
	OLA104					2.3	Balanza de 2000 g de campo , sensibilidad 0,1 g
	OLA104					2.4	Vasos de precipitados de 500 cm³
	OLA104					2.5	Cazos de porcelana de 150 cm³, de fondo plano y con pico.

A 2.3.3 SUBÁREA LECHADAS BITUMINOSAS ENSAYOS TIPO 3
A 2.3.4 SUBÁREA LECHADAS BITUMINOSAS ENSAYOS TIPO 4
	OLA105	Lechadas bitum.	F		Abrasión por vía húmeda de las lechadas bituminosas	NLT-320:2000					2.1	Máquina de abrasión, que proporciones al cabezal una velocidad aprox. De 144 rpm, mientras acuta con una fuerza constante de 22,3 N			NO	NO	NO	Correspondencia con: ISSA Test Method Nº 100. 1990 - ASTM D 3910-98
	OLA105					2.2	Baño para mantener la probeta sumergida durante todo el ensayo.
	OLA105					2.3	Base, formada por disco metálico de 31 cm Ø y 5 mm de espesor. Para fijar la probeta.
	OLA105					2.4	Pivotes de sujeción para fijar la base al fondo y algún dispositivo que una rígidamente la máquina y el baño.
	OLA105					2.5	Termostato, que pueda mantener la temperatura del agua en 25 ± 0,5 ºC
	OLA105					2.6	Baño auxiliar, para acondicionar la temperatura de las probetas antes del ensayo
	OLA105					2.7	Moldes metálicos planos anulares de 279 ± 0,5 mm de Ø interior y 295 ± 0,5 mm de Ø exterior, con alturas interiores de 6,3 - 8,2 - 11,5 y 16,2, todos ± 0,5 mm
	OLA105					2.8	Soportes de las probetas, pueden utilizarse discos de plástico semirrígido.
	OLA105					2.9	Cabezal de abrasión
	OLA105					2.10	Cazos metálicos esmaltados, con pico y fondo plano de 1, 3 y 5 dm³
	OLA105					2.11	Espátula triangular, hoja de 3 cm de ancho y extremo redondeado
	OLA105					2.12	Enrasador metálico, hoja de 36 cm de largo y 4 cm ancho.
	OLA105					2.13	Cronómetro exactitud de 0,1 s en 60 s
	OLA105					2.14	Dos balanzas de 2000 g y sensibilidad 0,1 g y de 5000 g y sens. 1 g
	OLA105					2.15	Estufa de desecación con sistema forzado de ventilación, mínimo de 80 dm³ y que pueda mantener 60 ±3 ºC
	OLA106	Lechadas bitum.	F		Método de ensayo para clasificar las lechadas bituminosas por medida del par de torsión, en el cohesiómetro, en función del tiempo de curado	NLT-323:1993					2.1	Cohesímetro. (Figuras 1 y 2)		C	NO	NO	NO	Correspondencia con ISSA, International Slurry Seal Association. Technical bulletin nº 139 - ASTM D 3910-84
	OLA106					2.2	Moldes metálicos anulares de Ø 65,5 exterior y Ø 60,0 interior, altura de 6,0 ó 10,0 todas las medidas en mm y tolerancias 0,5 mm
	OLA106					2.3	Pie o contera de goma de Ø 25,4 ± 0,5 mm y dureza de 50 a 70 grados (durómetro)
	OLA106					2.4	Papel de lija de nº 100 y 200
	OLA106					2.5	Arena silícea, retenida en los tamices UNE 1 mm y UNE 500 µm
	OLA106					2.6	Fieltro bituminoso

GRUPO A-3 OTROS MATERIALES
A 3.1 SUBÁREA GEOTEXTILES
A 3.1.1 SUBÁREA GEOTEXTILES ENSAYOS TIPO 1
A 3.1.2 SUBÁREA GEOTEXTILES ENSAYOS TIPO 2
	OLA107	Geotextiles	F	UNE-EN ISO 9864:2005	Geosintéticos. Método de ensayo para la determinación de la masa por unidad de superficie de geotextiles y productos relacionados.	UNE-EN ISO 9864:2005					ISO 554	4,1	Troquel para cortar, elementos para medir con una precisión del 0,5 % y balanzas para pesar con exactitud de 10 mg.			NO	NO	NO
					EN ISO 9862

A 3.1.3 SUBÁREA GEOTEXTILES ENSAYOS TIPO 3
A 3.1.4 SUBÁREA GEOTEXTILES ENSAYOS TIPO 4
	OLA108	Geotextiles	F	UNE-EN ISO 9863-1:2005	Geosintéticos. Determinación de espesor a presiones especificadas. Parte 1: capas individuales	UNE-EN ISO 9863-1:2005					ISO 554	5.1.1	Pie de presión intercambiable, superficie plana y lisa de área definida en tabla 1. Capaz de ejercer presiones de 2, 20 y 200 kPa, con tolerancia del ± 0,5 % perpendicularmente al plano de la probeta.			NO	NO	NO
	OLA108					EN ISO 9862	5.1.2	Placa de referencia, de superficie mínima 1,75 veces el diámetro de la superficie del pie de presión
	OLA108					5.1.3	Galga, exactitud 0,01 mm
	OLA108					5,2	Medios para medir el tiempo con exactitud de ± 1 s
	OLA109	Geotextiles	F		Geotextiles. Ensayo de tracción para probetas anchas. (ISO 10319:1993).	UNE-EN ISO 10319:2008					ISO 554	5.1	Equipo de ensayo a tracción. Según ISO 7500-1, Clase 2 o superiros			NO	NO	SI	Las probetas deben acondicionarse y ensayarse en atamósfera de 20 ±2 ºC y humedad relativa de 65 ±5 %
	OLA109					ISO 3696	5.2	Extensómetro, error máximo admisible ±2%
	OLA109					ISO 7500-1	5,3	Agua destilada, clase 3 de la norma ISO 3696
	OLA109					ISO 9862	5.4	Agente humectante no iónico.
	OLA109					ISO 10318:2005
	OLA109					ISO 10321
	OLA110	Geotextiles	F		Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Determinación de la medida de abertura característica. (ISO 12956:1999).	UNE-EN ISO 12956:1999					EN 963	5.1	Aparato: unidad de tamizado, permite ensayar el geotextil con un Ø mínimo de 130 mm. Frecuencia de 50 a 60 Hz y movimiento vertical que pueda mantener una amplitud de 1,5 mm. Un sistma de alimentación de agua y boquillas de pulverización			NO	NO	NO
	OLA110					EN 30320	5,2	Material granular, cuyas partículas no se aglomeren en agua y grano uniforme.
	OLA110					ISO 565	5.3	Papel de filtro
	OLA110					ISO 2591-1	5.4	Estufa de secado que mantenga entre 50 y 110 ºC
	OLA110					5.5	Juego de tamices según ISO 565/R20
	OLA110					5.6	Balanza, exactitud ± 0,01 g.
	OLA110					5.7	Cronómetro, exactitud ±1 s
	OLA111	Geotextiles	F		Geotextiles y productos relacionados. Ensayos generales para la evaluación después del ensayo de durabilidad.	UNE-EN 12226:2001					EN 963	5,2	Microscopio con 250 aumentos.			NO	NO	NO
	OLA111					EN 29073-3	5,3	Los requeridos en EN ISO 13934-1 y EN 29073-3
	OLA111					EN ISO 13934-1
	OLA111					ISO 554
	OLA111					CR ISO 13434
	OLA112	Geotextiles	F		Geotextiles y productos relacionados. Determinación del comportamiento a la fluencia en tracción y a la rotura a la fluencia en tracción. (ISO 13431:1999).	UNE-EN ISO 13431:2000					EN 963	5.2.1	Aparato descrito en las figuras 3 y 4, con dispositivo que permita sujetar la muestra sin deslizamiento, sistema de aplicación de la carga y de medición del cambio de longitud con relación al tiempo.			NO	NO	SI	Las probetas se acondicionaran en una atmósfera normalizada para ensayo definida en la ISO 554, hasta que la variación de masa entre dos pesadas sucesivas con intervalo mínimo de 2 h no exceda el 0,25 % de la masa.
	OLA112					EN ISO 10319	5.2.2	Mordazas de las probetas
	OLA112					ISO 554	5.2.3	Sistema de carga, con bancada rígida y aislada de vibraciones, la carga fluencia en tracción deber ser constante en ±1%
	OLA112					5.2.4	Sistema de medida de la deformación, con una exactitud de ± 0,1 % la longitud del ensayo.
	OLA112					6.2.4	Dispositivo de cronometraje, exactitud ±1%
	OLA113	Geotextiles	F		Geosintéticos. Ensayo de perforación dinámica (ensayo de caída de un cono) (ISO 13433:2006)	UNE-EN ISO 13433:2007					ISO 554	5,1	Sistema de fijación, figuras 1a y 1b			NO	NO	SI	Se deben acondicionar las probetas en la atmósfera normal para ensayos según ISO 554, 20 ± 5 ºC y 65 ± 5 % de humedad relativa
	OLA113					ISO 9862	5.2	Marco para sostener la probeta y con un mecanismo que permita la liberación del cono sobre el centro de la probeta. Figura 2
	OLA113					ISO 10320	5.3	Cono, de acero inox. Masa de 1000 ± 5 g, ángulo en la punta de 45º. Figura 3
	OLA113					5.4	Equipo auxiliar que garantiza la horizontabilidad de la probeta y la verticalidad del eje del cono.
	OLA113					5.5	Cono de medida, graduado con una masa de 600 ± 5 g. figura 4
	OLA114	Geotextiles	F		Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Determinación de la capacidad de flujo en su plano. (ISO 12958:1999).	UNE-EN ISO 12958:1999					EN 963	5.1	Aparato para flujo de agua descrito en la norma.			NO	NO	NO
	OLA114					EN 964-1	5.2	Agua, desaireada, a temperatura entre 18 y 22 ºC
	OLA114					ENV 1897	5.3	Medidor de oxígeno disuelto o aparato de acuerdo con ISO 5813
	OLA114					EN 30320	5.4	Cronómetro, exactitud 0,1 s
	OLA114					ISO 2854	5.5	Termómetro con exactitud de 0,2 ºC
	OLA114					ISO 5813	5.6	Recipiente de medición para determinar el volumen del agua con exactitud de 10 ml.
	OLA114					5.7	Dispositivo para determinar la carga hidráulica con exactitud de 1 mm
	OLA114					5.8	Dispoistivo para determinar el esfuerzo normal con exactitud del 1%
	OLA115	Geotextiles	F		Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Determinación de las características de permeabilidad al agua perpendicularmente al plano sin carga. (ISO 11058:1999).	UNE-EN ISO 11058:1999					EN 963	5.2.1	Aparato trasnsparente de permeabililidad al agua de 50 mm, de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma.			NO	NO	NO
	OLA115					EN 30320	5.2.2	Agua desaireada entre 18 y 22 ºC, con contenido en oxígeno menor de 10 mg/Kg, sin sólidos en suspensión
	OLA115					ISO 2854	5.2.3	Aparato para dosificar el oxígeno disuelto, según ISO 5813
	OLA115					EN ISO 5813	5.2.4	Cronómetro, exactitud 0,1 s
	OLA115					5.2.5	Termómetro con exactitud de 0,2 ºC
	OLA115					5.2.6	Recipiente de medición para determinar el volumen del agua con exactitud de 10 ml.
	OLA115					5.2.7	Dispositivo para determinar la carga aplicada con exactitud de 0,2 mm
	OLA116	Geotextiles	F		Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Procedimiento para simular el deterioro durante la instalación. Parte 1: Instalación en materiales granulares. (ISO/TR 10722-1:1998).	UNE-EN ISO 10722-1:2007					ISO 554	7.1	Máquina de compresión para producir una presión sinusoidal entre 500 ±10 kPa y 5 ± 0,5 kPa sobre la placa de carga a una frecuencia de 1 Hz			NO	NO	SI	Se deben acondicionar las probetas en la atmósfera normal para ensayos según ISO 554, 20 ± 5 ºC y 65 ± 5 % de humedad relativa
	OLA116					ISO 10319	7.2	Contenedor de ensayo, caja metálica rígida en dos partes de 300x300x75 mm
	OLA116					EN 933-1	7.3	Placa de carga de 100 x 200 mm, de acero o aluminio y rígida.
	OLA116					ISO 9862	7.4	Árido, óxido de aluminio sinterizado con los requisitos establecidos.
	OLA117	Geotextiles	F		Geotextiles y productos relacionados. Determinación de la resistencia al envejecimiento a la intemperie.	UNE-EN 12224:2001					EN 12226:2000	4.1	Lámparas fluorescentes UV, según ISO 4892-3 (Ver tabla 1)			NO	NO	NO
	OLA117					ISO 4892-1	4.2	Termómetro de patrón negro según ISO 4892-1
	OLA117					ISO 4893	4.3	Dispositivo que permita determinar la exposición radiante (Opcional)
	OLA117					4.4	Porta probetas
	OLA118	Geotextiles	F		Geosintéticos. Ensayo de punzonado estático (ensayo CBR). (ISO 12236:2006)	UNE-EN ISO 12236:2007					ISO 554	5.1	Equipo de ensayo de la clase 1 ó 0, según ISO 7500-1. Debe permitir un gradiente de desplazamiento constante de 50 ± 5 mm/min. El registro de la fuerza y del hundimientoy una lectura gráfica de ambas.			NO	NO	SI	Se deben acondicionar las probetas en la atmósfera normal para ensayos según ISO 554, 20 ± 5 ºC y 65 ± 5 % de humedad relativa
	OLA118					ISO 7500-1	5.2	Punzón, de acero inox Ø 50 ± 0,5 mm.
	OLA118					ISO 9862	5.3	Sistema de fijación que evite el deslizamiento y la rotura de las probetas.
	OLA118					ISO 10320

A 3.2 SUBÁREA NEOPRENOS
A 3.2.1 SUBÁREA NEOPRENOS ENSAYOS TIPO 1
A 3.2.2 SUBÁREA NEOPRENOS ENSAYOS TIPO 2
	OLA119	Neoprenos	F		Control dimensional	I.T.
	OLA119
	OLA119
	OLA119
	OLA120	Neoprenos	F		Plásticos y ebonita. Determinación de la dureza de penetración mediante un durómetro (dureza Shore). (ISO 868:1985).	UNE-EN ISO 868:2003					ISO 291:1997	4	Durómetro Shore tipo A o D, que consta de pie de apoyo, penetrador, dispositivo indicador y muelle calibrador.			NO	NO	NO

A 3.2.3 SUBÁREA NEOPRENOS ENSAYOS TIPO 3
A 3.2.4 SUBÁREA NEOPRENOS ENSAYOS TIPO 4

A 3.3 SUBÁREA TUBOS DE POLIETILENO
A 3.3.1 SUBÁREA TUBOS DE POLIETILENO ENSAYOS TIPO 1
A 3.3.2 SUBÁREA TUBOS DE POLIETILENO ENSAYOS TIPO 2
	OLA121	Tubos de polietileno	F		Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos	UNE-EN 12201-2:2003 / / 1M 2005 + Err:2004					EN 728					NO	NO	NO
	OLA121					EN 921:1994
	OLA121					EN 12201-1:2003
	OLA121					EN 12201-5:2003
	OLA121					EN ISO 1133:1999
	OLA121					prEN ISO 3126:1999
	OLA121					EN ISO 6259-1:2001
	OLA121					ISO 4433-1:1997
	OLA121					ISO 4433-2:1997
	OLA121					ISO 6259-3:1997
	OLA122	Tubos de polietileno	F		Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios	UNE-EN 12201-3:2003					EN 681-1					NO	NO	NO
	OLA122					EN 681-2
	OLA122					EN 728
	OLA122					EN 921:1994
	OLA122					EN 1716
	OLA122					EN 12201-2:2003
	OLA122					EM ISO 1133:1999
	OLA122					prEN ISO 3126:1999
	OLA122					ISO 4059:1978
	OLA122					ISO 4433-1:1997
	OLA122					ISO 4433-2:1997
	OLA122					ISO 9624
	OLA122					ISO 13953:2001
	OLA122					ISO 13954:1997
	OLA122					ISO 13955:1997
	OLA122					ISO/DIS 13956:1996

A 3.3.3 SUBÁREA TUBOS DE POLIETILENO ENSAYOS TIPO 3
A 3.3.4 SUBÁREA TUBOS DE POLIETILENO ENSAYOS TIPO 4
	OLA123	Tubos de polietileno	F		Tubos de materiales termoplásticos. Determinación de la rigidez anular	UNE-EN ISO 9969:2008					ISO 3126	5,1	Máquina de ensayo de compresión, capaz de producir por medio de dos platos paralelos, un movimiento transversal a una velocidad constante.			NO	NO	NO
	OLA123	50					5.2	Dos platos compacto y rígidos, planos de superficies lisas.
	OLA123					5.3	Aparatos de medición dimensional
	OLA123					5.4	Aparatos de medida de la fuerza.

A 3.4 SUBÁREA TUBOS DE PVC PARA DRENAJE
A 3.4.1 SUBÁREA TUBOS DE PVC PARA DRENAJES ENSAYOS TIPO 1
A 3.4.2 SUBÁREA TUBOS DE PVC PARA DRENAJES ENSAYOS TIPO 2
	OLA124	Tubos de PVC para drenajes	F		Sistemas de canalización y conducción en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Parte 1:Características geométricas.	UNE-EN 1401-1:1998					prEN 496					NO	NO	NO
	OLA124					EN 580
	OLA124					EN 681-1
	OLA124					prEN 681-2
	OLA124					EN 727
	OLA124					EN 743
	OLA124					EN 744
	OLA124					UNE EN 763
	OLA124					EN 921
	OLA124					EN 922
	OLA124					EN 1053
	OLA124					EN 1055
	OLA124					EN 1277
	OLA124					EN 1411
	OLA124					prEN 1905
	OLA124					prEN 1989
	OLA124					EN 10204:1991
	OLA124					prEN 12061
	OLA124					prEN 12256
	OLA124					ISO 472:1988
	OLA124					ISO 1043-1:1992
	OLA124					ISO 1183:1987

A 3.4.3 SUBÁREA TUBOS DE PVC PARA DRENAJES ENSAYOS TIPO 3
A 3.4.4 SUBÁREA TUBOS DE PVC PARA DRENAJES ENSAYOS TIPO 4
	OLA125	Tubos de PVC para drenajes	F		Sistemas de canalización y conducción en materiales plásticos. Tubos termoplásticos. Método de ensayo de resistencia a choques externos por el método de la esfera de reloj.	UNE-EN 744:1996 / / Err:1997					4	Un banco de ensayo que permita la caída de masa y disponga de: (Figura 1)		C	NO	NO	SI	Las probetas de ensayo deben acondicionarse en agua y hielo durante el tiempo indicado en la tabla 4.
	OLA125					4 a)	Chasis, con raíles o tubos guía fijados rígidamente en posición vertical.
	OLA125					4 b)	Percutor, con cabeza hemisférica, y vástago cilíndrico de al menso 10 mm, ver table 1 y figura 2
	OLA125					4 c)	Un soporte de probetas rígido en forma de V con un ángulo de 120º y al menos 200 mm de longitud
	OLA125					4 d)	Mecanismo de liberación.

		Clase de Ensayo:	F: Ensayo físico	Q: Ensayo químico

			En………………………….. a ………de …...…………………..… de…..………				TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
			LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO				DIRECTOR
			(Incluir nombre)				T1
					T2
					T3
					T4

## ING.CIVIL-AREA B
ANEXO. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LABORATORIOS. ENSAYOS QUE SE REALIZAN. / OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
El laboratorio:

Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

ÁREA B: CONGLOMERANTES, ÁRIDOS, AGUA, HORMIGÓN Y PREFABRICADOS DE HORMIGÓN.
GRUPO B-1. CONGLOMERANTES HIDRAULICOS Y AGUA.					TÉCNICOS					EQUIPOS
B 1.1 SUBÁREA CEMENTOS Y ADICIONES.					RESPONSABLES
B 1.1.1 SUBÁREA CEMENTOS Y ADICIONES. ENSAYOS TIPO 1.					DE
B 1.1.2 SUBÁREA CEMENTOS Y ADICIONES. ENSAYOS TIPO 2.					ENSAYOS
Marcar X	Código	Tipo/ Producto	Clase/ Ensayo	Marcado CE	Ensayo	Norma	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar- / tado Norma	EQUIPO / REACTIVO / MAT. AUXILIAR	CÓDIGO	C / V / M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES	CORRELACIÓN
	OLB01	Cemento	F	UNE-EN 196-7:2008	Métodos de toma y preparación de muestras de cemento.	UNE-EN 196-7:2008					4	Muy variables, según las circunstancias, ejemplos en Anexo A			NO	NO	NO
	OLB01					Ane. A	Tubo tomamuestras, figura A.1
	OLB01					Ane. A	Cazo de muestreo, figura A.2
	OLB01					Ane. A	Muestreador mecánico de tornillo sinfín, figura A.3
	OLB01					Ane. A	Muestreador mecánico de tornillo sinfín, figura A.4
	OLB01					Ane. A	Equipo tomamuestras, figura A.5
	OLB02	Cemento	F	UNE-EN 196-3:2005	Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del tiempo de fraguado y de la estabilidad de volumen. Apartado 7. Ensayo de estabilidad de volumen.	UNE-EN 196-3:2005. Apartado 7.					EN 196-1	4.2.2	Balanza con precisión de ± 1 g.			NO	NO	SI	El laboratorio se debe mantener a 20 ± 2 ºC y humedad relativa mínima del 50%	EH 3.f
	OLB02					4.2.3	Bureta o probeta graduada con precisión de ± 1 ml.					La temperatura y humedad se deben anotar al menos una vez al día.	EH 1.f
	OLB02					4.2.4	Amasadora conforme a EN 196-1					Cemento, agua y equipos deben estar a 20 ± 2 ºC
	OLB02					4.2.5	Agua destilada o desionizada
	OLB02					4.2.6	Cronómetro con precisión de ± 1 s.
	OLB02					4.2.7	Regla con precisión de ± 0,5 mm.
	OLB02					7.1.1	Equipo de Le Chatelier
	OLB02					7.1.2	Baño de agua para probetas de Le Chatelier que eleve la temperatura de 20 ± 2 ºC hasta ebullición en 30 ± 5 min.
	OLB02					7.1.3	Armario o cámara húmeda que mantenga 20 ± 1 ºC con humedad mínima del 90%
	OLB03	Cemento	Q	UNE-EN 196-2:2006	Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis químico de cementos. Apartado 7. Determinación de la pérdida por calcinación.	UNE-EN 196-2:2006. Apartado 7.					EN 196-7	Ap. 7	Balanza capaz de pesar con una exactitud de ± 0,0005 g.			NO	NO	NO		EH 1.b
	OLB03					Crisoles					EH 3.c
	OLB03					ISO 385-1		Horno eléctrico, ventilación natural, regulable a 950 ± 25ºC.
	OLB03					ISO 835-1		Desecador, con perclorato de magnesio o gel de sílice.
	OLB04	Cemento	F	UNE-EN 196-1:2005	Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: Determinación de resistencias mecánicas.	UNE-EN 196-1:2005					EN 197-1	4.3	Tamices según ISO 3310-1, malla cuadrada de 2,00 - 1,60 - 1,00 - 0,50 - 0,16 y 0,08 mm. ISO 565 (serie R 20)			NO	NO	SI	Laboratorio a 20 2 ºC, con humedad relativa > 50%. Cámara humeda a 20 1 ºC y humedad > 90% … (Ver apartado 4.1)
	OLB04					EN 196-1	4.4	Amasadora de 5 litros, figura 1. capaz de velocidades de tabla 2		V				Tolerancias de los equipos deben verificarse, (Apartado 4.2)
	OLB04					EN ISO 1302	4.5	Moldes de tres compartimentos para tres probetas de 40 x 40 mm y 160 mm de longitud, espesor pared de 10 mm y dureca Vickers > HV 200		V				Anexo A (Normativo): Equipo alternativo de vibración, compactación y procedimientos validados como equivalentes…
	OLB04					EN ISO 7500-1	4.6	Compactadora, figura 4		V
	OLB04					ISO 565	4.7	Máquina de ensayo a flexión, o dispositivo en la máquina de compresión.		C
	OLB04					ISO 1101	4.8	Máquina de ensayo a compresión		C
	OLB04					ISO 3310-1	4.9	Dispositivo de compresión, si la máquina a compresión no tien rótula esférica.
	OLB04					ISO 4200	4.10	Balanza con precisión de ± 1 g.
	OLB04					4.11	Temporizador con precisión de ± 1 s
	OLB04					5.1.2	Arena de referencia CEN
	OLB04					5.3	Agua destilada o desionizada
	OLB05	Cemento	F	UNE-EN 196-3:2005	Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del tiempo de fraguado y de la estabilidad de volumen. Apartado 6. Ensayo de tiempo de fraguado.	UNE-EN 196-3:2005. Apartado 6.					EN 196-1	4.2.2	Balanza con precisión de ± 1 g.			NO	NO	SI	El laboratorio se debe mantener a 20 ± 2 ºC y humedad relativa mínima del 50%	OL B 5
	OLB05					4.2.3	Bureta o probeta graduada con precisión de ± 1 ml.					La temperatura y humedad se deben anotar al menos una vez al día.	EH 1.f
	OLB05					4.2.4	Amasadora conforme a EN 196-1					Cemento, agua y equipos deben estar a 20 ± 2 ºC
	OLB05					4.2.5	Agua destilada o desionizada
	OLB05					4.2.6	Cronómetro con precisión de ± 1 s.
	OLB05					4.2.7	Regla con precisión de ± 0,5 mm.
	OLB05					6.1.2	Contenedor/es para inmersión de los moldes a 20,0 ± 1,0 ºC
	OLB05					6.1.3	Baño de agua o cabina a 20 ± 1,0 ºC
	OLB05					6.1.4	Aparato de Vicat
	OLB05					6.1.5	Aparato de Vicat
	OLB06	Cemento	Q	UNE-EN 196-2:2006	Métodos de ensayo de cementos. Parte 2. Análisis químico de cementos. Apartado 14. Determinación de cloruros	UNE-EN 196-2:2006. Apartado 14.					EN 196-7	Ap. 14	Ácido nítirico diluido 1 + 2 y 1 +100			NO	NO	NO		EH 1.e
	OLB06					ISO 385-1		Disolución de nitrato de plata 0,05 mol/l					EH 3.h
	OLB06					ISO 835-1		Disolución de tiocianato de amonio, aprox. 0,05 mol/l					EH 3.l
	OLB06					Disolución indicadora, ver apartado 4,81
	OLB06					Balanza, precisión ± 0,0005 g
	OLB06					Papeles de filtro
	OLB06					Material volumétrico de vidrio, clase A según ISO 385-1 e ISO 835-1
	OLB06					Vitrina de humos
	OLB06					Matraz de Erlenmeyer.
	OLB06					Material común de laboratorio
	OLB07	Cemento	Q	UNE-EN 196-2:2006	Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis químico de cementos. Apartado 8. Determinación gravimétrica del sulfato.	UNE-EN 196-2:2006. Apartado 8.					EN 196-7	Ap. 8	Ácido clorhídrico concentrado.			NO	NO	NO	En Apartado 3 Requisitos generales para los ensayos.	EH 1.d
	OLB07					ISO 385-1		Ácido clorhídrico diluido 1 + 11					EH 3.b
	OLB07					ISO 835-1		Hidróxido de amonio diluido 1 + 16					EH 3.g
	OLB07					Disolución de cloruro de bario 120 g y agua hasta 1 L					OL B 19
	OLB07					Disolución de nitrato de plata, 5 g, 10 ml de ácido nitrico y agua hasta 1 L
	OLB07					Balanza capaz de pesar con una exactitud de ± 0,0005 g.
	OLB07					Estufa
	OLB07					Papeles de filtro, fino y medio
	OLB07					Papel indicador de PH
	OLB07					Horno eléctrico, ventilación natural, regulable a 950 ± 25ºC.
	OLB07					Material común de laboratorio
	OLB08	Cemento	Q	UNE-EN 196-2:2006	Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis químico de cementos. Apartado 9. Determinación del residuo insoluble en ácido clorhídrico y carbonato de sodio.	UNE-EN 196-2:2006. Apartado 9.					EN 196-7	4.1	Ácido clorhídrico concentrado.			NO	NO	NO
	OLB08					ISO 385-1	4.7	Ácido clorhídiroco diluido
	OLB08					ISO 835-1	4.43	Disolución de nitrato de plata
	OLB08					4.45	Disolución de carbonato de sodio
	OLB08					5.1	Balanza precisión ± 0,0005 g
	OLB08					5.2.1	Crisoles
	OLB08					5.6	Estufa de laboratorio
	OLB08					5.7	Desecador, con perclorato de magnesio o gel de sílice.
	OLB08					5.16	Papeles de filtro exentos de cenizas
	OLB08					5.18.2	Papel indicador de PH

B 1.1.3 SUBÁREA CEMENTOS Y ADICIONES. ENSAYOS TIPO 3.
	OLB09	Cemento	Q	UNE-EN 196-5:2006	Métodos de ensayo de cementos. Parte 5: Ensayo de puzolanicidad para los cementos puzolánicos.	UNE-EN 196-5:2006					EN 196-7	6.2	Ácido clorhídrico concentrado			NO	NO	NO
	OLB09					ISO 385-1	6.3	Ácido clorhídrico diluido, 0,1 mol
	OLB09					ISO 835-1	6.4	Ácido clorhídrico diluido, (1+2)
	OLB09					6.5	Naranja de metilo
	OLB09					6.6	Indicador de naranja de metilo
	OLB09					6.7	Hidróxido de sodio
	OLB09					6.8	Disolución de hidróxido de sodio
	OLB09					6.9	Carbonato de calcio
	OLB09					6.10	Cloruro de sodio
	OLB09					6.11	Murexida
	OLB09					6.12	Indicador de murexida
	OLB09					6.13	EDTA (sal di-sodio, di-hidrato del ácido etilendiaminotetraacético)
	OLB09					6.14	Disolución EDTA, 0,03 mol/l
	OLB09					6.15	Carbonato de sodio
	OLB09					6.16	Indicador mixto calceína y azul de metiltimol
	OLB09					6.17	Indicador calcón
	OLB09					6.18	Reactivo Patton y Reeders.
	OLB09					7.1	Recipiente cilíndrico de polietileno de 500 ml y unos 70 mm de Ø
	OLB09					7.2	Embudo de vástago ancho
	OLB09					7.3	Embudo Buchner de porcelana de unos 60 mm de Ø interior
	OLB09					7.4	Papel de filtro de unos 2 µm de poro.
	OLB09					7.5	Matraz para filtrado a vacío de 250 ml.
	OLB09					7.6	Vasos de 250 ml y de 400 ml.
	OLB09					7.7	Pipetas de 50 ml y de 100 ml, clase A, según ISO 835-1
	OLB09					7.8	Buretas de 50 ml, clase A, ISO 385-1
	OLB09					7.9	Compartimento termostático de temperatura controlada a 40 ± 1 ºC
	OLB09					7.10	Matraces aforados de 500 y 1000 ml.
	OLB09					7.11	Matraz cónico de 250 ml.
	OLB09					7.12	Balanza precisión ± 0,0005 g
	OLB09					7.13	Aparato para medir la absorbancia a 520 y 620 nm.
	OLB09					7.14	Agitaro magnético con barras inertes.
	OLB09					7.15	pH-metro con exactitud ± 0,05
	OLB10	Adiciones	F		Determinación del índice de actividad resistente de las adiciones con cemento Portland.	UNE-EN 196-1:2005					EN 197-1	4.3	Tamices según ISO 3310-1, malla cuadrada de 2,00 - 1,60 - 1,00 - 0,50 - 0,16 y 0,08 mm. ISO 565 (serie R 20)			NO	NO	SI	Laboratorio a 20 2 ºC, con humedad relativa > 50%. Cámara humeda a 20 1 ºC y humedad > 90% … (Ver apartado 4.1)
	OLB10					EN 196-1	4.4	Amasadora de 5 litros, figura 1. capaz de velocidades de tabla 2		V				Tolerancias de los equipos deben verificarse, (Apartado 4.2)
	OLB10					EN ISO 1302	4.5	Moldes de tres compartimentos para tres probetas de 40 x 40 mm y 160 mm de longitud, espesor pared de 10 mm y dureca Vickers > HV 200		V				Anexo A (Normativo): Equipo alternativo de vibración, compactación y procedimientos validados como equivalentes…
	OLB10					EN ISO 7500-1	4.6	Compactadora, figura 4		V
	OLB10					ISO 565	4.7	Máquina de ensayo a flexión, o dispositivo en la máquina de compresión.		C
	OLB10					ISO 1101	4.8	Máquina de ensayo a compresión		C
	OLB10					ISO 3310-1	4.9	Dispositivo de compresión, si la máquina a compresión no tien rótula esférica.
	OLB10					ISO 4200	4.10	Balanza con precisión de ± 1 g.
	OLB10					4.11	Temporizador con precisión de ± 1 s
	OLB10					5.1.2	Arena de referencia CEN
	OLB10					5.3	Agua destilada o desionizada
	OLB11	Cemento	Q		Métodos de ensayo de cementos. Determinación cuantitativa de los componentes.	UNE 80216:1991 EX. Apartado 6.					EN 196-2	6.2.2	Hidróxido de sodio			NO	NO	NO
	OLB11					EN 196-7	6.2.2.	AEDT
	OLB11					EN 196-21	6.2.2.	Trietanolamina
	OLB11					ENV 197	6.2.2.	Etanol
	OLB11					ISO 3534 (1977)	6.2.2.	Ácido clorhídrico
	OLB11					6.2.3	Balanza analítica con precisión 0,0001 g
	OLB11					6.2.3	Estufa de desecación 105 +/-5ºC
	OLB11					6.2.3	Agitador magnético con barras recubiertas de PTFE
	OLB11					6.2.3	Agitador eléctrico con varilla de vidrio terminada en hélice.
	OLB11					6.2.3	Filtro de microfibra de vidrio
	OLB11					6.2.3	pH-metro
	OLB11					6.2.3	Desecador provisto de perclorato de magnesio anhidro
	OLB12	Adiciones	Q		Métodos de ensayo de cenizas volantes. Parte 1: Determinación del contenido de óxido de calcio libre.	UNE-EN 451-1:2006					EN 450	4.1	Agua destilada o desionizada			NO	NO	NO
	OLB12					ISO 565	4.2	Acido butanoico, 3-oxo-etil éster (acetilacetato de etilo)
	OLB12					ISO 3534-1	4.3	2-butanol
	OLB12					4.4	3-propanol
	OLB12					4.5	Indicador azul de bromofenol (0,1 g de azul de bromofenol en 100 cc de etanol)
	OLB12					4.6	Ácido clorhídrico 0,1 M
	OLB12					5.1	Balanza analítica con precisión 0,0001 g
	OLB12					5.2	Tamiz de tela metálica de malla 0,063 mm (ISO 565)
	OLB12					5.3	Mortero y maza, o equipo similar para molienda
	OLB12					5.4	Desecador conagente, ejemp. Gel de sílice
	OLB12					5.5	Matraz de 250 cc
	OLB12					5.6	Condensador de espiral, de reflujo
	OLB12					5.7	Tubo de absorción relleno de hidróxido sódico
	OLB12					5.8	Crisol filtrante

B 1.1.4 SUBÁREA CEMENTOS Y ADICIONES. ENSAYOS TIPO 4.
	OLB13	Cemento	F		Métodos de ensayo de cementos. Determinación de la finura. Apartado 4. Método de permeabilidad al aire (Método Blaine)	UNE 80122:1991. Apartado 4.					ENV 197	4.2.1	Célula de permeabilidad		C	NO	NO	SI	El laboratorio se debe mantener a 20 ± 2 ºC y humedad máxima 65%. Todos los materiales deben estar a la temperatura del laboratorio y protegidos de la absorción de humedad atmosférica durante su almacenamiento.
	OLB13					ISO 383-1976	4.2.2	Disco perforado con 30 a 40 agujeros de 1 mm, que encaje en la célula
	OLB13					ISO 565-1983	4.2.3	Émbolo, de acero inox. austenítico, capaz de deslizarse dentro de la célula.
	OLB13					ISO 3310/1-1982	4.2.4	Manómetor de vidrio de borosilicato (ISO 4803)
	OLB13					ISO 4803-1978	4.2.5	Líquido manométrico, no volátil, ni hygroscópico, de baja densidad y viscosidad.
	OLB13					4.2.6	Cronómetor que aprecie hasta 0,2 s, o menos
	OLB13					4.2.7	Balanzas, capaz de pesar 3 g, y entre 50 y 150 g, con precisión de 1 y 10 mg.
	OLB13					4.2.8	Picnómetro
	OLB13					4.3.1	Mercurio de calidad reacivo o o mejor
	OLB13					4.3.2	Cemento de referencia de superficie especifica conocida.
	OLB13					4.3.3	Aceite ligero
	OLB13					4.3.4	Discos circulares de papel filtro
	OLB13					4.3.5	Grasa ligera
	OLB14	Adiciones	F		Métodos de ensayo de cenizas volantes. Parte 2: determinación de la finura por tamizado en húmedo.	UNE-EN 451-2:1995					ISO 565:1990	3	Aparato de la figura 1, que consta de:		C	NO	NO	NO
	OLB14					ISO 3310-1:1990	3.1	Tamiz de malla de 0,045 mm según ISO 565 e ISO 3310-1		V
	OLB14					3.2	Boquilla de proyección (Figura 2) de metal inox.
	OLB14					3.3	Manómetro de Ø mínimo de 80 mm y capacidad máxima 160 Kpa, a intervalos de 5 Kpa y exactitud ± 5 Kpa.
	OLB14					3.4	Estufa de secado ventilada regulada a 105 ± 5 ºC
	OLB14					3.5	Balanza con exactitud de 0,001 g
	OLB15	Cemento	Q		Métodos de ensayo de cementos. Parte 8. Determinación del calor de hidratación. Método por disolución.	UNE-EN 196-8:2005					UNE-EN 197-1	4.1	Mezcla ácida, de ácido hidrofluorídirco con ácido nítrico.			NO	NO	NO
	OLB15					4.2	Óxido de zinc
	OLB15					4.3	Cemento hidratado
	OLB15					5.1	Calorímetro (Figura 1) que consta de:		C
	OLB15					5.1	Vaso de disolución , por ejemplo vaso Dewar
	OLB15					5.1	Termómetro tipo Beckmann con escala de 5 a 6 ºC y subdivisiones de 0,01 ºC
	OLB15					5.1	Embudo de plástico resistente al ácido.
	OLB15					5.1	Agitador de plastico resistente al ácido.
	OLB15					5.2	Baño termostático
	OLB15					5.3	Mortero o molinillo eléctrico
	OLB15					5.4	Tubos de cristal o plástico de unos 20 ml.
	OLB15					5.5	Tamiz de 125 µm de abertura.
	OLB15					5.6	Tamiz de 600 µm de abertura
	OLB15					5.7	Cronómetro
	OLB15					5.8	Dos crisoles de platino de unos 20 ml.
	OLB15					5.9	Horno eléctrico ventilado capaz de 959 ± 25 ºC
	OLB15					5.10	Balanza analítica con precisión de ± 0,0001 g
	OLB15					5.11	Balanza de 2 Kg de capacidad y precisión de ± 0,2 g.
	OLB16	Cemento	Q		Métodos de ensayo de cementos. Parte 9. Determinación del calor de hidratación. Método semiadiabático.	UNE-EN 196-9:2005					EN 196-1	4.1	Calorímetro (Figura 1) que consta de:		C	NO	NO	SI	El coeficiente de pérdida de calor del calorímetro no debe exceder de 100J/H/K, para un aumento de temperatura de 20 K.
	OLB16					EN 197-1	4.1 a)	Un vaso aislado, por ejemplo vaso Dewar					El laboratorio debe estar a 20 ± 1 ºC, la temperatura ambiente debe mantenerse...
	OLB16					EN 573-3	4.1 b)	Una carcasa muy rígida					Anexo A (Normativo): Calibración del calorímetro
	OLB16					4.1 c)	Tapa aislante compuesta de tres partes					Anexo B (Informativo): Ejemplo práctico de determinación del calor de hidratación.
	OLB16					4.2	Calorímetro de referencia, igual al del ensayo.		C				Bibliografía: EN 196-8
	OLB16					4.3	Termómetor de resistencia de platino, rango entre 19 y 75 ºC
	OLB16					4.4	Bote de mortero, cilíndrico con tapa y volumen de unos 800 cm³
	OLB16					4.5	Aparato capaz de registrar la temperatura de cada termómetro.
	OLB16					4.6	Aparato para mezclar mortero según EN 196-1

B 1.2 SUBÁREA CALES.
B 1.2.1 SUBÁREA CALES. ENSAYOS TIPO 1.
B 1.2.2 SUBÁREA CALES. ENSAYOS TIPO 2.
B 1.2.3 SUBÁREA CALES. ENSAYOS TIPO 3.
	OLB17	Cal	F	UNE-EN 459-2:2002	Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. Determinación de la estabilidad de volumen.	UNE-EN 459-2:2002. Apartado 5.3.					EN 196-1	5.3.2.1	Cales hidratadas y todo tipo de hidráulicas . Metodo de referencia			NO	NO	NO
	OLB17					EN 196-2	5.3.2.1.2	Moldes, figura 3
	OLB17					EN 196-3:1994	5.3.2.1.2	Prensa, potencia mínima 2kN, exactitud mínima 0,2 kN
	OLB17					EN 196-6:1989	5.3.2.1.2	Dispositivo para medir longitud, aproximación 0,1 mm
	OLB17					EN 196-7	5.3.2.1.2	Recinto de vapor
	OLB17					EN 196-21	5.3.2.1.2	Placa eléctrica o mechero de gas, con regulación de temperatura.
	OLB17					EN 459-1:2001	5.3.2.1.2	Balanza, exactitud 0,01 g
	OLB17					EN 932-1	5.3.2.2	Cales hidratadas y todo tipo de hidráulicas . Alternativo. Remite a la EN 196-3 (apartados según EN 196-3)
	OLB17					EN ISO 3696	7.1.1	Equipo de Le Chatelier
	OLB17					EN 10003-1	7.1.2	Baño de agua, se sustituye según 5.3.2.2.1 por recinto de vapor
	OLB17					EN 10088-2	7.1.3	Cámara humeda, se sustituye según 5.3.2.2.1 por recinto de vapor
	OLB17					EN 12485	5.3.2.3	Cales hidrlaulicas con SO3 entre 3% y 7%
	OLB17					ISO 383:1976	5.3.2.3.2	Recinto con humedad relativa superior al 90%
	OLB17					ISO 2768-1	5.3.2.3.2	Placas de vidrio
	OLB17					ISO 5725-2	5.3.2.3.2	Baño de agua capaz de mantener la temperatura entre 18 y 21 ºC
	OLB17					ASTM C 230-90	5.3.3	Cal viva, en pasta, dolomítica y dolomítica hidratada.
	OLB17					5.3.3.2	Placas absorbentes de 100 x 100 mm, con silicato de calcio hidratado.
	OLB17					5.3.3.2	Estufa regulable a 105 ± 5 ºC
	OLB17					5.3.3.3.1	Tamices EN 196-6:1989 y tamiz de 0,2 mm
	OLB17					5.3.4	Cal cálcica hidratada, cal en pasta y cal dolomítica hidratada con partículas mayores de 0,2 mm.
	OLB17					5.3.4.2	Yeso de París, mas del 90% de sulfato de calcio hemihidratado que pase por el tamiz de 0,2 mm.
	OLB17					5.3.4.3	Placa de vidrio de 500 x 750 mm
	OLB17					5.3.4.3	3 moldes circulares de latón, Ø inferior a 100 mm, profundidad 5 mm y espesor anular mínimo 5 mm, forma cono truncado con pendiente 5º
	OLB17					5.3.4.3	2 espátulas grandes.
	OLB17					5.3.4.3	Estufa ventilada, regulada a 40 ± 5 ºC
	OLB17					5.3.4.3	Recinto de vapor.
	OLB18	Cal	F	UNE-EN 459-2:2002	Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. Determinación de la finura de molido.	UNE-EN 459-2:2002. Apartado 5.2.					5.2.1	Método referencia. Remite a EN 196-6:1989			NO	NO	NO
	OLB18					EN 197-1	3.2.1	Tamiz de ensayo, Ø de 150 a 200 mm y de 40 a 100 mm de espesor, malla metálica de 90µm
	OLB18					ISO 383:1976	3.2.2	Balanza capaz de pesar 25 g con aproximación de 0,01 g.
	OLB18					ISO 3310-1	3.3	Material para comprobar el tamiz.
	OLB18					ISO 4803
	OLB18					5.2.2	Método alternativo. Según UNE-EN 933-10:2001, utilizando los tamices de control de 0,20 y 0,09 mm
	OLB18					EN 932-2	5.1	Salvo indicación en contra los aparatos serán según EN 932-5			NO	NO	SI	Las muestras se deben reducir según EN 932-2. La muestra de ensayo debe tener una masa de 50.0 1,1 g. La muestra se seca hasta masa constante.
	OLB18					EN 932-5	5.2	Tamices de ensayo según En 933-2
	OLB18					EN 933-2	5.3	Equipo de tamizado en corriente de aire, figura 1
	OLB18					5.4	Estufa ventilada, regulada a 110 ± 5 ºC
	OLB18					5.5	Balanza con precisión ± 0,1% de la masa de ensayo.
	OLB18					5.6	Cepillo suave
	OLB18					5.7	Martillo de plástico, opcional.
	OLB19	Cal	Q	UNE-EN 459-2:2002	Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. Determinación del contenido en sulfatos expresado como SO3.	UNE-EN 459-2:2002. Apartado 4.6 / UNE-EN 196-2:2006. Apartado 8.					EN 196-7	Ap. 8	Ácido clorhídrico concentrado.			NO	NO	NO	En Apartado 3 Requisitos generales para los ensayos.
	OLB19					ISO 385-1		Ácido clorhídrico diluido 1 + 11
	OLB19					ISO 835-1		Hidróxido de amonio diluido 1 + 16
	OLB19					Disolución de cloruro de bario 120 g y agua hasta 1 L
	OLB19					Disolución de nitrato de plata, 5 g, 10 ml de ácido nitrico y agua hasta 1 L
	OLB19					Balanza capaz de pesar con una exactitud de ± 0,0005 g.
	OLB19					Estufa
	OLB19					Papeles de filtro, fino y medio
	OLB19					Papel indicador de PH
	OLB19					Horno eléctrico, ventilación natural, regulable a 950 ± 25ºC.
	OLB19					Material común de laboratorio
	OLB20	Cal	Q	UNE-EN 459-2:2002	Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. Determinación del contenido en agua libre.	UNE-EN 459-2:2002. Apartado 5.11.					5.11.2	Balanza analítica (+ 0,0001 g)			NO	NO	NO
	OLB20					5.11.2	Pesasustancias
	OLB20					5.11.2	Estufa de secado
	OLB20					5.11.2	Desecador
	OLB21	Cal	Q	UNE-EN 459-2:2002	Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. Determinación de la pérdida por calcinación.	UNE-EN 459-2:2002. Apartado 4.5. / UNE-EN 196-2:2006. Apartado 7.					7,2	Crisol de porcelana y/o platino ( 20 - 25 ml)			NO	NO	NO
	OLB21					7.2	Horno mufla
	OLB21					7.2	Balanza analítica (+ 0,0001 g)
	OLB21					7.2	Desecador

B 1.2.4 SUBÁREA CALES. ENSAYOS TIPO 4.
	OLB22	Cal	Q	UNE-EN 459-2:2002	Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. Determinación del contenido en óxidos de calcio y magnesio (CaO y MgO).	UNE-EN 459-2:2002. Apartado 4.2 y 4.3. / UNE-EN 196-2:2006					EN 196-1		Material común para todos los ensayos			NO	NO	NO		VS 2.v
	OLB22					EN 196-2		Disolución preparada según el apartado 13.7 (carbanato de sodio, cloruro de sodio, ácido clohídrico concentrado, crisol platino, ,…)
	OLB22					EN 196-3:1994		Matraz aforado de 500 ml.
	OLB22					EN 196-6:1989		Vaso compatible con el aparato de medida (ver 5.12)
	OLB22					EN 196-7		Aparato para medir la absorbancia, a 520 y 620 nm, de una disolución contenida en un vaso de valoración, mientras se agita
	OLB22					EN 196-21		Óxido de calcio procedimiento de EN 196-2 Ap. 13.12.1 (EGTA)
	OLB22					EN 459-1:2001		Disolución de trietanolamina 1 +4
	OLB22					EN 932-1		pH-metro
	OLB22					EN ISO 3696		Disolución de hidróxido de sodio (ver 4,30)
	OLB22					EN 10003-1		Indicador de murexida (ver 4,69) o indicador de calceína (ver 4,70)
	OLB22					EN 10088-2		Disolución EGTA, aprox. 0,03 mol/l
	OLB22					EN 12485		Óxido de calcio procedimiento de EN 196-2 Ap. 13.14 (EDTA)
	OLB22					ISO 383:1976		Trietanolamina 1 + 4 (Ver apartados 4.57)
	OLB22					ISO 2768-1		Óxido magnesio con DCTA, procedimiento EN 196-2 Ap. 13.13
	OLB22					ISO 5725-2		Trietanolamina 1 + 4 (Ver apartados 4.57)
	OLB22					ASTM C 230-90		Disolución EGTA, ver apartado 4.67
	OLB22					pH-metro
	OLB22					Hidróxido de amonio concentrado, ver apartado 4.25
	OLB22					Azul de metiltimol, ver apartado 4.74
	OLB22					Disolución DCTA, aprox. 0,01 mol/l. Ver apartado 4.68
	OLB22					Óxido magnesio con EDTA, procedimiento EN 196-2 Ap. 13.15
	OLB22					Disolución de trietanolainina 1+4, ap. 4.57
	OLB22					pH-metro
	OLB22					Hidróxido de amonio diluido 1+1, ap. 4.26
	OLB22					Disolución EDTA, ap. 4.65
	OLB22					Indicador azul de metiltimol, ap. 4.75, o indicador mixto, ap. 4.77
	OLB23	Cal	Q	UNE-EN 459-2:2002	Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. Determinación del contenido en dióxido de carbono (CO2).	UNE-EN 459-2:2002. Apartado 4.4.					4.4	Metodo alternativo de la UNE-EN 459-2:2002			NO	NO	NO
	OLB23					4.4.2.2	Aparato "Kleine". (Figura 1)		C
	OLB23					4.2.2.3	Sulfato de cobre
	OLB23					4.2.2.3	Ácido clorhídrico concentrado
	OLB23					4.2.2.3	Ácido clorhídrico diluido
	OLB23					4.2.2.3	Disolución de rojo de metilo
	OLB23					4.2.2.3	Liquido opturante, sulfato de sodio y ácido sulfúrico en agua.
	OLB23					4.2.2.3	Disolución de hidróxido de potasio
	OLB23					4.2.2.3	Carbonato de calcio.
	OLB23					4.4.2.4	Matraz de Erlenmeyer
	OLB23					Método de referencia de la EN 196-21:
	OLB23
	OLB23
	OLB23
	OLB24	Cal	Q	UNE-EN 459-2:2002	Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. Determinación de la reactividad de la cal.	UNE 80502:2003 / UNE-EN 459-2:2002. Apartado 5.10.					5.10.2	Aparato para el ensayo de reactividad. Figura 12			NO	NO	NO

B 1.3 SUBÁREA AGUA.
B 1.3.1 SUBÁREA AGUA. ENSAYOS TIPO 1.
	OLB25	Agua	F		Toma de muestras para el analisis quimico de las aguas destinadas al amasado de morteros y hormigones	UNE 7236:1971					2	No es posible especificar un ensayo, se dan un conjunto de precauciones.			NO	NO	NO
	OLB26	Agua	F		Toma de muestras para la determinación de la agresividad	UNE 83951:2008					Recipientes estancos, de vidrio o de polietileno			NO	NO	NO	Bibliografía : Din 4030 Parte 2. y ASTM D 3370	EH 4.a
	OLB26					Material para el etiquetado de los recipientes

B 1.3.2 SUBÁREA AGUA. ENSAYOS TIPO 2.
	OLB27	Agua	Q		Determinación de los cloruros contenidos en el agua utilizada para la fabricación de morteros y hormigones.	UNE 7178:1960					5.1	Peróxido de hidrógeno al 30% sin estabilizador.			NO	NO	NO	Concuerda con el Método de ensayo 1,23 a del ITC y con la D-512-55T de la A.S.T.M.	EH 4.E
	OLB27					5.2	Fenolftaleína, 5 g en 1 l de disolución al 50% de alcohol etílico
	OLB27					5.3	Cromato potásico, ver 5.3
	OLB27					5.4	Disolución 0,025 N de nitrato de plata, ver 5.4
	OLB27					5.5	Disolución 0,025 N de ClNa, ver 5,5
	OLB27					5.6	Disolución de hidróxido sódico, 20 g y agua hasta 1 l
	OLB27					5.7	Disolución de ácido sulfúrico 1:65, ver 5,7
	OLB27					Aparatos de uso corriente en laboratorios de análisis químico.
	OLB28	Agua	Q		Determinación cualitativa de hidratos de carbono en aguas de amasado para morteros y hormigones.	UNE 7132:1958					4.1	Disolución alcohólica de α-naftol, 6 g en 100 cm³ de alcohol etílico de 96º			NO	NO	NO	Concuerda con la NE 1.22 del I.T.C.C.	EH 4.F
	OLB28					4.2	Reactivo de Fehling, compuesto de disoluciones A y B
	OLB28					4.2.1	Disolución A, 69,3 g de sulfato de cobre cristalizado y hasta 1 l agua
	OLB28					4.2.2	Disoulción B, 364 g de tartrato dódicopotásico y 100 g Hidróxido sódico, hasta 1 l agua
	OLB28					Aparatos de uso corriente en laboratorios de análisis químico.
	OLB29	Agua	Q		Determinación de los aceites y grasas contenidos en el agua de amasado de morteros y hormigones.	UNE 7235:1971					2.1	Embudo de decantación			NO	NO	NO	Concuerda con H.A.61 MELC 207-a	EH 4.G
	OLB29					2.2	Matras de capacidad superior a 2,5 L
	OLB29					2.3	Papel de filtro
	OLB29					2.4	Cápsula de porcelana
	OLB29					2.5	Estufa o baño de agua
	OLB29					2.6	Desecador
	OLB29					2.7	Balanza.
	OLB29					3.1	Alcanfor
	OLB29					3.2	Eter sulfúrico
	OLB29					3.3	Cloruro cálcico anhidro
	OLB30	Agua	Q		Determinación del contenido total de sulfatos en aguas de amasado para morteros y hormigones.	UNE 7131:1958					5.1	Disolución de cloruro bárico			NO	NO	NO
	OLB30					5.2	Disolución de ácido clorhídrico
	OLB30					5.3	Disolución de nitrato de plata.
	OLB30					Aparatos de uso corriente en laboratorios de análisis químico.
	OLB31	Agua	Q		Determinación del contenido total de substancias solubles en aguas para amasado de hormigones.	UNE 7130:1958					3	Aparatos de uso corriente en laboratorios de análisis químico.			NO	NO	NO
	OLB31					3	Cápsula de platino de 200 cm³ , recomendado
	OLB32	Agua	Q		Determinación de la acidez de aguas destinadas al amasado de morteros y hormigones, expresada por su pH.	UNE 7234:1971					4.1	Potenciómetro medidor de pH			NO	NO	NO
	OLB32					4.2	Electrodo de referencia, calomelanos saturado
	OLB32					5	Tetraoxalato potásico
	OLB32					5	Tartrato
	OLB32					5	Ftalato
	OLB32					5	Fosfato diácido
	OLB32					5	Bórax
	OLB32					5	Fosrato trisódico
	OLB33	Agua	Q		Agresividad. Valor de pH	UNE 83952:2008					4,2	Disolución patrón de potasio hidrógeno ftalato 0,05M			NO	NO	NO	Poner fecha	GT 7.a
	OLB33					4,2	Cloroformo o cristal de timol					Como conservante	EH 4.b
	OLB33					4,3	Disolución patrón de potasio di-hidrógeno fosfato 0,025M y di-sodio hidrógeno fosfato 0,025 M					Poner fecha	OL B 1.3.2 Tipo 2
	OLB33					4,4	Disolución patrón de borax 0,01 M					Poner fecha	OL D 2.6.2 Tipo 2
	OLB33					4	Agua destilada					Verificar antes de usar
	OLB33					5,1	PH-metro con escala de 0 a 14 ± 0,1					Indicar Tº de medida
	OLB33					5,2	Agitador
	OLB33					5,3	Papel de filtro de textura fina
	OLB33					5,4	Balanza: exactitud 0,01 g		V
	OLB33					5,5	Estufa de desecación (110ºC y 130ºC)		V
	OLB33					5,6	Termómetro de exactitud 1ºC
	OLB33					5,7	Material auxiliar de laboratorio analítico
	OLB34	Agua	Q		Agresividad. CO2 agresivo	UNE-EN 13577:2008					No aplica	5.1.1	Balanza: 100g ± 0,1mg		V	NO	SI	NO		GT 7.b
	OLB34					5.1.2	Ph-metro calibrado o indicador Ph (naranja de metilo)					OL B 1.3.2 Tipo 2
	OLB34					5.1.3	Agitador magnético con control termostático					OL D 2.6.2 Tipo 2
	OLB34					5.1.4	Termómetro					0ºC a 30ºC divisiones 0,2 ºC
	OLB34					5.1.5	Bureta					25 ± 0,03 ml
	OLB34					5.1.6	Pipeta					100ml ± 0,1 ml
	OLB34					5.1.7	Botella de muestra 1l
	OLB34					5.1.8	Botella de 0,5 l con cierre roscado
	OLB34					5.1.9	Vaso precipitado 250ml
	OLB34					5.1.10	Cajas transporte aislada térmicamente					Cuando se requiera
	OLB34					5.2.1	Carbonato cálcico (en polvo precipitado)
	OLB34					5.2.2	Ácido Clorhídrico 0,100M					Tomar precauciones, guantes, etc
	OLB35	Agua	Q		Agresividad. Ión amonio	UNE 83954:2008					4.1 a 4.4	Amonio (disoluciones reserva, patrón, ajuste, calibración)			NO	NO	NO		GT 7.c
	OLB35					4,5	Disolución tampón (Tartrato sódico, fosfato disódico anhidro, hidróxido de sodio y agua destilada)					EH 4.h
	OLB35					4,6	Disolución de salicilato-nitroprusiato					OL B 1.3.2 Tipo 2
	OLB35					4,7	Disolución hipoclorito de sodio					OL D 2.6.2 Tipo 2
	OLB35					4,8	Disolución de nitrato de plata 0,1 M
	OLB35					5,1	Material auxiliar de laboratorio analítico
	OLB35					5,2	Espectrofotómetro de U.V. filtro 660 nm
	OLB35					5,3	Balaza analítica ± 0,0005 g		V
	OLB35					5,4	Equipo filtración bajo vacio
	OLB35					5,5	Papel de filtro de textura fina
	OLB35					5,6	Desecador
	OLB35					5,7	Estufa >105ºC
	OLB35					7,1	Tubos Nessler de 50ml
	OLB36	Agua	Q		Agresividad. Ión magnesio	UNE 83955:2008					3,1	Disolución EDTA 0,01 M			NO	NO	NO		GT 7.d
	OLB36					3,2	Disolución reguladora pH 10					EH 4.i
	OLB36					3,3	Indicador negro eriocromo T (NET)					OL B 1.3.2 Tipo 2
	OLB36					3,4	Indicador sódico					OL D 2.6.2 Tipo 2
	OLB36					3,5	Disolución de sodio hidróxido 1 N
	OLB36					3,6	Agua exenta de metales
	OLB36					3,7	Ácido nítrico concentrado
	OLB36					3,8	Ácido nítroso diluido l + l
	OLB36					3,9	Disolución de magnesio
	OLB36					4,1	Bureta ± 0,1 ml
	OLB36					4,2	Balaza analítica ± 0,001g		V
	OLB36					4,3	Papel de filtro de textura fina
	OLB36					4,4	Espectrofotómetro de absorción atómica
	OLB36					6	Erlenmeyer de 250 ml, matraz aforado
	OLB37	Agua	Q		Agresividad. Ión sulfato	UNE 83956:2008					4,1	Agua destilada			NO	NO	NO		GT 7.e
	OLB37					4,2	Ácido clorhídrico diluido 1+ 1					EH 4.d
	OLB37					4,3	Disolución de cloruro de bario al 10%					OL B1.3.2 Tipo 2
	OLB37					4,4	Disolución de hidróxido de sodio al 20%					OL D 2.6.2 Tipo 2
	OLB37					4,5	Disolución indicadora de anaranjado de metilo al 0,1 %
	OLB37					4,6	Disolución aprox. De 0,1 M de nitrato de plata
	OLB37					4,7	Etanol absoluto o desmineralizado
	OLB37					5,1	Balanza analítica exactitud 0,0005 g		V
	OLB37					5,2	Equipo para filtrar bajo vacio					Con dispositivo de seguridad
	OLB37					5,3	Placa filtrante de vidrio sinterizado, capacidad 30 ml con porosidad 4					Método de Filtración y calcinación, apartado 7.3.1 . Nota: La limpieza del mismo se recomienda hacerla con disolución acuosa de sal sódica de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA)
	OLB37					5,4	Crisoles de procelana, de 15 ml a 25 ml de capacidad					Método con crisol de porcelana, apartado 7.3.2
	OLB37					5,5	Papeles de filtro (poro de 2 µm) exentos de cenizas
	OLB37					5,6	Desecador con perclorato de magnesio Mg(ClO4)2 anhidro					o con alúmina activada, o con pentóxido de fósforo, o con gel de sílice, etc
	OLB37					5,7	Estufa regulable por encima de 105 ºC		V
	OLB37					5,8	Horno eléctrico con ventilcion natural regulable a 950 ºC ± 25ºC		V
	OLB37					5,9	Material usual de labortorio analítico
	OLB38	Agua	Q		Agresividad. Residuo seco	UNE 83957:2008					4.1	Balanza analítica, precisión 0,0001 g			NO	NO	NO
	OLB38					4.2	Papel de filtro de textura fina
	OLB38					4.3	Cápsula de platino, porcelana o PTFE
	OLB38					4.4	Estufa de tiro forzado

B 1.3.3 SUBÁREA AGUA. ENSAYOS TIPO 3.
B 1.3.4 SUBÁREA AGUA. ENSAYOS TIPO 4.
	OLB39	Agua	Q		Determinación de la resistencia eléctrica del agua	I.T.
	OLB39
	OLB39
	OLB39
	OLB40	Agua	Q		Determinación del contenido de sulfuros del agua	I.T.
	OLB40
	OLB40
	OLB40

GRUPO B-2. ÁRIDOS, ESCOLLERAS Y FILLER
B.2.1 SUBÁREA ÁRIDOS Y ESCOLLERAS
B.2.1.1 SUBÁREA ÁRIDOS Y ESCOLLERAS. ENSAYOS TIPO 1
	OLB41	Áridos	F	UNE-EN 932-1:1997	Métodos de muestreo de áridos	UNE-EN 932-1:1997					prEN 932-5	7	Cogedor			NO	NO	NO	Los aparatos, descritos en el Anexo A (informativo), dependerán del tipo de ensayo.	VS 2.b
	OLB41					7	Pala					En el Anexo B (informativo) aporta un procedimiento para comprobar la desviación del muestreo.	EH 2.a
	OLB41					7	Bastidor de muestreo					OL A 1,2,1 Tipo 1
	OLB41					7	Caja de muestreo
	OLB41					7	Tubo de muestreo
	OLB41					7	Cilindro de muestreo
	OLB41					7	Recipiente o cubeta de muestreo.
	OLB41					7	Divisores de muestras.
	OLB42	Áridos	F	UNE-EN 933-1:1998 y A1:2006, UNE-EN 933-2:1996 y 1M:1999	Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1. Determinación de la granulometría de las partículas. Método de tamizado. Tamices de ensayo	UNE-EN 933-1:1998 / / A1:2006					UNE-EN 933-2:1996 y 1M:1999	5,1	Tamices de ensayo especificados en EN 933-2, conforme a ISO 3310-1 y 2			NO	SI	NO	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos generales de prEN932-5	EH 2,f
	OLB42					prEN 932-2	5,2	Tapa y fondo herméticos, para los tamices					Anexo A (Informativo): Representación gráfica de los resultados.	VS 2,d
	OLB42					prEN 932-5	5,3	Estufa ventilada, regulable a 110±5ºC u otro aparato de secado que no rompa.					Anexo B (Normativo): Método de ensayo para áridos no adecuados para secado en estufa.	OL A 1,2,1 Tipo 1
	OLB42					prEN 1097-6	5,4	Dispositivo de lavado					Anexo C (Informativo): Ejemplo de hoja de resultados de ensayo.
	OLB42					ISO 3310-1:1990	5,5	Balanzas de precisión con error máximo de ±0,1% de la muestra.
	OLB42					ISO 3310-2:1990	5,6	Bandejas, cepillos
	OLB42					5,7	Máquina de tamizar, (opcional)
	OLB43	Áridos	F		Determinación de la limpieza superficial del árido grueso.	UNE-EN 13043:2003					UNE 932-1		Remite a la UNE 146130:2000 Anexo C					VS 2.i
	OLB43					UNE 933-2	C.2.1	Estufa para desecar a 105 ± 5 ªC			NO	NO	NO
	OLB43					C.2.2	Tamiz 0,5 (UNE 933-2) y eventualmente uno o más tamices con luces de malla entre 2 y 10 mm.
	OLB44	Áridos	F		Determinación de terrones de arcilla en áridos para la fabricación de morteros y hormigones	UNE 7133:1958					UNE 7 050	2.1	Bandejas			NO	NO	NO	Concuerda con la NE 1,32a del I.T.C.C. y con la C 142-39 de la A.S.T.M.	VS 2.u
	OLB44					2.2	Tamices y cedazos (UNE 7 050)					EH 3.a
	OLB44					4	Estufa de secado
	OLB45	Áridos	Q		Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8. Evaluación de los finos. Equivalente arena.	UNE-EN 933-8:2000					EN 932-2	5	Reactivos (CaCl2 o CaCl2.6H2O, glicerina, formaldehído al 40% y agua dest.)			NO	SI	NO	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos establecidos en EN 932-5	VS 2.e
	OLB45					EN 932-5	6.2	Dos probetas cilíndricas graduadas, especificadas en el ap. 6,2					EH 2.b
	OLB45					EN 1097-5	6.3	Pistón tarado especificado en el ap. 6,3					El Anexo A describe el procedimiento para determinar el valor del equivalente de arena de la fracción granulométrica.	OL A 1.1.1 Tipo 1
	OLB45					6.4	Cronómetros con precisión de 1 segundo.					OL B 2.1.1 Tipo 1
	OLB45					6.5	Regla de 500 mm, graduada en milímetros.					El Anexo B tiene un ejemplo de hoja de datos del ensayo.
	OLB45					6.7	Una escobilla para limpieza de tamices.
	OLB45					6.8	Espátula
	OLB45					6.9	tubo lavador, especificado en el ap. 6,9 de la norma.
	OLB45					6.10	Botella especificada en el ap. 6,10 de la norma.
	OLB45					6.12	Embudo especificado en el ap. 6,12 de la norma.
	OLB45					6.13	Máquna de agitación especificada en el ap. 6,13 de la norma.
	OLB45					6.14	Termómetro con precisión de 1º C
	OLB45					6.15	Balanza con precisión de ± 0,1% de la masa que debe pesar.
	OLB45					6.16	Papel de filtro de grosor medio o grueso.
	OLB46	Áridos	F	UNE-EN 1097-5:2000	Humedad mediante secado en estufa	UNE-EN 1097-5:2000					EN 932-2	5.2	Recipiente para la muestra, resistente a la corrosión y cerrado.			NO	NO	SI	Todos los aparatos, salvo indicación en contra, deben cumplir los requisitos de EN 932-5	VS 2.c
	OLB46					EN 932-5	5,3	Agitador resistente al calor, cuchillo, espátula o pala.					Anexo A (Normativo): Valoraciones para la determinación del contenido en agua por secado en estufa ventilada para uso con áridos ligeros.
	OLB46					5,4	Balanza, exactitud 0,1% masa de la muestra.					Anexo B (Informativo): Ejemplo de cálculo del contenido en agua por secado en estufa ventilada.
	OLB46					5,5	Estufa de secado ventilada, que pueda mantener 110 ±5 ºC					Anexo C (Informativo): Precisión
	OLB46					5,6	Desecador con desecante					Bibliografía: EN 932-6 - ISO 6783:1982 y BS 812: Part 109:1990
	OLB46					5,7	Bandejas resistentes al calor.
	OLB47	Áridos	F	UNE-EN 933-5:1999	Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5: Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso.	UNE-EN 933-5:1999 / / A1:2005					prEN 932-2		Tamices de ensayo de aberturas cuadras según EN 933-2			NO	NO	SI	Salvo indicación en contra los aparatos deben ser conformes a prEN 935-5	VS 2.l
	OLB47					prEN 932-5	5.2	Recipiente de ajuste hermético con tapa, para los tamices.
	OLB47					EN 933-1	5.3	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ±5ºC.
	OLB47					EN 933-2	5.4	Balanza con error máximo de ± 0,1% de la masa ensayada.
	OLB47					5.5	Bandejas
	OLB47					5.6	Cepillos
	OLB47					5.7	Máquina de tamizado, opcional.
	OLB48	Zahorras	F		Geotecnia. Ensayo de compactación. Próctor modificado.	UNE 103501:1994					UNE 7050-2	5	Conjunto compactación Próctor Modificado (molde cilíndrico y collar)			NO	SI	NO	Molde cilíndrico de 152,5 ± 0,7 mm Øint. y h: 127 ± 0,1 mm; Hcollar: 60 mm. También se puede usar el molde Próctor Normal (Nota 7). Verificar estanqueidad	GT 4.d
	OLB48					UNE 103300	5	Maza de compactación 4,535 Kg					Pesos y medidas según Norma	VS 1.g
	OLB48					UNE 103501	5	Balanza 20 Kg, precisión 1g		V					OL A 1.1.1 Tipo 1
	OLB48					UNE 103502	5	Balanza 1.000g, precisión 0,1g		V					OL D 2.2.2 Tipo 2
	OLB48					5	Recipiente determinación humedad
	OLB48					5	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC
	OLB48					5	Amasadora mecánica o instrumentos de amasado
	OLB48					5	Tamices Norma (en mm): 5, 20, 50.					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	OLB48					5	Enrasador metálico
	OLB48					5	Cuarteadores
	OLB48					5	Mazo de goma
	OLB48					5	Probeta graduada
	OLB48					5	Extractor de muestras					Para extraer el material compactado del molde
	OLB49	Zahorras	F		Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de un suelo.	UNE 103502:1995					UNE 7050-2	3	Prensa		C	NO	SI	NO	V=1,2 ± 0,1 mm/min, Capacidad mín.: 50 kN, Precisión mín.: 50 N. Clase 1	GT 4.e
	OLB49					UNE 7371	3	Pistón de penetración C.B.R.					Ø=49,6 mm, L>100 mm	VS 1.h
	OLB49					UNE 103300	3	Conjunto de compactación C.B.R. (3 moldes cilíndricos y collar).					Øint=152,5 ± 0,3mm, H=177,8 ± 0,1mm, base perforada Ø=1,6mm. Y Collar supletorio H=60mm	OL A 1,1,1 Tipo 1
	OLB49					UNE 103400	3	3 discos espaciadores de metal					Ø=151 ± 0,3 mm, e= 50,8 ± 0,1 mm	OL A 1,2,2 Tipo 2 + I. T.
	OLB49					UNE 103500	3	Maza de compactación 2,5 Kg					Pesos y medidas según Norma	OL B 2,1,1 Tipo 1
	OLB49					UNE 103501	3	Maza de compactación 4,535 Kg					Pesos y medidas según Norma	OL D 2,2,2 Tipo 2
	OLB49					3	3 placas metálicas perforadas con vástago central					Ø=149 mm, Øperforaciones < 1,6 mm
	OLB49					3	Trípode con medidor de deformaciones					Recorrido 25 mm y precisión 0,01 mm
	OLB49					3	3 sobrecargas anulares metálicas y 15 ranuradas de 2,25 ± 0,1 kg					Øext=149mm Øorificio central= 54mm
	OLB49					3	Medidor de penetración					Recorrido mínimo 12,50 mm, precisión 0,01 mm
	OLB49					3	Tanque de agua
	OLB49					3	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC
	OLB49					3	Balanza 20 Kg, precisión 1g		V
	OLB49					3	Balanza 1.000g, precisión 0,1g		V
	OLB49					3	Tamices: 50, 20, 5mm					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	OLB49					3	Material auxiliar
	OLB49					Cuarteadores
	OLB49					3	Cápsulas
	OLB49					3	Probeta graduada
	OLB49					3	Enrasador metálico
	OLB49					3	Mazo de goma
	OLB49					3	Papel de filtro
	OLB49					4,2	Parafina					Para muestras inalteradas

B.2.1.2 SUBÁREA ÁRIDOS Y ESCOLLERAS. ENSAYOS TIPO 2
	OLB50	Áridos	F	UNE-EN 1097-2:1999	Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación. Apartado 5. Determinación de la resistencia a la fragmentación por el método de ensayo de Los Ángeles.	UNE-EN 1097-2:1999. Apartado 5 y A1:2007					EN 932-1:1996	Ap. 5	Tamices de ensayo conforme a EN 933-2, con tamaños de abertura Tabla 1			NO	NO	NO		VS 2,h
	OLB50					prEN 932-2		Balanza con precisión de 0,1% de la masa de la muestra					EH 2,k(2)
	OLB50					prEN 932-5		Estufa ventilada capza de temperatura constante 110±5ºC					OL A 1,4,2 Tipo 2
	OLB50					EN 933-1:1997		Equipo para reducción de la muestra descrito en prEN 932-2
	OLB50					EN 933-2:1995		Máquina para ensayo de Los Ángeles, descrita en apartado 4,2,2
	OLB50					prEN 1097-6
	OLB50					EN 10025:1993
	OLB51	Áridos	F	UNE EN 1097-6:2001	Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 6: Determinación de la densidad de partículas y absorción de agua.	UNE-EN-1097-6:2001					EN 932-1	5	Agua hervida y enfriada antes de su empleo.			NO	SI	NO	Los Anexos A, B y C son normativos, el D, E y el F informativos.	VS 1.o
	OLB51					EN 932-2	6,1	Todos los equipos deben cumplir la EN 932-5					Anexo A: Determinación de la densidad de partículas presecadas de áridos.	VS 2.i
	OLB51					EN 932-5	6.2.1	Estufa ventilad con control termostático a 110ºC ± 5ºC					Anexo B: Densidad de partículas y absorcion de agua de áridos gruesos saturados a masa constante.	EH 2.d
	OLB51					EN 933-2	6,2,2	Balanza precisión de 0,1% de la masa del ensayo					Anexo C: Densidad de partículas y la absorción de agua a masa constante.	OL B 2.1.2 Tipo 2
	OLB51					6,2,3	Baño María, con control termostático regulable a 22±3ºC					Anexo D: Densidad del agua.
	OLB51					6,2,4	Termómetro con precisión de 0,1º C					Anexo E: Precisión
	OLB51					6,2,5	Tamices de ensayo de 0,063 - 4 - 31,5 y 63 mm					Anexo F: Orientación sobre las condicione de saturación y superficie seca de áridos finos.
	OLB51					6,2,6	Bandejas que puedan calentarse en estufa ventilada sin alteración de su masa.
	OLB51					6,2,7	Paños absorbentes suaves y secos.
	OLB51					6,2,8	Equipo de lavado
	OLB51					6,2,9	Cronómetro.
	OLB51					6,3,1 y 2	Para la balanza hidrostática: Cesta metálica y depósito estanco.
	OLB51					6,4	Picnómetro volumen entre 1000 y 5000 ml		C
	OLB51					6,5,1	Picnómetro volumen entre 500 y 5000 ml.		C
	OLB51					6,5,2	Molde metálico de foma troncocónica descrito en 6,5,2
	OLB51					6,5,3	Pisón metálico descrito en 6,5,3
	OLB51					6,5,4	Embudo de vidrio corriente, alternativa del molde metálico y el pisón.
	OLB51					6,5,5	Bandeja poco profunda descrita en 6,5,5
	OLB51					6,5,6	Alimentación de aire caliente, como un secador de pelo.
	OLB51					6,6	Picnómetro volumen entre 250 y 2000 ml.		C
	OLB51					6,7	Recipiente de capacidad similar a la cesta metálica
	OLB51					6,8	Picnómetro volumen entre 250 y 2000 ml.
	OLB52	Áridos	F		Áridos para hormigones. Medida del coeficiente de friabilidad de las arenas.	UNE 83115:1989 EX					UNE 7-050	4.1	Aparato de micro-deval			NO	NO	NO	Esta norma coincide coon la NF P 18-576-78	EH 3.d
	OLB52					UNE 83-109	4.2	Cargas de bolas					EH 2.k
	OLB52					4.3	Material para toma de muestras
	OLB52					Balanza con precisión de 1 g.
	OLB52					4.3	Tamices de 0,05 - 0,1 - 0,2 - 1 - 2 - 8 mm UNE 7-050 de 200 mm diametro mín.
	OLB53	Áridos	F	UNE-EN 933-4:2000	Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 4. Determinación de la forma de las partículas.	UNE-EN 933-4:2000 / PF-6 del PPTGMF					UNE-EN 932-2	5.2	Pie de rey			NO	NO	NO	Todos los aparatos, a menos que se indique lo contrario, deben cumplir los requisitos de prEN 932-5	EH 2.m (2008)
	OLB53					prEN 932-5	5.3	Tamices de ensayo especificados en EN 933-2
	OLB53					UNE-EN 933-1	5.4	Recipiente de ajuste hermético y con tapa.
	OLB53					UNE-EN 933-2	5.5	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ±5ºC con aire forzado.
	OLB53					prEN 1097-6	5.6	Balanzas o básculas con precisión del 0,1% de la masa a pesar.
	OLB53					5.7	Bandejas
	OLB53					5.8	Máquina de tamizado (opcional)
	OLB54	Áridos	F	UNE-EN 933-3:1997	Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3. Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas	UNE-EN 933-3:1997 / / Err:2004					EN 932-2	5,1	Tamices de ensayo de aberturas cuadras según EN 933-2 de 4 a 80 mm.			NO	SI	NO	Todos los aparatos deberán cumplir las exigencias generales del EN 932-5	VS 2.k
	OLB54					EN 932-5	5,2	Tamices de barras, según figura 1 del apartado 5					Anexo A (Informativo): Ejemplo de hoja de resultados	EH 2.p
	OLB54					EN 933-1	5,3	Balanza con error máximo de ± 0,1% de la masa ensayada.					Anexo B (Informativo): Repetibilidad y reproducibilidad	OL B2.1.2 Tipo 2
	OLB54					EN 933-2	5,4	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ±5ºC con aire forzado.
	OLB55	Áridos	F		Determinación de partículas de bajo peso específico en áridos.	UNE 7244:1971					UNE 7 050	2.1	Balanza (precisión 0,01 gr)			NO	NO	NO
	OLB55					UNE 7 238	2.2	Tamices (en mm): 0,063 - 5
	OLB55					2.3	Estufa de desecación
	OLB55					2.4	Cápsula de porcelana
	OLB55					3	LIQUIDO DENSO:
	OLB55					3.1	1.1.2.2 Tetrabromoetano
	OLB55					3.1	Benceno
	OLB55					3.1	Bromoformo
	OLB55					3.1	Tetracloruro de carbono
	OLB55					3.1	Monobromobenceno
	OLB55					3.1	Bromotriclorometano
	OLB55					5	Material general de laboratorio
	OLB56	Áridos	F		Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1. Análisis químico. Contenido de contaminantes ligeros en áridos finos	UNE-EN 1744-1:1999. Apartado 14.2					EN 196-1:1993	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC con precisión ±5 ºc.			NO	NO	SI	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos de prEN 932-5	EH 2.g
	OLB56					EN 196-2:1987	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC precisión ±25					Todo el material de vidrio, (Salvo indicación), volumétrico debe ser clase B, con exactitud definida en ISO 384
	OLB56					EN 196-3:1987	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrioc de clase A se debe utilizar para los ensayos de auditoría y los patrón.
	OLB56					ENV 197-1:1992	5.2.4	Balanza capaz de pesar 10 Kg, con precisión de 1 g
	OLB56					EN 932-1:1996	5.2.5	Balanza capaz de pesar 1Kg con precisión de 0,01 g
	OLB56					prEN 932-2	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,1 mg
	OLB56					prEN 932-5	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	OLB56					EN 933-2:1995	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	OLB56					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLB56					prEN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	OLB56					prEN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLB56					prEN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores, con agua desmineralizada
	OLB56					ISO 384:1978	5.2.13	Dos buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml.
	OLB56					ISO 648:1977	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLB56					ISO 650:1977	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLB56					ISO 1042:1983	5.2.16	Desecadores
	OLB56					ISO 4788:1980	5.2.17	Vitrina - Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	OLB56					Contam. Liger.	4.8.1	Cloruro de cinc 7 kg en 3 l de agua
	OLB56					4.8.2	Wolframato de sodio en agua densidad a 20 ± 3 ºc de 1,98 ± 0,02 g/cm³ Alternativo a 4.8.1
	OLB56					5.8	Aparato para la determinación de contaminantes ligeros (Ver 14.2)
	OLB56					5.8.1	Tamices de 300 µm y de 250 µm, según EN 933-2
	OLB56					5.8.2	Cápsula de evaporación de porcelana
	OLB56					5.8.3	Demsímetro para intervalo de 1,950 a 2,000, según ISO 650
	OLB57	Áridos	F	UNE-EN 1097-1:1997	Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 1: Determinación de la resistencia al desgaste (Micro-Deval).	UNE-EN 1097-1:1997 / / A1:2004					prEN 932-2	5	Salvo indicación expresa los equipos deben cumpli prEN 932-5			NO	NO	NO	Anexo A (Informativo): Determinación en seco del coeficiente Micro-Deval
	OLB57					prEN 932-5	5.1.1	Balanza, exactitud 0,1% la masa de la muestra.					Anexo B (Informativo): Precisión
	OLB57					prEN 933-1:1992	5.1.2	Tamices: 1,6 - 8 - 10 - 11,2 ó 12,5 y 14 mm					Bibliografía: NF P 18 572:1990
	OLB57					ISO 3290:1975	5.1.3	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ±5ºC.
	OLB57					ISO 4788:1980	5.1.4	Medios para el lavado de la muestra tamizada.
	OLB57					ISO 5725:1986	5.1.5	Equipo para reducir las muestras, según prEN 932-2
	OLB57					5.1.6	Provetas de vidrio graduadas, según ISO 4788:1980
	OLB57					5.2	Aparato Micro-Deval, Figura 1
	OLB58	Áridos	Q	UNE-EN 1367-2:1999	Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio.	UNE-EN 1367-2:1999					EN 932-1:1996	6.1	Tamices de ensayo, tamaño nominal de aberturas de 10 y 14 mm			NO	SI	NO	La muestra debe tomarse según lo establecido en EN 932-1	EH 2,l
	OLB58					prEN 932-2	6.2	Balanza capaz de pesar 2 Kg con precisión de 0,1 g.					Anexo A (Informativo): Precisión	OL A 1,4,2 Tipo 2
	OLB58					EN 932-3	6.3	Cestos de mallas de latón o acero inoxidable.					Anexo B (Informativo): Tamices de ensayo, cestos de mallas y masas las muestras …
	OLB58					prEN 932-5	6.4	Recipientes que permitan la colocación de los cestos.					Bibliografía: ISO 5725-2:1994
	OLB58					EN 933-2	6.5	Recinto capaz de mantener los recipientes con la solución a 20 ±2ºC
	OLB58					6.6	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ±5ºC con aire forzado.
	OLB58					6.7	Densímetro graduado a 20ºC para tensión superficial media de 55mN/m …
	OLB58					6.8	Desecador de dimensiones suficientes para los dos cestos.
	OLB58					6.9	Termómetro con intervalo entre 0 y 120ºC y precisión ± 1m
	OLB58					6.10	Cronómetro
	OLB58					7.1	Agua destilada
	OLB58					7.2	Solución de cloruro de bario al 5%
	OLB58					7.3	Solución saturada de sulfato de magnesio
	OLB59	Desmoronamiento	F		Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción del desmoronamiento en agua.	NLT-255:1996					UNE 7050	2,1	Tamices: 63-50-40-32-25-20-16-12,5-10-8-5-4-2,5-1,25-0,63-0,32-0,16			NO	SI	NO		GT 6,a
	OLB59					2,2	Recipientes para sumergir muestras en agua					VS 2,t
	OLB59					2,3	Regulación de la temperatura durante la inmersión					OL A 1,4,2 Tipo 2
	OLB59					2,4	Balanza 500 ± 0,1g		V					OL D 2,5,2 Tipo 3
	OLB59					2,4	Balanza 5000 ±1g		V
	OLB59					2,5	Estufa (con circulación forzada)		V				Tª= 105 ± 5 ºC
	OLB60	Desmoronamiento	F		Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de los ciclos de humedad-sequedad. (25 ciclos)	NLT-260:1996					UNE 7050	2,1	Tamices: 63-50-40-32-25-20-16-12,5-10-8-5-4-2,5-1,25-0,63-0,32-0,16			NO	SI	NO		GT 6.b
	OLB60					2,2	Recipientes para sumergir muestras en agua					OL D 2.5.2 Tipo 2
	OLB60					2,3	Regulación de la temperatura durante la inmersión
	OLB60					2,4	Balanza 500 ± 0,1g		V
	OLB60					2,4	Balanza 5000 ±1g		V
	OLB60					2,5	Estufa (con circulación forzada)		V
	OLB61	Escollera	F		Rotura a compresión de escollera.	UNE-EN 13383-1:2003 / / AC:2004 / UNE-EN 13383-2:2003 / UNE-EN 1926:2007					EN 197-1 Part 1		Anexo A de la UNE-EN 1926:2007: Resistencia a compresión de una escollera.			NO	NO	NO
	OLB61					EN 12390	6.1	Rectificadora
	OLB61					EN 12670:2001	6.2	Pulidora, si la preparación final de la probeta lo reqiera
	OLB61					EN 13383-1:2002	6.3	Equipo de ensayo según EN 12390.		C
	OLB61					6.4	Contador de tiempos con precisión de 1 s
	OLB61					6.5	Horno ventilado capaz de mantener 70 ± 5 ºC
	OLB61					6.6	Balanza con precisión de 0,1 g
	OLB61					6.7	Dispositivo de medición de longitud con precisión de 0,05 mm
	OLB61					6.8	Equipo de aire acondicionado capaz de mantener 20 ± 10 ºC
	OLB62	Mb	F		Densidad relativa de los áridos en aceite de parafina	NLT-167:1996					3.1	Estufa con ventilación, regulada a 110 ± 5 ºC
	OLB62					3.2	Balanza de campo, pesada de 2 a 3 Kg y sensibilidad de 0,01 g
	OLB62					3.3	Baño de agua con regulación a 25,0 ± 0,5 ºC
	OLB62					3.4	Picnómetro especial, de 1 litro y según figura 1
	OLB62					3.5	Embudo de boca ancha
	OLB62					3.6	Desecador de unos 250 mm de diámetro con cierre esmerilado
	OLB62					3.7	Cápsulas de fondo plano y mínimo 600 cm³
	OLB62					3.8	Aceite de parafina de calidad técnica.
	OLB63	Áridos	Q	UNE-EN 933-9:1999	Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9. Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno.	UNE-EN 933-9:1999 / + I.T.					EN 932-2	5	Reactivos (Agua destilada y caolinita con valor azul de metileno conocido.			NO	NO	SI	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos de la EN 932-5	VS 2.f
	OLB63					EN 932-5	6,1	Bureta de 50 o 100 ml. Y escala graduada en 1/10 ml o 1/5 ml.					EH 2.c
	OLB63					6,2	Papel de filtro espesor 0,20 mm y velocidad de 75 s y tamaño poro 8 µm					Anexos A, C y D normativos. Anexos B y E informativos.	OL B 2.1.2 Tipo 2
	OLB63					6,3	Varilla de vidrio de 300 mm de longitud y 8 mm de diámetro.					Anexo A: Determinación del azul de metileno para la fracción granulométrica 0/0,125 mm.
	OLB63					6,4	Agitador de paletas de velocidad variable y regulable.					Anexo B: Ensayo de conformidad para un valor de azul de metileno determinado.
	OLB63					6,5	Balanza con precisión de 0,1 % de la masa de la muestra.					Anexo C: Preparación de la solución de azul de metileno de 10 g/l.
	OLB63					6,6	Cronómetro con precisión de 1s					Anexo D: Determinación del azul de metileno de la caolinita
	OLB63					6,7	Tamiz con aparturas de 2 mm y protector si fuera necesario.					Anexo E: Ejemplo de hoja de datos del ensayo.
	OLB63					6,8	Vaso de precipitados capacidad de 1 ó 2 L
	OLB63					6,9	Matraz de vidrio de 1 L
	OLB63					6,1	Estufa ventilada con termostato para mantener 110±5ºC.
	OLB63					6,11	Termómetro con precisión de 1º C
	OLB63					6,12	Espátula
	OLB63					6,13	Desecador.
	OLB64	Áridos	Q	UNE-EN 1744-1:1999	Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1. Análisis químico. Análisis cualitativo de materia orgánica	UNE-EN 1744-1:1999. Apartado 15.1					EN 196-1:1993	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC con precisión ±5 ºc.			NO	NO	SI	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos de prEN 932-5	EH 2.i
	OLB64					EN 196-2:1987	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC precisión ±25					Todo el material de vidrio, (Salvo indicación), volumétrico debe ser clase B, con exactitud definida en ISO 384
	OLB64					EN 196-3:1987	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrioc de clase A se debe utilizar para los ensayos de auditoría y los patrón.
	OLB64					ENV 197-1:1992	5.2.4	Balanza capaz de pesar 10 Kg, con precisión de 1 g
	OLB64					EN 932-1:1996	5.2.5	Balanza capaz de pesar 1Kg con precisión de 0,01 g
	OLB64					prEN 932-2	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,1 mg
	OLB64					prEN 932-5	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	OLB64					EN 933-2:1995	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	OLB64					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLB64					prEN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	OLB64					prEN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLB64					prEN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores, con agua desmineralizada
	OLB64					ISO 384:1978	5.2.13	Dos buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml.
	OLB64					ISO 648:1977	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLB64					ISO 650:1977	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLB64					ISO 1042:1983	5.2.16	Desecadores
	OLB64					ISO 4788:1980	5.2.17	Vitrina - Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	OLB64					Humus	4.9.1	Hidróxido de sodio al 3%
	OLB64					4.9.2	Disolución coloreada patrón.
	OLB64					5.9.1	Tamiz de 4 mm, según UNE 933-2
	OLB64					5.9.2	Probeta cilíndrica, vidrio transparente con tapón, Ø 70 mm y de 450ml.
	OLB64					Ácido fúlvico	4.10.1	Ácido Clorhídrico diluido (1+23)
	OLB64					4.10.2	Disolución de cloruro de estaño(II), 22,5 g en 1l de ácido clorhídrico.
	OLB64					5.10	Aparato para la determinación del ácido fúlvivo (véase 15.2)
	OLB64					5.10.1	Varilla agitadora de vidrio
	OLB64					5.10.2	Embudo de vidrio
	OLB64					5.10.3	Papel de vidrio de textura media con diámetro de 180 mm
	OLB64					5.10.4	Placa calefactora con agitador magnético
	OLB64					5.10.5	Discos de coloras normalizados (A a G)
	OLB64					Contam. Orgán.	5.11.1	Cronómetro que permita apreciar el segundo
	OLB64					5.11.2	Cápsulas refractarias de porcelana o sílice para el horno de mufla
	OLB64					5.11.3	Aparatao de ensayo de la sonda, según EN 1015-4
	OLB64					5.11.4	Amasadora según EN 196-1
	OLB64					5.11.5	Aparato para el tiempo de fraguado según prEN 1015-9
	OLB64					5.11,6	Aparato para resistencias a flexión y compresión según prEN 1015-11
	OLB64					5.11.7	Horno de mufla para 2 kg, capaza de mantener 480 ± 25 ºC
	OLB65	Áridos	Q	UNE-EN 1744-1:1999	Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1. Análisis químico. Contenido en cloruros solubles en agua en áridos	UNE-EN 1744-1:1999. Apartado 7.					EN 196-1:1993	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC con precisión ±5 ºc.			NO	NO	SI	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos de prEN 932-5	VS 2.r
	OLB65					EN 196-2:1987	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC precisión ±25					Todo el material de vidrio, (Salvo indicación), volumétrico debe ser clase B, con exactitud definida en ISO 384
	OLB65					EN 196-3:1987	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrioc de clase A se debe utilizar para los ensayos de auditoría y los patrón.
	OLB65					ENV 197-1:1992	5.2.4	Balanza capaz de pesar 10 Kg, con precisión de 1 g
	OLB65					EN 932-1:1996	5.2.5	Balanza capaz de pesar 1Kg con precisión de 0,01 g
	OLB65					prEN 932-2	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,1 mg
	OLB65					prEN 932-5	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	OLB65					EN 933-2:1995	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	OLB65					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLB65					prEN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	OLB65					prEN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLB65					prEN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores, con agua desmineralizada
	OLB65					ISO 384:1978	5.2.13	Dos buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml.
	OLB65					ISO 648:1977	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLB65					ISO 650:1977	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLB65					ISO 1042:1983	5.2.16	Desecadores
	OLB65					ISO 4788:1980	5.2.17	Vitrina
	OLB66	Áridos	Q	UNE-EN 1744-1:1999	Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1. Análisis químico. Contenido de sulfatos solubles en ácido	UNE-EN 1744-1:1999. Apartado 12.					EN 196-1:1993	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC con precisión ±5 ºc.			NO	NO	SI	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos de prEN 932-5	VS 2.r
	OLB66					EN 196-2:1987	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC precisión ±25					Todo el material de vidrio, (Salvo indicación), volumétrico debe ser clase B, con exactitud definida en ISO 384
	OLB66					EN 196-3:1987	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrioc de clase A se debe utilizar para los ensayos de auditoría y los patrón.
	OLB66					ENV 197-1:1992	5.2.4	Balanza capaz de pesar 10 Kg, con precisión de 1 g
	OLB66					EN 932-1:1996	5.2.5	Balanza capaz de pesar 1Kg con precisión de 0,01 g
	OLB66					prEN 932-2	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,1 mg
	OLB66					prEN 932-5	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	OLB66					EN 933-2:1995	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	OLB66					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLB66					prEN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	OLB66					prEN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLB66					prEN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores, con agua desmineralizada
	OLB66					ISO 384:1978	5.2.13	Dos buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml.
	OLB66					ISO 648:1977	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLB66					ISO 650:1977	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLB66					ISO 1042:1983	5.2.16	Desecadores
	OLB66					ISO 4788:1980	5.2.17	Vitrina
	OLB67	Áridos	Q	UNE-EN 1744-1:1999	Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1. Análisis químico. Contenido en sulfatos solubles en agua	UNE-EN 1744-1:1999. Apartado 10.					EN 196-1:1993	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC con precisión ±5 ºc.			NO	NO	SI	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos de prEN 932-5	EH 2.j
	OLB67					EN 196-2:1987	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC precisión ±25					Todo el material de vidrio, (Salvo indicación), volumétrico debe ser clase B, con exactitud definida en ISO 384
	OLB67					EN 196-3:1987	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrioc de clase A se debe utilizar para los ensayos de auditoría y los patrón.
	OLB67					ENV 197-1:1992	5.2.4	Balanza capaz de pesar 10 Kg, con precisión de 1 g
	OLB67					EN 932-1:1996	5.2.5	Balanza capaz de pesar 1Kg con precisión de 0,01 g
	OLB67					prEN 932-2	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,1 mg
	OLB67					prEN 932-5	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	OLB67					EN 933-2:1995	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	OLB67					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLB67					prEN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	OLB67					prEN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLB67					prEN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores, con agua desmineralizada
	OLB67					ISO 384:1978	5.2.13	Dos buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml.
	OLB67					ISO 648:1977	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLB67					ISO 650:1977	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLB67					ISO 1042:1983	5.2.16	Desecadores
	OLB67					ISO 4788:1980	5.2.17	Vitrina - Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	OLB67					Sulfatos/Agua	4.5.1	Ácido clorhídrico, 200 ml y 800 ml de agua.
	OLB67					4.5.2	Cloruro de bario, 100g en 1 l de agua
	OLB67					5.6.1	Crisoles filtrantes de sílice sinterizada de porosidad 4, Ø , Altura 35, 40 mm
	OLB67					5.6.2	Crisoles para calcinación (Alternativo a 5.6.1)

B.2.1.3 SUBÁREA ÁRIDOS Y ESCOLLERAS. ENSAYOS TIPO 3
	OLB68	Áridos	F	UNE-EN 933-7:1999	Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 7. Determinación del contenido de conchas. Porcentaje de conchas en áridos gruesos.	UNE-EN 933-7:1999					prEN 932-2	5	Salvo indicación en contra los aparatos serán conformes a prEN 932-5			NO	NO	NO
	OLB68					prEN 932-5	5.1	Tamices según EN 933-2
	OLB68					EN 933-1	5.2	Recipiente de ajuste hermético con tapa, para los tamices.
	OLB68					EN 933-2	5.3	Estufa ventilada que mantenga 110 ± 5º C
	OLB68					5.4	Balanza con precisión de ± 0,1% la masa del ensayo.
	OLB68					5.5	Bandejas
	OLB68					5.6	Cepillos
	OLB68					5.7	Máquina de tamizado, opcional.
	OLB69	Desmoronamiento	F		Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas. SDT ("Slake durability test").	NLT-251:1991					2,1	Tambor cilíndrico de malla abierta de 2mm, longitud 100mm y Ø140mm			NO	SI	NO	Base sólida, debe resistir T>105ºC	GT 6.c
	OLB69					2,2	Recipiente para contener el tambor					Permite el giro del tambor y el rellenado de líquido hasta 20mm debajo del eje	OL D 2.5.2 Tipo 2
	OLB69					2,3	Motor					V=20 ± 1 rpm
	OLB69					2,4	Horno		V				Tª= 100 ± 5 ºC, durante 2 horas
	OLB69					2,5	Balanza		V				Pesará tambor y muestra con precisión 0,5g
	OLB70	Escollera	F		Escolleras. Parte 2. Métodos de ensayos. Análisis granulométrico.	UNE-EN 13383-2:2003. Apartado 5 y 6 / + I.T.					EN 932-1:1996	5.2.1	Si no se indica lo contrario los aparatos cumplirán EN 932-5			NO	NO	NO
	OLB70					EN 932-5	5.2.2	Tamices de varillas de acero, aberturas cuadradas de 250 - 180 - 125 - 90 y 63 mm y un tamiz de abertura única de 360 mm
	OLB70					EN 933-1	5.2.3	Tamices de ensayo según ISO 3310-2, de abertura menor de 63 mm.
	OLB70					EN 933-2	5.2.4	Receptores de al menos 0,1 m³ donde se instalarán los tamices
	OLB70					EN 13383-1:2002	5.2.5	Balanza con capacidad mínima de 150 Kg y precisión de 0,5 Kg
	OLB70					ISO 3310-2	5.2.6	Palas y escobillas
	OLB70					5.2.7	Área de suelo sobre la que depositar la porción de ensayo.
	OLB70					6.2.2	Equipo de pesaje, con una precisión del 2% del límite nominal inferior de la granulometría objeto de ensayo
	OLB70					6.2.3	Equipos de elevación para las escolleras.
	OLB71	Escollera	F		Escolleras. Parte 2. Métodos de ensayo. Forma de las partículas	UNE-EN 13383-2:2003. Apartado 7.					EN 932-1:1996	7.2.1	Si no se indica lo contrario los aparatos cumplirán EN 932-5			NO	NO	NO
	OLB71					EN 932-5	7.2.2	Dos listones rectos, longitud > espesor mas grande de la escollera.
	OLB71					EN 933-1	7.2.3	Escuadra o cinta para medir, precisión de ± 3% longitud mayor de la escollera
	OLB71					EN 933-2	7.2.4	Calibre según figura 6
	OLB71					EN 13383-1:2002	7.2.5	Equipo de pesaje, con una precisión del 2% de las masas a pesar.
	OLB71					ISO 3310-2
	OLB72	Escollera	F		Longitud de las piedras	PPTGMF / + I.T.
	OLB73	Mb	F		Envuelta y resistencia al desplazamiento por el agua de las emulsiones bituminosas	NLT-196:1984					2.1	Cazos metálicos con mango, de uns 3 dm³ y esmaltado interior blanco.			NO	NO	NO	Correspondencia con ASTM D 244-80a y con AASHTO T 59-74	VS 5.s
	OLB73					2.2	Espátulas con hojas de acero de 30 x 90 mm y bordes redondeados.
	OLB73					2.3	Tamices de 20 y 5 mm según UNE 7-050
	OLB73					2.4	Aparato rociador de carga constante, figura 1
	OLB73					2.5	Termómetro ASTM 15C E1
	OLB73					2.6	Pipeta de 10 cm³
	OLB73					2.7	Árido de referencia, calizo seco y tamaño UNE, entre 5 y 20 mm.
	OLB73					2.8	Carbonato Cálcico.
	OLB73					2.9	Agua de dureza en carbonato cálcico inferior a 250 mg/dm³
	OLB74	Áridos	Q	UNE-EN 1744-1:1999	Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1. Análisis químico. Efecto sobre el fraguado de sustancias orgánicas	UNE-EN 1744-1:1999. Apartado 15.3					EN 196-1:1993	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC con precisión ±5 ºc.			NO	NO	SI	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos de prEN 932-5
	OLB74					EN 196-2:1987	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC precisión ±25					Todo el material de vidrio, (Salvo indicación), volumétrico debe ser clase B, con exactitud definida en ISO 384
	OLB74					EN 196-3:1987	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrioc de clase A se debe utilizar para los ensayos de auditoría y los patrón.
	OLB74					ENV 197-1:1992	5.2.4	Balanza capaz de pesar 10 Kg, con precisión de 1 g					Recinto temperatura 20 ± 2 ºC y humedad relativa mínima 50%
	OLB74					EN 932-1:1996	5.2.5	Balanza capaz de pesar 1Kg con precisión de 0,01 g
	OLB74					prEN 932-2	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,1 mg
	OLB74					prEN 932-5	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	OLB74					EN 933-2:1995	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	OLB74					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLB74					prEN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	OLB74					prEN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLB74					prEN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores, con agua desmineralizada
	OLB74					ISO 384:1978	5.2.13	Dos buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml.
	OLB74					ISO 648:1977	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLB74					ISO 650:1977	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLB74					ISO 1042:1983	5.2.16	Desecadores
	OLB74					ISO 4788:1980	5.2.17	Vitrina - Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	OLB74					15.3.3	Bandejas
	OLB74					15.3.4	Cápsula de porcelana o de sílice.
	OLB74					15.3.7	Amasadora
	OLB74					15.3.8	Termómetro
	OLB74					15.3.9	Máquina de ensayo a compresión.
	OLB75	Áridos	Q	UNE-EN 1744-1:1999	Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1. Análisis químico. Contenido de compuestos de azufre	UNE-EN 1744-1:1999					EN 196-1:1993	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC con precisión ±5 ºc.			NO	NO	SI	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos de prEN 932-5	EH 2.h
	OLB75					EN 196-2:1987	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC precisión ±25					Todo el material de vidrio, (Salvo indicación), volumétrico debe ser clase B, con exactitud definida en ISO 384	OL A 1.1.3 Tipo 3
	OLB75					EN 196-3:1987	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrioc de clase A se debe utilizar para los ensayos de auditoría y los patrón.
	OLB75					ENV 197-1:1992	5.2.4	Balanza capaz de pesar 10 Kg, con precisión de 1 g
	OLB75					EN 932-1:1996	5.2.5	Balanza capaz de pesar 1Kg con precisión de 0,01 g
	OLB75					prEN 932-2	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,1 mg
	OLB75					prEN 932-5	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	OLB75					EN 933-2:1995	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	OLB75					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLB75					prEN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	OLB75					prEN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLB75					prEN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores, con agua desmineralizada
	OLB75					ISO 384:1978	5.2.13	Dos buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml.
	OLB75					ISO 648:1977	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLB75					ISO 650:1977	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLB75					ISO 1042:1983	5.2.16	Desecadores
	OLB75					ISO 4788:1980	5.2.17	Vitrina - Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	OLB75					Azufre total	4.6.1	Bromo
	OLB75					4.6.2	Indicador rojo de metilo, 20 mg en 50 ml de etanol y 50 ml de agua.
	OLB76	Áridos	Q	UNE 146508:1999 EX	Ensayos de áridos. Determinación de la reactividad potencial álcali-sílice y álcali-silicato de los áridos. Método acelerado en probetas de mortero.	UNE 146508:1999 EX					UNE 80113		Tamices 5 - 2,5 - 1,25 - 0,63 - 0,315 - 0,160 ó 4 - 2 - 1 - 0,5 - 0,25 0,125 UNE-EN 933-2			SI	NO	SI	Cámara humeda	OL A 1,1,3 Tipo 3
	OLB76					UNE 80122		Amasadora (UNE-EN 196-1)					EH 3.c
	OLB76					UNE 83811 EX		Pisón: anchura para compactar manualmente las probetas en los moldes					OL B 2,1,1 Tipo 1
	OLB76					UNE-EN 196-1		Cámara húmeda (UNE-EN 196-1)
	OLB76					UNE 196-3		Moldes (UNE 80113)
	OLB76					UNE-EN 932-1		Comparador de longitud, micrómetor graduado 0,001 mm
	OLB76					UNE-EN 933-1		Contenedor que resista 80º y sea inerte a NaOH 1N					Sólo son válidos contenedores de polipropileno o polietileno de alta densidad, (los que se usan en microondas)
	OLB76					UNE-EN 933-2		Estufa 80º C
	OLB76					Cemento, reactivos y agua destilada y termómetro

B.2.1.4 SUBÁREA ÁRIDOS Y ESCOLLERAS. ENSAYOS TIPO 4
	OLB77	Áridos	F	UNE-EN 933-6/AC:2004	Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 6. Evaluación de las características superficiales. Coeficiente de flujo de los áridos	UNE-EN 933-6:2002 / / AC:2004					EN 932-2	6,1	Salvo indicación contraria los aparatos serán según EN 932-5			NO	NO	NO	Anexo A (Informativo): Ejemplo de hoja de datos de ensayo para la determinación del coeficiente de flujo de los áridos gruesos.
	OLB77					EN 932-5	6.2.1	Tamices de ensayo EN 933.2 de 0,063 - 2 - 4 - 6,3 - 8 - 10 - 14 y 20 mm					Anexo B (Informativo): Precisión - B.1 Áridos gruesos - B.2 Áridos finos.
	OLB77					EN 933-2	6.2.2	Estufa ventilada que mantenga 110 ± 5 ºC					Anexo C (Informativo): Ejemplo de hoja de datos de ensayo para la determinación del coeficiente de flujo de los áridos finos.
	OLB77					EN 933-3	6.2.3	Balanza precisión 0,1% de la masa.
	OLB77					EN 1097-6	6.2.4	Cronómetro precisión 0,1 s
	OLB77					6.3.1	Tamices de barras, EN 933-3, aperturas de 4 y 5 mm
	OLB77					6.3.2	Recipiente de 10 litros
	OLB77					6.3.3	Placa vibratoria, figura 1, formada por:
	OLB77					6.3.3.1	Nivel de burbuja horizontal
	OLB77					6.3.3.2	4 suspensiones de goma de dureza Shore de 160 ± 30 N/mm
	OLB77					6.3.3.3	Placa base, de masa 100 ± 10 Kg.
	OLB77					6.3.3.4	Vibrador de pesos no equilibrados, giro 2970 ± 20 revol/m, frecuencia 50 HZ y amplitud de 0,18 ± 0,02 mm con la unidad de flujo vacía.
	OLB77					6.3.4	Unidad de flujo, de masa total 42,3 0,1 Kg, figura 2, formada por:
	OLB77					6.3.4.1	Canal de flujo metálico, inclinación 10,0 ± 0,1º, ancho 90 ± 1 mm
	OLB77					6.3.4.2	Obturador metálico, para ajustar la abertura entre 40 ± 1 y 60 ± 1 mm
	OLB77					6.3.4.3	Faldilla móvil de metal
	OLB77					6.3.4.4	Tubo de plástico, Ø interior 125 ± 2 mm y altura 610 ± 10 mm.
	OLB77					6.4.1	Unidad de flujo, formada por:
	OLB77					6.4.1.1	2 embudos de 85 mm de altura, con aberturas de 12 y 16 mm, de policarbonato
	OLB77					6.4.1.2	Cuerpo cilíndrico de 90 mm de Ø interior y altura mínima 125 mm
	OLB77					6.4.1.3	Soporte para dar apoyo al cilindor y al embudo, con tapa móvil.
	OLB77					6.4.2	Recipiente con capacidad suficiente para recibir el material.
	OLB78	Áridos	F	UNE-EN 1367-4:1999	Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. Parte 4. Determinación de la retracción por secado.	UNE-EN 1367-4:1999					ENV-197-1	6	Salvo indicación contraria los aparatos deben cumplir prEN 932-5			NO	NO	NO	Anexo A (Informativo): Condiciones de los áridos de granulometría superior
	OLB78					EN 932-1	6.1	Divisor de muestras de tamñao adecuado.					Anexo B: (Informativo): Precisión
	OLB78					prEN 932-2	6.2	Tamices EN 933-2					Bibiliografía prEN 932-6 e ISO 5725:1986
	OLB78					prEN 932-5	6.3	Balanza precisión 0,1% de la masa, con capacidad mínima 5 Kg.
	OLB78					EN 933-2	6.4	Moldes de 200 ± 2 - 50 ± 2 - 50 ± 2 mm con bolas salientes semiesféricas.
	OLB78					6.5	Mesa vibratoria
	OLB78					6.6	Equipo de medida con calibrador circular con escala dividida cada ± 0,002 mm y error máxima de ± 0,002 mm por cada media vuelta.
	OLB78					6.7	Estufa ventilada con termostato a 50 ± 2 ºC y a 110 ± 5 ºC
	OLB78					6.8	Termómetro entre 50 y 110 ºC y precisión 0,5 ºC
	OLB78					6.9	Desecadores con gel silício anhídro.
	OLB78					6.10	Bandejas para la estufa
	OLB78					6.11	Dispositivo cronometrador para medir la suma de períodos con precisión de ± 1 minuto
	OLB78					6.12	Mezclador mecánico
	OLB78					6.13	Lámina de recubrimiento plana e impermeable.
	OLB78					7.1	Cemento que cumpla CEM I Clase 42,5 de la norma ENV 197-1
	OLB78					7.2	Agua destilada
	OLB78					7.3	Bolas, salientes semiesféricos o suplementos moldeados de acero inox de 8 mm de diámetro.
	OLB79	Áridos	F	UNE-EN 1367-5:2003	Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. Parte 5: Determinación de la resistencia al choque térmico.	UNE-EN 1367-5:2003					EN 932-1	5.1	Salvo indicación contraria los aparatos deben cumplir prEN 932-5			NO	NO	NO
	OLB79					EN 932-5	5.2.1	Agua destilada
	OLB79					EN 933-2	5.2.2	Horno por radiación capaz de mantener 700 ± 100 ºC
	OLB79					EN 1097-2:1998	5.2.3	Tamiz de 5 mm según EN 933-2
	OLB79					5.2.4	Balanza precisión 0,5 g.
	OLB79					5.2.5	Estufa ventilada con circulación forzada que mantenga 110 ± 5 ºC
	OLB79					5.2.6	Placa de ensayo metálica resistente al calor (Figura 1)
	OLB79					5.2.7	Rejilla o marco metálico para la placa (Figura 2)
	OLB79					5.2.8	Placa resistente al calor, espesor 10 ± 1, alto 450 ± 5 y ancho 250 ± 5 mm
	OLB79					5.2.9	Tenazas
	OLB79					5.2.10	Paleta ancho 220 mm y largo 350mm
	OLB79					5.2.11	Tela de tamiz metálico de 250 ± 5 por 445 ± 5 mm y aberturas de 2 mm
	OLB79					5.2.12	Recipiente metálico para albergar la muestra
	OLB79					5.2.13	Paño o toalla absorbente.
	OLB80	Mb	F	UNE-EN 1097-8:2000	Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras áreas pavimentadas. Coeficiente de pulimento acelerado	UNE-EN 1097-8:2000					EN 932-2	6.2	Grano de esmeril natural con granulometria según tabla 1			NO	NO	SI	Salvo indicación en contra los equipos deben ajustarse a prEN 932-5:1995 y los requisitos de calibración y control del anexo C	VS 2.q
	OLB80					EN 932-3	6.3	Polvo de esmeril natural flotado en aire o lavado con chorro de arena, que pase por el tamiz 0,050 mm					Los materiales del apartado 6 deben cumplir los requisitos del anexo B
	OLB80					prEN 932-5:1995	6.4	Piedra de referencia del coeficiente de pulimento acelerado (CPA), de fuente reconocida y CPA medio entre 50 y 60
	OLB80					EN 933-3	6.5	Piedra de referencia del péndulo de fricció, de fuente reconocida y CPA medio entre 60 y 65
	OLB80					prEN 1097-6:1997	7.2	Máquina de pulimento acelerado, figura 1.		C
	OLB80					ISO 48	7.3	Pendulo de fricción, figura 3		C
	OLB80					ISO 4662	7.4	Tamices de ensayo de 10 - 0,600 - 0,500 - 0,425 - 0,355 - 0,300 y 0,050 mm
	OLB80					ISO 7619	7.5	Tamiza de barras, con separación de 7,2 ± 0,1 mm, según EN933-3
	OLB80					7.6	Pie de rey o calibre, seperación entre puntas o caras 14,7 ± 0,2 mm
	OLB80					7.7	Material para la preparación de las probetas.
	OLB81	Áridos	F		Residuo insoluble de los áridos en ácido clorhídrico (ClH). Proporción de partículas silíceas del árido fino.	NLT-371:1994					UNE 7050	2.1	Tamices UNE de 10 - 5 -y 1,25 - mm y de 630 - 315 - 160 y 80 µm			NO	NO	NO
	OLB81					2.2	Balanza con precisión de 0,1 % de la carga.
	OLB81					2.3	Estufa capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	OLB81					2.4	Agitador magnético.
	OLB81					2.5	Placa de calefacción o mechero de gas.
	OLB81					2.6	Recipientes de material no reactivo.
	OLB81					2.7	Papel de filtrado rápido
	OLB81					2.8	Recipiente de vidrio borosilicatado
	OLB81					2.9	Papel indicador de pH
	OLB81					2.10	Material común de laboratorio.
	OLB81					2.11	Ácido clorhídrico 6N
	OLB82	Mb	F		Adhesividad de los ligantes bituminosos a los áridos finos (procedimiento Riedel-Weber).	NLT-355:1993					UNE 7.050	2.1	2 tamices de luz 620 y 200 µm, según UNE 7-050			NO	NO	NO		VS 2.p
	OLB82					2.2	Balanza que pese 200 g y sensibilidad 0,01 g
	OLB82					2.3	Estufa con ventilación forzada, que pueda mantener 145 ºC ± 5,0 ºC
	OLB82					2.4	12 tubos de ensayo de unos 200 mm de altura y 20 mm Ø
	OLB82					2.5	Material auxiliar y general de laboratorio
	OLB82					2.6	Disoluciones de carbonato sódico según apartado 3.
	OLB83	Áridos	Q	UNE-EN 1367-3:2001	Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. Parte 3: Ensayos de ebullición para los basaltos «sonnenbrand».	UNE-EN 1367-3:2001 / / AC:2004 + PPTGMF					EN 932-1	5.1	Salvo indicación contraria los aparatos deben cumplir prEN 932-5
	OLB83					EN 932-2	5.2	Estufa de secado ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	OLB83					EN 932-5	5.3	Balanza con precisión de 0,1 % de la carga.
	OLB83					EN 933-1	5.4	Fuente de calor para llevar a ebullición la lata a 100 ºC durante 36 ± 1 h
	OLB83					EN 933-2	5.5	Latas de acero, con tapas refrigeradas por agua.
	OLB83					EN 1097-2	5.6	Tamices de ensayo, según UNE 933-2
	OLB83					5.7	Agua destilada
	OLB83					5.8	Paño húmedo
	OLB83					5.9	Sierra metálica.
	OLB84	Áridos	Q	I.T.	Contenido de sulfuros en los áridos para hormigón	I.T.
	OLB84
	OLB84
	OLB84
	OLB85	Áridos	Q	UNE 146507-2:1999 EX	Ensayos de áridos. Determinación de la reactividad potencial de los áridos. Método químico parte 2. Determinación de la reactividad álcali-carbonato.	UNE 146507-2:1999 EX					UNE-EN 196-2		Álcali/Carbonato: Machacadora de mandíbulas			NO	NO	NO		EH 3.c
	OLB85					UNE-EN 932-1		Molino o aparato capaz de moler 30 gr. De 2,5 mm a 0,16 mm					OLA 1,1,4 Tipo 4
	OLB85					UNE-EN 933-1		Tamices normalizados de 2,5 mm y 0,16 mm
	OLB85					Aparato para medir la densidad óptica (UNE-EN 196-2)
	OLB85					Reactivos ((UNE-EN 196-2)
	OLB86	Áridos	Q	UNE 146509:1999 EX	Determinación de la reactividad potencial de los áridos con los alcalinos. Método de los prismas de hormigón	UNE 146509:1999 EX					UNE-EN 932-1	4.1	Moldes según UNE 83301, de 75 x75 x 275 mm. Con inserciones de acero en los extremos similares a los moldes de la UNE 146508 EX			NO	NO	NO
	OLB86					ENE-EN 933-1	4.2	Aparato para medir la longitud, con micrómetro graduado en 0,001 mm con exactitud de 0,001 mm. (Figura 1)
	OLB86					UNE 83301	4.3	Contenedor de plástico de 22 a 25 l, tapa hermética y paredes cubiertas de papel de filtro o material absorbente equivalente.
	OLB86					UNE 146508 EX	4.4	Dispositivo de curado.
	OLB86					5.1	Hidróxido de sodio
	OLB86					5.2	Cemento CEM I, con Na2O + 0,658 K2O superior al 0,70 %
	OLB86					5.3	Agua de amasado

B.2.2 SUBÁREA FILLER
B.2.2.1 SUBÁREA FILLER. ENSAYOS TIPO 1
B.2.2.2 SUBÁREA FILLER. ENSAYOS TIPO 2
	OLB87	Filler	F		Análisis granulométrico por tamizado del polvo mineral.	NLT-151:1989					UNE 7050	2.1	Balanza que pese 200 g con sensibilidad 0,05 g y precisión ± 0,05			NO	NO	NO	Correspondencia con ASTM D 546-88
	OLB87					NLT-104	2.2	Tamices según UNE 7050 de 80 - 315 y 630 µm.
	OLB87					2.3	Estufa capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	OLB88	Filler	F		Densidad aparente del polvo mineral en queroseno	UNE-EN 1097-3:1999					prEN 932-2	A.2.1	Probeta cilíndrica graduada con tapón opturador de 50 ml, según ISO 4788			NO	NO	NO
	OLB88					prEN 932-5	A.2.2	Balanza que pese 100 g con precisión 0,01g
	OLB88					ISO 4788:1980	A.2.3	Estufa capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	OLB88					A.2.4	Desecador y producto deshidratante
	OLB88					A.2.5	Queroseno o liquido empleado para la densidad del cemento de EN 196-6

B.2.2.3 SUBÁREA FILLER. ENSAYOS TIPO 3
	OLB89	Filler	F	UNE-EN 933-10:2001	Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 10. Evaluación de finos. Granulometría de los fillers (Tamizado en corriente de aire).	UNE-EN 933-10:2001					EN 932-2	5,2	Tamices de ensayo de marco circular de 200 mm diámetro…			NO	SI	NO	Salvo indicación en contrario todos los aparatos serán conforme a EN 932-5	VS 2.g
	OLB89					EN 932-5	5,3	Equipo de tamizado en corriente de aire (Figura 1)					Anexo A (Informatico): Ejemplo de hoja de datos de ensayo.	EH 2.e (Por error figura la 933-1 en vez de la 933-10)
	OLB89					EN 933-2	5,4	Estufa ventilada con termostato para mantener 110±5ºC.					OL B 2.2.3 Tipo 3
	OLB89					5,5	Balanza, precisión de ±0,1% de la masa de la muestra
	OLB89					5,6	Cepillo suave
	OLB89					5,7	Martillo de plástico, opcional
	OLB90	Filler	F	UNE-EN 1097-7:2000	Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 7. Determinación de la densidad real del filler. Método del picnómetro.	UNE-EN 1097-7:2000					EN 932-2	5.1	Líquido que no reaccione con el filler, agua, etanol desnaturalizado, queroseno redestilado o tolueno.			NO	NO	NO	Anexo A (Normativo): Calibración del picnómetro
	OLB90					prEN 932-5	5.2	Agua desmineralizada, llevada a ebullición y enfriada para calibración.
	OLB90					prEN 1097-4	5.3	Acetona, para la calibración (Anexo A)
	OLB90					ISO 3507:1976	6.1	Salvo indicación en contra, los aparatos deben cumplir prEN 932-5
	OLB90					6.2	Picnómetro de 50 ml, según ISO 3507. Tapón de base cóncava con tubo-capilar de paredes gruesas y parte superior enrasada y lisa.		C
	OLB90					6.3	Baño-María regulable a 25 ± 0,1 ºC
	OLB90					6.4	Balanza, precisión de 0,001 g para las determinaciones
	OLB90					6.5	Balanza, precisión de 0,001 g para la calibración
	OLB90					6.6	Estufa ventilada con termostato para mantener 110±5ºC.
	OLB90					6.7	Desecador con material secante
	OLB90					6.8	Desecador de vacio
	OLB90					6.9	Bomba de vacío, capaz de presión residual de 3,0 ± 0,3 kPa.
	OLB90					6.10	Espátula
	OLB90					6.11	Tamiz de ensayo de 1,125 mm con bandeja de fondo.

B.2.2.4 SUBÁREA FILLER. ENSAYOS TIPO 4
	OLB91	Filler	F		Coeficiente de actividad del polvo mineral (procedimiento de Lhorty).	NLT-178:1994					NLT-113, Valor equivalente de arena			NO	NO	NO
	OLB91					Probeta transparente cilíndrica de diámetro interior 32 mm y 430 mm de altura graduada hasta 380 mm de 2 en 2 con tapon
	OLB91					Tubo irrigador de latón o cobre
	OLB91					Frasco transparente de vidrio o plástico de unos 4 l de capacidad con sifón acoplado
	OLB91					Trozo de tubo de goma de unos 5 mm de diámetro
	OLB91					Pieza de metal consistente en varilla de 6 mm y 445 mm de longitud que lleva en la parte inferior un pie de 25,4 mm
	OLB91					Cronómetro
	OLB91					Disolución Equivalente de arena
	OLB91					NLT-152, Material en los áridos que pasa el tamiz UNE 80 µm, por lavado.
	OLB91					2.1	Balanza con precisión 0,1 g
	OLB91					2.2	Tamices UNE 80 micras y 1,25 micras
	OLB91					2.3	Recipiente
	OLB91					2.4	Estufa de secado ventilada capaz de mantener temperatura de 110 +/- 5ºC
	OLB91					2.5	Agente dispersante
	OLB92	Filler	F	UNE-EN 1097-4:2000	Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 4. Determinación de la porosidad del filler seco compactado.	UNE-EN 1097-4:2000					UNE-EN 932-2	5.1	Salvo indicación en contra los aparatos deben cumplir la prEN 932-5			NO	NO	NO
	OLB92					prEN 932-5	5.2	Estufa de sacado ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	OLB92					EN 1097-7	5.3	Desecador relleno de desecante
	OLB92					EN 10025	5.4	Espátula.
	OLB92					5.5	Equipo de compactación de acero endurecido, según EN 10025. (Figura 1)
	OLB92					5.6	Calibre nonius o comparador de reloj, precisión 0,01 mm.
	OLB92					5.7	Balanza con precisión 0,01 g
	OLB92					5.8	Papel de filtro masa 20 ± 5 g/m² y diámetro 25,0 ± 1,0 mm.
	OLB92					5.9	Tamiz de ensayo de 0.125 mm de luz de malla y bandeja receptora.
	OLB93	Filler	F		Adhesividad de los ligantes a los áridos en presencia de agua.	NLT-166:1992					UNE 7-050	2.1	2 tamices UNE 10 y 6,3 mm, según UNE 7-050			NO	NO	NO		VS 2.m
	OLB93					2.2	Balanza, exactitud ± 0,1 g.
	OLB93					2.3	Estufa que pueda mantener 60 y 150 ºC con precisión ± 1,0 ºC
	OLB93					2.4	Cazos de aluminio de 500 cm³
	OLB93					2.5	Vasos de vidrio de foma baja de 500 cm³
	OLB93					2.6	Espátula de hoja de acero inox. Rígida de 100 mm de largo y 10 mm ancho.
	OLB93					2.7.2	Árido de referencia, de origen local y adhesividad reconocida.
	OLB93					2.7.3	Ligante de referencia de adhesividad reconocida.
	OLB93					2.7.4	Agua destilada o bidestilada, con pH entre 6 y 7.

GRUPO B-3. HORMIGÓN, LECHADAS, PREFABRICADOS Y HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE
B.3.1 SUBÁREA HORMIGÓN
B.3.1.1 SUBÁREA HORMIGÓN. ENSAYOS TIPO 1
	OLB94	Hormigón	F		Ensayos de hormigón fresco. Parte 1. Toma de muestras.	UNE-EN 12350-1:2006					ISO 2736-1		Cogedor			NO	NO	NO		EH 1.a
	OLB94					Recipientes
	OLB94					Termómetro (exactitud ± 1º) (Optativo)
	OLB95	Hormigón	F		Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento.	UNE-EN 12350-2:2006					EN 12350-1:1999	4.1	Cono de Abrams			NO	NO	NO	Versión oficial en español de la EN 12390-2	EH 1.f
	OLB95					4.2	Barra compactadora					Curado a temperatura controlada (20ºC ±5 ó 25ºC ±5) y ya desmoldadas en agua 20ºC ±2 ó en cámara húmeda
	OLB95					4.3	Tolva de llenado (opcional)
	OLB95					4.4	Regla graduada
	OLB95					4.5	Bandeja/chapa de base
	OLB95					4.6	Recipiente de reamasado
	OLB95					4.7	Pala con la boca cuadrada
	OLB95					4.8	Trapo húmedo
	OLB95					4.9	Cogedor
	OLB95					4.10	Cronómetro, que permita la apreciación de 1 s.
	OLB96	Hormigón	F		Fabricación de probetas para ensayos de resistencia	UNE-EN 12390-2:2001 / UNE-EN 12390-1:2001 / / AC:2005					EN 12350-1	3.1	Moldes ( comforme a EN 12390-1)			NO	NO	SI	Versión oficial en español de la EN 12390-2	EH 1.b
	OLB96					EN 12390-1	3.2	Tolva de llenado (opcional)					Curado a temperatura controlada (20ºC ±5 ó 25ºC ±5) y ya desmoldadas en agua 20ºC ±2 ó en cámara humeda
	OLB96					ISO 1101	3.3	Aguja vibrante, frecuencia mínima 120 Hz, diámetro < 1/4 dimensión probeta,.
	OLB96					3.3	O mesa vibrante, frecuencia mínima 40 Hz.
	OLB96					3.3	O barra compactadora de sección circular.
	OLB96					3.3	O maza para compactar, de acero y sección cuadrada.
	OLB96					3.4	Cogedor, de 100 mm de ancho aprox.
	OLB96					3.5	2 llanas de acero o fratas
	OLB96					3.6	Recipiente de reamasado, bandeja plana rígida de material no absorbente.
	OLB96					3.7	Pala de boca cuadrada
	OLB96					3.8	Material de desencofrado no reactivo
	OLB96					3.9	Mazo

B.3.1.2 SUBÁREA HORMIGÓN. ENSAYOS TIPO 2
	OLB97	Hormigón	F		Fabricación y curado de probetas para ensayos de resistencia (idem nº 96)	UNE-EN 12390-2:2001 / UNE-EN 12390-1:2001 / / AC:2005					(IDÉNTICOS AL ENSAYO Nº 96)
	OLB98	Hormigón	F		Ensayos de hormigón endurecido. Determinación de la resistencia a compresión de probetas. Refrentado de probetas con mortero de azufre	UNE-EN 12390-3:2003 Anexo A.4					EN 197-1	Anexo 4	Refrentador, tan fino como sea posible, no más de 5 mm de grosor.			NO	NO	NO
	OLB98					EN 12350-1		Material de limpieza
	OLB98					EN 12390-1:2000		Arena fina - Tamiz de malla de alambre de 250µm, ISO3310-1
	OLB98					EN 12390-2		Alternativamente mezclas comercializadas de azufre para refrentar.
	OLB98					EN 12390-4		Alternativamente mezcla a partes iguales de azufre y arena silícea fina.
	OLB98					EN 12504-1		Opcional negro de humo.
	OLB98					ISO 3310-1		Calentador de azufre con extractor de humos.
	OLB98					ISO 5725-1		Aceite desmoldante
	OLB98					Serie BS 1881
	OLB99	Hormigón	F		Ensayos de hormigón endurecido. Determinación de la resistencia a compresión de probetas. Preparación de probetas por pulido	UNE-EN 12390-3:2003 Anexo A.2					EN 197-1	Anexo 2	Máquina de pulido.			NO	NO	NO
	OLB99					EN 12350-1
	OLB99					EN 12390-1:2000
	OLB99					EN 12390-2
	OLB99					EN 12390-4
	OLB99					EN 12504-1
	OLB99					ISO 3310-1
	OLB99					ISO 5725-1
	OLB99					Serie BS 1881
	OLB100	Hormigón	F		Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3. Determinación de la resistencia a compresión de probetas.	UNE-EN 12390-3:2003 / UNE-EN 12390-4:2001					EN 197-1	4	Máquina de compresión		C	NO	NO	SI	Es necesario refrentar las probetas. Durante permanencia en obra temp. controlada (Tabla 86.3.2.b) de EHE-08
	OLB100					EN 12350-1
	OLB100					EN 12390-1:2000
	OLB100					EN 12390-2
	OLB100					EN 12390-4
	OLB100					EN 12504-1
	OLB100					ISO 3310-1
	OLB100					ISO 5725-1
	OLB100					Serie BS 1881
	OLB100					EN ISO 7500-1:1999
	OLB100					EN 1002-3
	OLB100					EN 12390-1:1999
	OLB100					ISO 6507-1
	OLB100					ISO 4287:1997
	OLB101	Hormigón	F		Ensayos de hormigón endurecido. Parte 5. Determinación de la resistencia a flexión de probetas.	UNE-EN 12390-5:2001					EN 12350-1	4	Prensa que cumpla las especificaciones de Pr EN 12390-4		C	NO	NO	NO		EH 1.h
	OLB101					EN 12390-1:2000
	OLB101					EN 12390-2
	OLB101					EN 12390-4
	OLB102	Hormigón	F		Ensayos de hormigón endurecido. Parte 6. Determinación de la resistencia a tracción indirecta de probetas.	UNE-EN 12390-6:2001 / / AC:2005					EN 12350-1	4.1	Maquina de ensayo según la Norma Europea EN 12390-4			NO	NO	SI	Anexo A (Normativo): Determinación de la resistencia a tracció utilizando probetas cúbicas o prismáticas.	EH 1.e
	OLB102					EN 12390-1:2000	4.2	Dispositivo opcional para alinear las probetas y las bandas de apoyo					Cuando la forma o dimensiones de las probetas no cumplan las tolerancias de la EN 12390-1 serán rechazadas o se rectificarán.
	OLB102					EN 12390-2
	OLB102					EN 12390-4	4.3	Bandas de apoyo de fibras prensadas según la Norma Europea EN 316
	OLB102					EN 316
	OLB103	Hormigón	F		Determinación del contenido de aire del hormigón fresco. Método de presión.	UNE-EN 12350-7:2001					EN 12350-1:1999	4.1.1	Método Columna de Agua: Medidor de columna de agua		C	SI	NO	NO	Calibración según anexo C	EH 1.j
	OLB103					EN 12350-6:1999	4.1.2	Aguja vibrante, o mesa vibrante, o barra compactadora, o maza compac.
	OLB103					4.1.3	Cogedor de 100 mm de ancho aprxoximadamente.
	OLB103					4.1.4	Dos llanas de acero o fratas.
	OLB103					4.1.5	Recipiente de reamasado
	OLB103					4.1.6	Pala de boca cuadrada
	OLB103					4.1.7	Recipiente con tolva capacidad de 2 a 5 litros.
	OLB103					4.1.8	Mazo con cabeza de material blando y masa de aprox. 250 g.
	OLB103					5.1.1	Método del Manómetro: Medidor de manómetro (Figura 2) + todo lo del anterior + lo siguiente		C				Calibración según anexo D
	OLB103					5.1.7	Jeringuilla de goma para inyectar agua en el contenedor.
	OLB103					5.1.9	Cronómetro.
	OLB104	Hormigón	F		Densidad del hormigón fresco	UNE-EN 12350-6:2006					EN 12350-1:1999	4.1	Recipiente estanco al agua de volumen mayor de 5 l, con boca y base paral.		C	NO	NO	NO		EH 1.k
	OLB104					BS 1881: Parte 107	4.2	Tolva de llenado (opcional)
	OLB104					4.3	Medios para compactar el hormigón (ver anterior)
	OLB104					4.4	Balanza con exactitud del 0,1 % de la masa del hormigón.
	OLB104					4.5	Enrasador de bordes rectos
	OLB104					4.6	Cogedor de 100 mm de anchura
	OLB104					4.7	Dos llanas de acero o fratas.
	OLB104					4.8	Recipiente de reamasado
	OLB104					4.9	Pala de boca cuadrada
	OLB104					4.10	Mazo
	OLB105	Hormigón	F		Contenido de árido grueso en hormigón fresco	UNE 7295:1976					UNE 70503.1	3.1	Bascula			NO	NO	NO		EH 3.e
	OLB105					UNE 7-139	3.2	Tamixes
	OLB105					UNE 7-177	3.3	Recipientes y utensilios para toma y manejo de las muestras.
	OLB106	Hormigón	F		Ensayos de hormigón endurecido. Parte 7. Densidad del hormigón endurecido	UNE-EN 12390-7:2001 / / AC:2005					EN 12390-1	3.1	Calibres y reglas, precisión +-0,5%			NO	NO	NO
	OLB106					ISO 5725-1	3.2	Balanza, precisión 0,1 % de su masa, hidrostática
	OLB106					3.3	Tanque de agua
	OLB106					3.4	Estufa de tiro forzado
	OLB107	Hormigón	F		Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 1. Testigos. Extracción. Examen y ensayo a compresión.	UNE-EN 12504-1:2001 / UNE-EN 12390-3:2003					prEN 12390-1:2000	4.1	Sonda para extraer testigos (Ver apart. 5,4 y 7,3)			NO	NO	NO		EH 1.m
	OLB107					prEN 12390-3:1999	4.2	Prensa de compresión conforme a EN 12390-4:1999
	OLB107					prEN 12390-4:2000	4.3	Balanza precisión 0,1 % de la masa
	OLB107					4.4	Calibres o reglas precisión ± 1%
	OLB107					4.5	Galga para comprobar la planeidad del testigo (Ver apart. 7,3,a)
	OLB107					4.6	Escuadras y galgas para determinar la perpendicularidad y el paralelismo
	OLB107					4.7	Termómetro (Solo si se exige ensayar las probetas saturadas)
	OLB107					A1	Sierra cortadora con borde de diamante o similar
	OLB108	Hormigón	F		Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 2. Ensayos no destructivos. Determinación del índice de rebote.	UNE-EN 12504-2:2002					4.1	Esclerómetro tipo N (diseñado originalmente por Schmidt)		V	NO	NO	NO	Verificar que el esclerómetro es el indicado para el tipo de homigón ensayado.	EH 1.l
	OLB108					4.2	Yunque de tarado
	OLB108					4.3	Piedra abrasiva, de carburo de silico de grano medio o similar.
	OLB108
	OLB109	Hormigón	F		Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 4. Determinación de la velocidad de los impulsos ultrasónicos.	UNE-EN 12504-4:2006					5.1	Emisor receptro de impulsos ultrasónicos (dos palpadores)		C	NO	NO	NO	Bibliografía: EN 12390-1, EN 1239-2, EN 1239-3, y EN 12504-1
	OLB109					5.3	Palpadores
	OLB109					5.4	Circuito electrónico de medida de tiempo

B.3.1.3 SUBÁREA HORMIGÓN. ENSAYOS TIPO 3
	OLB110	Hormigón	F		Ensayos de hormigón endurecido. Parte 8. Profundidad de penetración de agua bajo presión	UNE-EN 12390-8:2001					3	Equipo de penetración de agua bajo presión (Ejemplo en la Norma)			NO	NO	NO		EH 1.h
	OLB111	Hormigón fibras	F		Hormigón con fibras. Medida de la docilidad por medio del cono invertido	UNE 83503:2004					UNE 83313	4	Molde troncocónico, cono de Abrams			NO	NO	NO
	OLB111					UNE 83501:2004	4	Recipiente cilíndrico de 355 mm +/- 2 mm de diámetro y 305 mm +/- 2mm de altura
	OLB111					4	Tapa de recipiente con orificio por el que penetre el cono de forma invertida
	OLB111					4	Vibrador de aguja de 25 +/- 3 cm de diámetro y frecuencia de 6000 ciclos/min
	OLB111					4	Barra redonda de acero según UNE 83313
	OLB111					4	Cronómetro con precisión 1 seg
	OLB112	Hormigón fibras	F		Hormigón con fibras. Determinación del contenido de fibras de acero	UNE 83512-1:2005					Ensayo por lavado			NO	NO	NO
	OLB112					4.1.1	Recipiente metálico, cilíndrico, estanco y mínimo 6 litros. Su volumen se calculará por método gravimétrico.
	OLB112					4.1.2	Balanza sensibilidad mínima 0,05 g para pesar las fibras con precisión 1 g
	OLB112					4.2	Estufa que pueda mantener 105 ± 5 ºC
	OLB112					Ensayo por inducción electromagnética.
	OLB112					5.1.1	Sonda y equipo de medida		C
	OLB112					5.1.2	6 recipientes cilíndricos, Ø y altura interior 100 ± 1 y 200 ± 2 mm, material no magnético y volumen determinado por método gravimétrico.
	OLB113	Hormigón fibras	F		Hormigón con fibras. Determinación del contenido de fibras de polipropileno	UNE 83512-2:2005					UNE 83500-2	3.1	Recipiente metálico, cilíndrico, estanco y mínimo 6 litros. Su volumen se calculará por método gravimétrico.
	OLB113					UNE 83501:2004	3.2	Balanza sensibilidad mínima 0,05 g para pesar las fibras con precisión 0,1 g

B.3.1.4 SUBÁREA HORMIGÓN. ENSAYOS TIPO 4
	OLB114	Hormigón fibras	F		Hormigón con fibras. Medida de la docilidad por medio del Ensayo Vebe	UNE-EN 12350-3:2006					EN 12350-1:1990	4.1.1	Medidor Vebe (consistómetro) Figura 1			NO	NO	NO
	OLB114					4.1.2	Molde de metal no atacable por la pasta de cemento.
	OLB114					4.1.3	Disco transparente horizontal, figura 1
	OLB114					4.1.4	Mesa vibratoria.
	OLB114					4.1.5	Barra compactadora de acero Ø 16 mm y longitud 600 mm
	OLB114					4.1.6	Cronómetro con exactitud 0,5 s
	OLB114					4.1.7	Bandeja plana, rígida, material no absorbente y no atacable por cemento.
	OLB114					4.1.8	Pala de boca cuadrada
	OLB114					4.1.9	Cogedor de anchura 100 mm.
	OLB115	Hormigón fibras	F		Hormigón con fibras. Determinación del índice de tenacidad y resistencia a primera fisura	UNE 83510:2004					UNE 83504:2004	3.1	Prensa de ensayo a flexión, como la de UNE 83509:2004			NO	NO	NO
	OLB115					UNE83509:2004	3.2	Equipos de medida de la deformación, transductor electrónico o comparador mecánico.

B.3.2 SUBÁREA LECHADAS
B.3.2.1 SUBÁREA LECHADAS. ENSAYOS TIPO 1
B.3.2.2 SUBÁREA LECHADAS. ENSAYOS TIPO 2
	OLB116	Lechada	F		Lechadas para tendones de pretensado. Fluidez de lechada de inyección	UNE-EN 445:1996					EN 196-1:1987		Método de inmersión			NO	NO	NO
	OLB116					EN 447	3.2.1.2.a	Dispositivo de inmersión, figura 1		C/V
	OLB116					ISO 4012	3.2.1.2.b	Varilla graduada de 0,5 m de longitud
	OLB116					3.2.1.2c	Cronómetro
	OLB116					3.2.1.3	Glicerol
	OLB116					Método del cono
	OLB116					3.2.2.2.a	Cono especificado en norma, figura 2
	OLB116					3.2.2.2.b	Tamiz de malla 1,5 mm
	OLB116					3.2.2.2.c	Cronómetro
	OLB116					3.2.2.2.d	Recipiente de 1 litro
	OLB117	Lechada	F		Lechadas para tendones de pretensado. Exudación de lechada de inyección	UNE-EN 445:1996					EN 196-1:1987	3.3.2	Cilindro transparente de 100 ml graduado en milímetros, de 25 mm de diámetro x 250 mm de altura (ó 50 x 200)			NO	NO	NO
	OLB117					EN 447	3.3.2	Probetra graduada
	OLB117					ISO 4012
	OLB118	Lechada	F		Lechadas para tendones de pretensado. Variación de volumen	UNE-EN 445:1996					EN 196-1:1987		MÉTODO DEL CILINDRO			NO	NO	NO
	OLB118					EN 447	3.4.2.1	Cilindro transparente graduado (50 mm de diametro y 200 mm de altura)
	OLB118					ISO 4012		METODO DEL RECIPIENTE
	OLB118					3.4.3.1	Tres recipientes metalicos de 120 mm de altura y 100 mm de diametro
	OLB118					3.4.3.1	Sonda o pie de rey
	OLB118					3.4.3.1	Placas de referencia: (de 120 mm de diámetro; y de 98 mm de diámetro x 10 gramos de masa)
	OLB119	Lechada	F		Lechadas para tendones de pretensado. Resistencia a compresión	UNE-EN 445:1996					EN 196-1:1987	3.5.1.2.a	Mezclador de lechadas, SEGÚN LA en 447			NO	NO	NO
	OLB119					EN 447	3.5.1.2 b	Habitación de condiciones controladas, Según 4.1 de EN 196-1
	OLB119					ISO 4012	3.5.1.2 c	Equipo de ensayo, conforme a EN 196-1, resistencia a flexión y compresión
	OLB119					3.5.1.2 d	Moldes metalicos, conforme a EN 196-1
	OLB119					3.5.1.2 e	Espátula metálica, figura 3 de EN 196-1
B.3.2.3 SUBÁREA LECHADAS. ENSAYOS TIPO 3
B.3.2.4 SUBÁREA LECHADAS. ENSAYOS TIPO 4

B.3.3 SUBÁREA PREFABRICADOS
B.3.3.1 SUBÁREA PREFABRICADOS. ENSAYOS TIPO 1
B.3.3.2 SUBÁREA PREFABRICADOS. ENSAYOS TIPO 2
	OLB120	Tubos	F	UNE-EN 1916:2003	Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión.Características geométricas de los tubos.	UNE-EN 1916:2003 / / Err:2006 + AC:2005					4.3.3	Metro o regla graduada, precisión 0,5 mm			NO	NO	NO
	OLB121	Bordillos	F	UNE-EN 1340:2004	Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Características geométricas	UNE-EN 1340:2004 / / Err:2007					5.2.3	Metro o regla graduada, precisión 0,5 mm			NO	NO	NO
	OLB122	Bordillos	F	UNE-EN 1340:2004	Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Absorción de agua	UNE-EN 1340:2004 / / Err:2007					E.4.1	Estufa de secado ventilada			NO	NO	NO
	OLB122					E.4.2	Recipiente de base plana
	OLB122					E.4.3	Balanza precisión 0,1% de la lectura
	OLB122					E.4.4	Cepillo duro
	OLB122					E.4.5	Tela
	OLB123	Bordillos	F	UNE-EN 1340:2004	Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia a la flexión	UNE-EN 1340:2004 / / Err:2007					F.1	Máquina de ensayo precisión 3%			NO	NO	NO
	OLB123					F.1	Dispositivo de flexión
	OLB123					F2	Baño termostático regulable

B.3.3.3 SUBÁREA PREFABRICADOS. ENSAYOS TIPO 3
B.3.3.4 SUBÁREA PREFABRICADOS. ENSAYOS TIPO 4
	OLB124	Tubos	F	UNE-EN 1916:2003	Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión. Permeabilidad.	UNE-EN 1916:2003 / / Err:2006 + AC:2005					E.2	Utillaje que permita fijar solidamente los elementos, obturar las extremidades y aplicar la presión hidrostática especificada sin sobrepasar el 10% y por el tiempo requerido.			NO	NO	NO
	OLB125	Tubos	F	UNE-EN 1916:2003	Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión. Resistencia mecánica (aplastamiento).	UNE-EN 1916:2003 / / Err:2006 + AC:2005					C.2	Máquina de ensayo capaz de aplicar la carga sin sacudidas ni choques, con precisión del 3%, equipada con dispositivo de registro de la carga.			NO	NO	NO
	OLB126	Bordillos	F	UNE-EN 1340:2004	Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Coeficiente de desgaste bordillos de hormigón	UNE-EN 1340:2004 / / Err:2007					G.3	Máquina de desgaste, figura G.1			NO	NO	NO
	OLB127	Bordillos	F	UNE-EN 1340:2004	Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia a la intemperie de bordillos	UNE-EN 1340:2004 / / Err:2007					D.3.1	Agua potable			NO	NO	NO
	OLB127					D.3.2	NaCl
	OLB127					D.3.3	Adhesivo para pegar la lámina de goma al hormigón
	OLB127					D.3.4	Silicona.
	OLB127					D.4.1	Sierra de diamante
	OLB127					D.4.2	Cámara de climatización, a 20 ± 2 ºC y humedad relativa 65 ± 10
	OLB127					D.4.3	Lámina de goma
	OLB127					D.4.4	Polistireno
	OLB127					D.4.5	Lámina de polietileno
	OLB127					D.4.6	Cármara de climatización, con sistema de control de tiempo de refrigeración y calentamiento.
	OLB127					D.4.7	Termopares o dispositivo de medida de temperatura equivalente.
	OLB127					D.4.8	Recipiente adecuado para 120ºC y resistente al cloruro sódico
	OLB127					D.4.9	Flitro de papel.
	OLB127					D.4.10	Cepillo de 20 a 30 mm, con cerdas de 20 mm de longitud
	OLB127					D.4.11	Botella pulverizante
	OLB127					D.4.12	Cámara de secado, capaz de conservar 105 ± 5 ºC
	OLB127					D.4.13	Balanza con precisión ± 0,05 g
	OLB127					D.4.14	Calibres Vernier, con precisión ± 0,1 mm.
	OLB128	Pozos	F	UNE-EN 1917:2003	Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. Resistencia al aplastamiento de pozos	UNE-EN 1917:2003 / / Err:2005					A.2	Máquina de ensayo capaz de aplicar la carga sin sacudidas ni choques, con precisión del 3%, equipada con dispositivo de registro de la carga.			NO	NO	NO
	OLB129	Pozos	F	UNE-EN 1917:2003	Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. Resistencia bajo carga vertical de pozos	UNE-EN 1917:2003 y Err:2005					B.2	Máquina de ensayo capaz de aplicar la carga sin sacudidas ni choques, con precisión del 3%, equipada con dispositivo de registro de la carga.			NO	NO	NO
	OLB130	Pozos	F	UNE-EN 1917:2003	Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. Estanquidad frente al agua de pozos	UNE-EN 1917:2003 / / Err:2005					C.2	Utillaje que permita fijar solidamente los elementos, obturar las extremidades y aplicar la presión hidrostática especificada sin sobrepasar el 10% y por el tiempo requerido.			NO	NO	NO
	OLB131	Pozos	F	UNE-EN 1917:2003	Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. Absorción de agua en pozos	UNE-EN 1917:2003 / / Err:2005					D.3	Estufa ventilada regulada a 105 ± 65 ºC			NO	NO	NO
	OLB131					D.3	Balanza sensibilidad 0,05% la masa de la probeta.

B.3.4 SUBÁREA HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE
B.3.4.1 SUBÁREA HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE. ENSAYOS TIPO 1
B.3.4.2 SUBÁREA HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE. ENSAYOS TIPO 2
	OLB132	HAC	F		Hormigón autocompactante. Caracterización de la fluidez. Ensayo del escurrimiento	UNE 83361:2007					UNE-EN 12350-1	3.1	Bandeja plana, rígida, metálica de 850 mm x 850 mm;			NO	NO	NO
	OLB132					UNE-EN 12350-2	3.2	Molde cono de Abrams
	OLB132					3.3	Metro o regla graduada, de 1 metro y graduación 1 mm en toda su longitud
	OLB132					3.4	Recipiente de llenado, mínimo 10 litros, material no absorbente ni atacable.
	OLB132					3.5	Tolva de llenado (opcional)
	OLB132					3.6	Barra metálica
	OLB132					3.7	Cronómetro
	OLB133	HAC	F		Hormigón autocompactante. Determinación del tiempo de flujo. Ensayo del embudo en V.	UNE 83364:2007					UNE-EN 12350-1	3.1	Molde con forma de embudo en V, figura 1			NO	NO	NO
	OLB133					3.2	Recipiente de llenado, mínomo 13 l,material no absorbente ni atacable
	OLB133					3.3	Recipiente de vaciado, igual al de llenado del 3.2
	OLB133					3.4	Barra metálica
	OLB133					3.5	Cronómetro
	OLB134	HAC	F		Hormigón autocompactante. Caracterización de la fluidez en presencia de barras. Método de la caja en L	UNE 83363:2007					UNE-EN 12350-1	3.1	Caja en L: (Molde, compuerta plana, 2 juegos separadores de barras) - (3 BARRAS + 2 BARRAS), figura 1			NO	NO	NO
	OLB134					3.2	Tova de llenado (opcional)
	OLB134					3.3	Barra metálica
	OLB134					3.4	Recipiente de llenado, mínomo 13 l,material no absorbente ni atacable
	OLB134					3.5	Cronómetro
	OLB134					3.6	Metro o regla graduada, de 1 metro y graduación 1 mm en toda su longitud
	OLB135	HAC	F		Hormigón autocompactante. Caracterización de la fluidez en presencia de barras. Ensayo de escurrimiento con el anillo japonés.	UNE 83362:2007					UNE-EN 12350-1	3.1	Bandeja plana, rígida, metálica de 850 mm x 850 mm;			NO	NO	NO
	OLB135					UNE-EN 12350-2	3.2	Molde cono de Abrams
	OLB135					3.3	Anillo japonés, (DE 20 BARRAS x 10 mm de diámetro) + (DE 12 BARRAS X 28 mm de diámetro)
	OLB135					3.4	Metro o regla graduada
	OLB135					3.5	Recipiente de llenado
	OLB135					3.7	Barra metálica
	OLB135					3.8	Cronómetro

B.3.4.3 SUBÁREA HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE. ENSAYOS TIPO 3
B.3.4.4 SUBÁREA HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE. ENSAYOS TIPO 4

		Clase de Ensayo:	F: Ensayo físico	Q: Ensayo químico

			En………………………….. a ………de …...…………………..… de…..………				TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
			LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO				DIRECTOR
			(Incluir nombre)				T1
					T2
					T3
					T4

## ING.CIVIL-AREA C
ANEXO. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LABORATORIOS. ENSAYOS QUE SE REALIZAN. / OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
El laboratorio:

Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

AREA C: PRODUCTOS METÁLICOS Y SEÑALIZACIÓN
GRUPO C-1. ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS					TÉCNICOS
C 1.1 SUBÁREA ACEROS					RESPONSABLES					EQUIPOS
C 1.1.1 SUBÁREA ACEROS. ENSAYOS TIPO 1					DE
C 1.1.2 SUBÁREA ACEROS. ENSAYOS TIPO 2					ENSAYOS
C 1.1.2 SUBÁREA ACEROS. ENSAYOS TIPO 3
Marcar X	Código	Tipo/ Producto	Clase/ Ensayo	Marcado CE	Ensayo	Norma	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar- / tado Norma	EQUIPO / REACTIVO / MAT. AUXILIAR	CÓDIGO	C / V / M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES
	OLC01	Señaliza- / ción (el. sustent.) y barandillas	F		Espesor de la chapa de acero	UNE 135312:2003 / UNE 135314:2002 / UNE-EN 10219-2:2007 / UNE-EN 10024:1995 / UNE-EN 10051:1998 / + I.T.					7,2	Cuchilla de múltiples cortes			SI	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS
	OLC01					Lijadora
	OLC01					Decapante
	OLC01					Micrómetro
	OLC01					7,2	Calibre de Precisión 0,1 mm
	OLC01					7,2	Cepillo de alambre
	OLC01					Acetona o disolvente universal
	OLC02	Aceros (tubos, perfiles)	F		Espesor de chapa	UNE-EN 10025-1:2006 / + I.T.					Lijadora					LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS
	OLC02					Decapante			SI	NO	NO
	OLC02					Calibre de Precisión 0,1 mm
	OLC02					Acetona o disolvente universal
	OLC02					Micrómetro
	OLC02					Cepillo de alambre
	OLC03	Aceros (pasa- / dores de unión pav. hormigón)	F	UNE-EN 13877-3:2005	Dimensiones y tolerancias dimensionales y de forma en barras redondas de acero laminado en caliente	UNE-EN 10060:2004					Calibre de Precisión 0,1 mm			NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS
	OLC03					Medidor de angulos
	OLC03					Balanza con incertidumbre < 1 g
	OLC04	Aceros	F		Características geométricas de barras de acero corrugado	UNE-EN 10080:2006 / UNE 36065:2000 EX					36065 ap 10.4	Calibre de Precisión 0,1 mm			NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS
	OLC04					36065 ap 10.4	Medidor de angulos
	OLC04					Balanza con incertidumbre < 1 g
	OLC05	Aceros	F		Características geométricas de alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado	UNE 36094:1997 / / Err:1997					Calibre precisión 0,1 mm			NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS
	OLC05					Medidor de angulos
	OLC05					Balanza con incertidumbre < 1 g
	OLC05
	OLC06	Aceros (aceros y productos de acero)	F		Localización y preparación de muestras y probetas para ensayos mecánicos en aceros y productos de acero	UNE-EN ISO 377:1998					Fresa			NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS
	OLC06					Torno
	OLC07	Aceros	F		Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero	UNE-EN ISO 15630-1:2003 / UNE 36065:2000 EX					Dispositivo de doblado			NO	NO	SI (TEMP)	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS
	OLC07					Goniómetro
	OLC07					Dispositivo de desdoblado
	OLC07					Mandriles de diámetro normalizado
	OLC08	Aceros (alambres)	F		Ensayo de doblado simple y doblado-desdoblado en alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado	UNE-EN ISO 15630-3:2003 / UNE 36094:1997 / / Err:1997					Dispositivo de doblado			NO	NO	SI (TEMP)	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS
	OLC08					Goniómetro
	OLC08					Dispositivo de desdoblado
	OLC08					Mandriles de diámetro normalizado
	OLC09	Aceros (alambres, perfiles, flejes, barras pre-tensado)	F		Ensayo de tracción en materiales metálicos. Método de ensayo a temperatura ambiente	UNE-EN 10002-1:2002 / UNE EN ISO 15630-3:2003					3	Maquina de tracción clase 1			NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS
	OLC09					12; Anexo H	Extensometro
	OLC09					12; Anexo H	Calibre precisión 0,1 mm
	OLC09					12; Anexo H	Cinta métrica
	OLC10	Aceros	F		Ensayo de tracción en barras de acero corrugado	UNE-EN ISO 15630-1:2003 y UNE 36065:2000 EX					Maquina de tracción clase 1 o mejor, desde 2400 N			NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS
	OLC10					Extensometro
	OLC10					Calibre precisión 0,1 mm
	OLC10					Cinta métrica

C 1.1.4 SUBÁREA ACEROS. ENSAYOS TIPO 4
	OLC11	Aceros	F		Determinación de la adherencia de las barras y alambres de acero para armaduras de hormigón armado. Ensayo de la viga	UNE-EN 10080:2006. Anejo C.					C.5.1	Moldes para las vigas de ensayo			NO	NO	NO
	OLC11					C.5.2	Rótulas de acero
	OLC11					C.5.3	Sistema de regulación de las cargas
	OLC11					C.5.4	Sistema de aplicación de las cargas
	OLC11					C.5.5	Dispositivos de medida de las cargas
	OLC11					C.5.6	Dispositivos para la medida del deslizamiento
	OLC12	Aceros	F		Ensayo de tracción de cables y cordones de acero	UNE-EN ISO 15630-3:2003					Maquina de tracción clase, cuando se emplee extensometro será de clase 1		C	NO	NO	NO

C 1.2 SUBÁREA ACERO EN PERFILES PARA ESTRUCTURAS
C 1.2.1 SUBÁREA ACERO EN PERFILES PARA ESTRUCTURAS. ENSAYOS TIPO 1
C 1.2.2 SUBÁREA ACERO EN PERFILES PARA ESTRUCTURAS. ENSAYOS TIPO 2
C 1.2.3 SUBÁREA ACERO EN PERFILES PARA ESTRUCTURAS. ENSAYOS TIPO 3
	OLC13	Aceros (perfiles)	F	UNE-EN 10025-1:2006	Aceros y fundiciones. Toma de muestras y preparación de las mismas para la determinación de la composición química	UNE-EN ISO 14284:2008					4.4.4.2	Equipo para la preparación de la muestra (fresadora; rectificadora de cabezal fijo; lijadora de banda plana; granalladora de arena)			NO	NO	NO
	OLC13
	OLC13
	OLC13
	OLC14	Aceros (perfiles)	F	UNE-EN 10025-1:2006	Materiales metálicos. Ensayo de dureza Brinnell	UNE-EN ISO 6506-1:2006					UNE-EN ISO 6506-2:2007	5.1	Máquina de ensayo (durómetro), para aplicar fuerza entre 9,807 N y 29,42 KN (ISO 6506-2)		SI	NO	NO	NO	En general a temperatura ambiente (10 º a 35 º C), los ensayos en condiciones controladas a temperaturas entre (23º +/- 5º C)
	OLC14					UNE-EN ISO 6506-4:2007	5.2	Bola pulida de metal duro (ISO 6506-2)
	OLC14					5.3	Dispositivo de medición (ISO 6506-2)
	OLC14
	OLC15	Aceros (perfiles)	F	UNE-EN 10025-1:2006	Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers	UNE-EN ISO 6507-1:2006					UNE-EN ISO 6506-2:2007	5.1	Máquina de ensayo (durómetro), para aplicar fuerza DENTRO DEL RANGO REQUERIDO en la norma ISO 6507-2		SI	NO	NO	NO	En general a temperatura ambiente (10 º a 35 º C), los ensayos en condiciones controladas a temperaturas entre (23º +/- 5º C)
	OLC15					UNE-EN ISO 6506-4:2007	5.2	Bola pulida de metal duro (ISO 6506-2)
	OLC15					5.3	Dispositivo de medición (ISO 6506-2)
	OLC15
	OLC16	Aceros (flejes, perfiles, pa-sadores)	F	UNE-EN 10025-1:2006	Materiales metálicos. Ensayo de doblado simple sobre probetas	UNE-EN ISO 7438:2006					4.1	Máquina de ensayo / prensa (con uno de los dispositivos siguientes: con dos apoyos y un mandril; con perfil en V y un mandril; con mordaza)		SI				En general a temperatura ambiente (10 º a 35 º C), los ensayos en condiciones controladas a temperaturas entre (23º +/- 5º C)
	OLC16
	OLC16
	OLC16
	OLC17	Aceros (perfiles)	F	UNE-EN 10025-1:2006	Materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy.	UNE 7475-1:1992					5.1	Entallado (en V o en U), mecanizado, plano de simetría, equipos para la medida de tolerancia (Tabla 2)					Si la norma de producto no especifica una temperatura de ensayo, esta será de 23ºC +/- 5º C. Si la norma del producto especifica la temperatura, esta tendrá una tolerancia de +/- 2ºC. (Apto. 7.2 de la norma)
	OLC17					6.1	Máquina de ensayo, velocidad de la maza en el momento del impacto 5-5,5 m/seg		SI	NO	NO	OBSERV.
	OLC17
	OLC17
	OLC18	Est.metal.	F		Comprobación del par de apriete de los tornillos	NBE EA 95 Art. 5.1.7 / + I.T. -					I.T.	Llave dinamometra
	OLC18					DB-SE-A: Aceros (2007 se adaptará al: RD751/2011, EAE					I.T.	Vasos
	OLC18					I.T.	Marcador
	OLC18

C 1.2.4 SUBÁREA ACERO EN PERFILES PARA ESTRUCTURAS. ENSAYOS TIPO 4
	OLC19	Aceros y corazones de vías	Q		Composición química: Determinación cuantitativa del Carbono	UNE 7014:1950					2.1	Método Gavimetrico (gran precision):			NO	NO	NO
	OLC19					2.1.1	Horno de combustión (preferentemente electrico)
	OLC19					2.1.2	Navecilla y tapas
	OLC19					2.1.3	Frascos de absorción y material absorbente
	OLC19					2.1.4	Tren de purificación de oxigeno
	OLC19					2.1.5	Tren de purificación de dioxido de carbono
	OLC19					2.2	Método Volumetrico (suficiente precisión):
	OLC19					2.2.1	Horno de combustión, Navecillas y tapas
	OLC19					2.2.2	Buzela de medida y frasco de absorción
	OLC19					2.2.3	Tren de purificación de dioxido de carbono
	OLC20	Aceros y corazones de vías	Q		Composición química: Determinación cuantitativa del Fósforo	UNE 7029:1951					4	No se requieren aparatos especiales diferentes de los de uso normal en los laboratorios de analisis			NO	NO	NO
	OLC20
	OLC20
	OLC20
	OLC21	Aceros y corazones de vías	Q		Composición química: Determinación cuantitativa del Azufre	UNE 7019:1950					2	Se utilizará el aparato que describe la norma en dicho apartado			NO	NO	NO
	OLC21
	OLC21
	OLC21
	OLC22	Corazones en estado de entrega	Q		Composición química: Determinación cuantitativa del Manganeso	UNE 7027:1951					4	No se requieren aparatos especiales diferentes de los de uso normal en los laboratorios de analisis			NO	NO	NO
	OLC22
	OLC22
	OLC22
	OLC23	Corazones en estado de entrega	Q		Composición química: Determinación cuantitativa del Silicio	UNE 7028:1975					3	Material normal de laboratorio			NO	NO	NO
	OLC23
	OLC23
	OLC23

C 1.3 SUBÁREA SOLDADURAS
C 1.3.1 SUBÁREA SOLDADURAS. ENSAYOS TIPO 1
C 1.3.2 SUBÁREA SOLDADURAS. ENSAYOS TIPO 2
C 1.3.3 SUBÁREA SOLDADURAS. ENSAYOS TIPO 3
	OLC24	Estruc-turas metálicas.	F		Inspección de soldaduras	UNE-EN 13018:2001 / / A1:2006 / UNE 14044:2002					14044 ap. 5.1	Espejos, lentes de aumento, endoscopios y fibra optica			NO	NO	NO
	OLC24					14044 ap. 10.1	Herramientas, escuadras, calibres, galgas, durómetro, linternas, espejos, lupas, anteojos…
	OLC24					14044 ap. 10.2	Equipos para radriografias, ultrasonidos, liquidos penetrantes y patículas magneticas
	OLC25	Estruc-turas metálicas.	F		Inspección de soldaduras por Líquidos penetrantes	UNE-EN 571-1:1997 / UNE 14612:1980 / UNE-EN 1289:1998 / / 1M:2002 + A2:2006					Prelimpiador:Acetona			NO	SI	SI	Afin de minimizar la penetración de la humedad en las discontinuidades, la temperatura de la superficie examinada, de forma general debe estar entre 10 ºC a 50ºC. En casos especiales, puede utilizarse una 5º C
	OLC25					Penetrante: Tipo Ardrox 996-P
	OLC25					Eliminador: Tipo Androx 9-P-R-5
	OLC25					Revelador: Tipo Androx 9-D-1-B
	OLC25					Calibre de precisión 0,1 mm
	OLC26	Estruc-turas metálicas.	F		Examen ultrasónico de uniones soldadas	UNE-EN 1714:1998 / / 1M:2002 + A2:2006 / UNE-EN 1712:1998 / / 1M:2002 + A2:2006 / UNE-EN 1713:1998 / / 1M:2002 + A2:2006					Equipo de ultasonidos			NO	NO	NO
	OLC26
	OLC26
	OLC26
	OLC27	Estruc-turas metálicas.	F		Examen de uniones soldadas mediante partículas magnéticas	UNE-EN 1290:1998 / / 1M:2002 + A2:2006 / UNE-EN 1291:1998 / /1M:2002 + A2:2006					Ap 5.3	Papel abrasivo o amolado local			NO	NO	NO
	OLC27					Yunque electromagnetico de corriente alterna
	OLC27					Partículas magnéticas
	OLC27

C 1.3,4 SUBÁREA SOLDADURAS. ENSAYOS TIPO 4
	OLC28	Estruc-turas metálicas.	F		Examen radiográfico de uniones soldadas	UNE-EN 1435:1998 / / 1M:2002 / UNE-EN 12517-1:2006					Gammágrafo			NO	NO	NO
	OLC28
	OLC28
	OLC28

GRUPO C-2. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
C 2.1 SUBÁREA MARCAS VIALES (PINTURAS, TERMOPLÁSTICOS DE APLICACIÓN EN CALIENTE, PLÁSTICOS DE APLICACIÓN EN FRÍO, MARCAS VIALES PREFABRICADAS Y MICROESFERAS)
C 2.1.1 SUBÁREA MARCAS VIALES. ENSAYOS TIPO 1
C 2.1.2 SUBÁREA MARCAS VIALES. ENSAYOS TIPO 2
	OLC29	Pinturas, termoplast. y plást. en frío	F		Toma de muestras	UNE-EN 12802:2000 / UNE-ENV 13459-1:2001					6	Reductor de muestras			NO	NO	NO
	OLC29					6	Sonda de tomas de muestra
	OLC29					6	Espátula
	OLC29					6	Pala
	OLC29					6	Recipiente para muestra
	OLC30	Pinturas y plásticos de apl. en frío	F		Color y factor de luminancia	UNE 135200-2:2002 / UNE-EN 1871:2000 (ANEXO A) / UNE 48073-2:1994					Aplicador Doctor Blade			NO	NO	OBSEV.	En Pinturas apartado 3,1.2. norma UNE 135200-2:2002 y en Plasticos de aplicación en frio, apartado 3.3.2 idem norma anterior
	OLC30					Probeta de aluminio de 150mm x 75 mm x 0,6 mm
	OLC30					Anexo C	Colorímetro
	OLC31	Termoplás-ticos	F		Color y factor de luminancia	UNE 135200-2:2002 / UNE-EN 1871:2000 (ANEXO E) / UNE-EN 1436:1998 (ANEXO C) + A1:2003					Molde de goma siliconada			NO	NO	OBSEV.	En Termoplasticos apartado 3.2.4. norma UNE 135200-2:2002
	OLC31					Colorímetro
	OLC32	Micro-esferas	F		Toma de muestras	UNE-EN 1423:98 / / A1:2004					7	Cuarteador			NO	NO	NO
	OLC33	Micro-esferas	F	UNE-EN 1423:1998 y UNE-EN 1423/A1: 2004	Calidad (proporción de microesferas defectuosas)	UNE-EN 1423:98 (ANEXOS C y D) / UNE-EN 1423/A1:04					Anexo D		Tamices de ensayo			NO	NO	NO
	OLC33					Dispositivo optico de aumento
	OLC33					Cinta adhesiva transparente
	OLC34	Micro-esferas	F	UNE-EN 1423:1998 y UNE-EN 1423/A1: 2004	Granulometría microesferas	UNE-EN 1423:98 / / A1:2004 / UNE 135287:2006					4	Tamices de ensayo			NO	NO	NO
	OLC34					4	Balanza
	OLC35	Marcas viales prefabricadas	F		Toma de muestras	UNE-EN 1790:99					5	Placas de aluminio de espesor, al menos, 3 mm			NO	NO	NO
	OLC36	Marcas viales prefabricadas	F		Color y factor de luminancia	UNE-EN 1436:98 (ANEXO C)					Colorímetro			NO	NO	NO
	OLC37	Unidad terminada	F		Coeficiente de retrorreflexión	UNE-EN 1436:98 (ANEXO B)					Anexo B		Retroreflectómetro			NO	NO	NO
	OLC37					4	Chapas metálicas de dimensiones 300 mm x 150mm x 2 mm
	OLC37					4	Aparato constituido por un plano inclinado de 20º, de 320 x 160 x 20 mm, unido a un embudo de 160 mm de diámetro
	OLC37					4	Pinceles de pelo fino
	OLC37					4	Frascos de o,5 litros o 1 litro de boca ancha y cierre hermético
	OLC37					4	Frasco lavador
	OLC37					4	Cápsula de vidrio o porcelana
	OLC37					4	Balanza de sensibilidad 0,1 g y capacidad mínima 1000 g
	OLC37					4	Regla graduada o cinta métrica
	OLC37					4	Tamiz de 100 micras
	OLC37					4	Cronómetro
	OLC37					4	Tolueno
	OLC37					4	Cinta adhesiva
	OLC37					4	Estufa de laboratorio
	OLC38	Unidad terminada	F		Dotación	UNE 135274:1994 EX / PG-3 700.7.2					3,1	Chapas metálicas de dimensiones 300 mm x 150mm x 2 mm			NO	NO	NO
	OLC38					3,2	Aparato constituido por un plano inclinado de 20º, de 320 x 160 x 20 mm, unido a un embudo de 160 mm de diámetro superior, 100 mm de altura y 40 mm de diametro inferior
	OLC38					3,3	Pinceles planos de pelo fino
	OLC38					3,4	Frascos de o,5 litros o 1 litro de boca ancha, cierre hermético y altura aproximada de 170 mm (duquesas).
	OLC38					6,5	Frasco lavador
	OLC38					3,6	Cápsula de vidrio o porcelana
	OLC38					3,7	Balanza de sensibilidad 0,1 g y capacidad mínima 1000 g
	OLC38					3,8	Regla graduada o cinta métrica
	OLC38					3,9	Tamiz de 100 micras
	OLC38					3,1	Cronómetro
	OLC38					3,11	Tolueno
	OLC38					3,12	Cinta adhesiva
	OLC38					3,13	Estufa de laboratorio

C 2.1.3 SUBÁREA MARCAS VIALES. ENSAYOS TIPO 3
	OLC39	Pinturas	F		Medida de la viscosidad aparente o consistencia. Método Krebs-Stormer	UNE 48076:1992					2,1	Bote de 85 mm de diámetro y 500 ml de capacidad aproximadamente			NO	NO	SI	Durante el ensayo debe mantenerse la temperatura de la muestra a 25 +/- 0,2 ºC
	OLC39					2,2	Baño termostático capaz de mantener una temperatura de 25 +/- 0,2ºC
	OLC39					2,3	Termómetro con precisión 0,2ºC
	OLC39					2,4	Viscosímetro Stomer
	OLC39					2,5	Juego de pesas de 500, 200, 100, 25, 10, 5,2 y 1 g
	OLC39					2,6	Cronómetro con precisión 0,2 seg
	OLC40	Pinturas	F		Contenido en ligante	UNE-EN 12802:2000 (ANEXO B)					Anexo B	Dos matraces de vidrio resistente al calor, con cuello y tapón normalizados (45/40) de 250 ml o 300 ml de capacidad			NO	NO	SI	La temperatura del ensayo no dberá exceder de 450 ºC +/- 25 ºC
	OLC40					Anexo B	Balanza analitica, con una precisión de 0,001 g y con la corrección del acero
	OLC40					Anexo B	Horno de mufla, por calentamiento electrico, ajustable a 450 ºC +/- 25 ºC
	OLC40					Anexo B	Crisol y temazas
	OLC40					Anexo B	Desecador con agente desecante; por ejemplo silicagel
	OLC41	Pinturas	F		Contenido en sólidos.Materia no volátil	UNE-EN 12802:2000 (ANEXO A)					Anexo A	Equipo de enfriamiento, refrigerador o baño termostático, a aproximadamente 10ºC			NO	NO	NO
	OLC41					Anexo A	2 matraces de vidrio resistente al calor, con cuello y tapon normalizados (45/40) de 250 ml o 300 ml de capacidad
	OLC41					Anexo A	Balanza analítica, con precisión 0,0001 g y con la corrección del cero
	OLC41					Anexo A	Estufa de ventilación forzada e interior resistente a la llama, capaz de alcanzar los 105ºC +/-2ºC
	OLC41					Anexo A	Desecador con agente desecante (por ejemplo silicagel)
	OLC42	Pinturas	F		Determinación de la densidad. Método del picnómetro	UNE-EN ISO 2811-1:2002					6,1	Picnómetro metálico con un volumen de 50 ml o 10 ml; o picnómetro de vidrio entre 10 y 10 ml		SI	NO	NO	SI	Apartado 5 de la norma UNE EN ISO 2811-1:2002
	OLC42					6,2	Balanza analítica, con una precisión de 0,001g para picnómetros menores de 50 ml o con exactitud de 0,01 g para picnómetros mayores
	OLC42					6,3	Termómetro con precisión 0,2ºC
	OLC42					6,4	Cámara a temperatura controlada
	OLC42					6,5	Recipiente protector de polvo
	OLC43	Pinturas	F		Estabilidad en envase lleno	UNE 135200-2:2002 / UNE 48083:1992					3,1	Envases para pintura cilíndricos ded cierre hermético a presión de 500 ml de capacidad de 100 mm de diámetro y 98,5 mm +/- 1,5 mm			NO	NO	SI	Apartado 5.2.2 de la norma UNE 48083:1992
	OLC43					3,2	Envases de vidrio cilíndricos de 50 mm de diámetro y 100 mm de altura
	OLC43					3,3	Espátula con hoja de acero inoxidable de 125 mm de longitud y 20 mm de anchura
	OLC43					3,4	Estufas y congeladores
	OLC43					3,5	Viscosímetro Stomer
	OLC43					3,6	Brocha de pelo sintético de 25 mm
	OLC44	Pinturas	F		Poder cubriente	UNE 135213:1994 EX					5.2	Aplicador de película de espesor uniforme "Doctor Blade" o similar			NO	NO	SI	Apartado 5.2 de la norma UNE 135213:1994
	OLC44					5.2	Placa de succión
	OLC44					5.2	Cartulinas de superficie lisa con cuadros blancos y negros de 4 cm de lado
	OLC44					5.2	Equipo fotométrico
	OLC45	Pinturas	Q		Resistencia a los álcalis	UNE-EN 1871:2000 (ANEXO D)					ANEXO D	Marco o dispositivo de sujección			NO	NO	SI	Anexo D, apartado 5.1
	OLC45					ANEXO D	Placas perforadas de metacrilato
	OLC45					ANEXO D	Placas de protección de metacrilato
	OLC45					ANEXO D	Espátula
	OLC45					ANEXO D	Cepillo de uñas
	OLC45					ANEXO D	Estufa de ventilación forzada, capaz de regular la circulación de aire a 45ºC +/- 3ºC
	OLC45					ANEXO D	Placas soporte de metacrilato
	OLC45					ANEXO D	Solución al 10% de hidróxido sódico en agua
	OLC45					ANEXO D	Doctor Blade
	OLC45					ANEXO D	Vaso de precipitados de 400 ml de capacidad
	OLC46	Pinturas (Marcas viales)	F		Determinación del tiempo de secado "no pick-up"	UNE 135202:1994 EX					6 y 7	Rueda de secado "no pick-up"			NO	NO	SI	Apartado 6.1 de la norma UNE 135202:1994
	OLC46					6 y 7	Probetas de vidrio de 100 mm y un espesor de 3 mm
	OLC46					6 y 7	Acetona y metilacetona
	OLC46					6 y 7	Cronómetro con precisión 0,2 seg
	OLC46					6 y 7	Aplicador de película de espesor uniforme "Doctor Blade" o similar
	OLC47	Barandillas metálicas			Ensayo de secado a la huella	UNE-EN ISO 3678:1996					4,1	Paño de poliamida			NO	NO	NO
	OLC47					4,2	Discos de caucho
	OLC47					4,3	Pesas cilíndricas de 200 g, 500 g, y 1000 g de masa y diámetro superior a 22 mm
	OLC47					4,4	Cronómetro o temporizador con alarma
	OLC48	Termo-plásticos	F		Estabilidad al calor	UNE 135200-2:2002 / UNE 135221:1994EX					3,1	Baño termostático capaz de mantener una temperatura de 200 +/- 2ºC			NO	NO	NO
	OLC48					3,2	Vaso de precipitados de 110 mm de altura y diámetro interior de 65 mm
	OLC48					3,3	Agitador de paletas eléctrico dotado de cuenta rrevoluciones controlado aa 150 rpm +/- 10
	OLC49	Termo-plásticos	F		Determinación del punto de reblandecimiento de termoplásticos	UNE 135222:1994EX					4,1	Baño de calentamiento			NO	NO	NO
	OLC49					4,2	Aparato para punto de reblandecimiento (anillo y bola)
	OLC49
	OLC49
	OLC50	Micro-esferas	F	UNE-EN 1423:1998 y UNE-EN 1423/A1: 2004	Índice de refracción	UNE-EN 1423:1998 (ANEXO A) / / A1:2004					Anexo A	Microscopio			NO	NO	NO
	OLC50					Anexo A	Líquidos de índice de refracción conocido
	OLC50					Anexo A	Placa de microscopio cóncava
	OLC50					Anexo A	Cartón negro de 10 cm x 15 cm
	OLC51	Marcas viales prefabricadas y Unidad terminada	F		Resistencia al deslizamiento	UNE-EN 1436:1998 (ANEXO D)					Anexo D	Péndulo de fricción			NO	NO	NO	El efecto de la temperatura sobre la resiliencia del caucho ejerce una perceptible influencia sobre todas las medidas de resistencia al deslizamiento, manifestándose como una disminución de la resistencia al deslizamiento conforme crece la temperatura.
	OLC51					Anexo D	Patín de caucho de 76,2 mm x 25,4 mm x 6,3 mm

C 2.1.4 SUBÁREA MARCAS VIALES. ENSAYOS TIPO 4
	OLC52	Pinturas	F		Envejecimiento artificial acelerado	UNE 135200-2:2002 / UNE-EN 1871:2000 / ISO 4892-3:2006					4.1.1	Lámpara UV fluorescente tipo 1a (UVA-340)			NO	NO	NO
	OLC52					4,2	Cámara de Ensayo
	OLC52					4.3.	Radiómetro					Dispositivo de irradiación según UNE-ISO 4892-1
	OLC52					4,4	Termómetro de patrón negro / de panel negro
	OLC52					4,5	Equipo de mojado y control de la humedad
	OLC52					4,6	Porta-probetas
	OLC52					4,7	Aparatos para evaluar los cambio en las propiedades					Según UNE-ISO 4582
	OLC53	Pinturas	F		Resistencia al sangrado	UNE-EN 1871:2000 (ANEXO C) / UNE-EN 1436:1998 (ANEXO C)					ANEXO C	Fuente de luz y colorimetro			NO	NO	NO
	OLC53					ANEXO C	Estufa con ventilación forzada, capaz de mantener una temperatura de 45 ºC +/- 2,5 ºC
	OLC53					ANEXO C	Placas de "chapa de madera dura" de acuerdo a la norma ISO 1514, capítulo 3, con unas dimensiones minimas de 100 mm x 200 mm x 10 mm y una densidad > 0,80g/cm3
	OLC53					ANEXO C	Doctor Blade para aplicar la pintura, con una abertura mínima de 300 µm y 60 mm u 80 mm de ancho.
	OLC53					ANEXO C	Bitumen tipo B 70/100 pen o similar. La cantidad deberá ser suficiente para recubrir el número de placas-soporte a emplear
	OLC53					ANEXO C	Tolueno (disolvente)
	OLC54	Termo-plásticos	F		Determinación de la resistencia al flujo	UNE 135200-2:2002 / UNE 135223:1994EX					Recipiente metálico de forma cónica de 115 mm de diámetro y 100 +/- 5 mm de altura			NO	NO	NO
	OLC54					Pie de rey
	OLC54					Estufa de laboratorio
	OLC54					Grasa de silicona
	OLC55	Termo-plásticos	F		Temperatura de inflamación	UNE 135200-2:2002 / UNE 104281-1-12:1986					Vaso Cleveland			NO	NO	NO
	OLC55					Placa de calentamiento
	OLC55					Llama de prueba
	OLC55					Calentador
	OLC55					Pantalla de protección
	OLC55					Termómetro
	OLC56	Micro-esferas	Q	UNE-EN 1423:1998 y UNE-EN 1423/A1: 2004	Resistencia al agua, al ácido clorhídrico, al cloruro de calcio y al sulfuro de sodio	UNE-EN 1423:1998 (ANEXO B) / / A1:2004					Balanza con precisión 0,1 g		SI	NO	NO	NO
	OLC56					Matraz de destilación conectado a condensador de reflujo
	OLC56					Agua exenta de CO2
	OLC56					Fenolftaleína
	OLC56					Acido clorhídrico 0,01 mol/l
	OLC56					Microscopio entre 20 y 50 aumentos
	OLC56					Agua destilada
	OLC56					Solución de cloruro cálcico
	OLC56					Frasco de 50 ml con tapón esmerilado
	OLC56					Solución saturada de sulfuro de sodio en agua destilada a 20ºC con la adición de un 2% de agente humectante aniónico
	OLC57	Micro-esferas	F	UNE-EN 1423:1998 y UNE-EN 1423/A1: 2004	Tratamiento superficial	UNE-EN 1423:1998 (ANEXOS E y F) / / A1:2004					Embudo provisto en su parte inferior de un tubo de diámetro interior comprendido entre 2 mm y 5 mm y graduado a intervalos			NO	NO	NO
	OLC57					Embudo con una profundidad dd 120 mm con un diámetro superior de 150 mm
	OLC57					Saco de algodón lavado
	OLC57					Cubeta de capacidad mínima de 4 l, llena de agua
	OLC57					Frasco de 500 ml
	OLC57					Vidrio de reloj o placa Petri
	OLC57					Jeringuilla, pipeta o cuentagotas
	OLC57					Tamices de ensayo
	OLC57					Xileno, grado reactivo
	OLC57					N-Heptano, grado reactivo
	OLC58	Marcas viales prefabricadas	F		Reflexión bajo la iluminación de los faros de un vehículo	UNE-EN 1790:1999 / UNE-EN 1436:98 (ANEXO B)					Retrorreflectómetro		SI	NO	NO	NO
	OLC59	Marcas viales prefabricadas	F		Reflexión bajo luz diurna o alumbrado público	UNE-EN 1790:1999 / UNE-EN 1436:98 (ANEXO A)					Retrorreflectómetro		SI	NO	NO	NO
	OLC60	Marcas viales prefabricadas	F		Resistencia a la radiación UV	UNE-EN 1871:2000 / ISO 4892-3:2006 / ISO 4892-2					4,1	Fuente luminosa de laboratorio			NO	NO	SI	Apartado 6.2 y 6.3 de la norma UNE EN ISO 4892-3:2006
	OLC60					4,2	Cámara de ensayo
	OLC60					4,3	Radiómetro
	OLC60					4,4	Termómetro de patrón negro / de panel negro
	OLC60					4,5	Equipo de mojado y control de la humedad
	OLC60					4,6	Porta-probetas
	OLC60					4,7	Aparatos para evaluar los cambios en las propiedades

C 2.2 SUBÁREA SEÑALES, CARTELES, ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES
C 2.2.1 SUBÁREA SEÑALES, CARTELES, ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES. ENSAYOS TIPO 1
C 2.2.2 SUBÁREA SEÑALES, CARTELES, ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES. ENSAYOS TIPO 2
	OLC61	Señales y carteles	F		Coeficiente de retrorreflexión	UNE 135330:2005 / UNE 135334:2003 / UNE 135350:2006 / UNE 135340:2004					5,1	Equipo de fotometria de laboratorio			NO	NO	NO
	OLC62	Señales y carteles (Zona no retrorrefl.)	F		Coordenadas cromáticas y factor de luminancia	UNE 135332:2005 / UNE 135331:2004 / / Err:2006 / UNE-EN 12899-1:2002					Colorímetro			NO	NO	SI	El ensayo se deberá llevar a cabo a una temperatura de (23+/-3) ºC y a una humedad relativa de (50+/-5) ºC
	OLC63	Señales y carteles (Zona retrorrefl.)	F		Coordenadas cromáticas y factor de luminancia	UNE 135334:2003 / UNE-EN 12899-1:2002 / UNE 135340:2004 / UNE 48073-2:1994					Colorímetro			NO	NO	SI	El ensayo se deberá llevar a cabo a una temperatura de (23+/-3) ºC y a una humedad relativa de (50+/-5) ºC
	OLC64	Señales y carteles	F		Planicidad de las lamas	UNE 135320:2008 / + I.T.					Regla calibrada			SI	NO	NO
	OLC64					Galgas
	OLC65	Elem. de baliza-miento	F		Coeficiente de retrorreflexión	UNE 135365:2008 / UNE 135350:2006 / UNE 135362:1994 EX / UNE 135360:1994 EX / UNE 135363:1998					Retrorreflectómetro			NO	NO	SI	Antes de realizar el ensayo, las probetas se mantendran durante 24 horas en condiciones normalizadas de humedad y temperatura
	OLC65
	OLC65
	OLC65
	OLC66	Elem. de baliza-miento	F		Características colorimétricas (Color y factor de luminancia)	UNE 135365:2008 / UNE 135330:2005 / UNE 135334:2003 / UNE-EN 12899-1:2002 / UNE 135340:2004 / UNE 48073-2:1994 / UNE 135331:2004 / / Err:2006 / UNE 135362:1994 EX / UNE 135360:1994:EX / UNE 135363:1998					Colorímetro			NO	NO	NO
	OLC66
	OLC66
	OLC66

C 2.2.3 SUBÁREA SEÑALES, CARTELES, ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES. ENSAYOS TIPO 3
	OLC67	Captafaros	F	UNE-EN 1463-1:1998 y UNE-EN 1463-1/A-1:2004	Determinación de las coordenadas cromáticas de la radiación retrorreflejada	UNE-EN 1463-1:1998 (ANEXO B) / / A1:2004					ANEXO B	Fuente de iluminación			NO	NO	NO
	OLC67					ANEXO B	Base de sustentación de probetas
	OLC67					ANEXO B	Instrumentos de medida de color
	OLC68	Captafaros	F	UNE-EN 1463-1:1998 y UNE-EN 1463-1/A-1:2004	Dimensiones	UNE-EN 1463-1:1998 / / A1:2004 + I.T.					Cinta métrica			SI	NO	NO
	OLC68					Calibre digital
	OLC69	Captafaros	F	UNE-EN 1463-1:1998 y UNE-EN 1463-1/A-1:2004	Determinación del coeficiente de intensidad luminosa	UNE-EN 1463-1:1998 (ANEXO A) / / A1:2004					ANEXO A	Fuente de iluminación			NO	NO	NO
	OLC69					ANEXO A	Base de sustentación de probetas
	OLC69					ANEXO A	Receptor fotoeléctrico (luxómetro)
	OLC69					ANEXO A	Medidor de iluminancia (luxómetro)
	OLC70	Captafaros	F	UNE-EN 1463-1:1998 y UNE-EN 1463-1/A-1:2004	Determinación de las coordenadas cromáticas y del factor de luminancia para visibilidad diurna	UNE-EN 1463-1:1998 (ANEXO C) / / A1:2004					ANEXO C	Fuente de iluminación			NO	NO	NO
	OLC70					ANEXO C	Instrumentos de medida de color
	OLC70					ANEXO C
	OLC70					ANEXO C

C 2.2.4 SUBÁREA SEÑALES, CARTELES, ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES. ENSAYOS TIPO 4
	OLC71	Captafaros	F	UNE-EN 1463-1:1998 y UNE-EN 1463-1/A-1:2004	Determinación de la resiliencia en captafaros deformables	UNE-EN 1463-1:1998 (ANEXO D) / / A1:2004					ANEXO D	Máquina ajustable en las cargas de deformación a aplicar y poseer un rango de deformación de ( 60+/-3 )/ min			NO	NO	SI	Se llevará a cabo a ( 23+/- 2 ) ºC
	OLC71
	OLC71
	OLC71

C 2.3 SUBÁREA RECUBRIMIENTOS
C 2.3.1 SUBÁREA RECUBRIMIENTOS. ENSAYOS TIPO 1
	OLC72	Recubri-miento (barreras)	F		Aspecto del recubrimiento	PG-3 704.6.1. / UNE 135121:2003 / + I.T.					SI	NO	NO
	OLC72
	OLC72
	OLC72

C 2.3.2 SUBÁREA RECUBRIMIENTOS. ENSAYOS TIPO 2
	OLC73	Recubri-miento (flejes)	Q		Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados (Continuidad método Preece)	UNE 7183:1964					3,1	Sulfato de cobre			NO	NO	NO
	OLC73					3,1	Agua destilada
	OLC73					3,1	Hidróxido cúprico
	OLC73					4,1	Recipiente cilíndrico de vidrio
	OLC73					5	Disolvente orgánico (cloroformo o acetona)
	OLC73					5	Paño algodón
	OLC73					5	Amoniaco
	OLC73					6.2.2	Ferricianuro
	OLC74	Recubri-miento	F		Determinación del espesor de película en pinturas (Métodos magnéticos)	UNE-EN ISO 2808:2007					Medidor de espesores magnético		SI	NO	NO	NO
	OLC75	Recubri-miento (flejes, barand., señ sust., )	F Q		Espesor del recubrimiento galvanizado	UNE-EN ISO 2178:1996 (Método magnético) / UNE-EN ISO 1460:1996 (Método gravimétrico)					Medidor de espesores magnético			NO	NO	NO

C 2.3.3 SUBÁREA RECUBRIMIENTOS. ENSAYOS TIPO 3
C 2.3.4 SUBÁREA RECUBRIMIENTOS. ENSAYOS TIPO 4
	OLC76	Recubri-miento (barreras)	F		Adherencia del recubrimiento galvanizado	UNE-EN ISO 1461:1999 / + I.T.					Dispositivo de doblado			SI	NO	NO

		Clase de Ensayo:	F: Ensayo físico	Q: Ensayo químico

			En………………………….. a ………de …...…………………..… de…..………				TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
			LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO				DIRECTOR
			(Incluir nombre)				T1
					T2
					T3
					T4

## ING.CIVIL-AREA D
ANEXO. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LABORATORIOS. ENSAYOS QUE SE REALIZAN. / OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
El laboratorio:

Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

ÁREA D: ENSAYOS DE RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO.
GRUPO D-1 TRABAJOS DE CAMPO: SONDEOS, TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS "IN SITU"					TÉCNICOS
D 1.1 SUBÁREA TOMA DE MUESTRAS					RESPONSABLES					EQUIPOS
D 1.1.1 SUBÁREA TOMA DE MUESTRAS: ENSAYOS TIPO 1					DE
D 1.1.2 SUBÁREA TOMA DE MUESTRAS: ENSAYOS TIPO 2					ENSAYOS
Marcar X	Código	Tipo/ Producto	Clase/ Ensayo	Marcado CE	Ensayo	Norma	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar- / tado Norma	EQUIPO / REACTIVO / MAT. AUXILIAR	CÓDIGO	C / V / M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES	CORRELACIÓN
	OLD01		F		Toma de muestras inalteradas en calicata o pozos (Cubo mínimo de 200 mm. y cilindro mínimo de diámetro 150 mm)	UNE 7371:1975					2,1	Herramientas para tallar la muestra			NO	NO	NO		GT 8.a
	OLD01					2,2	Parafina, vendas de malla abierta y brocha
	OLD01					2,3	Recipiente y hornillo
	OLD01					2,4	Caja para embalaje					Para muestras cúbicas de 30 ó 30 cm de lado,
	OLD01					2,4	Cilindro tomamuestras de filo cortante					Ø=13cm y H=13cm
	OLD02		F		Toma de muestras inalteradas en sondeos con toma-muestras de pared delgada tipo Shelby. Diámetro de muestra mínimo 70 mm	ASTM D1587-00 / XP P94-202					6.3 ASTM	Tubo tomamuestras de pared delgada			NO	SI	SI (4.4)	Con o sin estuche interior. Estandarizados: Øext: 2"(50,8mm), 3"(76,2mm), 5"(127mm)	GT 8.b
	OLD02					3.2 XP
	OLD03		F		Toma de muestras con toma-muestras de pared gruesa con estuche interior. Diámetro de muestra mínimo 86 mm	XP P94-202					3.2.3.d;3.2.4.c	Tubo tomamuestras de pared gruesa			NO	SI	SI (4.4)	Puede ser con o sin estuche interior	GT 8.c
	OLD04		F		Toma de muestras a rotación con tubo toma-muestras simple (batería simple). Diámetro de muestra mínimo 86 mm.	ASTM D2113-99 / XP P94-202					3.2.4.a;b	Tubo simple de tomamuetras a rotación			NO	SI	SI (4.4)		GT 8.d
	OLD04
	OLD05		F		Toma de muestras a rotación con tubo toma-muestras doble (batería doble). Diámetro de muestra mínimo 86 mm	ASTM D2113-99 / XP P94-202					3.2.4.c	Tubo doble de tomamuestras a rotación			NO	SI	SI (4.4)		GT 8.e
	OLD05
	OLD06		F		Toma de muestras a rotación con tubo toma-muestras triple (batería triple).	XP P94-202					3.2.4.d	Tubo tomamuestras triple			NO	SI	SI (4.4)		GT 8.f
	OLD07		F		Toma de muestras a rotación con tubo toma-muestras triple (batería triple), con extensión de pared delgada	XP P94-202					3.2.4.e	Tubo tomamuestras con estuche de sacado			NO	SI	SI (4.4)
	OLD08		F		Toma de muestras inalteradas en sondeos con tomamuestras de pared delgada de pistón fijo	XP P94-202					3.2.3.c	Tubo tomamuestras de piston fijo			NO	SI	SI (4.4)	Cabeza del tubo con válvulas	GT 8.g
	OLD09		F		Método de toma de muestras y mediciones piezométricas	UNE-EN ISO 22475-1:2010					EN 791	4.1	Equipos de perforación adecuados (ver anexo C), de acuerdo con las normas ISO 3351-1, ISO 3352-1 E ISO 10097-1			NO	NO	SI
	OLD09					EN 996	8,2.1.a	Botellas de muestras limpias con tapón hermético
	OLD09					EN 1997-1	8.2.1.b	Bomba
	OLD09					EN 1997-2	8.2.1.c	Toma-muestras de agua subterránea
	OLD09					ISO 22476-3	8.2.1.d	Termómetro
	OLD09					ISO 14688-1	8.2.1.e	Caja aislada térmicamente o refrigerada para tranportar las botellas.
	OLD09					ISO 14689-1	9.1.2	Piezómetros abiertos y cerrados		C
	OLD09					ISO 3551-1
	OLD09					ISO 3552-1
	OLD09					GUM
	OLD09					ISO 10097-1

D 1.2 SUBÁREA DE ENSAYOS DE PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN
D 1.2.1 SUBÁREA DE ENSAYOS DE PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN: ENSAYOS TIPO 1
D 1.2.2 SUBÁREA DE ENSAYOS DE PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN: ENSAYOS TIPO 2
	OLD10		F		Ensayo de penetración estándar (SPT)	UNE-EN ISO 22476-3:2006 / /A1:2014					prEN ISO 22475-1	4.1	Equipo de perforación capaz de efectuar un sondeo limpio,
	OLD10					4.2	Tomamuestras tubular partido metálico, dimensiones en figura 1, y con válvula antiretorno		C
	OLD10					4.3	Barras de hinca, con masa menor de 10 Kg/m y rigidez tal que se evite el pandeo.		V
	OLD10					4.4	Dispositivo de hinca, masa menor de 115 Kg.
	OLD10					4.5.1	Contador de golpes (Opcional)
	OLD10					4.5.2	Dispositivo para medir la longitud de la penetración (Opcional)
	OLD11		F		Ensayo de penetración dinámica ligera (DPL)	UNE-EN ISO 22476-2:2008					EN 10204	4,1	Dispositivo de hinca			NO	SI	NO	V= 15 a 30 golpes/min. Rotar las barras cada 1,5 vueltas o hasta alcanzar el par de torsión máximo, al menos, cada 1m de penetración. m=10 ± 0.1Kg, h=500 ± 10mm	GT 10.d
	OLD11					prEN ISO 22475-1	4,2	Cabeza de impacto
	OLD11					4,3	Puntaza cónica
	OLD11					4,4	Barras de hinca		V				Dimensional y rectitud
	OLD11					4,5	Dispositivo para medir el par de torsión		V				Cada 6 meses
	OLD11					4.6.1	Opcional: Contador de golpes					nº golpes/100mm
	OLD11					4.6.2	Opcional: Dispositivo para medir la longitud de penetración
	OLD11					4.6.3	Opcional: Sistema de inyección
	OLD11					4.6.4	Opcional: Aparato medición dimensiones puntaza
	OLD11					4.6.5	Opcional: Dispositivo para controlar la desviación del varillaje respecto de la vertical
	OLD12		F		Ensayo de penetración dinámica mediana (DPM)	UNE-EN ISO 22476-2:2008					EN 10204	4,1	Dispositivo de hinca			NO	SI	NO	V= 15 a 30 golpes/min. Rotar las barras cada 1,5 vueltas o hasta alcanzar el par de torsión máximo, al menos, cada 1m de penetración. m=30 ± 0.3Kg, h=500 ± 10mm	GT 10.e
	OLD12					prEN ISO 22475-1	4,2	Cabeza de impacto
	OLD12					4,3	Puntaza cónica
	OLD12					4,4	Barras de hinca		V				Dimensional y rectitud
	OLD12					4,5	Dispositivo para medir el par de torsión		V				Cada 6 meses
	OLD12					4.6.1	Opcional: Contador de golpes					nº golpes/100mm
	OLD12					4.6.2	Opcional: Dispositivo para medir la longitud de penetración
	OLD12					4.6.3	Opcional: Sistema de inyección
	OLD12					4.6.4	Opcional: Aparato medición dimensiones puntaza
	OLD12					4.6.5	Opcional: Dispositivo para controlar la desviación del varillaje respecto de la vertical
	OLD13		F		Ensayo de penetración dinámica pesada (DPH)	UNE-EN ISO 22476-2:2008					EN 10204	4,1	Dispositivo de hinca			NO	SI	NO	V= 15 a 30 golpes/min. Rotar las barras cada 1,5 vueltas o hasta alcanzar el par de torsión máximo, al menos, cada 1m de penetración. m=50 ± 0.5Kg, h=500 ± 10mm	GT 10.f
	OLD13					prEN ISO 22475-1	4,2	Cabeza de impacto
	OLD13					4,3	Puntaza cónica
	OLD13					4,4	Barras de hinca		V				Dimensional y rectitud
	OLD13					4,5	Dispositivo para medir el par de torsión		V				Cada 6 meses
	OLD13					4.6.1	Opcional: Contador de golpes					nº golpes/100mm
	OLD13					4.6.2	Opcional: Dispositivo para medir la longitud de penetración
	OLD13					4.6.3	Opcional: Sistema de inyección
	OLD13					4.6.4	Opcional: Aparato medición dimensiones puntaza
	OLD13					4.6.5	Opcional: Dispositivo para controlar la desviación del varillaje respecto de la vertical
	OLD14		F		Ensayo de penetración dinámica súper pesada (DPSH)	UNE-EN ISO 22476-2:2008					EN 10204	4,1	Dispositivo de hinca			NO	SI	NO	V= 15 a 30 golpes/min. Rotar las barras cada 1,5 vueltas o hasta alcanzar el par de torsión máximo, al menos, cada 1m de penetración. DPSH-A: m=63,5 ± 0.5Kg, h=500 ± 10mm; DPSH-B: m=63,5 ± 0.5Kg, h=750 ± 20mm	GT 10.g
	OLD14					prEN ISO 22475-1	4,2	Cabeza de impacto
	OLD14					4,3	Puntaza cónica
	OLD14					4,4	Barras de hinca		V				Dimensional y rectitud
	OLD14					4,5	Dispositivo para medir el par de torsión		V				Cada 6 meses
	OLD14					4.6.1	Opcional: Contador de golpes					nº golpes/100mm
	OLD14					4.6.2	Opcional: Dispositivo para medir la longitud de penetración
	OLD14					4.6.3	Opcional: Sistema de inyección
	OLD14					4.6.4	Opcional: Aparato medición dimensiones puntaza
	OLD14					4.6.5	Opcional: Dispositivo para controlar la desviación del varillaje respecto de la vertical
	OLD15		F		Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática	UNE-ENV 1997-3:2002 / UNE 103808:2006 / NLT-357:1998					11.3.1.1	Placa de carga			NO	SI	NO	Preparar el terreno antes de colocarla	GT 10.h
	OLD15					11.3.1.2	Sistema de aplicación de la carga y de reacción					Mediante gato hidráulico. Presión hasta conseguir un asentamiento = 15% Øplaca
	OLD15					11.3.2.1	Sistema de medición de cargas		C				UNE ENV 1997-3:2002: Calibrarse para carga máxima y precisión requerida. Calibrar manómetros y transductores de carga y de desplazamiento cada 6 meses y comprobar antes de cada ensayo. Norma UNE 103808:2006: Calibración cada 2 años.
	OLD15					4,5	Dispositivo medida de asientos					UNE 103800:2006: 3 comparadores o transductores, precisión: 0,01mm
	OLD15					4,6	Equipos auxiliares					UNE 103800:2006 Pala, regla metálica, cepillo, llana, espátula, nivel, plomada, metro, arena seca, escayola, aceite, lona, etc.

D 1.2.3 SUBÁREA DE ENSAYOS DE PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN: ENSAYOS TIPO 3
	OLD16		F		Ensayo de molinete (Vane Test)	UNE-ENV 1997-3:2002					8.3.1	Molinete			NO	NO	NO		GT 10.a
	OLD16					8.3.2	Varillas de prolongación Ø ≥20 mm
	OLD16					8.3.3	Equipo para rotación e instrumento de registro		C				Instrumento de registro calibrar cada 6 meses
	OLD17		F		Ensayo presiométrico (PMT)	UNE-ENV 1997-3:2002					4.3.1	Presiómetro compuesto de:			NO	NO	NO		GT 10.b
	OLD17					4.3.1	Control de ensayo		C				Manómetros o transductores de presión. Indicadores de desplazamiento de volumen
	OLD17					4.3.1	Procesador de datos
	OLD17					4.3.1	Cable de control o manguera
	OLD17					4.3.1	Sección de expansión y cavidad		C				Calibración de la rigidez de la membrana antes y después de cada sondeo
	OLD17					4.3.1	Base de sonda
	OLD17					4.3.1	Sonda
	OLD17					4.3.1	Varillas
	OLD18		F		Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetración con el cono (CPT)	UNE 103804:1993					3,1	Penetrómetro			NO	NO	NO		GT 10.c
	OLD18					3,2	Cono
	OLD18					3,4	Sensores
	OLD18					3,5	Manguito de fricción
	OLD18					3,6	Varillaje de empuje					Controlar la deflexión
	OLD18					3,7	Equipo de medida		C				Calibrar manómetro y células/anillos de cargas cada 3 meses
	OLD18					3,8	Máquina de empuje
	OLD18					3,9	Reductor de fricción					Colocar 1000mm sobre la base del cono
	OLD19		F		Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa dinámica, diametro 600 mm. Metodo 1	UNE 103807-1:2005					4.1.1	Placa de carga			NO	NO	NO	600 ± 1mm	GT 10.i
	OLD19					4.1.2	Dispositivo de carga dinámica		V				Caida libre de una masa sobre elemento visco elástico solidario a la placa rigidez: 2250 ± 500 N/mm
	OLD19					4,2	Dispositivo de medida		C				Fuerza reacción suelo sobre placa en función del tiempo, sensor con rango de medida: 125 ± 25 KN. Calibrar dispositivo medida fuerza de reacción del suelo y asiento de placa. Comprobación en banco de ensayos.Certficado verificación por cada equipo
	OLD20		F		Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa dinámica, diametro 300 mm. Metodo 2	UNE 103807-2:2006					4,2	Placa de carga			NO	NO	NO	Ø=300 ± 0,5mm, e= 20 ± 0,2mm, m= 15 ± 0,25 kg (incluye equipo de medida fijada a la placa)	GT 10.j
	OLD20					4,3	Dispositivo de carga dinámica		C				Calibración anual (4.6); Verificación del usuario: cada 3 meses de la caida de la maza. M (maza)= 10 ± 0,1 kg, Fimpacto= 7,07 ± 0,07 kN, Duración impacto= 17 ± 1,5 ms
	OLD20					4,4	Dispositivo para medida del asiento		C				Calibración anual (4.6); Verificación del usuario: cada 3 meses del asiento
	OLD20					4,5	Equipamiento auxiliar					Pico, pala, regla metálica, cepillo metálico, paleta, espátula, arena seca

D 1.3 SUBÁREA DE ENSAYOS DE DENSIDAD "IN SITU"
D 1.3.1 SUBÁREA DE ENSAYOS DE DENSIDAD "IN SITU": ENSAYOS TIPO 1
D 1.3.2 SUBÁREA DE ENSAYOS DE DENSIDAD "IN SITU": ENSAYOS TIPO 2
	OLD21		F		Determinación de la densidad y humedad "in situ" por el método de los isótopos radiactivos. (Sujeto a autorizaciones previas por el Consejo de Seguridad Nuclear).	ASTM D-3017-05 / ASTM D-2922-05					ASTM D-1556	5,1	Equipo nuclear para medida de humedad y densidad in situ		C			SI	Autorización del CSN, de instalación operador y supervisor	OL D 1.3.2 Tipo 2
	OLD21					ASTM D-2216	Anex A	Aparatos calibrados conforme a Anexo A1		C
	OLD21					ASTM D-2922
	OLD21					ASTM D2937
	OLD21					ASTM D 4718	Anex A	Aparatos calibrados conforme a Anexo A1		C
	OLD21					ASTM D-2922
	OLD21					ASTM D2937
	OLD21					ASTM D 4718
	OLD22		F		Densidad y humedad "in situ" por el método de la arena	UNE 103503:1995 / NLT-109:1987					UNE 7050-2	3	Dispositivo especial, frasco, válvula de cierre y cono, mínimo 4000 cm3			NO	SI	NO		Vs 1.n
	OLD22					UNE 103300	3	Plato metálico rectangular o cuadrado plano, con agujero central, con espesor suficiente para mantenerse rígido. El agujero de diámetro especificado en la norma.					OL A 1,1,2 Tipo 2
	OLD22
	OLD22
	OLD22
	OLD22					UNE 103500	3	Arena que pase por el tamiz 2,0 mm y quede retenida en el 0,25 mm de UNE 7050-2, limpia y seca.		C
	OLD22					UNE 103501	3	2 balanzas, capacidad 10 y 2 Kg y precisión 1 y 0,01 g.
	OLD22					3	Estufa de desecación, con temperatura regulable hasta 115ºC
	OLD22					3	Varios botes o frascos estancos de 3500 cm3 capacidad mínima.
	OLD22					3	Herramientas para excavar y retirar el terreno (paleta, cucharón, martillo…)
	OLD22					3	Tamices de 0,25, 2,00 20,00 y 50,0 mm, norma UNE 750-2
	OLD22					3	Calibre de precisión 0,1 mm.

D 1.4 SUBÁREA DE TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN
D 1.4.1 SUBÁREA DE TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN: ENSAYOS TIPO 1
D 1.4.2 SUBÁREA DE TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN: ENSAYOS TIPO 2
D 1.4.3 SUBÁREA DE TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN: ENSAYOS TIPO 3
	OLD23		F		Determinación de velocidad de transmisión de ondas: Ensayos "Cross-Hole" y "Down-Hole	ASTM D4428 / ASTM D4428 M-00					3.1.1	Aparatos capaces de producir ondas sísmicas tipo P y S			NO	NO	NO
	OLD23					3.1.2	Receptores de ondas sísmicas
	OLD23					3.1.3	Sistemas de grabación.
	OLD23					4.1.1	Maquinaria para perforar pozos con Ø máximo de 165 mm.
	OLD23					4.2.1	Aparatos capaz de medir la alineación vertical de los pozos
	OLD24		F		Resistividad eléctrica. Técnica SEV “sondeo eléctrico vertical	UNE 22613:1986					5	Dispositivo tetraelectródico lineal simétrico		C	NO	NO	NO	Tensión < 500V. Calibración cada 6 meses, error inferior al 2%	GT 9,b
	OLD24					6	Miliamperímetro
	OLD24					6	Voltímetro

GRUPO D-2: ENSAYOS DE LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS: BÁSICOS
D 2.1 IDENTIFICACIÓN Y ESTADO DE SUELOS
D 2.1.1 IDENTIFICACIÓN Y ESTADO DE SUELOS: ENSAYOS TIPO 1
D 2.1.2 IDENTIFICACIÓN Y ESTADO DE SUELOS: ENSAYOS TIPO 2
	OLD25		F		Identificación y clasificación de suelos. Identificación y descripción de suelos	UNE-EN ISO 14688-1:2003 / / Err:2004					ISO 11259		Cuarteadores			NO	SI	NO		GT 1,a
	OLD25					ISO 14688-2		Bastidor de muestreo
	OLD25					ISO 14689		Caja de muestreo
	OLD25					Tubo de muestreo
	OLD25					Lona impermeable
	OLD25					Material auxiliar
	OLD26		F		Identificación y clasificación de suelos. Principios de clasificación	UNE-EN ISO 14688-2:2006					ISO 3310-1		Cuarteadores			NO	SI	NO		GT 1.b
	OLD26					ISO 3310-2		Bastidor de muestreo
	OLD26					ISO 14688-1		Caja de muestreo
	OLD26					ISO 14689-1		Tubo de muestreo
	OLD26					Lona impermeable
	OLD26					Material auxiliar
	OLD27		F		Preparación de muestra para los ensayos de suelos	UNE 103100:1995					3	Cámara húmeda		V/M	NO	SI	SI	20 ± 3ºC - 95 ± 5%, 6 m2 como mínimo	GT 1.c
	OLD27					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC-110ºC)	VS 1.1
	OLD27					3	Secadores, con Tª regulable hasta 60ºC		V				Puede usarse estufa	OL A 1,1,1 Tipo 1
	OLD27					3	Tamices, serie de malla cuadrada y alambre					Según UNE 7050-2, con certificado de fábrica
	OLD27					3	Balanza 20 Kg ± 1 g		V
	OLD27					3	Cuarteadores 50 mm; 20mm ; 5 mm
	OLD27					3	Mortero con mazo de goma
	OLD27					3	Recinto almacenamiento muestras
	OLD27					3	Lona impermeable y barras de acero
	OLD27					3	Material auxiliar
	OLD28		F		Análisis granulométrico de suelos por tamizado.	UNE 103101:1995					UNE 7050-2	3	Tamices 100;80;63;50;40;25;20;12,5;10;6,3;5;2;1,25;0,4;0,160;0,080mm			NO	SI	NO	Según UNE 7050-2, con certificado de fábrica	GT 1,d
	OLD28					UNE 103100	3	Balanza 10 Kg de capacidad que aprecie 1g		V					VS 1.b
	OLD28					UNE 103102	3	Balanza 200 g de capacidad que aprecie 0,01 g		V					OL A 1.1.1 Tipo 1
	OLD28					UNE 103300	3	Agitador mecánico					V > 10.000 rpm o recipiente de cristal con tapón de goma de 1 litro
	OLD28					3	Secadores, con Tª regulable hasta 60ºC					Puede usarse estufa con circulación de aire
	OLD28					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	OLD28					3	Mortero con mazo
	OLD28					3	Vaso de precipitados 600ml
	OLD28					3	Cepillo, brocha, recipientes con tapadera					Material general
	OLD28					3	Agua destilada					Verificar antes de usar
	OLD28					3	Solución de hexametafosfato sódico al 4%					Suelos difícil dispersión. Caduca al mes
	OLD28					3	Cuarteadores
	OLD28					3	Tamizadora mecánica (opcional)
	OLD28					3	Recinto almacenamiento muestras
	OLD28					3	Lona impermeable y barras de acero
	OLD29		F		Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande.	UNE 103103:1994					UNE 7050-2	3	Aparato de Casagrande			NO	NO	NO	V al realizar ensayo. Huella,altura y giro excentrico.	GT 1.e
	OLD29					UNE 37103-2	3	Acanalador normalizado					V al realizar ensayo	VS 1.d
	OLD29					UNE 53549	3	Espátula de hoja flexible					OL A 1.1.1 Tipo 1
	OLD29					UNE 103100	3	Pesasustancias con tapa
	OLD29					UNE 103300	3	Balanza 100 g de capacidad que aprecie 0,01g		V
	OLD29					3	Tamiz 400 mm, norma UNE 7050					Con certificado de fábrica
	OLD29					3	Superficie lisa 300x300 espesor 10 mm					De vidrio
	OLD29					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	OLD29					3	Mortero con mazo
	OLD29					3	Cámara húmeda		V/M				20 ± 3ºC - 95 ± 5%, 6 m2 como mínimo
	OLD29					3	Calibre					Con certificado de fábrica
	OLD29					3	Agua destilada					Verificar antes de usar. Se puede usar agua normal si se valida
	OLD30		F		Determinación del límite plástico de un suelo.	UNE 103104:1993					UNE 7050	3	Espátula y superficie lisa			NO	NO	NO		GT 1.f
	OLD30					UNE 103103	3	Pesasustancias con tapa					VS 1.e
	OLD30					UNE 103300	3	Balanza de capacidad 100 g que aprecie 0,01		V					OL A 1.1.1 Tipo 1
	OLD30					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	OLD30					3	Tamiz 0,40 mm, según norma UNE 7050					Con certificado de fábrica
	OLD30					3	Frasco lavador y agua destilada					Verificar antes de usar. Se puede usar agua normal si se valida
	OLD30					3	Superficie lisa 300x300 espesor 10 mm					De vidrio
	OLD30					3	Varilla de 3 mm
	OLD31		F		Comprobación de la no plasticidad	UNE103104:1993					UNE 7050	3	Espátula y superficie lisa			NO	NO	NO		GT 1.f
	OLD31					UNE 103103	3	Pesasustancias con tapa					VS 1.e
	OLD31					UNE 103300	3	Balanza de capacidad 100 g que aprecie 0,01		V					OL A 1.1.1 Tipo 1
	OLD31					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	OLD31					3	Tamiz 0,40 mm, según norma UNE 7050					Con certificado de fábrica
	OLD31					3	Frasco lavador y agua destilada					Verificar antes de usar. Se puede usar agua normal si se valida
	OLD31					3	Superficie lisa 300x300 espesor 10 mm					De vidrio
	OLD31					3	Varilla de 3 mm
	OLD32		F		Límite de retracción de un suelo	UNE 103108:1996					UNE 7050	3	Cápsula de retracción			NO	NO	NO	Cilíndrica Øint: 44mm y h: 12mm, espesor 2 a 3 mm	GT 1.g
	OLD32					UNE 103100	3	Recipiente de vidrio Øint: 57mm y h: 32mm
	OLD32					UNE 103103	3	Lámina plana					De vidrio o plástico transparente con 3 puntas acero inoxidable
	OLD32					UNE 103300	3	Aparato especial (figura 3)
	OLD32					3	2 cápsulas de porcelana de base plana
	OLD32					3	Espátula de acero inoxidable 150 mm x 20 mm
	OLD32					3	Regla acero inox. Rígida
	OLD32					3	Balanza precisión 0,1 g		V
	OLD32					3	Balanza precisión 0,01g		V
	OLD32					3	Depósito con Mercurio					Medidas de precaución durante la manipulación
	OLD32					3	Aparatos y utensilios para determinación humedad					Según norma: UNE 103300
	OLD32					3	Utensilios preparación de la muestra					Según norma: UNE 103100
	OLD32					3	Grasa
	OLD32					3	Brocha
	OLD32					3	Agua destilada					Verificar antes de usar
	OLD32					3	Guantes de goma					Para manipular el mercurio
	OLD33		F		Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.	UNE 103300:1993					UNE 7-050	3	Balanza precisión 0,01g		V	NO	NO	NO		GT 1.h
	OLD33					3	Balanza precisión 0,1 g		V				100 g > masa< 1000 g	VS 1,c
	OLD33					3	Balanza precisión 1 g		V				> 1000 gramos	OL A 1.1.1 Tipo 1
	OLD33					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	OLD33					3	Recipientes con tapadera, pinzas					Resistentes a la corrosión
	OLD33					3	Pesasustancias con tapa
	OLD33					3	Cuarteadores
	OLD33					3	Tamices según norma UNE 7050-2					Con certificado de fábrica
	OLD33					3	Pinzas
	OLD34		F		Determinación de la densidad de un suelo. Método balanza hidrostática.	UNE 103301:1994					4	Baño de agua			NO	NO	NO		GT 1.i
	OLD34					4	Cestillos metálicos
	OLD34					4	Parafina
	OLD34					4	Material auxiliar
	OLD34					4	Calibre					Precisión ± 0,1 mm. Solicitar certificado del fabricante
	OLD34					4	Cronómetro
	OLD34					4	Termómetro					Pueda medir 25 ºC
	OLD34					4	Balanza 3Kg, precisión 0,01g		V
	OLD34					4	Estufa con circulación de aire		V				110 ± 25 ºC
	OLD35		F		Granulometría de suelos por sedimentación	UNE 103102:1995					UNE 7050-2	3	Densímetros		V	NO	NO	NO	Realizar ensayo entre 15 y 25ºC	GT 4.b
	OLD35					3	Tamiz 5 mm según norma UNE 7050					Vidrio sin boquilla, L>380mm C:1000ml, graduada cada 100ml
	OLD35					3	Cuarteadores, tamaño máximo 5 mm					0 a 50 ºC precisión 0,5 ºC. Con certificado de fábrica
	OLD35					3	Mortero con mazo, embudo plástico					v > 10.000 rpm
	OLD35					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC - 110ºC) Norma UNE 7050-2
	OLD35					3	3 Picnómetros de capacidad entre 50 y 100 cm3		V				Cuello capilar y enrase
	OLD35					3	Balanza de precisión 0,0001 g		V
	OLD35					3	Baño termostático entre 20 y 25 ºC					Regulable hasta 115 ºC
	OLD35					3	Jeringuilla hipodérmica con aguja larga					Precisión: 1 s
	OLD35					3	Bomba de presión o dispositivo para hervir los picnómetros					Gel de sílice o cloruro cálcico y placa separadora
	OLD35					3	Desecador con tapa con valvula de presión
	OLD35					3	Paño de material que no deje pelo, papel filtro
	OLD35					4	Cloruro cálcico
	OLD35					3	Hexametafosfato sódico en solución de 40g/l
	OLD35					3	Agua oxigenada 20 volúmenes
	OLD35					3	Acido clorhídrico (0,2 N)
	OLD35					3	Material general de laboratorio
	OLD36		F		Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo.	UNE 103302:1994					3	Tamiz 5 mm según norma UNE 7050			NO	NO	NO	Con certificado de fábrica	GT 1.k
	OLD36					3	Cuarteadores, tamaño máximo 5 mm					OL A 1.1.2 Tipo 2
	OLD36					3	Mortero con mazo, embudo plástico
	OLD36					3	Estufa regulable hasta 115ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	OLD36					3	3 Picnómetros de capacidad entre 50 y 100 cm3					Cuello capilar y enrase
	OLD36					3	Balanza de precisión 0,0001 g		V
	OLD36					3	Baño termostático entre 20 y 25 ºC
	OLD36					3	Jeringuilla hipodérmica con aguja larga
	OLD36					3	Bomba de presión o dispositivo para hervir los picnómetros
	OLD36					3	Desecador con tapa con valvula de presión
	OLD36					3	Paño de material que no deje pelo, papel filtro
	OLD36					4	Cloruro cálcico
	OLD37		F		Determinación de la densidad mínima de una arena	UNE 103105:1993					UNE 7050	3	Molde cilíndrico liso de Ø x altura = 126 ± 1 x 80 ± 1 mm			NO	NO	NO
	OLD37					3	Embudo con dimensiones en figura 1
	OLD37					3	Estufa regulable hasta 115ºC
	OLD37					3	Tamiz 5 mm según norma UNE 7050
	OLD37					3	Enrasador metálico de borde recto, afilado y resistente.
	OLD37					3	Balanza de capacidad 10Kg que aprecie 1g
	OLD37					3	Micrómetro o calibre capaz de apreciar décimas de milímetro.
	OLD38		F		Determinación de la porosidad de un terreno	UNE 7045:1952					UNE 7001	4.1	Tapa de vidrio de Ø x espesor = 170 x 7 mm, ver figura 1			NO	NO	NO
	OLD38					4.2	Recipìentes de vidrio, figura 2
	OLD38					4.3	Tubo graduado en décimas de milímetro, de 25 cm³
	OLD38					4.4	Volumenómetro, que aprecie 0,05 cm y capacidad para los tubos. Sustituye a los apartados 4.1 y 4.2
	OLD38					4.5	Tubo y pistón, figura 3
	OLD38					4.6	6 vidrios de reloj, con bordes esmerilados.
	OLD38					4.7	Balanza con sensibilidad 0,001 g
	OLD38					4.8	Estufa de desecación con regulación automática de la temperatura.
	OLD39		F		Determinación de la permeabilidad de una muestra de suelo. Método de carga constante	UNE 103403:1999					UNE 103100	3.1.1	Célula de permeabilidad cilíndrica, metálica o de plastico transparente, con tapas estancas de metal resistente a la corrosión, compuesto de:			NO	NO	NO
	OLD39					UNE 103101	3.1.1	Base y cabeza que ajusten al cuerpo de la célula.
	OLD39					UNE 103300	3.1.1	Pistón que atraviese el centro de la cabeza y se pueda bloquar verticalmente, con placa perforada en su extremo inferior
	OLD39					UNE 103302	3.1.1	Placa perforada similar a la anterior en la base de la célula.
	OLD39					UNE 7050-2	3.1.1	2 orificios, en cabeza y base, con llaves de apertura y cierre.
	OLD39					3.1.1	Cuerpo cilíndrico metálico resistente a la corrosión …
	OLD39					3.1.1	2 discos de material poroso o de malla de alambre …
	OLD39					3.1.2	Depósio de altura regulable y capaz de mantener el suministro de agua constante
	OLD39					3.1.3	Agua desairada y limpia para el deposito
	OLD39					3.1.4	Tablero con tres tubos piezométricos con sus escalas graduadas.
	OLD39					3.1.5	Tuberias de plastico flexible con sus llaves.
	OLD39					3.1.6	Recipiente de descarga con nivel constante.
	OLD39					3.1.7	Material de filtro de granulométria apropiada
	OLD39					3.1.8	Probetas graduadas de 100, 500 y 1000 ml.
	OLD39					3.2	Embudo
	OLD39					3.2	Cogedor
	OLD39					3.2	Cuchara
	OLD39					3.2	Termómetro de precisión 0,5 ºC
	OLD39					3.2	Cronómetro de precisión 1 s
	OLD39					3.2	Balanza de precisión 1 g
	OLD39					3.2	Pie de rey o calibre de precisión 0,1 mm
	OLD39					3.2	Varilla con ensanchamiento en su extremo que alcance el fondo de la célula
	OLD39					3.2	Varilla con tapón en su extremo que ajuste en la boca de salida del embudo, figura 4

D 2.2 RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE SUELOS
D 2.2.1 RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE SUELOS: ENSAYOS TIPO 1
D 2.2.2 RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE SUELOS: ENSAYOS TIPO 2
	OLD40		F		Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo	UNE 103400:1993					UNE 7474/2	3	Prensa velocidad controlada		C	SI	SI	SI	Clase 1. Con medidor de deformaciones en décimas de mm	GT 2.a
	OLD40					3	Extractor motorizado para muestras de 33 a 150mm					V: 120 a 1200 mm/min
	OLD40					3	Sierra talladora con disco de diamante.
	OLD40					3	Moldes y mazas
	OLD40					3	Cronómetro, si el control de velocidad es manual
	OLD40					3	Calibre precisión: 0,1 mm					Solicitar certificado del fabricante.
	OLD40					3	Balanza 100g, precisión 0,01g		V
	OLD40					3	Balanza 3000g, precisión 0,1g		V
	OLD40					3	Estufa regulable hasta 115ºC
	OLD40					3	Pesasustancias con tapa para deteminar la humedad
	OLD40					3	Cámara húmeda		V/M				Superficie mínima: 6 m2, Altura: 2'20 m., Temp.: 20 ± 3ºC, H.R.: 95 ± 5%
	OLD41		F		Determinación de los parámetros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo. (sin consolidar y sin drenaje).	UNE 103401:1998					UNE 103300	4,1	Aparato corte directo		C	SI	SI	NO	C,fuerza/desplazamiento- V fuerza vertical	GT 2,b
	OLD41					UNE 103500	4.2 103300 pt 3	Balanza de precisión 0,01 g		V					OL A 1,3,3 Tipo 3
	OLD41					4,3	Talladores
	OLD41					4,4	Material para realizar la compactación
	OLD41					4,5	Material para determinar la humedad
	OLD41					4,7	Cámara húmeda		V/M				20 ± 3ºC - 95 ± 5%, 6 m2 como mínimo
	OLD41					4,8	Bandejas
	OLD41					4,8	Grasa de silicona
	OLD41					4,8	Cronómetro de precisión 1 s
	OLD41					4,8	Calibre de precisión 0,1 mm		V
	OLD42		F		Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro.	UNE 103405:1994					UNE 103300	4,1	Equipo edométrico		V	SI	SI	Sala con Tª controlada ± 4 Cº	Protegido del sol, de calor y corrientes de aire. V carga en puente	OL A 1,3,3 Tipo 2
	OLD42					UNE 103302	4,2	Balanza de precisión 0,01 g		V					GT 2.c
	OLD42					UNE 103400	4,2	Disco metálico
	OLD42					4,2	Elemento para determinar la humedad
	OLD42					4,2	Calibre de precisión 0,1 mm					Con certificado de fábrica
	OLD42					4,2	Cronómetro,cuchillos,espátulas y cepillos
	OLD42					4,2	Extractor de muestras motorizado
	OLD42					4,2	Elementos necesarios para compactar
	OLD43		F		Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe	UNE 103600:1996					UNE 7050-2	3,1	Equipo ensayo Lambe		V	NO	SI	NO		GT 2.d
	OLD43					UNE 103500	3,2	Maza de compactación
	OLD43					3,2	Enrasador metálico
	OLD43					3,2	Cuchara
	OLD43					3,2	Brocha
	OLD43					3,2	Tamiz 2 mm
	OLD43					3,2	Mazo de goma
	OLD43					3,2	Secadores					Circulación aire frio-caliente, regulable 60 ºC
	OLD44		F		Ensayo de hinchamiento libre de un suelo en edómetro.	UNE 103601:1996					UNE 103300	4,1	Equipo edométrico		V	SI	SI	Sala con Tª controlada ± 4 Cº	Protegido del sol, calor y corrientes de aire. V carga en puente	GT 2,e
	OLD44					UNE 103405	4,2	Balanza de precisión 0,01 g		V					OL A 1,3,2 Tipo 2
	OLD44					4,2	Disco metálico
	OLD44					4,2	Elemento para determinar la humedad
	OLD44					4,2	Calibre de precisión 0,1 mm					Con certificado de fábrica
	OLD44					4,2	Cronómetro,cuchillos,espátulas y cepillos
	OLD44					4,2	Extractor de muestras motorizado					Tallado muestra en ambiente con Hr > 50%. Para suelos sensibles a la pérdida de humedad, tallar probeta en cámara húmeda
	OLD44					4,2	Elementos necesarios para compactar
	OLD45		F		Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro.	UNE 103602:1996					UNE 103300	4,1	Equipo edométrico		V	SI	SI	Sala con Tª controlada ± 4 Cº	Protegido del sol, calor y corrientes de aire. V carga en puente	GT 2,f
	OLD45					UNE 103405	4,2	Balanza de precisión 0,01 g		V					OL A 1,3,2 Tipo 2
	OLD45					4,2	Disco metálico
	OLD45					4,2	Elemento para determinar la humedad
	OLD45					4,2	Calibre de precisión 0,1 mm					Con certificado de fábrica
	OLD45					4,2	Cronómetro,cuchillos,espátulas y cepillos
	OLD45					4,2	Extractor de muestras motorizado					Tallado muestra en ambiente con Hr > 50%. Para suelos sensibles a la pérdida de humedad, tallar probeta en cámara húmeda
	OLD45					4,2	Elementos necesarios para compactar
	OLD46		F		Ensayo de colapso en suelos.	UNE 103406:2006					UNE 103300	4,1	Equipo edométrico		V	SI	SI	Sala con Tª controlada ± 4 Cº	Protegido del sol, calor y corrientes de aire. V carga en puente	GT 2.g
	OLD46					UNE 103405	4,2	Balanza de precisión 0,01 g		V
	OLD46					4,2	Disco metálico
	OLD46					4,2	Elemento para determinar la humedad
	OLD46					4,2	Calibre de precisión 0,1 mm					Con certificado de fábrica
	OLD46					4,2	Cronómetro,cuchillos,espátulas y cepillos
	OLD46					4,2	Extractor de muestras motorizado					Tallado muestra en ambiente con Hr > 50%. Para suelos sensibles a la pérdida de humedad, tallar probeta en cámara húmeda
	OLD46					4,2	Elementos necesarios para compactar
	OLD47		F		Ensayo de compactación. Próctor normal.	UNE 103500:1994					UNE 7050-2	5	Conjunto compactación Próctor Normal (molde cilíndrico y collar)			NO	SI	NO	Molde cilíndrico de 102 ± 0,4 mm. Øint. y h = 122,4 ± 0,1 mm, Hcollar: 60 mm. Verificar estanqueidad
	OLD47					UNE 103300	5	Maza de compactación 2,5 Kg					Pesos y medidas según Norma	VS 1.f
	OLD47					UNE 103501	5	Balanza 20 Kg, precisión 1g		V					OL A 1.1.1 Tipo 1
	OLD47					UNE 103502	5	Balanza 1.000g, precisión 0,1g		V
	OLD47					5	Recipiente determinación humedad
	OLD47					5	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC.
	OLD47					5	Amasadora mecánica o instrumentos de amasado
	OLD47					5	Tamices: 50, 20, 5mm					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	OLD47					5	Enrasador metálico
	OLD47					5	Cuarteadores
	OLD47					5	Mazo de goma
	OLD47					5	Probeta graduada
	OLD48		F		Ensayo de compactación. Próctor modificado.	UNE 103501:1994					UNE 7050-2	5	Conjunto compactación Próctor Modificado (molde cilíndrico y collar)			NO	SI	NO	Molde cilíndrico de 152,5 ± 0,7 mm Øint. y h: 127 ± 0,1 mm; Hcollar: 60 mm. También se puede usar el molde Próctor Normal (Nota 7). Verificar estanqueidad	GT 4.d
	OLD48					UNE 103300	5	Maza de compactación 4,535 Kg					Pesos y medidas según Norma	VS 1.g
	OLD48					UNE 103501	5	Balanza 20 Kg, precisión 1g		V					OL A 1.1.1 Tipo 1
	OLD48					UNE 103502	5	Balanza 1.000g, precisión 0,1g		V					OL B 2.1.1 Tipo 1
	OLD48					5	Recipiente determinación humedad
	OLD48					5	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC
	OLD48					5	Amasadora mecánica o instrumentos de amasado
	OLD48					5	Tamices Norma (en mm): 5, 20, 50.					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	OLD48					5	Enrasador metálico
	OLD48					5	Cuarteadores
	OLD48					5	Mazo de goma
	OLD48					5	Probeta graduada
	OLD48					5	Extractor de muestras					Para extraer el material compactado del molde
	OLD49		F		Método de ensayo para determinar en laboratorio del Índice C.B.R. de un suelo.	UNE 103502:1995					UNE 7050-2	3	Prensa		C	NO	SI	NO	V=1,2 ± 0,1 mm/min, Capacidad mín.: 50 kN, Precisión mín.: 50 N. Clase 1	GT 4.e
	OLD49					UNE 7371	3	Pistón de penetración C.B.R.					Ø=49,6 mm, L>100 mm	Vs 1,h
	OLD49					UNE 103300	3	Conjunto de compactación C.B.R. (3 moldes cilíndricos y collar).					Øint=152,5 ± 0,3mm, H=177,8 ± 0,1mm, base perforada Ø=1,6mm. Y Collar supletorio H=60mm	OL A 1,1,1 Tipo 1
	OLD49					UNE 103400	3	3 discos espaciadores de metal					Ø=151 ± 0,3 mm, e= 50,8 ± 0,1 mm	OL A 1,2,2 Tipo 2 + I. T.
	OLD49					UNE 103500	3	Maza de compactación 2,5 Kg					Pesos y medidas según Norma	OL B 2,1,1 Tipo 1
	OLD49					UNE 103501	3	Maza de compactación 4,535 Kg					Pesos y medidas según Norma
	OLD49					3	3 placas metálicas perforadas con vástago central					Ø=149 mm, Øperforaciones < 1,6 mm
	OLD49					3	Trípode con medidor de deformaciones					Recorrido 25 mm y precisión 0,01 mm
	OLD49					3	3 sobrecargas anulares metálicas y 15 ranuradas de 2,25 ± 0,1 kg					Øext=149mm Øorificio central= 54mm
	OLD49					3	Medidor de penetración					Recorrido mínimo 12,50 mm, precisión 0,01 mm
	OLD49					3	Tanque de agua
	OLD49					3	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC
	OLD49					3	Balanza 20 Kg, precisión 1g		V
	OLD49					3	Balanza 1.000g, precisión 0,1g		V
	OLD49					3	Tamices: 50, 20, 5mm					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	OLD49					3	Material auxiliar
	OLD49					Cuarteadores
	OLD49					3	Cápsulas
	OLD49					3	Probeta graduada
	OLD49					3	Enrasador metálico
	OLD49					3	Mazo de goma
	OLD49					3	Papel de filtro
	OLD49					4,2	Parafina					Para muestras inalteradas

D 2.2.3 RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE SUELOS: ENSAYOS TIPO 3
	OLD50		F		Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de suelo en el equipo triaxial	UNE 103402:1998					UNE 103300	4,1	Célula triaxial		C	NO	SI	SI		GT 4.a
	OLD50				*					UNE 103400	4,2	Membrana
	OLD50					UNE 103405	4,3	Placas porosas
	OLD50					4,4	Bandas de papel de filtro
	OLD50					4,5	Sistema para aplicación de presiones		C
	OLD50					4,6	Prensa
	OLD50					4,7	Dispositivo de medida (Fuerza, Presión, Deform., Volumen)		C
	OLD50					4,8	Cámara húmeda
	OLD50					4,8	Recinto climatizado tallaje de probetas
	OLD50					4,8	Extractor de muestras motorizado
	OLD50					4,8	Calibre o pie de rey 0.1 mm
	OLD50					4,8	Balanzas		V
	OLD50					4,8	Talladores
	OLD50					4,8	Moldes y mazas
	OLD50					4,8	Equipo y material para determinar la humedad					Por la norma UNE 103300
	OLD50					4,8	Aceite de ricino para el pistón lapeado
	OLD50					4,8	Agua destilada y agua desaireada
	OLD50					4,8	Succionador para introducir probeta en al membrana
	OLD50					4,8	Papel de filtro
	OLD50					4,8	Dispositivo para verificar verticalidad probeta / pedestal

D 2.3 AGRESIVIDAD DE SUELOS
D 2.3.1 AGRESIVIDAD DE SUELOS: ENSAYOS TIPO 1
D 2.3.2 AGRESIVIDAD DE SUELOS: ENSAYOS TIPO 2
	OLD51		Q		Determinación del contenido de carbonatos en los suelos	UNE 103200:1993					UNE 7050	3	Calcímetro Bernard			NO	NO	NO		GT 3.a
	OLD51					UNE 103100	3	Material de vidrio					Pipeta, matraz Erlemeyer 200cc, tubo de vidrio normalizado
	OLD51					3	Mortero con pistilo
	OLD51					3	Rodel de corcho
	OLD51					3	Balanza precisión 0,001g		V
	OLD51					3	Estufa Tª 110 ºC		V
	OLD51					3	Papel satinado negro 30mm x 60mm en ángulo
	OLD51					3	Pipeta o cuentagotas
	OLD51					3	Pincel fino
	OLD51					3	Disolución Cloruro sódico
	OLD51					3	Carbonato cálcico muy puro
	OLD51					3	Ácido Clorhídrico diluido (2 agua y 1 HCl concentrado)
	OLD51					3	Tamiz 250 micras
	OLD52		Q		Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo	UNE 103202:1995					NLT 119:1972	2	Vaso 250 ml			NO	NO	NO
	OLD52					2	Tubo de ensayo
	OLD52					2	Embudo de vidrio
	OLD52					2	Ácido clorhídrico concentrado
	OLD52					2	Solución de Cloruro Bárico al 10%
	OLD52					2	Agua destilada
	OLD52					2	Material auxilar					Papel filtro, varilla vidrio, papel tornasol
	OLD53		Q		Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico.	UNE 103204:1993 / / Err: 1993					UNE 7050	3	Balanza 160g, precisión 0,0001g		V	NO	NO	NO		GT 3.c
	OLD53					UNE 103100	3	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC	VS 1.i
	OLD53					3	Termómetro graduado 0-100 ºC, ± 0,5 ºC					OL A 1,1,2 Tipo 2
	OLD53					3	Mortero y maza metálicas
	OLD53					3	Mazo de goma.
	OLD53					3	Tamices: 0,16 y 2mm					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante
	OLD53					3	Placa de calefacción
	OLD53					3	Vidrios de reloj
	OLD53					3	Material auxiliar					Pinzas de madera
	OLD53					3	Lana de vidrio para filtrar
	OLD53					3	Embudo de vidrio boca Ø=20cm
	OLD53					3	Desecador
	OLD53					3	Matraz Erlenmeyer 500 cm3
	OLD53					3	Matraz Erlenmeyer 2000 cm3
	OLD53					3	Matraz aforado 1000 cm3
	OLD53					3	2 vasos de precipitados 150 cm3
	OLD53					3	2 pipetas graduada 10 cm3
	OLD53					3	Probeta graduada 100 cm3
	OLD53					3	Probeta graduada 250 cm3
	OLD53					3	Frasco transparente 2 litros cierre hermético
	OLD53					3	Frasco opaco 2 litros cierre hermético
	OLD53					3	2 buretas 50 cm3
	OLD53					3	Cronómetro
	OLD53					3	Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) (P.A.)
	OLD53					3	Ácido nítrico concentrado (HNO3) (P.A.)
	OLD53					3	Ácido oxálico (P.A.)
	OLD53					3	Oxalato sódico (P.A.)
	OLD53					3	Permanganato potásico (P.A.)
	OLD53					3	Agua destilada					Verificar antes de usar
	OLD54		Q		Métodos de ensayo para determinar la agresividad de los suelos al hormigón:Preparación de la muestra	Procedimiento interno nº: …					Cuarteadores			NO	SI	NO	Los aparatos se han basado en los de la UNE 103100:1995, como guía de referencia	GT 3.c
	OLD54					Bastidor de muestreo
	OLD54					Caja de muestreo
	OLD54					Tubo de muestreo
	OLD54					Lona impermeable
	OLD54					Material auxiliar
	OLD55		Q		Agresividad. Grado de acidez Baumann-Gully	UNE 83962: 2008					5,1	Material corriente de laboratorio analítico			NO	NO	NO		GT 3,E
	OLD55					5,2	Granatario hasta 1000g, exactitud 0,5g					OL A 1,3,2 Tipo 2
	OLD55					5,3	Bureta 25 ml, graduación 0,1ml
	OLD55					5,4	Erlenmeyer o vaso de 500 ml
	OLD55					5,5	Estufa de tiro forzado o natural con acceso aire					Regulable a 105 ± 5 ºC
	OLD55					5,6	Tamices: 0,125 y 2 mm
	OLD55					5,2	Balanza
	OLD55					6,1	Agua destilada					Verificar antes de usar
	OLD55					6,2	Acetato de sodio anhidro (CH3-COONa)
	OLD55					6,3	Hidróxido de sodio (NaOH), en lentejas
	OLD55					6,4	Fenolftaleína
	OLD55					6,5	Etanol del 96% de pureza
	OLD55					7,1	Disolución de acetato de sodio 1N
	OLD55					7,2	Disolución de Hidróxido de sodio 0,1N
	OLD55					7,3	Indicador de Fenolftaleina
	OLD56		Q		Agresividad. Ión sulfato	UNE 83963:2008					4,1	Agua destilada			NO	SI	NO
	OLD56					4,2	Acido Clorhídrico 0,05 N
	OLD56					4,3	Acido Clorhídrico diluido 1+1
	OLD56					4,4	Disolución de cloruro de bario al 10%
	OLD56					4,5	Disolución de hidróxido de sodio al 20%
	OLD56					4,6	Disoluición de indicadora de anaranjado de metilo al 0,1%
	OLD56					4,7	Disolución 0,1M de Nitrato de Plata
	OLD56					4,8	Etanol absoluto
	OLD56					5,1	Balanza analítica, exactitud 0,0005g		V
	OLD56					5,2	Tamices: 2 y 0,40mm
	OLD56					5,3	Mortero con pistilo
	OLD56					5,4	Equipo para filtrar bajo vacio
	OLD56					5,5	Placa filtrante de vidrio sinterizado (30ml, porosidad 4)
	OLD56					5,6	Crisoles de porcelana de 15 ml a 25ml
	OLD56					5,7	Papeles de filtro de textura media
	OLD56					5,8	Papeles de filtro de textura fina
	OLD56					5,9	Desecador					Mg(Cl)4)2, Alúmina activada, Pentóxido de P, Gel de Sílice
	OLD56					5,10	Estufa de desecación		V				Tª regulable entre 50 y 110 ºC
	OLD56					5,11	Horno eléctrico, con ventilación natural		V				Tª regulable a 950 ± 25 ºC
	OLD56					5,12	Material usual de laboratorio analítico
	OLD57		Q		Determinación del contenido en sales solubles de los suelos.	NLT-114:1999 / UNE 103205:2006					2	Frasco de vidrio de boca ancha y tapón hermético de 1 dm3 aprox.			NO	NO	NO		OL A 1,1,2 Tipo 2
	OLD57					2	2 cápsulas de porcelana de unos 200 cm3					VS 1.k
	OLD57					2	Equipo de filtración con papel de por fino.
	OLD57					2	Baño maría
	OLD57					2	2 balanzas 1 analítica precisión 0,0001 g y otra precisión 0,1 g
	OLD57					2	Estufa de desecación capaz de mantener temperatura de 110 ±5ºC
	OLD57					2	Desecador para enfriamiento de cápsulas
	OLD57					2	Matraces aforados de 500 cm3 y 100 cm3
	OLD57					2	Un agitador para volteo
	OLD57					2	Ácido clorhídrico concentrado
	OLD57					2	Agua destilada
	OLD57					2	Pipeta.
	OLD58		Q		Contenido de yeso en suelos.	NLT-115:1999 / UNE 103206:2006					NLT-101-72	3	Acetona de calidad purisima y riqeza mayor del 99%			NO	NO	NO
	OLD58					NLT-120-72		Aparatos de la NLT-101, a la que se remite en el apartado 3.
	OLD58					101 2,1	Balanza , 10 kg capacidad y sensibilidad 1 g
	OLD58					101 2,2	Cuarteador para áridos gruesos y otro para finos, lona de 2x2 y barras de 2,5 m
	OLD58					101 2,3	Tamices 20, 5, 2 y 0,40 UNE
	OLD58					101 2,4	Mortero con nanilla con goma en su parte inferior y mazo de goma
	OLD58					101 2,5	Pala o paleta para manejar el material
	OLD58					Aparatos de la NLT-120, a la que se remite en el apartado 3.
	OLD58					120 2,1	Tamices 2 y 0,40 UNE
	OLD58					120 2,2	Mortero con su pistilo
	OLD58					120 2,3	Frasco para agitación de unos 1000 cm³ con cierre hermético.
	OLD58					120 2,4	Aparato para agitar frascos que permita mantener el suelo en suspensión durante el tiempo de agitación
	OLD58					120 2,5	Matraz aforado de 500 cm³ y otro de 250
	OLD58					120 2,6	Dos vasos de 600 cm3 con varilla de vidrio y vidrio de reloj que pueda taparles.
	OLD58					120 2,7	Frasco lavador con agua destilada caliente
	OLD58					120 2,8	Pipeta de 10 cm3
	OLD58					120 2,9	Embudo de vidrio
	OLD58					120 2,10	Crisol de porcelana. Triángulo y trípode de sopore si se calcina con mechero.
	OLD58					120 2,11	Horno de calcinación eléctrico o mechero de gas
	OLD58					120 2,12	Balanza analítica
	OLD58					120 2,13	Estufa de desecación regulable a 75-80ºC
	OLD58					120 2,14	Desecador
	OLD58					120 2,15	Papel indicador por pH
	OLD58					120 2,16	Papel de filtro de por fino y de cenizas conocidas.
	OLD58					120 2,17	Ácido clorhídrico N/20
	OLD58					120 2,18	Solución de cloruro bárico al 5%
	OLD58					120 2,19	Solución de nitrato de plata (1,7g en 100 cm3 de agua
	OLD58					120 2,20	Agua destilada
	OLD59		Q		Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.	UNE 103201:1996 / / Err:2003					UNE 7050-2	3	Balanza analítica			NO	NO	NO		VS 1.j
	OLD59					3	Horno de calcinación eléctrico o, en su defecto mechero de gas					OL A 16
	OLD59					3	Crisol de porcelana. Triangulo y tripode si se calcina con mechero.
	OLD59					3	Estufa de descación, con temperatura regulable hasta 115ºC
	OLD59					3	Aparato para agitación de frascos.
	OLD59					3	Frasco para agitación de 1000 ml, con cierre hermético
	OLD59					3	Tamices de 2,00 mm y 0,40 mm de la UNE 7050-2
	OLD59					3	Mortero con su pistilo
	OLD59					3	Matraz aforado de 500 ml y otro de 250 ml
	OLD59					3	Dos vasos de 600 ml, con varilla de vidrio y vidrio de reloj para taparlos.
	OLD59					3	Pipeta de 10 ml.
	OLD59					3	Desecador
	OLD59					3	Ácido clorhídrico N/20
	OLD59					3	Disolución de cloruro bárico al 5%
	OLD59					3	Material auxiliar
	OLD60		Q		Determinación del pH de un suelo.	UNE 77305:1999					UNE 77303	4,1	Agua de grado 2 según UNE-EN ISO 3696			NO	NO	NO	Norma equivalente a la ISO 10390:1994	OL A 1,1,2 Tipo 2
	OLD60					UNE-EN ISO 3696	4,2	Disolución de cloruro potásico 1mol/l
	OLD60					ISO 1770	4,3	Disolución de cloruro cálcico 0,01 mol/l
	OLD60					4,4,1	Disolución tampón, 10,21 g de dihidrogenofostato de postasio y 3,415 de hidrogenofosfato de disodio y hasta 1000 ml de agua a 20ºC
	OLD60					4,4,2	Disolución tampón, 3,800 g de dihidrogenofostato de postasio y 3,415 de hidrogenofosfato de disodio y hasta 1000 ml de agua a 20ºC
	OLD60					4,4,3	Disolución tampón, 3,80 g de tetraborato disódico decahidratado , y hasta 1000 ml de agua a 20ºC
	OLD60					5,1	Máquina agitadora o mezcladora
	OLD60					5,2	pHmetro		C
	OLD60					5,3	Electrodo de vidrio y electrodo de referencia, o un electrodo combinado.
	OLD60					5,4	Termómetro capaz de medir 1ºC conforme al tipo C de la ISO 1770.
	OLD60					5,5	Botella para la muestra mínimo de 50 ml, de borosilicato o polietileno.
	OLD60					5,6	Cuchara de capacidad conocida de al menos 5,0 ml

D 2.4 RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE ROCAS
D 2.4.1 RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE ROCAS: ENSAYOS TIPO 1
D 2.4.2 RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE ROCAS: ENSAYOS TIPO 2
	OLD61		F		Identificación y clasificación de rocas. Parte 1: Identificación y descripción	UNE-EN ISO 14689-1:2005					ISO 710-1		Cuarteadores			NO	NO	NO		GT 5.a
	OLD61					ISO 710-2		Bastidor de muestreo
	OLD61					ISO 710-3		Caja de muestreo
	OLD61					ISO 710-4		Tubo de muestreo
	OLD61					ISO 710-5		Lona impermeable
	OLD61					ISO 710-6		Material auxiliar
	OLD61					ISO 710-7
	OLD62		F		Resistencia a la compresión uniaxial	UNE 22950-1:1990					UNE 7281	6.1.1	Prensa para rotura		C	NO	NO	NO	V=0,5 a 1,0 MPa/s	GT 5.b
	OLD62					UNE 7333	6.1.2	Elementos de contacto					2 placas de acero, forma de disco
	OLD62					6.1.3	Asiento esférico
	OLD62					6.2.2	Tratamiento y acabado probetas					Perforación, corte torneado y pulido
	OLD63		F		Resistencia a la tracción. Determinación indirecta (Ensayo Brasileño)	UNE 22950-2:1990 / / Err:2003					UNE 7333	4.2.1	Mandíbulas de acero			NO	NO	NO	Según norma figura 1	GT 5.c
	OLD63					4.2.2	Máquina de resistencia a compresión		C				V=200N/s
	OLD63					4.2.3	Asiento esférico
	OLD64		F		Determinación del módulo de elasticidad (Young) y del coeficiente de Poisson	UNE 22950-3:1990					UNE 7281	6.1.1	Dispositivo de carga según UNE 7281		C	NO	SI	Mantener condiciones de humedad	V= 0,5 a 1,0 MPa/s	GT 5.d
	OLD64					UNE 7333	6.1.2	Elementos de contacto
	OLD64					6.1.3	Asiento esférico					Lubricar con aceite mineral
	OLD64					6.1.4	Dispositivo de medida de deformación
	OLD65		F		Resistencia a carga puntual	UNE 22950-5:1996					3,1	Sistema de carga (bastidor, bomba hidráulica, cilindro hidráulico y punzones)			NO	NO	NO	Ajustable para ensayar orcas entre 15 ± 100 mm. Capacidad media=50kN. Punzones cónicos con punta truncada por una esfera	GT 5.f
	OLD65					3,1	Sistema de medida de carga		C				Célula de carga, manómetro o transductor	GT 10.k
	OLD65					3,1	Sistema de medida de distancia entre extremos de punzones		V				Lectura directa o transductor de desplazamiento, precisión ± 2%
	OLD66		F		Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la densidad real y aparente y de la porosidad abierta y total	UNE-EN 1936:2007					EN 12670:2001	6,1	Horno		V	SI	NO	NO	Ventilado Tª= 70 ± 5 ºC	GT 5.h
	OLD66					ISO 3507	6,2	Recipiente de vacío					Presión: 2,0 ± 0,7 kPa
	OLD66					6,3	Balanza		V				Precisión 0,01% masa a pesar, y que pese la probeta en agua
	OLD66					6,4	Medidor de longitud					Precisión: 0,01%
	OLD66					6,5	Picnómetro 50 ml					Método A, del picnómetro
	OLD66					6,6	Volumenometro tipo Le Chatelier					Método B Volumétrico Le Chatelier. Matraz fondo plano, graduado 0 a 24 ml, divisiones a 0,1ml
	OLD66					6,7	Tamiz 0,063mm de malla
	OLD66					6,8	Desecador
	OLD66					7,2	Sierra
	OLD67		F		Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la absorción de agua a presión atmosférica	UNE-EN 13755:2002 / / AC:2004					Ninguna	5,1	Tanque de agua			NO	NO	NO		GT 5.i
	OLD67					5,2	Horno ventilado					Tª= 70 ± 5 ºC	FA C.3.h
	OLD67					5,3	Balanza		V				Precisión 0,01g

D 2.4.3 RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE ROCAS: ENSAYOS TIPO 3
	OLD68		F		Determinación de la resistencia a la compresión triaxial de las rocas	UNE 22950-4:1992					UNE 7281	6.1.2	Aparato para aplicación y control de carga axial (Prensa)		C	NO	NO	Mantener condiciones de humedad in situ	Rigidez superior a 0,1 MN/mm, prensa servocontrolada	GT 5.e
	OLD68					UNE 22950-3	6.1.3	Cámara triaxial
	OLD68					6.1.3	2 placas de acero					Dureza Mín. Rockwell C: 58, Ø: 1 a 1,2 del de la probeta. Espesor mín: Ø/3. Colocadas en los extremos de la probeta
	OLD68					6.1.4	Bomba hidráulica para aplicar la presión de confinamiento
	OLD68					6.1.5	Equipo de medición y resgistro de cargas, presiones y desplazamientos		V				Manómetros
	OLD69		F		Determinación de la resistencia de la roca por el método de la dureza al rebote Schmidt	ASTM D 5873-00					5,1	Pistón o martillo		C	NO	NO	NO		GT 5.g
	OLD69					5,2	Placa de acero de 20 kg
	OLD69					5,3	Yunque de calibración
	OLD69					5,4	Piedra abrasiva, silicio carburo

D 2.5 DURABILIDAD
D 2.5.1 DURABILIDAD: ENSAYOS TIPO 1
D 2.5.2 DURABILIDAD: ENSAYOS TIPO 2
	OLD70		F		Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento en agua.	NLT-255:1999					UNE 7050	2,1	Tamices: 63-50-40-32-25-20-16-12,5-10-8-5-4-2,5-1,25-0,63-0,32-0,16			NO	SI	NO		GT 6,a
	OLD70					2,2	Recipientes para sumergir muestras en agua					VS 2,t
	OLD70					2,3	Regulación de la temperatura durante la inmersión					OL A 1,4,2 Tipo 2
	OLD70					2,4	Balanza 500 ± 0,1g		V					OL B 2,1,2 Tipo 2
	OLD70					2,4	Balanza 5000 ±1g		V
	OLD70					2,5	Estufa (con circulación forzada)		V				Tª= 105 ± 5 ºC
	OLD71		F		Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de los ciclos de humedad-sequedad	NLT-260:1999					UNE 7050	2,1	Tamices: 63-50-40-32-25-20-16-12,5-10-8-5-4-2,5-1,25-0,63-0,32-0,16			NO	SI	NO		GT 6.b
	OLD71					2,2	Recipientes para sumergir muestras en agua					OL B 2.1.2 Tipo 2
	OLD71					2,3	Regulación de la temperatura durante la inmersión
	OLD71					2,4	Balanza 500 ± 0,1g		V
	OLD71					2,4	Balanza 5000 ±1g		V
	OLD71					2,5	Estufa (con circulación forzada)		V
	OLD72		F		Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas	NLT-251:1991					2,1	Tambor cilíndrico de malla abierta de 2mm, longitud 100mm y Ø140mm			NO	SI	NO	Base sólida, debe resistir T>105ºC	GT 6.c
	OLD72					2,2	Recipiente para contener el tambor					Permite el giro del tambor y el rellenado de líquido hasta 20mm debajo del eje	OL B 2.1.3 Tipo 3
	OLD72					2,3	Motor					V=20 ± 1 rpm
	OLD72					2,4	Horno		V				Tª= 100 ± 5 ºC, durante 2 horas
	OLD72					2,5	Balanza		V				Pesará tambor y muestra con precisión 0,5g
	OLD73		F/Q		Estudio petrográfico con recuento mineralógico	UNE-EN 932-3:1997 / / A1:2004					EN 932-1	4,1	Lupa
	OLD73					4,2	Navaja
	OLD73					4,3	Microscopio estereoscópico (de 10x a 100x aumentos)
	OLD73					4,4	Microscopio de polarización
	OLD73					4,5	Ácido clorhídrico diluido.

D 2.6 AGRESIVIDAD DE AGUAS AL HORMIGÓN
D 2.6.1 AGRESIVIDAD DE AGUAS AL HORMIGÓN: ENSAYOS TIPO 1
D 2.6.2 AGRESIVIDAD DE AGUAS AL HORMIGÓN: ENSAYOS TIPO 2
	OLD74		Q		Determinación del pH. Método potenciométrico	UNE 83952:2008					4,2	Disolución patrón de potasio hidrógeno ftalato 0,05M			NO	NO	NO	Poner fecha	GT 7.a
	OLD74					4,2	Cloroformo o cristal de timol					Como conservante	EH 4.b
	OLD74					4,3	Disolución patrón de potasio di-hidrógeno fosfato 0,025M y di-sodio hidrógeno fosfato 0,025 M					Poner fecha	OL B 1.3.2 Tipo 2
	OLD74					4,4	Disolución patrón de borax 0,01 M					Poner fecha	OL D 2.6.2 Tipo 2
	OLD74					4	Agua destilada					Verificar antes de usar
	OLD74					5,1	PH-metro con escala de 0 a 14 ± 0,1					Indicar Tº de medida
	OLD74					5,2	Agitador
	OLD74					5,3	Papel de filtro de textura fina
	OLD74					5,4	Balanza: exactitud 0,01 g		V
	OLD74					5,5	Estufa de desecación (110ºC y 130ºC)		V
	OLD74					5,6	Termómetro de exactitud 1ºC
	OLD74					5,7	Material auxiliar de laboratorio analítico
	OLD75		Q		Determinación del contenido de dióxido de carbono agresivo	UNE-EN 13577:2008					No aplica	5.1.1	Balanza: 100g ± 0,1mg		V	NO	SI	NO		GT 7.b
	OLD75					5.1.2	Ph-metro calibrado o indicador Ph (naranja de metilo)					OL B 1.3.2 Tipo 2
	OLD75					5.1.3	Agitador magnético con control termostático					OL D 2.6.2 Tipo 2
	OLD75					5.1.4	Termómetro					0ºC a 30ºC divisiones 0,2 ºC
	OLD75					5.1.5	Bureta					25 ± 0,03 ml
	OLD75					5.1.6	Pipeta					100ml ± 0,1 ml
	OLD75					5.1.7	Botella de muestra 1l
	OLD75					5.1.8	Botella de 0,5 l con cierre roscado
	OLD75					5.1.9	Vaso precipitado 250ml
	OLD75					5.1.10	Cajas transporte aislada térmicamente					Cuando se requiera
	OLD75					5.2.1	Carbonato cálcico (en polvo precipitado)
	OLD75					5.2.2	Ácido Clorhídrico 0,100M					Tomar precauciones, guantes, etc
	OLD76		Q		Determinación del ión amonio	UNE 83954:2008					4.1 a 4.4	Amonio (disoluciones reserva, patrón, ajuste, calibración)			NO	NO	NO		GT 7.c
	OLD76					4,5	Disolución tampón (Tartrato sódico, fosfato disódico anhidro, hidróxido de sodio y agua destilada)					EH 4.h
	OLD76					4,6	Disolución de salicilato-nitroprusiato					OL B 1.3.2 Tipo 2
	OLD76					4,7	Disolución hipoclorito de sodio					OL D 2.6.2 Tipo 2
	OLD76					4,8	Disolución de nitrato de plata 0,1 M
	OLD76					5,1	Material auxiliar de laboratorio analítico
	OLD76					5,2	Espectrofotómetro de U.V. filtro 660 nm
	OLD76					5,3	Balaza analítica ± 0,0005 g		V
	OLD76					5,4	Equipo filtración bajo vacio
	OLD76					5,5	Papel de filtro de textura fina
	OLD76					5,6	Desecador
	OLD76					5,7	Estufa >105ºC
	OLD76					7,1	Tubos Nessler de 50ml
	OLD77		Q		Determinación del contenido en ión magnesio	UNE 83955:2008					3,1	Disolución EDTA 0,01 M			NO	NO	NO		GT 7.d
	OLD77					3,2	Disolución reguladora pH 10					EH 4.i
	OLD77					3,3	Indicador negro eriocromo T (NET)					OL B 1.3.2 Tipo 2
	OLD77					3,4	Indicador sódico					OL D 2.6.2 Tipo 2
	OLD77					3,5	Disolución de sodio hidróxido 1 N
	OLD77					3,6	Agua exenta de metales
	OLD77					3,7	Ácido nítrico concentrado
	OLD77					3,8	Ácido nítroso diluido l + l
	OLD77					3,9	Disolución de magnesio
	OLD77					4,1	Bureta ± 0,1 ml
	OLD77					4,2	Balaza analítica ± 0,001g		V
	OLD77					4,3	Papel de filtro de textura fina
	OLD77					4,4	Espectrofotómetro de absorción atómica
	OLD77					6	Erlenmeyer de 250 ml, matraz aforado
	OLD78		Q		Determinación del ión sulfato	UNE 83956:2008					4,1	Agua destilada			NO	NO	NO		GT 7.e
	OLD78					4,2	Ácido clorhídrico diluido 1+ 1					EH 4.d
	OLD78					4,3	Disolución de cloruro de bario al 10%					OL B1.3.2 Tipo 2
	OLD78					4,4	Disolución de hidróxido de sodio al 20%					OL D 2.6.2 Tipo 2
	OLD78					4,5	Disolución indicadora de anaranjado de metilo al 0,1 %
	OLD78					4,6	Disolución aprox. De 0,1 M de nitrato de plata
	OLD78					4,7	Etanol absoluto o desmineralizado
	OLD78					5,1	Balanza analítica exactitud 0,0005 g		V
	OLD78					5,2	Equipo para filtrar bajo vacio					Con dispositivo de seguridad
	OLD78					5,3	Placa filtrante de vidrio sinterizado, capacidad 30 ml con porosidad 4					Método de Filtración y calcinación, apartado 7.3.1 . Nota: La limpieza del mismo se recomienda hacerla con disolución acuosa de sal sódica de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA)
	OLD78					5,4	Crisoles de procelana, de 15 ml a 25 ml de capacidad					Método con crisol de porcelana, apartado 7.3.2
	OLD78					5,5	Papeles de filtro (poro de 2 µm) exentos de cenizas
	OLD78					5,6	Desecador con perclorato de magnesio Mg(ClO4)2 anhidro					o con alúmina activada, o con pentóxido de fósforo, o con gel de sílice, etc
	OLD78					5,7	Estufa regulable por encima de 105 ºC		V
	OLD78					5,8	Horno eléctrico con ventilcion natural regulable a 950 ºC ± 25ºC		V
	OLD78					5,9	Material usual de labortorio analítico
	OLD79		Q		Determinación del residuo seco	UNE 83957:2008					4.1	Balanza analítica, con una exactitud de 0,0005 g			NO	NO	NO	Bibliografía: UNE 83951	EH 4.c
	OLD79					4.2	Papel de filtro. Diámetro medio de por del orden de 2 µm. Agua destilada					OL B 38
	OLD79					4.3	Capsula de platino, porcelana o teflón, de aprox. 200 ml
	OLD79					4.4	Estufa de tiro forzado, que se pueda regular a 110º C ± 5º C

Clase de Ensayo:	F: Ensayo físico		Q: Ensayo químico

			En………………………….. a ………de …...…………………..… de…..………				TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
			LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO				DIRECTOR
			(Incluir nombre)				T1
					T2
					T3
					T4

## ING.CIVIL-OTROS ENS.
ANEXO. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LABORATORIOS. ENSAYOS QUE SE REALIZAN. / OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
El laboratorio:
					RELLENAR AÑADIENDO LAS FILAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS SEGÚN NORMA O PROCEDIMIENTO TÉCNICO
Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

OTROS ENSAYOS: NO REGLAMENTARIOS					TÉCNICOS RESPONSABLES DE ENSAYOS					EQUIPOS
Marcar X	Código	Tipo / Producto	Clase / Ensayo	Marcado CE	Ensayo	Norma	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar- / tado Norma	EQUIPO / REACTIVO / MAT. AUXILIAR	CÓDIGO	C / V / M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES
	OLT01
	OLT02
	OLT03
	OLT04
	OLT05
	OLT06
	OLT07
	OLT08
	OLT09
	OLT10
	OLT11
	OLT12
	OLT13
	OLT14
	OLT15
	OLT16
	OLT17
	OLT18
	OLT19
	OLT20
	OLT21
	OLT22
	OLT23
	OLT24
	OLT25
	OLT26
	OLT27
	OLT28
	OLT29
	OLT30
	OLT31
	OLT32
	OLT33
	OLT34
	OLT35

		Clase de Ensayo:	F: Ensayo físico	Q: Ensayo químico

			En………………………….. a ………de …...…………………..… de…..………				TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
			LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO				DIRECTOR
			(Incluir nombre)				T1
					T2
					T3
					T4