PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXPEDIENTE xxxx/2024

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO, SIN OPCIÓN DE COMPRA, DE EQUIPOS DE ENDOSCOPIA PARA LOS CENTROS DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO II

# AGRUPACIÓN I. ENDOSCOPIA DIGESTIVA GENERAL

MONITOR 4K  DE 29”

| TE-MON_R-MÍN_1 | Con función PIP | Sí |
| --- | --- | --- |
| TE-MON_R-MÍN_2 | Pantalla | 29” o superior |
| TE-MON_R-MÍN_3 | Resolución | Mínimo 3840 x 2160 |
| TE-MON_R-MÍN_4 | Relación de aspecto | 16:9 |
| TE-MON_R-MÍN_5 | Soportación y anclaje | La soportación (VESA) debe ser regulable de tal modo que permita alinear el marco superior del monitor con los ojos de cualquier profesional asistencial puesto en pie |
| TE-MON_R-MÍN_6 | Certificado del fabricante de Inicio de Comercialización del modelo ofertado en la Unión Europea | Adjuntar certificado firmado |

VIDEOPROCESADOR DE ALTA DEFINICIÓN

| TE-PROC_R-MÍN_1 | Cable de conexión con fuente de luz | Sí |
| --- | --- | --- |
| TE-PROC_R-MÍN_2 | Suministro eléctrico | 220-240 VAC (+/- 10%) 50/60Hz (+/- 3 Hz) |
| TE-PROC_R-MÍN_3 | Protección contra descargas eléctricas | Sí |
| TE-PROC_R-MÍN_4 | Función de precongelado de imagen | Sí |
| TE-PROC_R-MÍN_5 | Alta Definición (HD) | Sí |
| TE-PROC_R-MÍN_6 | Permite escalado de imagen a HD | Sí |
| TE-PROC_R-MÍN_7 | Captura de fotos desde los botones del endoscopio con grabación en dispositivo de memoria externa | Sí |
| TE-PROC_R-MÍN_8 | Posibilidad de controlar: videoimpresoras, y sistemas de clasificación de imágenes | Sí |
| TE-PROC_R-MÍN_9 | Datos mínimos que identificar en el monitor | nº ID paciente, nombre, edad, sexo, fecha de nacimiento, características de los endoscopios, datos de grabación (duración, hora), nº de imagen, nombre del facultativo y comentarios |
| TE-PROC_R-MÍN_10 | Certificado del fabricante de Inicio de Comercialización del modelo ofertado en la Unión Europea | Adjuntar certificado firmado |
| TE-PROC_R-MÍN_11 | Sistema de cromoendoscopia virtual | Sí |
| TE-PROC_R-MÍN_12 | Salidas HD-Sdi, DVI, VBS compuesto (NTSC/PAL), Y/C y RGB, con posibilidad de salidas simultaneas | Sí |
| TE-PROC_R-MÍN_13 | Ajuste de balance de blancos | Sí |
| TE-PROC_R-MÍN_14 | Entrada PIP/POP | Sí |
| TE-PROC_R-MÍN_15 | Posibilidad de modificar el tamaño de la imagen endoscópica | Sí |

FUENTE DE LUZ

| TE-FTE_R-MÍN_1 | Tipo de lámpara | De xenón (libre de ozono) o LED |
| --- | --- | --- |
| TE-FTE_R-MÍN_2 | Suministro eléctrico | 220-240 VAC (+/- 10%) 50/60Hz (+/- 3 Hz) |
| TE-FTE_R-MÍN_3 | Control automático del brillo | Sí |
| TE-FTE_R-MÍN_4 | Ajustes mantenidos, aunque se apague el equipo | Sí |
| TE-FTE_R-MÍN_5 | Certificado del fabricante de Inicio de Comercialización del modelo ofertado en la Unión Europea | Adjuntar certificado firmado |
| TE-FTE_R-MÍN_6 | Promedio de vida de las lámparas | Mínimo 500 horas en uso continuado. |
| TE-FTE_R-MÍN_7 | Conexión de endoscopios rápida en un paso | Sí/No |

CARRO ERGONÓMICO ESTRECHO PARA SISTEMAS ENDOSCÓPICOS

| TE-CAR_R-MÍN_1 | Dimensiones. | En torno a: alto 1160 mm, ancho 655 mm, largo 800 mm |
| --- | --- | --- |
| TE-CAR_R-MÍN_2 | Peso | Máximo 90 Kg. |
| TE-CAR_R-MÍN_3 | Ruedas | Mínimo 4 x 125 mm (2 con frenos) |
| TE-CAR_R-MÍN_4 | Bandeja de teclado antideslizante | Sí |
| TE-CAR_R-MÍN_5 | Colgador de endoscopios | Sí |
| TE-FTE_R-MÍN_6 | Promedio de vida de las lámparas | Mínimo 500 horas en uso continuado. |
| TE-FTE_R-MÍN_7 | Conexión de endoscopios rápida en un paso | Sí/No |

BOMBA DE IRRIGACIÓN

| TE-BIR_R-MÍN_1 | Pedal de control | Sí |
| --- | --- | --- |
| TE-BIR_R-MÍN_2 | Flujo regulable | Sí |

INSUFLADOR DE CO2

| TE-CO2_R-MÍN_1 | Conector estándar fuente CO2 | Sí |
| --- | --- | --- |

VIDEOGASTROSCOPIO DE GAMA ALTA (VGAS-GALT)

| VGAS-GA_R-MÍN_1 | Longitud útil | 1000 mm aprox. |
| --- | --- | --- |
| VGAS-GA_R-MÍN_2 | Longitud total | 1300 mm aprox. |
| VGAS-GA_R-MÍN_3 | Sistema óptico | CMOS/CCD |
| VGAS-GA_R-MÍN_4 | Dirección de visión | Frontal |
| VGAS-GA_R-MÍN_5 | Rango de angulación mínima | Arriba 210º, abajo 90º, derecha/izquierda 100º |
| VGAS-GA_R-MÍN_6 | Diámetro canal de trabajo | 2,8 mm o mayor |
| VGAS-GA_R-MÍN_7 | Canal auxiliar de lavado | Sí |
| VGAS-GA_R-MÍN_8 | Función de identificación de endoscopio | Sí |
| VGAS-GA_R-MÍN_9 | Control del zoom electrónico desde los mandos del endoscopio | Sí (en tres pasos) |
| VGAS-GA_R- MÍN_10 | Campo de visión | 140º o mayor |
| VGAS-GA_R- MÍN_11 | Diámetro exterior extremo distal | 9,8 mm o menor |
| VGAS-GA_R- MÍN_12 | Distancia mínima de enfoque (profundidad de campo) | 3 mm o menor |
| VGAS-GA_R- MÍN_13 | Calidad de imagen | HDTV/HD 1080 |
| VGAS-GA_R- MÍN_14 | Conector con fuente de luz | Estanco de un solo paso (SI/NO) |
| VGAS-GA_R- MÍN_15 | Sistema de cromoendoscopia virtual | Sí, disponible desde la empuñadura |
| VGAS-GA_R- MÍN_16 | Maniobrabilidad del endoscopio | Adecuada para la terapéutica compleja |

VIDEOGASTROSCOPIO CON FUNCIÓN MACRO (VGAS-ZOOM)

| VGAS-GA_R-MÍN_1 | Longitud útil | 1000 mm aprox. |
| --- | --- | --- |
| VGAS-GA_R-MÍN_2 | Longitud total | 1300 mm aprox. |
| VGAS-GA_R-MÍN_3 | Sistema óptico | CMOS/CCD |
| VGAS-GA_R-MÍN_4 | Dirección de visión | Frontal |
| VGAS-GA_R-MÍN_5 | Rango de angulación mínima | Arriba 210º, abajo 90º, derecha/izquierda 100º |
| VGAS-GA_R-MÍN_6 | Diámetro canal de trabajo | 2,8 mm o mayor |
| VGAS-GA_R-MÍN_7 | Canal auxiliar de lavado | Sí |
| VGAS-GA_R-MÍN_8 | Función de identificación de endoscopio | Sí |
| VGAS-GA_R- MÍN_9 | Campo de visión | 140º o mayor |
| VGAS-GA_R- MÍN_10 | Diámetro exterior extremo distal | 10,6 mm o menor |
| VGAS-GA_R- MÍN_11 | Distancia mínima de enfoque (profundidad de campo) | 3 mm o menor |
| VGAS-GA_R- MÍN_12 | Calidad de imagen | HDTV/HD 1080 |
| VGAS-GA_R- MÍN_13 | Conector con fuente de luz | Estanco de un solo paso (SI/NO) |
| VGAS-GA_R- MÍN_14 | Sistema de cromoendoscopia virtual | Sí, disponible desde la empuñadura |
| VGAS-GA_R- MÍN_15 | Maniobrabilidad del endoscopio | Adecuada para la terapéutica compleja |
| VGAS-GA_R- MÍN_16 | Presencia de zoom óptico | Si |

# VIDEOGASTROSCOPIO PEDIÁTRICO (VGAS-P)

| VGAS-P_R-MÍN_1 | Longitud útil | 1000 mm aprox. |
| --- | --- | --- |
| VGAS-P_R-MÍN_2 | Longitud total | 1300 mm aprox. |
| VGAS-P_R-MÍN_3 | Sistema óptico | CMOS/CCD |
| VGAS-P_R-MÍN_4 | Dirección de visión | Frontal |
| VGAS-P_R-MÍN_5 | Rango de angulación mínima | Arriba 210º, abajo 90º, derecha/izquierda 100º |
| VGAS-P_R-MÍN_6 | Función de identificación de endoscopio | Sí |
| VGAS-P_R-MÍN_7 | Control del zoom electrónico desde los mandos del endoscopio | Sí (en tres pasos) |
| VGAS-P_R-MÍN_8 | Campo de visión | 140º o mayor |
| VGAS-P_R-MÍN_9 | Diámetro exterior extremo distal | 6 mm o menor |
| VGAS-P_R- MÍN_10 | Distancia mínima de enfoque (profundidad de campo) | 3 mm o menor |
| VGAS-P_R- MÍN_11 | Calidad de imagen | Alta definición (HDTV) |
| VGAS-P_R- MÍN_12 | Conector con fuente de luz | Estanco de un solo paso (SI/NO) |
| VGAS-P_R- MÍN_13 | Sistema de cromoendoscopia virtual | Si, disponible desde la empuñadura |
| VGAS-P_R- MÍN_14 | Canal de trabajo | 2 mm o mayor |

VIDEOGASTROSCOPIO TERAPÉUTICO (VGAS-T)

| VGAS-T_R-MÍN_1 | Longitud útil | 1000 mm aprox. |
| --- | --- | --- |
| VGAS-T_R-MÍN_2 | Longitud total | 1300 mm aprox. |
| VGAS-T_R-MÍN_3 | Sistema óptico | CMOS/CCD |
| VGAS-T_R-MÍN_4 | Dirección de visión | Frontal |
| VGAS-T_R-MÍN_5 | Rango de angulación mínima | Arriba/abajo: 210º/909,derecho/izquierda: 100º |
| VGAS-T_R-MÍN_6 | Canal de Trabajo | 3,6 mm o mayor |
| VGAS-T_R-MÍN_7 | Canal auxiliar de lavado | Si |
| VGAS-T_R-MÍN_8 | Función de identificación de endoscopio | Sí |
| VGAS-T_R-MÍN_9 | Zoom electrónico 1.5x (70x) | Si (en tres pasos) |
| VGAS-T_R-MÍN_10 | Campo de Visión | 140º o mayor |
| VGAS-T_R-MÍN_11 | Distancia mínima de enfoque | 3 mm o menor |

# VIDEOGASTROSCOPIO DE DOBLE CANAL (VGAS-DC)

| VGAS-DC_R- MÍN_1 | Longitud útil | 1000 mm aprox. |
| --- | --- | --- |
| VGAS-DC_R- MÍN_2 | Longitud total | 1300 mm aprox. |
| VGAS-DC_R- MÍN_3 | Sistema óptico | CMOS/CCD |
| VGAS-DC_R- MÍN_4 | Dirección de visión | Frontal |
| VGAS-DC_R- MÍN_6 | Diámetro canal de trabajo | 3,7 mm o mayor /2,8 mm |
| VGAS-DC_R- MÍN_7 | Canal auxiliar de lavado | Sí |
| VGAS-DC_R- MÍN_8 | Función de identificación de endoscopio | Sí |
| VGAS-DC_R- MÍN_9 | Control del zoom electrónico desde los mandos del endoscopio | Sí (en tres pasos) |
| VGAS-DC_R- MÍN_10 | Campo de visión | 140º o mayor |
| VGAS-DC_R- MÍN_11 | Diámetro exterior extremo distal | 12,8 mm o menor |
| VGAS-DC_R- MÍN_12 | Distancia mínima de enfoque (profundidad de campo) | 3 mm o menor |
| VGAS-DC_R- MÍN_13 | Calidad de imagen | Alta definición (HDTV) |
| VGAS-DC_R- MÍN_14 | Sistema de cromoendoscopia virtual | Sí, disponible desde la empuñadura |

# VIDEOCOLONOSCOPIO DE GAMA ALTA (VCOL-GALT)

| VCOL-GA_R-MÍN_1 | Longitud útil | 1600 mm aprox. |
| --- | --- | --- |
| VCOL-GA_R-MÍN_2 | Longitud total | 2000 mm aprox. |
| VCOL-GA_R-MÍN_3 | Sistema óptico | CMOS/CCD |
| VCOL-GA_R-MÍN_4 | Dirección de visión | Frontal |
| VCOL-GA_R-MÍN_4 | Rango de angulación mínima | Arriba/abajo 180º,derecha/izquierda 160º |
| VCOL-GA_R-MÍN_6 | Diámetro canal de trabajo | 3,2 mm o mayor |
| VCOL-GA_R-MÍN_7 | Canal auxiliar de lavado | Sí |
| VCOL-GA_R-MÍN_8 | Función de identificación de endoscopio | Sí |
| VCOL-GA_R-MÍN_9 | Control del zoom electrónico desde los mandos del endoscopio | Sí (en tres pasos) |
| VCOL-GA_R-MÍN_10 | Campo de visión | 140º o mayor |
| VCOL-GA_R-MÍN_11 | Diámetro exterior extremo distal | 13,2 mm o menor |
| VCOL-GA_R-MÍN_12 | Distancia mínima de enfoque (profundidad de campo) | 3 mm o menor |
| VCOL-GA_R-MÍN_13 | Calidad de imagen | Alta definición (HDTV) |
| VCOL-GA_R-MÍN_14 | Conector con fuente de luz | Estanco de un solo paso (SI/NO) |
| VCOL-GA_R-MÍN_15 | Sistema de cromoendoscopia virtual | Sí, disponible desde la empuñadura |
| VCOL-GA_R-MÍN_16 | Maniobrabilidad del endoscopio | Adecuada para terapéutica compleja |
| VCOL-GA_R-MÍN_17 | Sistema de iluminación | Mínimo dos guías de luz |

VIDEOCOLONOSCOPIO CON FUNCIÓN MACRO (VCOL-ZOOM)

| VCOL-M_R-MÍN_1 | Longitud útil | 1600 mm aprox. |
| --- | --- | --- |
| VCOL-M_R-MÍN_2 | Longitud total | 2000 mm aprox. |
| VCOL-M_R-MÍN_3 | Sistema óptico | CMOS/CCD |
| VCOL-M_R-MÍN_4 | Dirección de visión | Frontal |
| VCOL-M_R-MÍN_5 | Rango de angulación mínima | Arriba/abajo 180º, derecha/izquierda 160º |
| VCOL-M_R-MÍN_6 | Diámetro canal de trabajo | 3,2 mm o mayor |
| VCOL-M_R-MÍN_7 | Canal auxiliar de lavado | Sí |
| VCOL-M_R-MÍN_8 | Función de identificación de endoscopio | Sí |
| VCOL-M_R-MÍN_9 | Presencia de zoom óptico y rango | Sí / 100 x o mayor |
| VCOL-M_R-MÍN_10 | Campo de visión | 140º o mayor |
| VCOL-M_R-MÍN_11 | Diámetro exterior extremo distal | 13,2 mm o menor |
| VCOL-M_R-MÍN_12 | Calidad de imagen | Alta definición (HDTV) |
|  | Distancia minima de enfoque | 3 mm o menor |
| VCOL-M_R-MÍN_13 | Conector con fuente de luz | Estanco de un solo paso (SI/NO) |
| VCOL-M_R-MÍN_14 | Sistema de cromoendoscopia virtual | Sí, disponible desde la empuñadura |
| VCOL-M_R-MÍN_15 | Maniobrabilidad del endoscopio | Adecuada para terapéutica compleja |

# VIDEOCOLONOSCOPIO CORTO (VCOL-C)

| VCOL-C_R-MÍN_1 | Longitud útil | 1300 mm aprox. |
| --- | --- | --- |
| VCOL-C_R-MÍN_2 | Longitud total | 1600 mm aprox. |
| VCOL-C_R-MÍN_3 | Sistema óptico | CMOS/CCD |
| VCOL-C_R-MÍN_4 | Dirección de visión | Frontal |
| VCOL-C_R-MÍN_5 | Rango de angulación mínima | Arriba 180º, abajo 160º, derecha/izquierda 160º |
| VCOL-C_R-MÍN_6 | Canal auxiliar de lavado | Sí |
| VCOL-C_R-MÍN_7 | Función de identificación de endoscopio | Sí |
| VCOL-C_R-MÍN_8 | Sistema de facilitación de la inserción | Sí |
| VCOL-C_R-MÍN_9 | Control del zoom electrónico desde los mandos del endoscopio | Sí (en tres pasos) |
| VCOL-C_ R- MÍN_10 | Rigidez ajustable manualmente | Sí |
| VCOL-C_ R-MÍN_11 | Diámetro exterior extremo distal | 13 mm o menor |

VIDEODUODENOSCOPIO (VDUO)

| VDUO_R-MÍN_1 | Longitud útil | 1200 mm aprox. |
| --- | --- | --- |
| VDUO_R-MÍN_2 | Longitud total | 1500 mm aprox. |
| VDUO_R-MÍN_3 | Sistema óptico | CMOS/CCD |
| VDUO_R-MÍN_4 | Campo de visión | 100º o mayor |
| VDUO_R-MÍN_6 | Diámetro exterior extremo distal | 13,7 mm o menor |
| VDUO_R-MÍN_7 | Diámetro tubo de inserción | 11,3 mm o mayor |
| VDUO_R-MÍN_8 | Diámetro canal de trabajo | 4,2 mm o mayor |
| VDUO_R-MÍN_9 | Función de identificación de endoscopio | Sí |
| VDUO_R- MÍN_10 | Control del zoom electrónico desde los mandos del endoscopio | Sí (en tres pasos) |
| VDUO_R- MÍN_11 | Distancia mínima de enfoque | 6 mm o menor |
| VDUO_R- MÍN_12 | Calidad de imagen | Alta Resolución (HDTV) |
| VDUO_R- MÍN_13 | Sistema de cromoendoscopia virtual | Sí, disponible desde la empuñadura |
| VDUO_R- MÍN_14 | Cubierta Distal de un solo uso | Sí |