PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXPEDIENTE xxxx/2024

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO, SIN OPCIÓN DE COMPRA, DE EQUIPOS DE ENDOSCOPIA PARA LOS CENTROS DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO V

# AGRUPACIÓN IV. ECOENDOSCOPIA DIGESTIVA

## TORRE DE ECOENDOSCOPIA (T-ECO)

| MONITOR HD FULL DE 26” |  |  |
| --- | --- | --- |
| TE-MON_R-MÍN_1 | Con función PIP | Sí |
| TE-MON_R-MÍN_2 | Pantalla | 26” o superior |
| TE-MON_R-MÍN_3 | Resolución | Mínimo 1920 x 1080 |
| TE-MON_R-MÍN_4 | Relación de aspecto | 16:9 |
| TE-MON_R-MÍN_5 | Soportación y anclaje | La soportación (VESA) debe ser regulable de tal modo que permita alinear el marco superior del monitor con los ojos de cualquier profesional asistencial puesto en pie |
| TE-MON_R-MÍN_6 | Certificado del fabricante de Inicio de Comercialización del modelo ofertado en la Unión Europea | Adjuntar certificado firmado |
| VIDEOPROCESADOR DE ALTA DEFINICIÓN |  |  |
| TE-PROC_R-MÍN_1 | Cable de conexión con fuente de luz | Sí |
| TE-PROC_R-MÍN_2 | Suministro eléctrico | 220-240 VAC (+/- 10%) 50/60Hz (+/- 3 Hz) |
| TE-PROC_R-MÍN_3 | Protección contra descargas eléctricas | Sí |
| TE-PROC_R-MÍN_4 | Función de precongelado de imagen | Sí |
| TE-PROC_R-MÍN_5 | Alta Definición (HD) | Sí |
| TE-PROC_R-MÍN_6 | Permite escalado de imagen a HD | Sí |
| TE-PROC_R-MÍN_7 | Captura de fotos desde los botones del endoscopio con grabación en dispositivo de memoria externa | Sí |
| TE-PROC_R-MÍN_8 | Posibilidad de controlar: videoimpresoras, y sistemas de clasificación de imágenes | Sí |
| TE-PROC_R-MÍN_9 | Datos mínimos que identificar en el monitor | nº ID paciente, nombre, edad, sexo, fecha de nacimiento, características de los endoscopios, datos de grabación (duración, hora), nº de imagen, nombre del facultativo y comentarios |
| TE-PROC_R-MÍN_10 | Certificado del fabricante de Inicio de Comercialización del modelo ofertado en la Unión Europea | Adjuntar certificado firmado |
| FUENTE DE LUZ |  |  |
| TE-FTE_R-MÍN_1 | Tipo de lámpara | De xenón (libre de ozono) o LED |
| TE-FTE_R-MÍN_2 | Suministro eléctrico | 220-240 VAC (+/- 10%) 50/60Hz (+/- 3 Hz) |
| TE-FTE_R-MÍN_3 | Control automático del brillo | Sí |
| TE-FTE_R-MÍN_4 | Ajustes mantenidos aunque se apague el equipo | Sí |
| TE-FTE_R-MÍN_5 | Certificado del fabricante de Inicio de Comercialización del modelo ofertado en la Unión Europea | Adjuntar certificado firmado |
| CARRO ERGONÓMICO ESTRECHO PARA SISTEMAS ENDOSCÓPICOS |  |  |
| TE-CAR_R-MÍN_1 | Dimensiones. | En torno a: alto 1160 mm, ancho 655 mm, largo 800 mm |
| TE-CAR_R-MÍN_2 | Peso | Máximo 90 Kg. |
| TE-CAR_R-MÍN_3 | Ruedas | Mínimo 4 x 125 mm (2 con frenos) |
| TE-CAR_R-MÍN_4 | Bandeja de teclado antideslizante | Sí |
| TE-CAR_R-MÍN_5 | Colgador de endoscopios | Sí |
| TE-CAR_R-MÍN_6 | Recogedor de suelo extremo distal | Sí |
| BOMBA DE IRRIGACIÓN (no se precisa para la Torre de Endoscopia destinada a Neumología) |  |  |
| TE-BIR_R-MÍN_1 | Pedal de control | Sí |
| TE-BIR_R-MÍN_2 | Flujo regulable | Sí |
| INSUFLADOR DE CO2 (no se precisa para la Torre de Endoscopia destinada a Neumología) |  |  |
| TE-CO2_R-MÍN_1 | Conector estándar fuente CO2 | Sí |

# ECOENDOSCOPIO RADIAL (ECOEND-RAD)

| ECOEND-RAD_R_MÍN_1 | Longitud útil | 1250 mm aprox. |
| --- | --- | --- |
| ECOEND-RAD_R_MÍN_2 | Longitud total | 1550 mm aprox. |
| ECOEND-RAD_R_MÍN_3 | Sistema óptico | CMOS/CCD |
| ECOEND-RAD_R_MÍN_4 | Campo de visión | 140º o mayor |
| ECOEND-RAD_R_MÍN_5 | Dirección de visión | Frontal |
| ECOEND-RAD_R_MÍN_6 | Calidad de imagen | SDTV o HDTV |
| ECOEND-RAD_R_MÍN_7 | Función de identificación de endoscopio | Sí |
| ECOEND-RAD_R_MÍN_8 | Sistema de facilitación de la inserción | Sí |
| ECOEND-RAD_R_MÍN_9 | Diámetro exterior | 13,4 mm o menor |
| ECOEND-RAD_R_MÍN_10 | Canal de trabajo | 2,8 mm o mayor |
| ECOEND-RAD_R_MÍN_11 | Calidad de imagen ecográfica (con ecógrafo o módulo compatible) | Si |

# ECOENDOSCOPIO SECTORIAL (ECOEND-SEC)

| ECOEND-TER_R_MÍN_1 | Longitud útil | 1250 mm aprox. |
| --- | --- | --- |
| ECOEND-TER_R_MÍN_1 | Longitud total | 1550 mm aprox. |
| ECOEND-TER_R_MÍN_1 | Sistema óptico | CMOS/CCD |
| ECOEND-TER_R_MÍN_2 | Campo de visión | 140º o mayor |
| ECOEND-TER_R_MÍN_3 | Dirección de visión | Frontal |
| ECOEND-TER_R_MÍN_4 | Calidad de imagen | SDTV o HDTV |
| ECOEND-TER_R_MÍN_5 | Función de identificación de endoscopio | Sí |
| ECOEND-TER_R_MÍN_6 | Sistema de facilitación de la inserción | Sí |
| ECOEND-TER_R_MÍN_7 | Diámetro exterior | 14,6 mm o menor |
| ECOEND-TER_R_MÍN_8 | Canal de trabajo | 3,7 o mayor |
| ECOEND-TER_R_MÍN_9 | Calidad de imagen ecográfica (con ecógrafo o módulo compatible) | Si |

# ECÓGRAFO COMPATIBLE (ECOG-COMP)

| ECO-COMP_R_MÍN_1 | Compatible con ecoendoscopio radial y terapéutico incluido en el presente PPT | Si |
| --- | --- | --- |
| ECO-COMP_R_MÍN_2 | Inclusión de sonda abdominal compatible | Si |
| ECO-COMP_R_MÍN_3 | Certificado del fabricante de inicio de comercialización en la UE del modelo de ecógrafo ofertado | Si |
| ECO-COMP_R_MÍN_4 | Carro ergonómico incorporado | Si |
| ECO-COMP_R_MÍN_5 | Monitor de alta resolución | 21” o superior |
| ECO-COMP_R_MÍN_6 | Elastrografía en tiempo real | Si |
| ECO-COMP_R_MÍN_7 | Contraste armónico incluyendo mapa de tiempos de entrada | Sí |
| ECO-COMP_R_MÍN_8 | Grabación de imágenes en diferentes formatos y video | Sí |