## ANEXO 2
ANEXO 2 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OFERTA
El anexo 2 debe venir acompañado del documento Hoja de de Características Técnicas (HCT), o también conocido como Datasheet
La Hoja de de Características Técnicas (HCT), o también conocido como Datasheet, en ningún caso será un folleto comercial, ni documento procesado de texto que no venga acompañado de una declaración responsabable del fabricante del equipo ofertado que declare, y firme en todas y cada una de las hojas que conforma la HCT,
CARACTERISTICAS DEFINIDAS EN EL ANEXO I | CARACTERISTICAS DE LA OFERTA DEL LICITADOR (detallar) (debe quedar perfectamente definido lo que se incluye en la oferta o lo que es una opción no incluida) | DOCUMENTO; número de página o referencia para Localización del 'Valor' o 'Descripción' en la Características Ofertada
MICROSCOPIO QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA PLÁSTICA
Características Principales:
Si alguna de las características que se especifican en el pliego determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como similares, como guía u orientación para la presentación de ofertas, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión previa.
Estativo de suelo, con ruedas anti electroestáticas equipadas con frenos electroagnéticos de inmovilización ; con brazo articulado pivotante, para mantener el cuerpo del microscopio en suspensión, permitiéndole múltiples movimientos. Detallar dimensiones de la base con ruedas. Se valorará menor dimension de la base y sistema de autoequilibrado (detallar)
Configuración para 2 observadores. (cara a cara)
Debe disponer de funda protectora y fundas estériles y reemplazables.
Optica e iluminacion
Optica apocromatica
Aumento zoom 6:1 motorizado. Se valorará mayor zoom.
Enfoque motorizado y ajuste manual. Lente multifocal.
Se valorará mayores valores de magnificación. Detallar.
Detallar sistemas de ayuda para el enfoque para un posicionamiento rápido y preciso del microscopio
Distancia de trabajo variable de al menos 225 a 500mm, lente multifocal motorizada y/o manual. Valorándose rango más amplio. Indicar distancia mínima alcanzable y distancia máxima alcanzable, sin lentes extensoras y sin necesidad de cambiar lentes)
Oculares de gran angular 10x con ajuste dioptrico intercambiables, ajuste de distancia interpupilar, corrección dióptrica y concha de ocular ajustable. Detallar valores de ajuste dioptrico y de magnificación disponibles en la oferta para Cirujano principal y coobservador
Todos los binoculares dispondrán de un ángulo variable de al menos 180º. Detallar variabilidad de angulos de cirujano principal y coobservador. Se valorará binocular principal con giro 360º y extra de magnificación de 30% o más. Mismas características para el binocular secundario o coobservación.
Iluminación principal con lámpara de arco de xenón de 300 vatios e iluminación de reserva con lámpara LED de 75 vatios o sistema de iluminación de lámpara dual de arco de xenón de 300 vatios (a elegir por el Hospital)
Detallar sitemas de regulación del diámetro del campo de iluminación y del brillo.
Elementos de control, visualización y accionamiento
Control y gestión del equipo mediante pantalla táctil. Detallar tamaño y posibilidades de control.
Pantalla de visualización Full HD de al menos 24 pulgadas.
Sistema de memorización para personalización de parámetros
Pedal de control opcional. Detallar carateristicas y funciones.
Dispondrá de empuñaduras ergonómicas programables para el control de funciones. Detallar las funciones programables (enfoque, zoom, cambio a luz fluorescente, operaciones con el navegador y grabación, etc.)
Maniobrabilidad de control con palanca de mando XY. Detallar rango (mm x mm)
Documentación y grabación.
Cámara de alta definición, unidad de grabación Full HD 1080p (con sistema de grabación de fotografías digitales y de video)
Permitirá grabar video 4K y en formato .mp4, además de fotos en formato jpeg, bmp, png, dicom
Las imágenes obtenidas (fotos o video) podrán ser grabadas en disco duro Interno 1 Tb, USB externos o exportadas a través de un dispositivo con conexión USB, vía LAN o por la red del hospital.
Se valorará que las imágenes obtenidas (fotos o video) puedan ser exportadas a través Conexión Wifi a iPAd/iPhone o dispositivos IOS/Androidy.
Detallar caracteristicas de DICOM para transferencia de datos de imagen y vídeo desde/al PACS Gestión de pacientes mediante gestión de lista de trabajo por modalidades.
Detallar características de WLAN con punto de acceso WIFI integrado en el equipo
Módulo de fluorescencia vascular integrado para visualización intraoperatoria de vasos sanguíneos y linfáticos
Detallar caracteristicas del módulo de florescencia vascular.
· Formación:
- La empresa adjudicataria, realizará formación, para el personal implicado en el
- Presentará un plan de formación CON EL SIGUIENTE CONTENIDO,
- Personal de Electromedicina. (1.5 horas). Uso, Novedades, Alarmas y Primeras intervenciones.
- Personal de Enfermería. (2 horas). Uso, Novedades, Fungibles, Limpieza, Alarmas.
- Personal Médico. (6 horas). Uso, Novedades, Alarmas, Tipos de aplicaciones.
La oferta deberá incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del equipo y sin lo cuales este no pueda trabajar