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[bookmark: _GoBack]ANEXO 1. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
OBJETO
El objeto del presente anexo es describir las Prescripciones Técnicas mínimas que debe reunir el equipamiento objeto del contrato con destino a la ampliación y reforma del Hospital Universitario Costa del Sol, centro dependiente del SAS.
Los equipos a suministrar tendrán que cumplir con las especificaciones técnicas, composición y características establecidas como mínimas en el presente documento. Si alguna de las características establecidas en las especificaciones técnicas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión. De la misma forma, si el proveedor oferta un equipo con una configuración de características técnicas alternativa a la especificada en las prescripciones técnicas mínimas que garantice que cumple o supera la funcionalidad exigida por las mismas, éste deberá realizar una justificación técnica del cumplimiento de la funcionalidad y la especificación de esta configuración alternativa para ser evaluada durante el proceso de valoración de ofertas.
Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los licitadores del concurso.
Adicionalmente, será de obligado cumplimiento, por parte de los licitadores, la descripción y definición de los distintos apartados recogidos en la Tabla de Criterios de valoración mediante aplicación de fórmula correspondientes a cada uno de los equipos presentes en la Memoria Justificativa del expediente. La falta de información o respuesta en la descripción y definición de los distintos apartados recogidos en la Tabla de Criterios de valoración mediante aplicación de fórmula según el formato, la estructura y el orden proporcionados, será motivo de no valoración en el apartado correspondiente; incidiendo negativamente en la adjudicación.
Con objeto de facilitar y agilizar lo descrito en los textos anteriores, los licitadores deberán cumplimentar la Tabla de Datos técnicos del equipo y la Tabla de Criterios de valoración mediante aplicación de fórmula en el fichero Excel que estará a disposición de los licitadores junto con el resto de documentación del expediente.
Los Criterios de valoración mediante aplicación de fórmula formarán parte inseparable de la oferta técnica, firmados por el apoderado de la empresa en todas sus hojas y será vinculante para la empresa adjudicataria.
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
AGRUPACIÓN 1. MOTORES QUIRÚRGICOS TRAUMATOLOGÍA
Lote 1. Motor quirúrgico modular para traumatología – pequeños huesos
Motor quirúrgico modular para traumatología – pequeños huesos con las siguientes características técnicas mínimas:
Debe poder permitir las acciones de fresado, perforación, corte sagital e introducción de agujas y pines para procedimiento de hueso mediano y pequeño en una pieza de mano. 
Inclusión una pieza de mano modular.
 Una batería de iones de litio para la pieza de mano.
Una carcasa de baterías por pieza de mano.
Un cargador de baterías de litio cada seis baterías. El cargador tiene capacidad para cargar al menos 6 baterías de forma simultánea.
Ligero y fácilmente esterilizable, mediante múltiples métodos (entre ellos autoclave). 
No debe necesitar mantenimiento rutinario ni lubricación de las piezas.
El equipo tiene que disponer de la clasificación de estanqueidad a líquidos: IPX 9.
Adaptadores:
· Emboque Jacobs para brocas
· Emboque de anclaje rápido para fresas
· Introductor de agujas universal de 0,7 mm a 3,2 mm
· Cabezal para sierra

Lote 2. Motor quirúrgico grande para cirugía ortopédica y traumatológica con pieza de mano de corte de precisión
Motor quirúrgico grande para cirugía ortopédica y traumatológica con pieza de mano de corte de precisióncon las características técnicas mínimas:
Debe poder permitir las acciones de fresado, perforación, corte sagital e introducción de agujas y pines.
Piezas de mano:
Inclusión de una pieza de mano de corte sagital único de la parte distal. Se le incluye un cartucho, con el movimiento de la cuchilla solo en la parte distal.
Inclusión de una pieza de mano dedicada de doble gatillo para brocas/fresas.
Ligero y fácilmente esterilizable, mediante múltiples métodos (entre ellos autoclave). 
No debe necesitar mantenimiento rutinario ni lubricación de las piezas.
El equipo tiene que disponer de la clasificación de estanqueidad a líquidos: IPX 9.
Emboques: 
· Adaptador jacobs para brocas
· Adaptador Hudson/Trinkle modificado fresador.
Accesorios:
· Al menos dos baterías de iones de litio por pieza de mano.
· Al menos 1 carcasa por pieza de mano.
· Un cargador de baterías de litio cada seis baterías. El cargador tiene capacidad para cargar al menos 6 baterías de forma simultánea.
· Incluye contenedor de esterilización con filtro y bandeja especifica.

Lote 3. Motor para pequeños fragmentos con consola
Motor para pequeños fragmentos con consola con las siguientes características técnicas mínimas:
Motor de funcionamiento con consola con pantalla táctil, para la conexión y configuración de distintas piezas de mano y pedales.
Dos cables para la conexión de las piezas de mano con la consola.
Pedal para accionar el motor 1 unidad
Mando manual para accionar el motor 1 unidad.
Inclusión de contenedor de esterilización con filtro y bandeja.
No debe necesitar mantenimiento rutinario ni lubricación de las piezas.
El equipo tiene que disponer de la clasificación de estanqueidad a líquidos: IPX 9.
Piezas de mano:
· Motor modular tipo pistola con capacidad para todo tipo de adaptadores de fresas, brocas, agujas y pines.
· Motor tipo lápiz con adaptador para perforar/fresar con velocidad de al menos 40.000 rpm, con adaptadores para cirugía percutánea.
· Motor tipo lápiz dedicado para sierra sagital.
Adaptadores:
· Emboque Jacobs para brocas
· Emboque de anclaje rápido para fresas
· Introductor de agujas universal de 0,7 mm a 3,2 mm
· Cabezal para sierra

Lote 4. Electrobisturí con módulo de coagulación por plasma de argón para endoscopia avanzada
Electrobisturí con módulo de coagulación por plasma de argón para endoscopia avanzada con las siguientes características técnicas mínimas:
Equipo basado en tecnología digital.
Con pedal doble de corte y coagulación. 
Potencia de corte mayor de 200W.
Potencia de coagulación 200 W. 
Frecuencia de trabajo mínima de 350 KHz. 
Sistema de seguridad de placa. Análisis de simetría. Modo de trabajo para neonatos. 
Módulo de coagulación por plasma de argón no integrado en el electrobisturí, módulos separados.
Sistema de corte inteligente autorregulado. 
Sistema de corte monopolar puro. 
Sistema de coagulación monopolar y bipolar. 
Sistema de coagulación monopolar lenta para coagulación profunda. 
Sistema de coagulación monopolar sin contacto. 
Sistema de corte fraccionado con intervalos de coagulación. Especialmente desarrollado para procedimientos endoscópicos en gastroenterología y neumología que utilicen accesorios de asa o aguja. 
Creación de programas y subprogramas.
Sistemas de protección con alarmas visuales y acústicas. 
Carro de transporte para albergar: módulo de electrobisturí, módulo de coagulación por plasma de argón y botella de argón. 
Actualización del software por conexión a PC.
Con 2 conexiones monopolares y 1 bipolar.
Al menos 3 modos de argón compatible con diferentes sondas, frontales, laterales y 360º.
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