## AGRUPACIÓN 1
AGRUPACIÓN 1. MOTORES QUIRÚRGICOS TRAUMATOLOGÍA
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | Empresa licitadora |  | Motores y consolas
|  | MOTOR QUIRÚRGICO MODULAR PARA TRAUMATOLOGÍA – PEQUEÑOS HUESOS | Descripción oferta | Referencia documental
LOTE | 1 | Motor quirúrgico modular para traumatología – pequeños huesos | Modelo
Motor quirúrgico modular para traumatología – pequeños huesos con las siguientes características técnicas mínimas:
● Debe poder permitir las acciones de fresado, perforación, corte sagital e introducción de agujas y pines para procedimiento de hueso mediano y pequeño en una pieza de mano.
● Incluye una pieza de mano modular.
● Una batería de iones de litio para la pieza de mano.
● Una carcasa de baterías por pieza de mano.
● Un cargador de baterías de litio cada seis baterías. El cargador tiene capacidad para cargar al menos 6 baterías de forma simultánea.
Adaptadores:
o Emboque Jacobs para brocas
o Emboque de anclaje rápido para fresas
o Introductor de agujas universal de 0,7 mm a 3,2 mm
o Cabezal para sierra
● Ligero y fácilmente esterilizable, mediante múltiples métodos (entre ellos autoclave).
● No necesita mantenimiento rutinario ni lubricación de las piezas.
● Clasificación de estanqueidad a líquidos: IPX 9
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | Empresa licitadora
|  | MOTOR QUIRÚRGICO GRANDE PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA CON PIEZA DE MANO DE CORTE DE PRECISIÓN | Descripción oferta | Referencia documental
LOTE | 2 | Motor quirúrgico grande para cirugía ortopédica y traumatológica con pieza de mano de corte de precisión | Modelo
Motor quirúrgico grande para cirugía ortopédica y traumatológica con pieza de mano de corte de precisióncon las características técnicas mínimas:
● Debe poder permitir las acciones de fresado, perforación, corte sagital e introducción de agujas y pines.
Piezas de mano:
● Incluye una pieza de mano de corte sagital único de la parte distal. Se le incluye un cartucho, con el movimiento de la cuchilla solo en la parte distal.
● Incluye una pieza de mano dedicada de doble gatillo para brocas/fresas.
Emboques:
Adaptador jacobs para brocas
Adaptador Hudson/Trinkle modificado fresador.
Accesorios:
Al menos dos baterías de iones de litio por pieza de mano.
Al menos 1 carcasa por pieza de mano.
Un cargador de baterías de litio cada seis baterías. El cargador tiene capacidad para cargar al menos 6 baterías de forma simultánea.
Incluye contenedor de esterilización con filtro y bandeja especifica.
● Ligero y fácilmente esterilizable, mediante múltiples métodos (entre ellos autoclave).
● No necesita mantenimiento rutinario ni lubricación de las piezas.
● Clasificación de estanqueidad a líquidos: IPX 9
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | Empresa licitadora
|  | MOTOR PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS CON CONSOLA | Descripción oferta | Referencia documental
LOTE | 3 | Motor para pequeños fragmentos con consola | Modelo
Motor para pequeños fragmentos con consola con las siguientes características técnicas mínimas:
● Motor de funcionamiento con consola con pantalla táctil, para la conexión y configuración de distintas piezas de mano y pedales.
Piezas de mano:
o Motor modular tipo pistola con capacidad para todo tipo de adaptadores de fresas, brocas, agujas y pines.
o Motor tipo lápiz con adaptador para perforar/fresar con velocidad de al menos 40.000 rpm, con adaptadores para cirugía percutánea.
o Motor tipo lápiz dedicado para sierra sagital.
Adaptadores:
o Emboque Jacobs para brocas
o Emboque de anclaje rápido para fresas
o Introductor de agujas universal de 0,7 mm a 3,2 mm
o Cabezal para sierra
● Dos cables para la conexión de las piezas de mano con la consola.
● Pedal para accionar el motor 1 unidad
● Mando manual para accionar el motor 1 unidad.
● Incluye contenedor de esterilización con filtro y bandeja.
● No necesita mantenimiento rutinario ni lubricación de las piezas
● Clasificación de estanqueidad a líquidos: IPX 9

## LOTE 4
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | Empresa licitadora
|  | ELECTROBISTURÍ CON MÓDULO DE COAGULACIÓN POR PLASMA DE ARGÓN | Descripción oferta | Referencia documental
LOTE | 4 | Electrobisturí con módulo de coagulación por plasma de argón para endoscopia avanzada | Modelo
• Puesta en marcha rápida y sencilla sin necesidad de calibración ni mantenimiento preventivo.
• Basado en tecnología digital
• Con pedal doble de corte y coagulación.
• Potencia de corte mayor de 200W
• Potencia de coagulación 200 W.
• Frecuencia de trabajo mínima de 350 KHz.
• Sistema de seguridad de placa. Análisis de simetría. Modo de trabajo para neonatos.
• Módulo de coagulación por plasma de argón no integrado en el electrobisturí, módulos separados
• Sistema de corte inteligente autorregulado.
• Sistema de corte monopolar puro.
• Sistema de coagulación monopolar y bipolar.
• Sistema de coagulación monopolar lenta para coagulación profunda.
• Sistema de coagulación monopolar sin contacto.
• Sistema de corte fraccionado con intervalos de coagulación. Especialmente desarrollado para procedimientos endoscópicos en gastroenterología y neumología que utilicen accesorios de asa o aguja.
• Creación de programas y subprogramas
• Sistemas de protección con alarmas visuales y acústicas.
• Carro de transporte para albergar: módulo de electrobisturí, módulo de coagulación por plasma de argón y botella de argón.
• Actualización del software por conexión a PC.
• Con 2 conexiones monopolares y 1 bipolar.
• Al menos 3 modos de argón compatible con diferentes sondas, frontales, laterales y 360º