ANEXO 1. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

OBJETO

El objeto del presente anexo es describir las Prescripciones Técnicas mínimas que debe reunir el equipamiento objeto del contrato con destino a la ampliación y reforma del Hospital Costa del Sol, centro dependiente del SAS.

Los equipos a suministrar tendrán que cumplir con las especificaciones técnicas, composición y características establecidas como mínimas en el presente documento. Si alguna de las características establecidas en las especificaciones técnicas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión. De la misma forma, si el proveedor oferta un equipo con una configuración de características técnicas alternativa a la especificada en las prescripciones técnicas mínimas que garantice que cumple o supera la funcionalidad exigida por las mismas, éste deberá realizar una justificación técnica del cumplimiento de la funcionalidad y la especificación de esta configuración alternativa para ser evaluada durante el proceso de valoración de ofertas.

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los licitadores del concurso.

Con objeto de facilitar y agilizar lo descrito en los textos anteriores, los licitadores deberán cumplimentar la Tabla de Datos técnicos del equipo en el fichero Excel que estará a disposición de los licitadores junto con el resto de documentación del expediente.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

LOTE 1. LÁSER DE CO2 QUIRÚRGICO

Láser de CO2 quirúrgico con uso compartido con especialidades de Dermatología, Ginecología y otras especialidades, con las siguientes características técnicas mínimas:

- Equipo con aplicaciones quirúrgicas dermatológicas, ginecológicas y otros procedimientos quirúrgicos.

- Potencia ajustable. Potencia máxima que alcance, al menos los 30W, en modo continuo y pulsado.

- Longitud de onda de 10.600 nm,

- Rayo guía de diodo rojo para dirigir el láser y regulable en intensidad.

- Pantalla táctil a color integrada en el equipo.

- Modos de trabajos continuos y pulsados.

- Brazo articulado con conducción por espejos, de 6 o más articulaciones y plegable, facilitando el manejo y configuración en cualquier posición.

- Sistema de refrigeración cerrado

- Con botón de emergencia.

- Consola rodable con sistema de bloqueo.

- Inclusión de micromanipulador:

  - Adaptable a los principales microscopios y colposcopios del mercado.

  - Permite ajuste de la distancia focal.

- Escáner o escáneres con uso para aplicaciones quirúrgicas, ginecológicas y dermatológicas con diversos patrones de escaneo, seleccionables desde la pantalla de tratamiento.

Algunos de los accesorios que se deben incluir, sin perjuicio de que el equipo debe incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, son:

- Piezas y terminales para tratamientos ginecológicos.

- Piezas y terminales para tratamientos dermatológicos.

- Piezas y terminales para tratamiento quirúrgicos generales.

- Gafas de protección de usuarios.

LOTE 2. LÁSER NEODIMIO YAG/IPL PARA DERMATOLOGÍA

Láser de Neodimio Yag con luz pulsada para aplicaciones dermatológicas con las siguientes características técnicas mínimas:

- Consola:

  - Cambio de luz pulsada a Nd: YAG por pantalla sin necesidad de apagar el dispositivo.

  - Disparo a través de pedal y/o pieza de mano.

  - Sistema de refrigeración.

  - Equipo rodable con sistema de bloqueo.

- Pieza de mano ND: YAG:

  - Tecnología de granate Itrio y aluminio dopado con impurezas de Neodimio (ND:YAG).

  - Longitud de onda de 1.064 nm.

  - Spot de tamaños regulables, al menos entre 3 tamaños distintos. Indicar tamaños.

  - Fluencia máxima que alcance al menos los 450 J/cm2.

- Pieza de mano de Luz Pulsada:

  - Cabezal con tamaño del punto entre 3 y 1,5 cm2, que contemple al menos los siguientes rangos de longitudes de onda: 570-670 nm y 870-950 nm.

  - Anchura de pulso ajustable. Indicar.

Deberá incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

LOTE 3. TORRE DE CIRUGÍA LAPAROSCOPIA/HISTEROSCOPIA PARA GINECOLOGÍA

Torre de cirugía laparoscopia/histeroscopia para ginecología con las siguientes características técnicas mínimas y composición:

- Composición:

  - Monitor 4K de 32”.

  - Fuente de luz LED compatible con cirugía guiada por fluorescencia.

  - Video procesador 4K compatible con cirugía guiada por fluorescencia.

  - Cabezal de cámara 4K compatible con cirugía guiada por fluorescencia.

  - Ópticas de 0º y 30º

  - Cable de luz

  - Insuflador de CO2 para laparoscopia

  - Generador de resectoscopio y electrodo disección

  - Bomba de irrigación y aspiración

  - Carro abierto de transporte

Descripción técnica mínima:

- Monitor 4K de 32”:

  - Monitor a color de 4K de resolución.

  - Dimensión mínima de pantalla de 32”.

  - Incorporación de niveles de brillo, contraste y profundidad de color elevados que permita una reproducción natural de las imágenes fijas y en movimiento:

    - Nivel de brillo máximo de al menos 500 cd/m2.

    - Contraste de al menos 1.100:1

    - Profundidad de color de al menos 10 bits.

  - Ángulo de visión: mínimo 178º.

- Fuente de luz LED compatible con cirugía guiada por fluorescencia:

  - Fuente de luz fría LED.

  - Emisión de luz blanca.

  - Emisión de luz NIR (cercana al infrarrojo) para cirugía guiada por fluorescencia.

  - Permita selección de varios modos de iluminación en cirugía por fluorescencia. Indicar.

  - Intensidad de luz ajustable.

- Video procesador 4K compatible con cirugía guiada por fluorescencia:

  - Video procesador con resolución 4K.

  - Compatibilidad con cabezales de cámara 4K.

  - Sistema de grabación de imágenes y video, integrado o en módulo/equipo aparte.

  - Con las siguientes funciones mínimas:

    - Control de ajustes.

    - Diferentes modos de visualización de fluorescencia. Indicar.

- Cabezal de cámara 4K compatible con cirugía guiada por fluorescencia:

  - Cabezal de cámara con chips CMOS.

  - Cabezal con resolución 4K.

  - Apta para cirugía guiada por fluorescencia.

  - Distancia focal f=19 +/- 2 mm.

  - Zoom digital de fácil manejo.

  - Enfoque automático dentro de los parámetros de la distancia focal indicada anteriormente, y manual.

  - Peso no superior a 500 gr.

  - Esterilizable.

- Ópticas:

  - Óptica 0º laparoscopia 10 mm de diámetro, apta para cirugía guiada por fluorescencia, longitud de 32 +/- 2 cm, esterilizables en autoclave y cable de luz de fibra óptica.

  - Óptica 30º laparoscopia 10 mm de diámetro, apta para cirugía guiada por fluorescencia, longitud de 32 +/- 2 cm, esterilizable en autoclave y cable de luz de fibra óptica.

- Cable de luz de fibra óptica termorresistente de al menos 250 cm de longitud.

- Insuflador de CO2 para laparoscopia:

  - Compatible con conexión a red centralizada / botellas.

  - Flujo máximo que alcance al menos los 45 l/min.

  - Pantalla táctil para facilitar manejo del equipo, ajuste de parámetros y la visualización.

  - Presión máxima que alcance al menos los 25 mmHg de presión.

  - Sistema de calentamiento de CO2, ya sea integrado o en módulo/equipo aparte.

  - Diferentes modos de insuflación. Mínimo dos modos. Indicar.

  - Señal de alarma acústica y óptica.

- Generador de resectoscopio y electrodo de disección.

  - Mínimo 1 salida monopolar y 1 salidas bipolar.

  - Diferentes niveles de corte y coagulación. Indicar.

  - Interruptor mediante pedal o pedales, que permita la activación del corte y coagulación del tejido.

  - Electrodo de disección.

- Bomba de irrigación y aspiración:

  - Control de irrigación de líquidos para procedimientos quirúrgicos y diagnósticos.

  - Control de succión/aspiración para procedimientos quirúrgicos y diagnósticos, integrado en este u otro equipo de la torre o incorporado como equipo/módulo aparte.

  - Pantalla táctil en color.

  - Elementos que permitan la monitorización de la presión y flujo

  - Software apropiado para su utilización en procedimientos de histeroscopia.

- Carro abierto de transporte:

  - Brazo abatible para monitor, que permita la regulación en altura del monitor y su rotación.

  - Estantes para albergar todos los elementos de la torre.

  - Inclusión de cajón.

  - Soporte para botellas de CO2.

  - Sistema de parachoques.

  - Ocultación del cableado.

  - Carro rodable con sistema de bloqueo de ruedas.

Algunos de los accesorios que se deben incluir, sin perjuicio de que el equipo debe incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, son:

- Funda protectora para el monitor.

- Contenedores para esterilización de las ópticas del equipo.

- Tubo para el insuflador de CO2.

- Recipiente de esterilización para el electrodo de disección bipolar.

- Set inicial de elementos fungibles de la bomba de irrigación y aspiración: tubos de irrigación y succión.

LOTE 4. TORRE LAPAROSCoPIA CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

Torre de cirugía laparoscopia para cirugía general y digestiva con las siguientes características técnicas mínimas y composición:

- Composición:

  - Monitor 4K de 32”.

  - Fuente de luz LED compatible con cirugía guiada por fluorescencia.

  - Video procesador 4K compatible con cirugía guiada por fluorescencia

  - Cabezal de cámara 4K compatible con cirugía guiada por fluorescencia

  - Ópticas de 0º y 30º

  - Cable de luz

  - Insuflador de CO2 para laparoscopia

  - Carro abierto de transporte

Descripción técnica mínima:

- Monitor 4K de 32”:

  - Monitor a color de 4K de resolución.

  - Dimensión mínima de pantalla de 32”.

  - Incorporación de niveles de brillo, contraste y profundidad de color elevados que permita una reproducción natural de las imágenes fijas y en movimiento:

    - Nivel de brillo máximo de al menos 500 cd/m2.

    - Contraste de al menos 1.100:1

    - Profundidad de color de al menos 10 bits.

  - Ángulo de visión: mínimo 178º.

- Fuente de luz LED compatible con cirugía guiada por fluorescencia:

  - Fuente de luz fría LED.

  - Emisión de luz blanca.

  - Emisión de luz NIR (cercana al infrarrojo) para cirugía guiada por fluorescencia.

  - Permita selección de varios modos de iluminación en cirugía por fluorescencia. Indicar.

  - Intensidad de luz ajustable.

- Video procesador 4K compatible con cirugía guiada por fluorescencia

  - Video procesador con resolución 4K.

  - Compatibilidad con cabezales de cámara 4K.

  - Sistema de grabación de imágenes y video, integrado o en módulo/equipo aparte.

  - Con las siguientes funciones mínimas:

    - Control de ajustes.

    - Diferentes modos de visualización de fluorescencia. Indicar.

- Cabezal de cámara 4K compatible con cirugía guiada por fluorescencia:

  - Cabezal de cámara con chips CMOS.

  - Cabezal con resolución 4K.

  - Apta para cirugía guiada por fluorescencia.

  - Distancia focal f=19 +/- 2 mm.

  - Zoom digital de fácil manejo.

  - Enfoque automático dentro de los parámetros de la distancia focal indicada anteriormente, y manual.

  - Peso no superior a 500 gr.

  - Esterilizable.

- Ópticas:

  - Óptica 0º laparoscopia 10 mm de diámetro, apta para cirugía guiada por fluorescencia, longitud de 32 +/- 2 cm, esterilizables en autoclave y cable de luz de fibra óptica.

  - Óptica 30º laparoscopia 10 mm de diámetro, apta para cirugía guiada por fluorescencia, longitud de 32 +/- 2 cm, esterilizable en autoclave y cable de luz de fibra óptica.

- Cable de luz de fibra óptica termorresistente de al menos 250 cm de longitud.

- Insuflador de CO2 para laparoscopia:

  - Compatible con conexión a red centralizada / botellas.

  - Flujo máximo que alcance al menos los 45 l/min.

  - Pantalla táctil para facilitar manejo del equipo, ajuste de parámetros y la visualización.

  - Presión máxima que alcance al menos los 25 mmHg de presión.

  - Sistema de calentamiento de CO2, ya sea integrado o en módulo/equipo aparte.

  - Diferentes modos de insuflación. Mínimo dos modos. Indicar.

  - Señal de alarma acústica y óptica.

- Carro abierto de transporte:

  - Brazo abatible para monitor, que permita la regulación en altura del monitor y su rotación.

  - Estantes para albergar todos los elementos de la torre.

  - Inclusión de cajón.

  - Soporte para botellas de CO2.

  - Sistema de parachoques.

  - Ocultación del cableado.

  - Carro rodable con sistema de bloqueo de ruedas.

Algunos de los accesorios que se deben incluir, sin perjuicio de que el equipo debe incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, son:

- Funda protectora para el monitor.

- Contenedores para esterilización de las ópticas del equipo.

- Tubo para el insuflador de CO2.

LOTE 5. TORRE ARTROSCOPIA PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

Torre de artroscopia para cirugía ortopédica y traumatología con las siguientes características técnicas mínimas y composición:

- Composición:

  - Monitor 4K de 32”.

  - Fuente de luz LED.

  - Video procesador 4K

  - Cabezal de cámara 4K

  - Cable de luz.

  - Motor para cirugía artroscópica con sistema de resección.

  - Bomba de irrigación y aspiración.

  - Carro abierto de transporte.

Descripción técnica mínima:

- Monitor 4K de 32”:

  - Monitor a color de 4K de resolución.

  - Dimensión mínima de pantalla de 32”.

  - Incorporación de niveles de brillo, contraste y profundidad de color elevados que permita una reproducción natural de las imágenes fijas y en movimiento:

    - Nivel de brillo máximo de al menos 500 cd/m2.

    - Contraste de al menos 1.100:1

    - Profundidad de color de al menos 10 bits.

  - Ángulo de visión: mínimo 178º.

- Fuente de luz LED:

  - Fuente de luz fría LED.

  - Intensidad de luz ajustable.

- Video procesador 4K:

  - Video procesador con resolución 4K.

  - Compatibilidad con cabezales de cámara 4K.

  - Sistema de grabación de imágenes y video, integrado o en módulo/equipo aparte.

  - Con las siguientes funciones mínimas:

    - Control de ajustes.

- Cabezal de cámara 4K:

  - Cabezal de cámara con chips CMOS.

  - Cabezal con resolución 4K.

  - Distancia focal f=19 +/- 2 mm.

  - Zoom digital de fácil manejo.

  - Enfoque automático dentro de los parámetros de la distancia focal indicada anteriormente, y manual.

  - Peso no superior a 500 gr.

  - Esterilizable.

- Cable de luz de fibra óptica termorresistente de al menos 250 cm de longitud.

- Motor para cirugía artroscópica con sistema de resección:

  - Consola:

    - Pantalla para control y visualización de parámetros. Pieza de mano para artroscopia:

      - Solución compatible para uso en pequeñas y grandes articulaciones.

      - Alcance una velocidad de 8.000 revoluciones por minuto como mínimo.

      - Control mediante pedal y/o manual.

    - Incorporación de variedad de sinoviotomos, fresas para procedimientos de cirugía artroscópica para grandes y pequeñas articulaciones.

  - Sistema de resección integrado o como módulo/equipo aparte.

- Bomba de irrigación:

  - Control de irrigación de líquidos para procedimientos quirúrgicos y diagnósticos.

  - Control de succión/aspiración para procedimientos quirúrgicos y diagnósticos, integrado en este u otro equipo de la torre o incorporado como equipo/módulo aparte.

  - Pantalla táctil en color.

  - Presión de irrigación máxima hasta los 150 mmHg.

  - Flujo de irrigación máxima que alcance, al menos, los 1,6 l/min.

  - Software apropiado para procedimientos de artroscopia.

- Carro abierto de transporte:

  - Brazo abatible para monitor, que permita la regulación en altura del monitor y su rotación.

  - Estantes para albergar todos los elementos de la torre.

  - Inclusión de cajón.

  - Sistema de parachoques.

  - Ocultación del cableado.

  - Carro rodable con sistema de bloqueo de ruedas.

Algunos de los accesorios que se deben incluir, sin perjuicio de que el equipo debe incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, son:

- Funda protectora para el monitor.

- Set inicial de elementos fungibles de la bomba de irrigación y aspiración: tubos de irrigación y succión.

LOTE 6. TORRE CIRUGÍA ORL

Torre para cirugía ORL con las siguientes características técnicas mínimas y composición:

- Composición:

  - Monitor 4K de 32”.

  - Fuente de luz LED.

  - Video procesador 4K.

  - Cabezal de cámara 4K

  - Cable de luz.

  - Carro abierto de transporte.

  - Ópticas de 0º y 30º.

Descripción técnica mínima:

- Monitor 4K de 32”:

  - Monitor a color de 4K de resolución.

  - Dimensión mínima de pantalla de 32”.

  - Incorporación de niveles de brillo, contraste y profundidad de color elevados que permita una reproducción natural de las imágenes fijas y en movimiento:

    - Nivel de brillo máximo de al menos 500 cd/m2.

    - Contraste de al menos 1.100:1

    - Profundidad de color de al menos 10 bits.

  - Ángulo de visión: mínimo 89º/89 º (izquierda/derecha).

- Fuente de luz LED:

  - Fuente de luz fría LED.

  - Emisión de luz blanca.

  - Intensidad de luz ajustable.

- Video procesador 4K:

  - Video procesador con resolución 4K.

  - Compatibilidad con cabezales de cámara 4K.

  - Sistema de grabación de imágenes y video, integrado o en módulo/equipo aparte.

  - Con las siguientes funciones mínimas:

    - Control de ajustes.

- Cabezal de cámara 4K:

  - Cabezal de cámara con chips CMOS.

  - Cabezal con resolución 4K.

  - Distancia focal f=19 +/- 2 mm.

  - Zoom digital de fácil manejo.

  - Enfoque automático dentro de los parámetros de la distancia focal indicada anteriormente, y manual.

  - Peso no superior a 500 gr.

  - Esterilizable en autoclave

- Cable de luz de fibra óptica termorresistente de al menos 250 cm de longitud.

- Carro abierto de transporte:

  - Brazo abatible para monitor, que permita la regulación en altura del monitor y su rotación.

  - Estantes para albergar todos los elementos de la torre.

  - Inclusión de cajón.

  - Sistema de parachoques.

  - Ocultación del cableado.

  - Carro rodable con sistema de bloqueo de ruedas.

- Ópticas:

  - Óptica 0º laparoscopia 4 mm de diámetro, longitud de 18 +/- 2 cm, esterilizable en autoclave y cable de luz de fibra óptica.

  - Óptica 30º laparoscopia 4 mm de diámetro, longitud de 18 +/- 2 cm, esterilizable en autoclave y cable de luz de fibra óptica.

  - Óptica 0º laparoscopia 3 mm +/- 0.5 mm de diámetro, longitud de 14 cm +/- 2 cm, esterilizable en autoclave y cable de luz de fibra óptica.

  - Óptica 30º laparoscopia 3 mm +/- 0.5 mm de diámetro, longitud de 14 cm +/- 2 cm, esterilizable en autoclave y cable de luz de fibra óptica.

Algunos de los accesorios que se deben incluir, sin perjuicio de que el equipo debe incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, son:

- Funda protectora para el monitor.

- Contenedores para esterilización de las ópticas del equipo.

LOTE 7. MOTOR QUIRÚRGICO ORL

Conjunto de aparatos para la resección o el desbridamiento de tejido blando y óseo en la cavidad nasal o la zona del oído durante los procedimientos de otorrinolaringología, incluyendo la cirugía sinusal endoscópica. Consta de una unidad de transformador de alimentación o control con controles operativos, pantalla de configuración, cables de conexión eléctricos y piezas de mano giratoria que puede funcionar con diversas fresas y hojas, tanto rectas como curvadas, u otros instrumentos giratorios. Algunos modelos cuentan con software especial que proporciona los parámetros óptimos para el procedimiento. Incluye en la misma consola módulo de irrigación o aspiración.

Consola motor ORL con las siguientes características técnicas mínimas:

- Sistema de ayuda en pantalla.

- Pantalla de control, preferiblemente en color.

- Menú de pantalla e información en castellano.

- Bomba de irrigación y refrigeración para la irrigación de las cuchillas, fresas y refrigeración del motor.

- Sistema de conexión a diferentes piezas de mano (motores).

- Detección automática de la pieza de mano conectada con selección automática de los parámetros estándar de utilización de la misma.

- Capacidad de actualizaciones del software de uso.

- Regulación automática de potencia.

- Velocidad variable de los motores desde los mangos, desde la consola y/o desde los pedales.

- Control de parada del motor

- Motor, accesorios, etc. esterilizables.

- Constará de los siguientes elementos como mínimo:

  - Pedal multifunción:

    - Botón de cambio de pieza de mano.

    - Botón de cambio de sentido de corte.

    - Botón de cambio de preferencias de utilización de la pieza de mano.

  - Motor para cirugía otológica:

    - Pieza de mano recta con posibilidad de utilización de fresas curvas.

    - Avance de fresa en sentido horario y antihorario.

    - Sistema de arranque y frenado.

    - Sistema de refrigeración de la pieza de mano.

  - Motor para cirugía nasosinusal y laríngea:

    - Mango ergonómico.

    - Mecanismo para conexión rápida de cuchillas y fresas.

    - Posibilidad de adaptación de cuchillas, fresas, fresas para cirugía de base de cráneo y cuchillas para cirugía laríngea.

    - Velocidad de hasta 5.000 rpm en corte oscilante y 12.000 en avance.

  - Micromotor para cirugía estapedia:

    - Micromotor para fresado de cirugía del oído medio y platina del estribo.

    - Pieza ultraligera con angulada.

Algunos de los accesorios que se deben incluir, sin perjuicio de que el equipo debe incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, son:

- Juegos de fresa, brocas, etc., adaptadas a cada especialidad.

- Caja de esterilización para dos piezas de mano.

- Pedal.

- Cable Interface consola-pedal.

- Todos aquellos accesorios estándar necesarios para procedimientos quirúrgicos de Otorrinolaringología.

LOTE 8. CENTRÍFUGA ESTÁNDAR

Centrífuga de sobremesa para consultas de Hospital de día oncohematológico con las siguientes características técnicas mínimas:

- Centrífuga de rotor oscilante.

- Pantalla de visualización y selección de parámetros de funcionamiento.

- Velocidad ajustable, con valor máximo de al menos 4.000 rpm en oscilante.

- Capacidad de carga máxima que permita la capacidad en oscilante de rotor de 4 vasos/frascos de 250 ml como mínimo.

- Temporizador que alcance al menos los 90 min de funcionamiento en continuo.

- Al menos 9 perfiles de aceleración y frenado.

- Bloqueo automático de tapa durante su funcionamiento.

Algunos de los accesorios que se deben incluir, sin perjuicio de que el equipo debe incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, son:

- Rotor oscilante y juego de adaptadores para tubos de 50 ml, 15ml, 10ml, 5 ml.

LOTE 9. UNIDAD COMPACTA DE ORL CON MICROSCOPIO INTEGRADO Y PROCESADOR DE IMAGEN

Unidad ORL compacta que integre el equipo de endoscopia, microscopía y monitorización, con las siguientes características técnicas mínimas:

- Unidad compacta de tratamiento y almacenaje:

  - Integración de equipo de endoscopia y microscopio de diagnóstico.

  - Al menos 1 cajón para instrumental, con extracción total y guías con sistema de amortiguación/cierre suave.

  - Superficie para instrumentos con bandejas.

  - Cubierta/Tapa transparente.

  - Con soportes para instrumentos, espéculos y endoscopios (al menos para 2 rígidos y 1 flexible).

  - Papelera/contenedor de residuos.

  - Sistema de aspiración:

    - Flujo máximo de aspiración de al menos 40 litros por minuto.

    - Depósito de secreciones lavable o con sistema de bolsa/recipientes desechable y protección de sobrellenado.

    - Depósito con volumen mínimo de 1 litro.

    - Bomba de aspiración con filtro antibacteriano.

    - Interruptor automático de encendido/apagado para función de vacío.

- Microscopio de diagnóstico ORL:

  - Microscopio de diagnóstico ORL integrado en la unidad.

  - Binocular recto de gran campo, mínimo de 10x.

  - Objetivo 200 mm o 250 mm.

  - Brazo articulado con frenos que permita fijar la posición deseada.

  - Cambiador de aumentos de al menos 3 posiciones. Indicar.

  - Fuente de luz LED.

- Sistema de endoscopia compuesto por:

  - Monitor para visualización, resolución mínima de 1920 x 1080, Full HD.

  - Cámara, apta para conexión a fibroendoscopios ya existentes en el Hospital.

  - Sistema para captura y almacenaje de imágenes y vídeos en medio interno o externo. Con interfaz HL7 y DICOM para integración en HIS o PACS.

  - Fuente de luz tipo LED.

Deberá incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

LOTE 10. COLPOSCOPIO/ MICROSCOPIO GINECOLOGÍA CON CÁMARA Y MONITOR

Colposcopio/Microscopio con destino al servicio de ginecología con cámara y monitor con las siguientes características técnicas mínimas:

- Colposcopio/Microscopio para servicio de ginecología:

  - Cabezal óptico estereoscópico con binocular inclinado de 45º. Posibilidad de uso con binocular recto.

  - Oculares gran angulares de 10x, con ajuste dióptrico en ambos ojos, con ajuste de distancia interpupilar y protección ocular.

  - Cambiador de aumentos de al menos 5 posiciones.

  - Lente objetivo con distancia focal f=300 mm.

  - Magnificación variable. Indicar.

  - Sistema de iluminación:

    - Fuente de iluminación fría mediante tecnología LED.

    - Filtro verde incorporado.

  - Equipo sobre estativo de pie rodable con frenos.

  - Sistema de enfoque macrométrico y micrométrico.

  - Sistema de regulación y bloqueo en el movimiento del cabezal y brazos.

- Sistema para captura y almacenaje de imágenes y vídeos en medio interno o externo, con cámara de vídeo y monitor de al menos 21” y a color.

Deberá incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

LOTE 11. INCUBADOR

Incubador embrionario multicámara con control de CO2 y O2 que tiene las siguientes características:

- Mínimo 6 cámaras de incubación independientes.

- Medida de la temperatura por cada cámara de incubación.

- Sensores de medición de CO2 y O2.

- Capacidad mínima de una sola cámara: 3 placas Petri de 60 mm o 6 placas Petri de 35 mm.

- Visualización mediante pantalla o displays de los parámetros de incubación.

- Control de temperatura, y concentraciones de O2 y CO2.

- Software de registro y monitorización de parámetros.

- Alarmas visibles y/o audibles para informar de anomalías de funcionamiento y desviaciones de parámetro establecidos.

- Equipo de sobremesa.

Deberá incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

LOTE 12: UNIDAD DE EXPLORACIÓN/REFRACCIÓN (SIN CÁMARA/ORDENADOR)

Cada unidad de exploración estará compuesta e incluirá los siguientes elementos:

- Tablero para 2 instrumentos, cajón para para juego de lentes y sillón con reposapiés

- Lámpara hendidura (led)

- Frontofocómetro automatizado

- Tonómetro aplanación integrado en lampara hendidura

- Juego de lentes

- Montura gafa adulto

- Montura gafa pediátrica

- Oftalmoscopio binocular

- Retinoscopio / oftalmoscopia. 2 mangos con base cargador

- Tonómetro de aplanación, manual

- Pantalla de optotipos

Elementos del equipo unidad de exploración/refracción con las siguientes características técnicas mínimas:

- Unidad de exploración / refracción con tablero para 2 instrumentos, cajón para para juego de lentes y sillón con reposapiés.

  - Tablero para 2 instrumentos con cajón para juego de lentes y sillón con reposapiés.

  - Unidad de refracción con tablero deslizante con elevación para dos instrumentos

  - Configurable en versiones derecha e izquierda.

  - Combinable con sillón con reposabrazos y reposapiés plegables.

  - Elevación/bajada del tablero y sillón desde el panel de control.

- Lámpara hendidura.

  - Lámpara de Hendidura tipo Galileo con tubos binoculares convergentes.

  - Iluminación LED (graduable) de elevada intensidad.

  - Posibilidad de selección de 5 aumentos con cuatro filtros. (6x – 10x – 16x – 25x – 40x).

  - Incluye difusor azul, filtro azul, libre de rojos y de densidad neutral para observar con fondo de ojo.

  - Control de posicionamiento con una sola mano, con test de fijación, escala de medición angular e inclinación versátil de la hendidura.

  - Incluye Mentonera.

  - Incluye Tonómetro de aplanación tipo Goldmam integrado en lámpara.

- Frontofocómetro automatizado

  - Frontofocómetro de altas prestaciones con funciones para la medición y control de lentes oftálmicas y lentes de contacto.

  - Pantalla a color para mejorar la visualización de la medición, detección automática de progresivos con memorización de potencia de lejos y la adición.

  - Acceso directo mediante icono a funciones principales de configuración como: signo de cilindro, pasos de unidad, etc.

  - Función de medición de transmisión de UV de forma automática.

  - Fuente de iluminación que compense la diferencia de índices de lentes para una lectura más precisa en cualquier situación.

  - Con los siguientes accesorios:

    - Soporte de lentes de contacto

    - Soporte para Gafas

- Juego de Lentes de prueba.

  - Juego de lentes oftálmicas con diversas potencias dióptricas, diseñadas para su manejo o inserción en montura de prueba con el fin de revisar la visión y determinar la refracción necesaria.

  - Juego de lentes de prueba con 232 lentes.

  - Diseñadas para su manejo o inserción en montura de prueba

  - Adaptable al cajón de la unidad.

- Montura gafa adultos / Montura gafa pediátricos.

  - Elemento utilizado en el trabajo oftalmológico para colocar, sujetar e intercambiar lentes de prueba delante de los ojos del paciente durante las pruebas de visión.

  - Montura gafa adultos

    - Puente ajustable en inclinación y altura con pieza nasal para una distribución óptima presión

    - Capacidad para un total de 5 lentes de prueba de 38 mm de diámetro por ojo

    - Rango de distancia pupilar: 50 a 80 mm

    - Marca de eje cada 5°

    - Admite 3 lentes en la parte delantera y 2 en la trasera

  - Monturas gafas pediátricas

    - Puente ajustable en inclinación y altura con pieza nasal para una distribución óptima presión

    - Capacidad para un mínimo de 2 lentes de prueba de 38 mm de diámetro por ojo

    - Rango de distancia pupilar: 50 a 80 mm

    - Marca de eje cada 5°

  - Accesorios incluidos:

    - Juego de prismas sueltos 28 piezas

- Oftalmoscopio binocular.

  - Instrumento oftalmológico a batería, que se utiliza para examinar el interior de ojo y que permite obtener una vista panorámica estereoscópica de los detalles de la retina y otras estructuras. Está compuesto por una fuente de luz principal para iluminar el interior del globo ocular, un sistema de lentes y filtros y un haz iluminador para evitar reflejos. Produce imágenes que permiten distinguir mejor los errores de refracción importantes y sutiles diferencias de color.

  - Oftalmoscopio indirecto binocular inalámbrico

  - Armazón de aluminio

  - Ajuste del ángulo y la altura del espejo independientes

  - Sistema de iluminación por LED

  - Posibilidad de adaptar lente de aumento en la óptica del equipo con aumento mínimo de 1.5x

  - El casco binocular debe ser inalámbrico sin cables con baterías recargables en cargador de pared o sobremesa

  - Accesorios incluidos

    - Lente de exploración indirecta 2.2

- Oftalmoscopia / Retinoscopio. Con 2 mangos para base cargadora.

- Oftalmoscopio

- Óptica asférica para evitar reflejos cornéales y del iris.

- Amplio rango de pasos de una dioptría (mínimo desde -30 hasta +29) para una imagen nítida incluso con anomalías altas de refracción.

- 7 diafragmas de campo de iluminación para el reconocimiento de la retina.

- Filtro de interferencia exento de rojo conectable para el aumento de contraste de los vasos sanguíneos en la imagen de la retina.

- Lámpara Led de alta intensidad.

- Retinoscopio

    - Con un ajuste fácil del trayecto de los rayos paralelos.

    - Óptica de corrección múltiple restituible para imágenes claras y nítidas.

    - Filtro polarizado integrado elimina la luz lateral y los reflejos internos.

    - Un solo elemento de manejo regular para vergencia y rotación lineal.

    - Lámpara Led de altas de alta intensidad.

- Accesorios:

  - Base / Cargador para dos mangos.

- Tonómetro de aplanación, manual

- Iluminación LED

- Lecturas de tonometría que se correlacionan fuertemente con el tonómetro Goldman

- Uso de prismas desechables o reutilizables

- Pantalla de optotipos.

  - Sistema de proyección de optotipos que incorpore todos los tests de agudeza visual, tests binoculares, tests de visión en color y tests de sensibilidad al contraste.

  - Para la realización de:

    - Pruebas optométricas tal como la toma de AV

    - Pruebas de binocularidad

    - Funciones especiales medida de sensibilidad al contraste

    - Test de Ishi-Hara

    - EDTRS.

  - Debe disponer de los siguientes Test:

    - Para medición de AV

      - E de Snellen

      - Letras

      - C de Landolt

      - Números

      - Test para niños. Pigassou, silueta blanca y silueta negra

      - EDTRS.

    - Para medición de sensibilidad contraste

      - Con C de Landolt

    - Para medición de la binocularidad

      - Rojo Verde

      - Puntos de Whorth

      - Stero test

      - Test de coincidencia vertical y horizontal

      - Test de foria

Algunos de los accesorios que se deben incluir, sin perjuicio de que el equipo debe incluir todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, son:

- Cajonera de lentes.

- Luz de lectura.

- Fuente de alimentación para la instalación de lámpara hendidura.

- Mueble soporte satélite para panel de mandos

- Soporte para cajón de lentes de prueba.

- Bandeja de accesorios

- Lente de exploración de no contacto SuperField para campo de 95º a 116ºs

- Lente de exploración Goldman

- Lente de exploración 2,2