## AGRUPACIÓN 1
AGRUPACIÓN 1 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| BAÑO MARÍA |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO | Referencia documental
LOTE | 1 | BAÑO MARÍA |  |  | Modelo
El equipo ofertado dispone de temporizador incluido.
El equipo dispone de temperatura ajustable en un rango de > 100ºC.
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| BALANZA ANALÍTICA |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 2 | BALANZA ANALÍTICA |  |  | Modelo
El equipo dispone de una capacidad de pesaje > de 200 gramos.
El equipo dispone una precisión mayor de 0,001 gramos.
El equipo dispone de calibración automática.
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| ESTUFA |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 3 | ESTUFA |  |  | Modelo
El equipo dispone de pantalla táctil.
El equipo dispone de temperatura ajustable en un rango de > 80ºC. Indicar rango en ºC
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| BAÑO SECO PARA INCUBACIÓN |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 4 | BAÑO SECO PARA INCUBACIÓN |  |  | Modelo
El equipo dispone de un rango de temperatura ajustable que sea superior al establecido como mínimo de hasta al menos 120. Indicar
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| MICROSCOPIO ÓPTICO |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 5 | MICROSCOPIO ÓPTICO |  |  | Modelo
El microscopio dispone oculares de campo amplio WF x10 mayor a 18 mm. Indicar
El microscopio dispone de condensador con apertura numérica superior a 1,25. Indicar
El microscopio dispone de corrección dióptrica en los dos oculares.
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| ARMARIO DE SEGURIDAD PARA REACTIVOS QUÍMICOS Y DESINFECTANTES |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 6 | ARMARIO DE SEGURIDAD PARA REACTIVOS QUÍMICOS Y DESINFECTANTES |  |  | Modelo
El armario dispone de sistema de cierre automático en caso de incendio.
El armario dispone de cerradura electrónica.

## AGRUPACIÓN 2
AGRUPACIÓN 2 EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO PARA LABORATORIO RADIOFARMACIA
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| RECIPIENTE Y SOPORTE BLINDADO PARA CONTROL DE CALIDAD DE PUREZA RADIONUCLEÍDICA DE TC-99M. |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 7 | RECIPIENTE Y SOPORTE BLINDADO PARA CONTROL DE CALIDAD DE PUREZA RADIONUCLEÍDICA DE TC-99M. |  |  | Modelo
El blindaje integrado es superior a 5 mm de plomo (Pb). Indicar.
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| PROTECTORES DE VIALES BLINDADOS PARA RADIOFÁRMACOS TECNECIADOS |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 8 | PROTECTORES DE VIALES BLINDADOS PARA RADIOFÁRMACOS TECNECIADOS |  |  | Modelo
Protectores de colores:
El equipo dispone entre 4 y 8 colores para garantizar la operatividad inicial del servicio. Indicar colores.
El equipo dispone de protectores superior a 8 colores para garantizar la operatividad inicial del servicio. Indicar colores.
El equipo dispone en el cuerpo protector un grosor igual o superior a 3 mm de plomo (Pb). Indicar
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| PROTECTORES DE TUNGSTENO PARA JERINGAS DE RADIOFÁRMACOS TECNECIADOS |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 9 | PROTECTORES DE TUNGSTENO PARA JERINGAS DE RADIOFÁRMACOS TECNECIADOS |  |  | Modelo
El equipo contiene de groso de tungsteno mayor de 2 mm. Indicar
El equipo con ventana de cristal plomado de alta densidad es mayor de 2 mm. (equivalente en plomo). Indicar

## AGRUPACIÓN 3
AGRUPACIÓN 3 CABINAS Y VITRINAS
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| CABINA BLINDADA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA DE CLASE II TIPO B1 PARA MARCAJE CELULAR CON SOPORTE. INCLUSIÓN DE ACTIVÍMETRO Y CENTRÍFUGA |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 10 | CABINA BLINDADA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA DE CLASE II TIPO B1 PARA MARCAJE CELULAR CON SOPORTE. INCLUSIÓN DE ACTIVÍMETRO. |  |  | Modelo
Cabina
El equipo dispone de papelera plomada.
El equipo dispone de un blindaje perimetral de la cabina de seguridad mayor de 4 mm. Indicar en mm de plomo.
El equipo dispone de un blindaje de la pantalla deslizante de cristal mayor de 5 mm de plomo @140 KeV.,. Indicar en mm de plomo. Indicar equivalente a mm de plomo. También indicar nivel de energía.
El equipo dispone de zona de trabajo con inclusión de apoyabrazos.
E equipo dispone de un número de tomas de corriente mayor de 2.
El equipo dispone de un nivel de iluminación superior a 850 Lux. Indicar en Luxes.
El equipo dispone de un nivel de ruido inferior al máximo exigido de 60 dBA. Indicar en dbA.
Activímetro
El equipo dispone de una capacidad de memoria para más de 80 radiosiótopos. Indicar
El equipo dispone de un valor de medición superior a los 200 GBq. Indicar en GBq.
El equipo dispone de una precisión del electrómetro igual o mejor a ±2%. Indicar
El equipo dispone de una linealidad del electrómetro igual o mejor al ±2%. Indicar.
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| VITRINA DE GASES SIN CONDUCTO Y CON SOPORTE |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 11 | VITRINA DE GASES SIN CONDUCTO Y CON SOPORTE |  |  | Modelo
El equipo dispone de un nivel de ruido inferior al máximo exigido de 60 dBA. Indicar en dbA.
El equipo dispone de un nivel de iluminación mayor al mínimo exigido de 940 luxes. Indicar en Luxes.
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA DE TECNECIADO BLINDADA DE FLUJO LAMINAR DE GRADO A CON CAJÓN GENERADOR DE MO/TC. INCLUSIÓN DE ACTIVÍMETRO |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 12 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA DE TECNECIADO BLINDADA DE FLUJO LAMINAR DE GRADO A CON CAJÓN GENERADOR DE MO/TC. INCLUSIÓN DE ACTIVÍMETRO |  |  | Modelo
Cabina
El equipo dispone de papelera plomada.
El equipo dispone de un blindaje perimetral de la cabina de seguridad mayor de 4 mm. Indicar en mm de plomo.
El equipo dispone de un blindaje de la pantalla deslizante de cristal mayor de 5 mm de plomo @140 KeV., Indicar en mm de plomo. Indicar equivalente a mm de plomo. También indicar nivel de energía.
El equipo dispone de zona de trabajo con inclusión de apoyabrazos.
E equipo dispone de un número de tomas de corriente mayor de 2.
El equipo dispone de un nivel de iluminación superior a 850 Lux. Indicar en Luxes.
El equipo dispone de un nivel de ruido inferior al máximo exigido de 60 dBA. Indicar en dbA.
Activímetro
El equipo dispone de una capacidad de memoria para más de 80 radiosiótopos. Indicar
El equipo dispone de un valor de medición superior a los 200 GBq. Indicar en GBq.
El equipo dispone de una precisión del electrómetro igual o mejor a ±2%. Indicar
El equipo dispone de una linealidad del electrómetro igual o mejor al ±2%. Indicar.

## AGRUPACIÓN 4
AGRUPACIÓN 4 DISPENSADOR, CELDA Y GAMMATECA
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| DISPENSADOR DE RADIOFÁRMACOS PET Y CELDA PLOMADA PARA DISPENSACIÓN DE RADIOFÁRMACOS PET. INCLUSIÓN DE ACTIVÍMETRO, 2 PROTECTORES DE JERINGAS 5ML, 2 PROTECTORES DE JERINGAS 10ML, 2 CAJAS PORTAJERINGAS |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 13 | DISPENSADOR DE RADIOFÁRMACOS PET Y CELDA PLOMADA PARA DISPENSACIÓN DE RADIOFÁRMACOS PET. , 2 PROTECTORES DE JERINGAS 5ML, 2 PROTECTORES DE JERINGAS 10ML, 2 CAJAS PORTAJERINGAS |  |  | Modelo
Celda plomada
El equipo dispone de un de sistema de alarmas sonoras y acústicas para control de parámetros físicos (presión, temperatura y humedad).
El equipo dispone de filtros ULPA para clasificación de aire.
El equipo dispone de alojamiento para residuos.
Dispensador
El equipo dispone de más de dos protectores de jeringas de 10 ml. compatibles con dispensador. Indicar
El equipo dispone de más de dos protectores de jeringas de 5 ml. compatibles con dispensador. Indicar
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| CELDA BLINDADA PARA MARCAJE DE RADIOFÁRMACOS PET (GALIO-68) CON ACTIVÍMETRO |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 14 | CELDA BLINDADA PARA MARCAJE DE RADIOFÁRMACOS PET (GALIO-68) CON ACTIVÍMETRO |  |  | Modelo
Celda plomada
El equipo dispone de un de sistema de alarmas sonoras y acústicas para control de parámetros físicos (presión, temperatura y humedad).
El equipo dispone de filtros ULPA para clasificación de aire.
El equipo dispone de un número de tomas de corriente interior mayor de 4. Indicar
Activímetro
El equipo dispone de una capacidad de memoria para más de 80 radiosiótopos, indicar.
El equipo dispone de un valor de medición superior a los 200 GBq. Indicar en GBq.
El equipo dispone de una precisión del electrómetro igual o mejor a ±2%. Indicar
El equipo dispone de una linealidad del electrómetro igual o mejor al ±2%. Indicar
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| GAMMATECA/CELDA DE ALMACENAMIENTO DE RADIOISÓTOPOS EMISORES GAMMA Y BETA A TEMPERATURA AMBIENTE |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 15 | GAMMATECA/CELDA DE ALMACENAMIENTO DE RADIOISÓTOPOS EMISORES GAMMA Y BETA A TEMPERATURA AMBIENTE |  |  | Modelo
El equipo dispone de un blindaje del visor plomado equivalente a un grosor superior al exigido como mínimo (15 mm de plomo). Indicar en equivalente a mm de plomo. También indicar nivel de energía.
El equipo dispone de un blindaje perimetral de un grosor superior al exigido como mínimo (30 mm de plomo). Indicar en mm. de plomo.

## AGRUPACIÓN 5
AGRUPACIÓN 5 TRANSPORTE Y ALMACENAJE
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| CARRO CON DEPÓSITO BLINDADO PARA TRANSPORTE DE FUENTES RADIACTIVAS |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 16 | CARRO CON DEPÓSITO BLINDADO PARA TRANSPORTE DE FUENTES RADIACTIVAS |  |  | Modelo
El carro dispone de base ampliada antivuelco.
El carro dispone de tapa con amortiguadores anti-aplastamiento.
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| CARRO RODABLE BLINDADO PARA RESIDUOS DE 20 MM DE PLOMO |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 17 | CARRO RODABLE BLINDADO PARA RESIDUOS DE 20 MM DE PLOMO |  |  | Modelo
El carro dispone de base ampliada antivuelco.
El carro dispone de tapa con amortiguadores anti-aplastamiento.
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| CARRO RODABLE BLINDADO PARA RESIDUOS DE 5 MM DE PLOMO |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 18 | CARRO RODABLE BLINDADO PARA RESIDUOS DE 5 MM DE PLOMO |  |  | Modelo
El carro dispone de base ampliada antivuelco.
El carro dispone de tapa con amortiguadores anti-aplastamiento.
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| CARRO RODABLE BLINDADO PARA RESIDUOS DE 5 MM DE PLOMO |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 19 | CARRO RODABLE BLINDADO PARA RESIDUOS DE 5 MM DE PLOMO |  |  | Modelo
El contenedor dispone de un blindaje de un grosor superior al mínimo exigido (5 mm de plomo. Indicar en mm de plomo.
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| CONTENEDOR RESIDUOS DE CONTROL DE CALIDAD |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 20 | CONTENEDOR RESIDUOS DE CONTROL DE CALIDAD |  |  | Modelo
El contenedor dispone de un blindaje de un grosor superior al mínimo exigido (5 mm de plomo. Indicar en mm de plomo.
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| CARRO TRANSPORTE INTERNO |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 21 | CARRO TRANSPORTE INTERNO |  |  | Modelo
El carro dispone de base ampliada antivuelco.
El carro dispone de tapa con amortiguadores anti-aplastamiento.
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| MUEBLE CONTENEDORES PARA GENERADORES USADOS Y RESIDUOS RADIOACTIVOS DE ALTA ENERGÍA DE 20 MM DE PLOMO |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 22 | MUEBLE CONTENEDORES PARA GENERADORES USADOS Y RESIDUOS RADIOACTIVOS DE ALTA ENERGÍA DE 20 MM DE PLOMO |  |  | Modelo
El mueble dispone de una longitud total del equipo inferior a 140 cm. Indicar.
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| MUEBLE CONTENEDORES RESIDUOS RADIACTIVOS CON POZOS PARA BAJA Y ALTA ENERGÍA CON BLINDAJE DE 10 MM DE PLOMO |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 23 | MUEBLE CONTENEDORES RESIDUOS RADIACTIVOS CON POZOS PARA BAJA Y ALTA ENERGÍA CON BLINDAJE DE 10 MM DE PLOMO |  |  | Modelo
El mueble dispone de una longitud total del equipo inferior a 150 cm. Indicar.

## AGRUPACIÓN 6
AGRUPACIÓN 6 BANCADAS DE TRABAJO
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| BANCADA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE A MEDIDA DE 292X60X70 CM |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 24 | BANCADA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE A MEDIDA DE 292X60X70 CM |  |  | Modelo
Capacidad de carga:
La bancada de trabajo dispone de una capacidad de carga de 300 a 450 kg/m². Indicar en Kg/cm².
La bancada de trabajo dispone de una capacidad de carga superior a 450 kg/m². Indicar en Kg/cm².
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| BANCADAS DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE A MEDIDA DE 290X50X90 CM, OTRA DE 80X60X80 CM Y OTRA DE 80X70X90 |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 25 | BANCADAS DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE A MEDIDA DE 290X50X90 CM, OTRA DE 80X60X80 CM Y OTRA DE 80X70X90 |  |  | Modelo
Capacidad de carga:
La bancada de trabajo dispone de una capacidad de carga de 300 a 450 kg/m². Indicar en Kg/cm².
La bancada de trabajo dispone de una capacidad de carga superior a 450 kg/m². Indicar en Kg/cm².
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| BANCADA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE A MEDIDA DE 120X40X90 CM |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 26 | BANCADA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE A MEDIDA DE 120X40X90 CM |  |  | Modelo
Capacidad de carga:
La bancada de trabajo dispone de una capacidad de carga de 300 a 450 kg/m². Indicar en Kg/cm².
La bancada de trabajo dispone de una capacidad de carga superior a 450 kg/m². Indicar en Kg/cm².
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| BANCADA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE A MEDIDA DE 145X50X90 CM CON LAVABO Y GRIFO |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 27 | BANCADA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE A MEDIDA DE 145X50X90 CM CON LAVABO Y GRIFO |  |  | Modelo
Capacidad de carga:
La bancada de trabajo dispone de una capacidad de carga de 300 a 450 kg/m². Indicar en Kg/cm².
La bancada de trabajo dispone de una capacidad de carga superior a 450 kg/m². Indicar en Kg/cm².
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| BANCADA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE A MEDIDA DE 206X70X90 CM CON LAVABO Y GRIFO |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 28 | BANCADA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE A MEDIDA DE 206X70X90 CM CON LAVABO Y GRIFO |  |  | Modelo
Capacidad de carga:
La bancada de trabajo dispone de una capacidad de carga de 300 a 450 kg/m². Indicar en Kg/cm².
La bancada de trabajo dispone de una capacidad de carga superior a 450 kg/m². Indicar en Kg/cm².
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| BANCADA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE A MEDIDA DE 235X60X90 CM. |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 29 | BANCADA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE A MEDIDA DE 235X60X90 CM. |  |  | Modelo
Capacidad de carga:
La bancada de trabajo dispone de una capacidad de carga de 300 a 450 kg/m². Indicar en Kg/cm².
La bancada de trabajo dispone de una capacidad de carga superior a 450 kg/m². Indicar en Kg/cm².
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| BANCO PARA ESCLUSA DE SALA LIMPIA |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 30 | BANCO PARA ESCLUSA DE SALA LIMPIA |  |  | Modelo
El banco dispone de más de 9 compartimentos. Indicar

## AGRUPACIÓN 7
AGRUPACIÓN 7 RADIOCROMATÓGRAFO
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| RADIOCROMATÓGRAFO PARA ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD SPECT Y PET. |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 31 | RADIOCROMATÓGRAFO PARA ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD SPECT Y PET. |  |  | Modelo
El equipo tiene la posibilidad de tener diferentes colimadores blindados con tungsteno, para cubrir todo el rango de energías con el mismo detector, reconocidos y registrados automáticamente. Indicar
El equipo dispone de detector que utiliza la tecnología de cristal BGO con forma de V. Indicar
Se suministra un segundo colimador de > 450 keV y 20 mm de hendidura, apto para PET.
| CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
| CONTADOR DE POZO |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LOTE | 32 | CONTADOR DE POZO |  |  | Modelo
El sistema dispone de una cifra superior a 1024 canales. Indicar
El equipo dispone de una fuente de calibración de Cs-137 mayor de 9,5 kBq. Indicar

## LOTE 33
CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
GENERADOR DE GALIO-68 |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
33 | GENERADOR DE GALIO-68 |  |  | Modelo
El generador dispone de autoblindado con un grosor de plomo mayor de 50. Indicar
En el equipo, el eluyente HCl 0,1M está insertado dentro de la carcasa del generador, sin acceso por parte del personal que utiliza el generador y minimizando el error humano, con volumen suficiente para producir un mínimo de 350 eluciones.
Mínimo volumen de elución con el fin de tener un eluido concentrado:
El generador dispone de un volumen de elución entre 2.1 - 4.0 mL Indicar
El generador dispone de un volumen de elución igual o menor a 2.0 mL. Indicar

## LOTE 34
CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
CENTRÍFUGA BLINDADA |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
34 | CENTRÍFUGA BLINDADA |  |  | Modelo
El equipo permite realizar la conversión de rpm a rcf,
El equipo cuenta con parada de emergencia.
El equipo permite su uso con tubos Falcon de menor tamaño que 50 ml. Indicar

## LOTE 35
CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
EQUIPO DE CIRUGÍA RADIOGUIADA. DISPOSITIVO ELECTRÓNICO |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
35 | EQUIPO DE CIRUGÍA RADIOGUIADA. DISPOSITIVO ELECTRÓNICO |  |  | Modelo
El equipo dispone de la detección de otros isótopos (Cobalto-57, Indio-111, Yodo-131, etc.) además de los indicados como mínimos. Indicar
El diámetro de la sonda inalámbrica gammadetectora corta es menor de 11 mm. Indicar
El equipo dispone de una eficiencia de detección mayor de 8000 cps/MBq. Indicar
El equipo dispone de una resolución energética de los detectores de las sondas menor del 10. Indicar

## LOTE 36
CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
EQUIPOS DE INFUSIÓN AUTOMÁTICA DE DOSIS |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
36 | EQUIPOS DE INFUSIÓN AUTOMÁTICA DE DOSIS |  |  | Modelo
El equipo dispone de un modo de infusión diluida (compensando la inyección con salino y disminuyendo la concentración en el vial de manera constante durante la infusión) y un modo de infusión pura (compensando con aire, de modo que mediante la aplicación de un modo u otro, se permita la infusión parcial de una parte de la dosis (50%, 75%,...). Indicar
El equipo dispone de una base segura como la indicada en los mínimos exigidos y equipada con más de cuatro ruedas giratorias que le proporcionen la seguridad suficiente para evitar volcados durante su traslado. Indicar

## LOTE 37
CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
EQUIPO INFUSIÓN PET |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
37 | EQUIPO INFUSIÓN PET |  |  | Modelo
El equipo dispone de un dispositivo blindado mayor de 10mm de plomo. Indicar
El equipo dispone de un frontal blindado con vidrio plomado abatible mayor de 6 mm. Indicar.

## LOTE 38
CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
FUENTE DE CALIBRACIÓN DE CS-137 PARA ACTIVÍMETROS |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
38 | FUENTE DE CALIBRACIÓN DE CS-137 PARA ACTIVÍMETROS |  |  | Modelo
Incertidumbre de actividad:
El equipo dispone de una actividad nominal adecuada para calibración y control de calidad de 20 MBq, con incertidumbre de actividad entre 2.6% - 2.9%. Indicar
El equipo dispone de una actividad nominal adecuada para calibración y control de calidad de 20 MBq, con incertidumbre de actividad entre 2.1% - 2.5%. Indicar
El equipo dispone de una actividad nominal adecuada para calibración y control de calidad de 20 MBq, con incertidumbre de actividad entre 1.6% - 2.0%. Indicar
El equipo dispone de una actividad nominal adecuada para calibración y control de calidad de 20 MBq, con incertidumbre de actividad menor o igual a 1.5%. Indicar