
ANEXO  

“VALORACIÓN DE CRITERIOS RELATIVOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.”
(SOBRE ELECTRÓNICO Nº. 3)


D. _____________________________________________________, en nombre y representación de la empresa _________________________________, con CIF __________, y a los efectos de la valoración de determinados criterios de valoración mediante la aplicación de fórmulas, 


DECLARA CON RESPECTO A LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL SUMINISTRO PRESENTADO (marcar con una X lo que proceda):


1.- PLAZO DE ENTREGA

El plazo máximo de entrega de los equipos será de 90 días naturales. Se valorará, entre 0 y 15 puntos, y se realizará en función del plazo de entrega ofertado: 

[   ]  Plazo de entrega de hasta 90 días naturales

[   ]  Plazo de entrega de hasta 60 días naturales

[   ]  Plazo de entrega de hasta 45 días naturales

[   ]  Plazo de entrega de hasta 30 días naturales

[   ]  Plazo de entrega de hasta 15 días naturales

2.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA

Que se compromete a AMPLIAR el plazo de garantía del contrato previsto en el Expediente en el siguiente plazo.

[   ]  No incluye ampliación de garantía

[   ]  1 año adicional

[   ]  2 años adicionales
[bookmark: _GoBack]


3.- MEJORAS TÉCNICAS

AGRUPACIÓN 1 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO

LOTE 1
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	BAÑO MARÍA
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO
	Referencia documental

	1
	BAÑO MARÍA
	 
	 
	Modelo

	 
	El equipo ofertado dispone de temporizador incluido.
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de temperatura ajustable en un rango de > 100ºC.
	 
	 
	 




LOTE 2
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	BALANZA ANALÍTICA
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	2
	BALANZA ANALÍTICA
	 
	 
	Modelo

	 
	El equipo dispone de una capacidad de pesaje > de 200 gramos.
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone una precisión mayor de 0,001 gramos. 
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de calibración automática.
	 
	 
	 




LOTE 3
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	ESTUFA
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	3
	ESTUFA
	 
	 
	Modelo

	 
	El equipo dispone de pantalla táctil.
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de temperatura ajustable en un rango de > 80ºC. Indicar rango en ºC
	 
	 
	 






LOTE 4
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	BAÑO SECO PARA INCUBACIÓN
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	4
	BAÑO SECO PARA INCUBACIÓN
	 
	 
	Modelo

	 
	El equipo dispone de un rango de temperatura ajustable que sea superior al establecido como mínimo de hasta al menos 120. Indicar
	 
	 
	 





LOTE 5
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	MICROSCOPIO ÓPTICO
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	5
	MICROSCOPIO ÓPTICO
	 
	 
	Modelo

	 
	El microscopio dispone oculares de campo amplio WF x10 mayor a 18 mm. Indicar
	 
	 
	 

	 
	El microscopio dispone de condensador con apertura numérica superior a 1,25. Indicar
	 
	 
	 

	 
	El microscopio dispone de corrección dióptrica en los dos oculares.
	 
	 
	 




LOTE 6
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	ARMARIO DE SEGURIDAD PARA REACTIVOS QUÍMICOS Y DESINFECTANTES
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	6
	ARMARIO DE SEGURIDAD PARA REACTIVOS QUÍMICOS Y DESINFECTANTES
	 
	 
	Modelo

	 
	El armario dispone de sistema de cierre automático en caso de incendio.
	 
	 
	 

	 
	El armario dispone de cerradura electrónica.
	 
	 
	 






AGRUPACIÓN 2 EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO PARA LABORATORIO RADIOFARMACIA

LOTE 7
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	RECIPIENTE Y SOPORTE BLINDADO PARA CONTROL DE CALIDAD DE PUREZA RADIONUCLEÍDICA DE TC-99M.
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	7
	RECIPIENTE Y SOPORTE BLINDADO PARA CONTROL DE CALIDAD DE PUREZA RADIONUCLEÍDICA DE TC-99M.
	 
	 
	Modelo

	 
	El blindaje integrado es superior a 5 mm de plomo (Pb). Indicar.
	 
	 
	 



LOTE 8
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	PROTECTORES DE VIALES BLINDADOS PARA RADIOFÁRMACOS TECNECIADOS
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	8
	PROTECTORES DE VIALES BLINDADOS PARA RADIOFÁRMACOS TECNECIADOS
	 
	 
	Modelo

	 
	Protectores de colores:
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone entre 4 y 8 colores para garantizar la operatividad inicial del servicio. Indicar colores.
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de protectores superior a 8 colores para garantizar la operatividad inicial del servicio. Indicar colores.
	 
	 
	 

	
	El equipo dispone en el cuerpo protector un grosor igual o superior a 3 mm de plomo (Pb). Indicar
	
	
	



LOTE 9
		
	EMPRESA LICITADORA

	PROTECTORES DE TUNGSTENO PARA JERINGAS DE RADIOFÁRMACOS TECNECIADOS
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	9
	PROTECTORES DE TUNGSTENO PARA JERINGAS DE RADIOFÁRMACOS TECNECIADOS
	 
	 
	Modelo

	 
	El equipo contiene de groso de tungsteno mayor de 2 mm. Indicar
	 
	 
	 

	 
	El equipo con ventana de cristal plomado de alta densidad  es mayor de 2 mm. (equivalente en plomo). Indicar
	 
	 
	 






AGRUPACIÓN 3 CABINAS Y VITRINAS

LOTE 10
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	CABINA BLINDADA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA DE CLASE II TIPO B1 PARA MARCAJE CELULAR CON SOPORTE. INCLUSIÓN DE ACTIVÍMETRO Y CENTRÍFUGA
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	10
	CABINA BLINDADA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA DE CLASE II TIPO B1 PARA MARCAJE CELULAR CON SOPORTE. INCLUSIÓN DE ACTIVÍMETRO
	 
	 
	Modelo

	 
	Cabina 
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de papelera plomada. 
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de un blindaje perimetral de la cabina de seguridad mayor de 4 mm. Indicar en mm de plomo. 
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de un blindaje de la pantalla deslizante de cristal mayor de 5 mm de plomo @140 KeV.,. Indicar en mm de plomo. Indicar equivalente a mm de plomo. También indicar nivel de energía.
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de zona de trabajo con inclusión de apoyabrazos.
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de un número de tomas de corriente mayor de 2.
	 
	 
	 

	
	El equipo dispone de un nivel de iluminación superior a 850 Lux. Indicar en Luxes.
	
	
	

	
	El equipo dispone de un nivel de ruido inferior al máximo exigido de 60 dBA. Indicar en dbA.
	
	
	


	


LOTE 11
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	VITRINA DE GASES SIN CONDUCTO Y CON SOPORTE
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	11
	VITRINA DE GASES SIN CONDUCTO Y CON SOPORTE
	 
	 
	Modelo

	 
	El equipo dispone de un nivel de ruido inferior al máximo exigido de 60 dBA. Indicar en dbA. 
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de un nivel de iluminación mayor al mínimo exigido de 940 luxes. Indicar en Luxes.
	 
	
	 



LOTE 12
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA DE TECNECIADO BLINDADA DE FLUJO LAMINAR DE GRADO A CON CAJÓN GENERADOR DE MO/TC. INCLUSIÓN DE ACTIVÍMETRO
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	12
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA DE TECNECIADO BLINDADA DE FLUJO LAMINAR DE GRADO A CON CAJÓN GENERADOR DE MO/TC. INCLUSIÓN DE ACTIVÍMETRO
	 
	 
	Modelo

	 
	Cabina 
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de papelera plomada. 
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de un blindaje perimetral de la cabina de seguridad mayor de 4 mm. Indicar en mm de plomo. 
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de un blindaje de la pantalla deslizante de cristal mayor de 5 mm de plomo @140 KeV., Indicar en mm de plomo. Indicar equivalente a mm de plomo. También indicar nivel de energía.
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de zona de trabajo con inclusión de apoyabrazos.
	 
	 
	 

	 
	E equipo dispone de un número de tomas de corriente mayor de 2.
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de un nivel de iluminación superior a 850 Lux. Indicar en Luxes.
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de un nivel de ruido inferior al máximo exigido de 60 dBA. Indicar en dbA.
	 
	 
	 

	 
	Activímetro
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de una capacidad de memoria para más de 80 radiosiótopos. Indicar
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de un valor de medición superior a los 200 GBq. Indicar en GBq.
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de una precisión del electrómetro igual o mejor a ±2%. Indicar
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de una linealidad del electrómetro igual o mejor al ±2%. Indicar.
	 
	 
	 







AGRUPACIÓN 4 DISPENSADOR, CELDA Y GAMMATECA

LOTE 13
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	DISPENSADOR DE RADIOFÁRMACOS PET Y CELDA PLOMADA PARA DISPENSACIÓN DE RADIOFÁRMACOS PET. 2 PROTECTORES DE JERINGAS 5ML, 2 PROTECTORES DE JERINGAS 10ML, 2 CAJAS PORTAJERINGAS
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	13
	DISPENSADOR DE RADIOFÁRMACOS PET Y CELDA PLOMADA PARA DISPENSACIÓN DE RADIOFÁRMACOS PET. INCLUSIÓN DE ACTIVÍMETRO, 2 PROTECTORES DE JERINGAS 5ML, 2 PROTECTORES DE JERINGAS 10ML, 2 CAJAS PORTAJERINGAS
	 
	 
	Modelo

	 
	Celda plomada
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de un de sistema de alarmas sonoras y acústicas para control de parámetros físicos (presión, temperatura y humedad).
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de filtros ULPA para clasificación de aire.
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de alojamiento para residuos.
	 
	 
	 

	 
	Dispensador
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de más de dos protectores de jeringas de 10 ml. compatibles con dispensador. Indicar
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de más de dos protectores de jeringas de 5 ml. compatibles con dispensador. Indicar
	 
	 
	 






LOTE 14
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	CELDA BLINDADA PARA MARCAJE DE RADIOFÁRMACOS PET (GALIO-68) CON ACTIVÍMETRO
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	14
	CELDA BLINDADA PARA MARCAJE DE RADIOFÁRMACOS PET (GALIO-68) CON ACTIVÍMETRO
	 
	 
	Modelo

	 
	Celda plomada
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de un de sistema de alarmas sonoras y acústicas para control de parámetros físicos (presión, temperatura y humedad).
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de filtros ULPA para clasificación de aire.
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de un número de tomas de corriente interior mayor de 4. Indicar
	 
	 
	 

	 
	Activímetro
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de una capacidad de memoria para más de 80 radiosiótopos, indicar.
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de un valor de medición superior a los 200 GBq. Indicar en GBq.
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de una precisión del electrómetro igual o mejor a ±2%. Indicar
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de una linealidad del electrómetro igual o mejor al ±2%. Indicar
	 
	 
	 



LOTE 15
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	GAMMATECA/CELDA DE ALMACENAMIENTO DE RADIOISÓTOPOS EMISORES GAMMA Y BETA A TEMPERATURA AMBIENTE
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	15
	GAMMATECA/CELDA DE ALMACENAMIENTO DE RADIOISÓTOPOS EMISORES GAMMA Y BETA A TEMPERATURA AMBIENTE
	 
	 
	Modelo

	 
	El equipo dispone de un blindaje del visor plomado equivalente a un grosor superior al exigido como mínimo (15 mm de plomo). Indicar en equivalente a mm de plomo. También indicar nivel de energía.
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de un blindaje perimetral de un grosor superior al exigido como mínimo (30 mm de plomo). Indicar en mm. de plomo.
	 
	
	 







AGRUPACIÓN 5 TRANSPORTE Y ALMACENAJE

LOTE 16
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	CARRO CON DEPÓSITO BLINDADO PARA TRANSPORTE DE FUENTES RADIACTIVAS
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	16
	CARRO CON DEPÓSITO BLINDADO PARA TRANSPORTE DE FUENTES RADIACTIVAS
	 
	 
	Modelo

	 
	El carro dispone de base ampliada antivuelco.
	 
	 
	 

	 
	El carro dispone de tapa con amortiguadores anti-aplastamiento.
	 
	
	 




LOTE 17
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	CARRO RODABLE BLINDADO PARA RESIDUOS DE 20 MM DE PLOMO
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	17
	CARRO RODABLE BLINDADO PARA RESIDUOS DE 20 MM DE PLOMO
	 
	 
	Modelo

	 
	El carro dispone de base ampliada antivuelco.
	 
	 
	 

	 
	El carro dispone de tapa con amortiguadores anti-aplastamiento.
	 
	
	 




LOTE 18
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	CARRO RODABLE BLINDADO PARA RESIDUOS DE 5 MM DE PLOMO
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	18
	CARRO RODABLE BLINDADO PARA RESIDUOS DE 5 MM DE PLOMO
	 
	 
	Modelo

	 
	El carro dispone de base ampliada antivuelco.
	 
	 
	 

	 
	El carro dispone de tapa con amortiguadores anti-aplastamiento.
	 
	
	 






LOTE 19
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	CARRO RODABLE BLINDADO PARA RESIDUOS DE 5 MM DE PLOMO
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	19
	CARRO RODABLE BLINDADO PARA RESIDUOS DE 5 MM DE PLOMO
	 
	 
	Modelo

	 
	El contenedor dispone de un blindaje de un grosor superior al mínimo exigido (5 mm de plomo. Indicar en mm de plomo.
	 
	 
	 



LOTE 20
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	CONTENEDOR RESIDUOS DE CONTROL DE CALIDAD
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	20
	CONTENEDOR RESIDUOS DE CONTROL DE CALIDAD
	 
	 
	Modelo

	 
	El contenedor dispone de un blindaje de un grosor superior al mínimo exigido (5 mm de plomo. Indicar en mm de plomo.
	 
	 
	 



LOTE 21
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	CARRO TRANSPORTE INTERNO
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	21
	CARRO TRANSPORTE INTERNO
	 
	 
	Modelo

	 
	El carro dispone de base ampliada antivuelco.
	 
	 
	 

	 
	El carro dispone de tapa con amortiguadores anti-aplastamiento.
	 
	
	 



LOTE 22
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	MUEBLE CONTENEDORES PARA GENERADORES USADOS Y RESIDUOS RADIOACTIVOS DE ALTA ENERGÍA DE 20 MM DE PLOMO
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	22
	MUEBLE CONTENEDORES PARA GENERADORES USADOS Y RESIDUOS RADIOACTIVOS DE ALTA ENERGÍA DE 20 MM DE PLOMO
	 
	 
	Modelo

	 
	El mueble dispone de una longitud total del equipo inferior a 140 cm. Indicar.
	 
	 
	 




LOTE 23
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	MUEBLE CONTENEDORES RESIDUOS RADIACTIVOS CON POZOS PARA BAJA Y ALTA ENERGÍA CON BLINDAJE DE 10 MM DE PLOMO
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	23
	MUEBLE CONTENEDORES RESIDUOS RADIACTIVOS CON POZOS PARA BAJA Y ALTA ENERGÍA CON BLINDAJE DE 10 MM DE PLOMO
	 
	 
	Modelo

	 
	El mueble dispone de una longitud total del equipo inferior a 150 cm. Indicar.
	 
	 
	 







AGRUPACIÓN 6 BANCADAS DE TRABAJO

LOTE 24
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	BANCADA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE A MEDIDA DE 292X60X70 CM
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	24
	BANCADA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE A MEDIDA DE 292X60X70 CM
	 
	 
	Modelo

	 
	Capacidad de carga:
	 
	 
	 

	 
	La bancada de trabajo dispone de una capacidad de carga de 300 a 450 kg/m². Indicar en Kg/cm².
	 
	
	 

	
	La bancada de trabajo dispone de una capacidad de carga superior a 450 kg/m². Indicar en Kg/cm².
	
	
	



LOTE 25
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	BANCADAS DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE A MEDIDA DE 290X50X90 CM, OTRA DE 80X60X80 CM Y OTRA DE 80X70X90
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	25
	BANCADAS DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE A MEDIDA DE 290X50X90 CM, OTRA DE 80X60X80 CM Y OTRA DE 80X70X90
	 
	 
	Modelo

	 
	Capacidad de carga:
	 
	 
	 

	 
	La bancada de trabajo dispone de una capacidad de carga de 300 a 450 kg/m². Indicar en Kg/cm².
	 
	
	 

	
	La bancada de trabajo dispone de una capacidad de carga superior a 450 kg/m². Indicar en Kg/cm².
	
	
	



LOTE 26
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	BANCADA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE A MEDIDA DE 120X40X90 CM
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	26
	BANCADA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE A MEDIDA DE 120X40X90 CM
	 
	 
	Modelo

	 
	Capacidad de carga:
	 
	 
	 

	 
	La bancada de trabajo dispone de una capacidad de carga de 300 a 450 kg/m². Indicar en Kg/cm².
	 
	
	 

	
	La bancada de trabajo dispone de una capacidad de carga superior a 450 kg/m². Indicar en Kg/cm².
	
	
	





LOTE 27
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	BANCADA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE A MEDIDA DE 145X50X90 CM CON LAVABO Y GRIFO
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	27
	BANCADA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE A MEDIDA DE 145X50X90 CM CON LAVABO Y GRIFO
	 
	 
	Modelo

	 
	Capacidad de carga:
	 
	 
	 

	 
	La bancada de trabajo dispone de una capacidad de carga de 300 a 450 kg/m². Indicar en Kg/cm².
	 
	
	 

	
	La bancada de trabajo dispone de una capacidad de carga superior a 450 kg/m². Indicar en Kg/cm².
	
	
	



LOTE 28
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	BANCADA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE A MEDIDA DE 206X70X90 CM CON LAVABO Y GRIFO
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	28
	BANCADA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE A MEDIDA DE 206X70X90 CM CON LAVABO Y GRIFO
	 
	 
	Modelo

	 
	Capacidad de carga:
	 
	 
	 

	 
	La bancada de trabajo dispone de una capacidad de carga de 300 a 450 kg/m². Indicar en Kg/cm².
	 
	
	 

	
	La bancada de trabajo dispone de una capacidad de carga superior a 450 kg/m². Indicar en Kg/cm².
	
	
	



LOTE 29
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	BANCADA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE A MEDIDA DE 235X60X90 CM.
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	29
	BANCADA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE A MEDIDA DE 235X60X90 CM.
	 
	 
	Modelo

	 
	Capacidad de carga:
	 
	 
	 

	 
	La bancada de trabajo dispone de una capacidad de carga de 300 a 450 kg/m². Indicar en Kg/cm².
	 
	
	 

	
	La bancada de trabajo dispone de una capacidad de carga superior a 450 kg/m². Indicar en Kg/cm².
	
	
	





LOTE 30
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	BANCO PARA ESCLUSA DE SALA LIMPIA
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	30
	BANCO PARA ESCLUSA DE SALA LIMPIA
	 
	 
	Modelo

	 
	El banco dispone de más de 9 compartimentos. Indicar
	 
	 
	 







AGRUPACIÓN 7 RADIOCROMATÓGRAFO

LOTE 31
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	RADIOCROMATÓGRAFO PARA ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD SPECT Y PET.
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	31
	RADIOCROMATÓGRAFO PARA ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD SPECT Y PET.
	 
	 
	Modelo

	 
	El equipo tiene la posibilidad de tener diferentes colimadores blindados con tungsteno, para cubrir todo el rango de energías con el mismo detector, reconocidos y registrados automáticamente. Indicar
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de detector que utiliza la tecnología de cristal BGO con forma de V. Indicar 
	 
	
	 

	
	Se suministra un segundo colimador de > 450 keV y 20 mm de hendidura, apto para PET.
	
	
	



LOTE 32
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	CONTADOR DE POZO
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	32
	CONTADOR DE POZO
	 
	 
	Modelo

	 
	El sistema dispone de una cifra superior a 1024 canales. Indicar 
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de una fuente de calibración de Cs-137  mayor de 9,5 kBq. Indicar
	 
	
	 







LOTES NO INCLUIDOS EN AGRUPACIÓN

LOTE 33
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	GENERADOR DE GALIO-68
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental

	33
	GENERADOR DE GALIO-68
	 
	 
	Modelo

	 
	El generador dispone de autoblindado con un grosor de plomo mayor de 50. Indicar
	 
	 
	 

	 
	En el equipo, el eluyente HCl 0,1M está insertado dentro de la carcasa del generador, sin acceso por parte del personal que utiliza el generador y minimizando el error humano, con volumen suficiente para producir un mínimo de 350 eluciones.
	 
	
	 

	
	Mínimo volumen de elución con el fin de tener un eluido concentrado:
	
	
	

	
	El generador dispone de un volumen de elución entre 2.1 - 4.0 mL Indicar
	
	
	

	
	El generador dispone de un volumen de elución igual o menor a 2.0 mL. Indicar
	
	
	



LOTE 34
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	CENTRÍFUGA BLINDADA
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental
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	CENTRÍFUGA BLINDADA
	 
	 
	Modelo

	 
	El equipo permite realizar la conversión de rpm a rcf,
	 
	 
	 

	 
	El equipo cuenta con parada de emergencia.
	 
	
	 

	
	El equipo permite su uso con tubos Falcon de menor tamaño que 50 ml. Indicar
	
	
	






LOTE 35
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	EQUIPO DE CIRUGÍA RADIOGUIADA. DISPOSITIVO ELECTRÓNICO
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental
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	EQUIPO DE CIRUGÍA RADIOGUIADA. DISPOSITIVO ELECTRÓNICO
	 
	 
	Modelo

	 
	El equipo dispone de la detección de otros isótopos (Cobalto-57, Indio-111, Yodo-131, etc.) además de los indicados como mínimos. Indicar
	 
	 
	 

	 
	El diámetro de la sonda inalámbrica gammadetectora corta es menor de 11 mm. Indicar
	 
	
	 

	
	El equipo dispone de una eficiencia de detección mayor de 8000 cps/MBq. Indicar

	
	
	

	
	El equipo dispone de una resolución energética de los detectores de las sondas menor del 10. Indicar
	
	
	



LOTE 36
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	EQUIPOS DE INFUSIÓN AUTOMÁTICA DE DOSIS
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental
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	EQUIPOS DE INFUSIÓN AUTOMÁTICA DE DOSIS
	 
	 
	Modelo

	 
	El equipo dispone de un modo de infusión diluida (compensando la inyección con salino y disminuyendo la concentración en el vial de manera constante durante la infusión) y un modo de infusión pura (compensando con aire, de modo que mediante la aplicación de un modo u otro, se permita la infusión parcial de una parte de la dosis (50%, 75%,...). Indicar
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de una base segura como la indicada en los mínimos exigidos y equipada con más de cuatro ruedas giratorias que le proporcionen la seguridad suficiente para evitar volcados durante su traslado. Indicar
	 
	
	 






LOTE 37
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	EQUIPO INFUSIÓN PET
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental
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	EQUIPO INFUSIÓN PET
	 
	 
	Modelo

	 
	El equipo dispone de un dispositivo blindado mayor de 10mm de plomo. Indicar
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de un frontal blindado con vidrio plomado abatible mayor de 6 mm. Indicar.
	 
	
	 



LOTE 38
	CRITERIOS TÉCNICOS
	EMPRESA LICITADORA

	FUENTE DE CALIBRACIÓN DE CS-137 PARA ACTIVÍMETROS
	MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA
	INDICAR DATO SI PROCEDE
	Referencia documental
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	FUENTE DE CALIBRACIÓN DE CS-137 PARA ACTIVÍMETROS
	 
	 
	Modelo

	 
	Incertidumbre de actividad:
	 
	 
	 

	 
	El equipo dispone de una actividad nominal adecuada para calibración y control de calidad de 20 MBq, con incertidumbre de actividad entre 2.6% - 2.9%. Indicar
	 
	
	 

	
	El equipo dispone de una actividad nominal adecuada para calibración y control de calidad de 20 MBq, con incertidumbre de actividad entre 2.1% - 2.5%. Indicar
	
	
	

	
	El equipo dispone de una actividad nominal adecuada para calibración y control de calidad de 20 MBq, con incertidumbre de actividad entre 1.6% - 2.0%. Indicar
	
	
	

	
	El equipo dispone de una actividad nominal adecuada para calibración y control de calidad de 20 MBq, con incertidumbre de actividad menor o igual a 1.5%. Indicar
	
	
	




EXPONE

Expone que los datos consignados en este documento son ciertos para el conocimiento de este órgano de contratación y la adecuada valoración de los criterios consignados, firmando el presente documento en prueba de conformidad.




Lugar, fecha, firma y sello de la empresa.
