## AGRUPACIÓN Y LOTES
AGRUPACIÓN 1 - Instrumental urología (lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
INSTRUMENTAL UROLOGÍA |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
1 | INSTRUMENTAL UROLOGÍA |  |  | Modelo
La óptica del nefroscopio ofertada dispone de dirección visual de 12º
El equipo ofertado dispone de nefroscopio provisto con vainas de acceso de 15/16, 16.5/17.5, 20/21 y sus respectivos dilatadores de un solo paso de tres medidas
El videocistoscopio dispone de canal de succió
El ureterorrenoscopio ofertado dispone dirección visual de 6º
AGRUPACIÓN 2 – INSTRUMENTAL GINECOLOGÍA (lotes 7, 8 y 9)
CRITERIOS TÉCNICOS |  | EMPRESA LICITADORA
INSTRUMENTAL GINECOLOGÍA |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
2 | INSTRUMENTAL GINECOLOGÍA |  |  | Modelo
Lo sistemas de resección de 15Fr y 26Fr, verdaderamente bipolares, el electrodo neutro para el retorno de la corriente se sitúa en la punta distal, por lo que de esta forma la energía no pasa a través de la vaina, evitando posibles lesiones en la paciente
Los sistemas de resección de 15 Fr y 26 Fr son compatibles con electrodos de doble patilla (dos vástagos guiadores), para mayor seguridad
El histeroscopio diagnóstico dispone de vaina de forma externa adaptada al canal cervical.
LOTE 10 – EQUIPO DE VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA BIPAP
CRITERIOS TÉCNICOS |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
EQUIPO DE VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA BIPAP |  |  |  | Modelo
10 | EQUIPO DE VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA BIPAP
El equipo ofertado dispone de modo de ventilación HFNT
El equipo ofertado dispone de una presión de hasta 40 cmH₂O en IPAP
El equipo ofertado dispone de una tecnología para detectar y compensar automáticamente las fugas de aire alrededor de la mascarilla, manteniéndose la presión prescrita
El equipo ofertado dispone de una batería interna de más de 2 horas de autonomía
LOTE 11 – CAMA DE PARTOS
CRITERIOS TÉCNICOS |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
CAMA DE PARTOS |  |  |  | Modelo
11 | CAMA DE PARTOS
Se ofertan colchones adicionales a los exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). Indicar número
Se ofertan fundas protectoras del colchón de Sección de Pies y de Sección de Cabeza, adicionales a los exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). Indicar número
El equipo ofertado dispone de una sección de pies con un mecanismo que permita que se ubique bajo la cama sin necesidad de extraerla completamente, que evita la carga de peso en los profesionales
El equipo ofertado dispone de una autonomía de la batería de reserva con una durabilidad de 4 días con los movimientos más habituales
LOTE 12 - MONITORES GRADO MÉDICO 32" 4K
CRITERIOS TÉCNICOS |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
MONITORES GRADO MÉDICO 32" 4K |  |  |  | Modelo
12 | MONITORES GRADO MÉDICO 32" 4K
El equipo ofertado dispone de monitor con Display Simultáneo
El equipo ofertado dispone de monitor con blindaje óptico mediante tecnología de unión líquida para eliminación de reflejos internos y condensación
El equipo ofertado dispone de monitor con emulación real del espacio de color BT 2020
El equipo ofertado dispone de monitor con optimización y estabilización de luminancia en rangos clínicos seguros entre 700-900 cd/m2 para evitar fatiga visual del cirujano. Indicar
El equipo ofertado dispone de sistema de seguridad pasiva con conmutación automática a señal de respaldo ante pérdidas de señal
El equipo ofertado dispone monitor con tipo de conector de 12G-SDI en entrada y salida
LOTE 13 - TORRE DE CONSULTA PARA ORL, VIDEOENDOSCOPIO Y GRABADOR CON SALIDA DICOM Y LUZ ESTROBOSCÓPICA
CRITERIOS TÉCNICOS |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
TORRE DE CONSULTA PARA ORL, VIDEOENDOSCOPIO Y GRABADOR CON SALIDA DICOM Y LUZ ESTROBOSCÓPICA |  |  |  | Modelo
13 | TORRE DE CONSULTA PARA ORL, VIDEOENDOSCOPIO Y GRABADOR CON SALIDA DICOM Y LUZ ESTROBOSCÓPICA
El equipo ofertado dispone de torre con un Sistema de Detección de Patrones Vasculares con el uso de la tecnología LED
El equipo ofertado disponee de cabezal de cámara con tipo de tecnología de chip 3CMOS Full HD
El equipo ofertado dispone de videoendoscopio de alta definición con diámetro exterior del extremo distal mayor de 2,6 mm. Indicar diámetro
El equipo ofertado dispone de videoendoscopio de más de 2 botones programables. Indicar número de botones
El equipo ofertado dispone de videoendoscopio de una angulación mayor de 100º arriba y abajo. Indicar angulación
LOTE 14 - LÁSER CO₂ CON ASPIRADOR DE HUMOS
CRITERIOS TÉCNICOS |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LÁSER CO₂ CON ASPIRADOR DE HUMOS |  |  |  | Modelo
14 | LÁSER CO₂ CON ASPIRADOR DE HUMOS
El equipo ofertado dispone de sistema láser quirúrgico de CO₂ superior a 40 W. Indicar W
El equipo ofertado dispone deltubo de CO₂ con una vida útil media mayor de 3 años. Indicar y acreditar
El equipo ofertado dispone de una longitud de brazo articulado mayor de 150 cm. Indicar cm
El equipo ofertado dispone de un sistema que permita transmisión del láser CO₂ mediante fibra hueca,
Deberá disponer de las siguientes características mínimas:
• Fibra hueca de CO₂ estéril de un solo uso.
• Longitud: 2 m.
• Diámetro interno: 500 µm.
• Diámetro externo: 1040 µm.
• Conector SMA 905 o equivalente.
• Potencia máxima transmisible: 40 W.
El equipo ofertado dispone de panel de control integrado con pantalla superior a 12 pulgadas. Indicar
Se oferta un sistema ampliable mediante módulo láser de diodo integrado o integrable en la plataforma principal, sin sustitución completa del equipo. .
El módulo de diodo deberá cumplir, como mínimo, las siguientes características:
• Longitud de onda: 980 nm ± 10 nm.
• Potencia máxima: 50 W.
• Potencia seleccionable entre 0,5 W y 50 W.
• Modos de emisión seleccionables entre continuo y pulsado.
• Modalidades de emisión: Continua. - Pulso único - Tren único - Tren repetido.
• Pulso único regulable entre 5 ms y 2000 ms.
LOTE 15 - ESTACIONES DE TRABAJO RADIODIAGNÓSTICAS
CRITERIOS TÉCNICOS |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
ESTACIONES DE TRABAJO RADIODIAGNÓSTICAS |  |  |  | Modelo
15 | ESTACIONES DE TRABAJO RADIODIAGNÓSTICAS
Se oferta un criterio de homogeneidad del sistema gráfico con el mismo fabricante de monitor, tarjeta gráfica, drivers, software de calidad y herramientas de productividad. Indicar y acreditar.
El equipo ofertado dispone una certificación diagnóstica en y hardware MDR clase IIa o superior. Acreditación de la declaración de conformidad CE y certificado en vigor del organismo notificado.
El equipo ofertado dispone en el monitor de un panel protector de vidrio sellado y antireflectante para una mejor visión que elimina antirreflejo
LOTE 16 - EQUIPO DE BIOPSIA DE FUSIÓN DE PRÓSTATA
CRITERIOS TÉCNICOS |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
EQUIPO DE BIOPSIA DE FUSIÓN DE PRÓSTATA |  |  |  | Modelo
16 | EQUIPO DE BIOPSIA DE FUSIÓN DE PRÓSTATA
El equipo ofertado permite el acceso a prácticamente la totalidad del volumen prostático, incluidas las zonas anterior y apical de difícil abordaje, durante el procedimiento de biopsia
El equipo ofertado dispone de la fusión por vía transperineal y no requiere el uso de “stepper” ni de “tracker” magnético externo
El equipo ofertado permite recargar el primer mapeo del paciente, comprobando de nuevo la evolución en las áreas libres para confirmar, vigilar y tratar focalmente en base al plan de biopsia previo
El equipo ofertado está basado en una técnica compuesta por una sonda de ultrasonido 3D, fusión elástica y tecnología de seguimiento de órgano como referencia principal para el mapeo prostático, combinando las informaciones de distintas modalidades de imagen (resonancia magnética multiparamétrica y ecografía) para planificar intervenciones, abordar de manera certera lesiones sospechosas y grabar la localización exacta de las biopsias en un mapa en 3D
LOTE 17 - SISTEMA DE DERMATOSCOPIA DIGITAL AUTOMATIZADO
CRITERIOS TÉCNICOS |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
SISTEMA DE DERMATOSCOPIA DIGITAL AUTOMATIZADO |  |  |  | Modelo
17 | SISTEMA DE DERMATOSCOPIA DIGITAL AUTOMATIZADO
El equipo ofertado dispone de un programa de análisis e IA en entorno Mirror
El equipo ofertado dispone de un carro de transporte con integración de los elementos
El licitador oferta a su cargo la posibilidad de conexión al servidor
El equipo ofertado dispone no ofrece el ajuste manualmente del ángulo y la altura de la cámara sino que presenta un elevador motorizado en el equipo
LOTE 18 - MOTOR QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA DE COLUMNA
CRITERIOS TÉCNICOS |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
MOTOR QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA DE COLUMNA |  |  |  | Modelo
18 | MOTOR QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA DE COLUMNA
El equipo ofertado acepta dos piezas de mano con un solo pedal, con posibilidad de utilizar las dos piezas simultáneamente, con los pulsadores auxiliares del pedal
El equipo ofertado dispone de pedal que pueda ser introducido en autoclave
El equipo ofertado dispone de micromotores de altas revoluciones con una velocidad de rotación mayor de 70.000 r.p.m.
LOTE 19 – GESTIÓN Y DOTACIÓN DE ARMARIOS INTELIGENTES RFID HEMODINÁMICA
CRITERIOS TÉCNICOS |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
GESTIÓN Y DOTACIÓN DE ARMARIOS INTELIGENTES RFID HEMODINÁMICA |  |  |  | Modelo
19 | GESTIÓN Y DOTACIÓN DE ARMARIOS INTELIGENTES RFID HEMODINÁMICA
Se oferta la integración, implementación y puesta en servicio de los paquetes de interfaces de comunicación entre la herramienta de la licitadora con la herramienta SIGLO y con la herramienta HIS, incluyendo:
• Interfaz Movimientos de suministro
• Interfaz Recepción petición de material
• Interfaz Sincronización de inventario
• Interfaz Gestión de usuarios
• Interfaz con programación quirúrgica y/o salas de intervención
LOTE 20 – ECÓGRAFO OFTALMOLÓGICO/BIOMETRO
CRITERIOS TÉCNICOS |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
ECÓGRAFO OFTALMOLÓGICO/BIOMETRO |  |  |  | Modelo
20 | ECÓGRAFO OFTALMOLÓGICO/BIOMETRO
El equipo ofertado dispone de sonda de polo anterior con acelerómetro integrado para determinar de manera automática la posición de la sonda durante la exploración en todo momento.
El equipo dispone de sonda de biometría con LED o puntero láser como haz de encuadre.
El equipo dispone de ecografía en modo B cuenta con procesamiento de imágenes post-captura: marcadores; mediciones de calibres, áreas y ángulos.
LOTE 21 – LAVADORA DESINFECTADORA
CRITERIOS TÉCNICOS |  | MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA | INDICAR DATO SI PROCEDE | Referencia documental
LAVADORA DESINFECTADORA |  |  |  | Modelo
21 | LAVADORA DESINFECTADORA
El equipo ofertado dispone de monitorización de movimiento de brazo aspersor
El equipo ofertado dispone de depósito de sal en la puerta
El equipo ofertado dispone de duración mínima del programa de 20 min
El equipo ofertado dispone de bomba de velocidad variable
El equipo ofertado dispone de Wifi para posibilidad de diagnóstico remoto, documentación de proceso y actualización remota
El equipo ofertado dispone de pantalla táctil a color.
El equipo ofertado dispone de secuencia de instrucciones de mantenimiento en pantalla lavadora